
福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

	合同包
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1-1
	超低温冰箱
	
	2
	
	详见附件

	2-1
	高速冷冻离心机
	
	1
	
	详见附件

	2-2
	生化培养箱（桌面型）
	
	1
	
	详见附件

	2-3
	隔水恒温箱
	
	1
	
	详见附件

	2-4
	蠕动泵
	
	1
	
	详见附件

	2-5
	水浴锅
	
	3
	
	详见附件

	2-6
	天平
	
	1
	
	详见附件

	2-7
	PH计
	
	1
	
	详见附件

	2-8
	电泳仪
	
	1
	
	详见附件

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2017年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2017年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

合同包1
超低温冰箱   2台
1、有效容积（升）：≥ 570
2、控温范围：－50°C～－86°C。调节精度：±1°C
3、外形尺寸: ≥1940 x1025 x 852mm
内部尺寸: ≥1265 x 765 x 575mm
4、绝热材料：聚氨酯泡沫，厚度130mm
5、箱体外部材质为18标准厚度的钢板，厚度1.2mm。
*6、外门：1个，带有有防滑单手可操作把手（可锁，并可附加挂锁），具有低温密封圈。隔间：5个，内门5个，配置磁力门封 。
7、搁板：4块
8、 配备坚固耐用的脚轮。
9、 控制面板与视线同一水平，数字LED大字体显示。
*10、真空释放孔位于控制面板上，自动加热，加热组件装配于外门。
11、接入口：2个，孔径20mm
12、前置式可水洗空气过滤器。
*13、开机延时功能：断电后重启随机延时1－1.5分钟，防止电路负载超负荷。
14、微处理器控制，实时显示监测冰箱运行状态及各种报警，断电重启后自回复先前设定。
15、箱内和制冷系统3温度探头，精确控制箱内温度。
16、 制冷系统：二级复叠制冷系统，2个独立压缩机组的级联式循环方式，级间热交换器，高效的气冷式高温极冷凝器 。
17、环保制冷剂：一级制冷剂为R404a，二级制冷剂为R508b，均属于HFC型环保制冷剂。
18、循环系统：单风扇循环系统。
*19、制冷速度（25 to -85℃）：5.1hr
*20、24小时耗电量(kw)：10.5
21、报警系统及自我诊断：声光显示断电报警、温度报警、过滤网报警等S.M.A.R.T. PlusTM自检软件标示故障代码，实现快速诊断。
22、备用电池，确保断电情况下报警及控制系统的正常运行。
23、电源：230 V  50 Hz

24、工作电流：7 amp
合同包2
高速冷冻离心机  1台
1、控制精度：转数可从200rpm开始设定到最高转数，以10rpm递增
*2、转子最大容量4x750ml；最高转速达到14000rpm，最大离心力达到20,800
*3、自动搜索转子特异性数据，其转子自动识别功能可防止超速离心
4、控制面板由大的液晶显示屏和轻触式按键共同构成
5、马达驱动门自动锁
6、10种加、减速率保证样品安全，转子的刹车时间都低于1分钟
7、“short spin”可选择速度的短时离心功能
8、缩短启动与刹车时间的Soft功能
*9、“at set rpm”定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时
10、转速、相对离心力和半径修正值可有用户输入
* 11、
所有的转子和附件均可高压灭菌(121°C，20分钟)，气密性转子和转子盖可在140°C高压灭菌2小时去除阮病毒
12、温控范围：-9℃到40℃
配件：
1、离心机主机一台
2、水平转子一套；带MTP Flex吊篮
3、1.5/2.0mL角转子一个
4、50mL角转子一个
5、15mL/50mL适配器各一套
生化培养箱（桌面型）1台
1、环保制冷剂 ：是
2、工作室材质 ：镜面不锈钢内胆
3、定时范围 ：1~9999min
4、载物托架 ：2块
5、功率 ：400W
6、工作环境温度 ：5~35℃
7、温度分辨率 ：0.1℃
8、温度波动 ：高温±0.3℃-低温±0.5℃
9、控温范围 ：0~60℃
10、容量 ：70L
隔水恒温箱  1台
1、微电脑PID控制器，箱内温度超过设定值或水夹套水位过高过低，即自动发出声光警报，低水位停止加热
2、箱门内有便于观察的玻璃门，玻璃门打开时，微风循环与加热自动停止，无过冲之弊
3、不锈钢工作室，隔水式加热方式，温度均匀，且断电后仍能保持较长时间恒温
4、加热方式：水套式
5、控温范围：RT+5～65℃
6、温度分辨率/波动度：0.1℃/ ±0.3℃
7、工作环境温度：+5～35℃
8、输入功率：450W

9、容积：50L

10、载物托架：2块
11、定时范围：1～9999min
蠕动泵   1台
 1、转速范围：0.1~100rpm  正反转可逆
2、转速分辨率：0.1 rpm
3、调节方式：薄膜按键连续调节，支持外部信号控制和通信控制
4、显示方式：3位LED数码转速显示
5、外控接口：启停控制，方向控制，速度控制(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选)
6、掉电记忆：重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
7、全速功能：一键控制全速工作，用于填充、排空等
8、重量：2.3Kg
9、0.002～380ml/min(单管)的流量，最大通道数：2
水浴锅   3台
1、 采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小
2、 高精度微电脑控制器，控温精确可靠
3、 超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护
4、容积：4.9L

5、孔数：二孔
天平  1台
1、称量范围 ：220g

2、精度 ：0.1mg

3、秤盘尺寸 ：90mm

4、超级双杠杆单体传感器，自动校准系统
5、前置水平仪，最新SMT技术，线路集成度更高
6、内置RS-232C接口，符合GLP标准
7、防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰
8、四级防震、五面玻璃防风罩，视野清晰
9、动态温度补偿、全自动故障诊断
10、超载保护
PH计  1台
1、接口：RS232、USB 接口
2、分辨率/精度 (pH)：0.01 /0.1 / ± 0.01

3、参比输入：是
4、声音信号：是
5、数据存储：200 组测量数据，当前校准数据
6、校准点：5

7、测量范围 (pH)：-2.00…16.00

8、温度分辨率/精度 (°C)：0.1 / ± 0.3

9、温度范围(°C)：0…105

10、温度补偿：ATC 和 MTC
电泳仪  1台
输出电压：10-300V
输出电流：4-400mA
输出功率：75W
输出类型：恒压或恒流
定时器：1min-999min
有暂停/继续功能
断电后可自动恢复
安全性能：空载监测，荷载突变监测，过载/短路监测，过压保护
输出孔数：4对并联

