
福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	荧光显微镜（六通道）
	
	1台
	
	

	2
	电子压片成像仪
	
	1台
	
	

	3
	双通道荧光活细胞成像仪
	
	2台
	
	

	4
	实验动物光气综合研究舱
	
	2台
	
	

	5
	大小鼠睡眠剥夺系统
	
	2套
	
	

	6
	二氧化碳培养箱
	
	1台
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2025年11月28日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2025年11月28日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

主要技术指标：
一、荧光显微镜（六通道）  1台

1、无限远色差校正光学系统,一体化金属机架。

2、放大倍数：40X—1000X。

3、目镜：大视场高眼点目镜WF10X，视场数F.N.≥22mm。

4、物镜：无限远平场半复消色差物镜：UPlanFLN4X/≥0.16，W.D≥17.5mm；UPlanFLN10X/≥0.30，W.D≥7.68mm；UPlanFLN20X/≥0.50，W.D≥1.96mm；UPlanFLN40X/≥0.75，W.D≥0.78mm；UPlanFLN100X/≥1.30(油) W.D≥0.15mm。

5、观察筒：铰链式三目镜组，倾斜≤30°，360°旋转，视度调节为±5屈光度,光瞳间距：48-76mm。

6、载物台：钢丝传动平台（X轴不突出），平台尺寸：≥182mm×140mm；右手驱动，移动范围：X轴向≥77mm，Y轴向≥52mm；双片夹结构。

7、聚光镜组：升降式阿贝聚光镜，数值孔径NA.0.9/0.13，摇出式聚光镜，带可变光栏。

8、照明装置：透射照明3W/LED电源（宽电压输入：100V～240V），视场光栏，中心可调。

9、调焦系统：粗微动同轴式调焦且低手位操作,微调每圈≥0.2mm,粗调行程每一圈≥25mm,微调最小距离≤2um，设有防下滑装置及粗调松紧装置，配有调焦上限位装置。

10、落射荧光装置：≥六孔转盘式落射荧光装置，不少于六种荧光通道，5W/LED荧光电源。

11、数码成像系统：≥2000万像素制冷黑白CMOS相机。
11.1具体技术指标:

（1）靶面尺寸：≥1英寸
（2）量子效率：≥84%@495nm
（3）有效分辨率：≥5472(H) × 3648(V)

（4）像元尺寸：≤2.40μm × 2.40μm
（5）帧率：≥16 fps @ 5472 5x 3648( 8bit )，≥53 fps @ 2736 x1824 ( 8bit )，≥67 fps @ 1824 x1216 ( 8bit )。
12、软件要求

（1）采集:一键采集,图像格式可选择:SEN/JPEG/BMP/PNG/TIFF,支持堆栈存储（MPSEN/MPTIF），视频录像可选择：AVI、MP4、WMA等格式存储。
（2）测量:静态/动态等多种测量方式。
（3）实时图像拼接：动态拼接。

（4）实时景深融合:动态融合。

（5）比例尺:在图片中自动生成比例尺和日期。

（6）可使用两种3D模式。用于Z轴分辨率单层超分辨率成像及厚样品的序列多层超分辨率成像。

配置清单：显微镜主机1台，六通道荧光装置1套，黑白制冷相机1台，图像分析软件1套
二、电子压片成像仪  1台
1、感光芯片，尺寸：≥165cm2；

2、成像芯片长度：≥14cm，有效成像面积：≥158 cm2；

3、图像分辨率≥300dpi，可指定分辨率输出300dpi，600dpi，1200dpi；

4、满阱电子容量：≥250万e-，在低敏模式下，满井电子数可达600万e-；

5、接触式成像，膜直接贴合在感光芯片上，信号采集距离（光程）为0mm，光损失为0；无需镜头；

6、灵敏度和线性范围要求：同时拍出蛋白表达量差异≥2000倍的样品，且各样品条带不过曝。

7、图像采集时间：最低≤0.1秒，最高≥10分钟；

8、三种灵敏模式：标准模式、极限高清模式和低敏模式，。

9、成像方式：原始像素尺寸：≥90μm×90μm；

10、开机时间：≤2分钟；

11、信号传输方式：数据传输通过差分信号传输方式（即通过一对信号线，即正负两根线，来传输数据）。使用超七类（Cat7e）增强型连接线，传输速率≥10Gbps（如Type C、USB、数据转接等方式）；

12、防盗装置：有自带防盗锁孔结构；

13、光密闭性：有磁吸密闭装置；

14、蓝牙拍照：仪器自带实体蓝牙一键操作按钮，可一键自动采集八张图片，无需软件操作即可实现自动采集；

15、实体机械按钮：仪器自带三个实体机械操作按钮，可实现一键采集1s 样本图片、一键自动采集八张样本图片及一键采集标记图片，无需软件操作即可实现采集；

16、软件包含图像采集、图库、图像处理和数据分析四个模块；图像采集模式：自动和手动采集模式；软件支持永久免费安装；

17、一键采集成像：自动模式一键自动采集8张不同时间间隔的图像，最大间隔≥10秒；

18、自定义采集模式：可设置起始时间、间隔时间和采集张数。一次成像≥30张；

19、账户管理：可设置独立账户，独立图像保存路径，不限数量；

20、自动保存：采集图片及merge图自动保存；

21、原始数据：支持16bit TIF格式原始图片导出，用于定量分析；

22、支持可编辑ebt图片格式，包含：文字编辑、旋转等编辑信息保持；

23、支持同一界面同时完成图片调整、编辑、注释、剪切、灰度值分析、结果导出、报告生成等操作，无需不同界面来回切换且数据不同步；

24、支持图像以≥12种不同颜色线显示；

25、支持热力图显示：无需灰度值分析，通过不同颜色即可显示蛋白表达情况，需提供设备软件截图进行佐证；

26、支持3D查看功能，可查看蛋白表达量；

27、过曝提醒：采集和灰度值分析过程中有过曝提醒，实时监测数据真实性；

28、彩色marker成像：彩色Marker与Sample来自同一成像模组；

29、触屏：触控≥12.1英寸彩色触摸屏，嵌入式一体机，无须外接电脑。

30、配置：主机1台；电源适配器1个；硅胶镊子≥10把；擦拭软布≥30片；操作软件1套。
三、双通道荧光活细胞成像仪 2台
1、光源：LED冷光源，使用寿命50000小时以上。

2、成像系统：高灵敏CMOS成像系统，成像尺寸2400×1800像素。

3、物镜规格：4倍或10倍高清物镜。

4、仪器通量：单孔成像。
5、自动对焦：可对Z轴全局进行自动对焦扫描。

6、自动观测：具有程序设定自动拍摄功能，拍摄间隔时间从2分钟到1小时精确可调，拍摄总时长无限制。

7、图像格式：JPEG；影片格式：MP4等。

8、控制系统：配有控制系统
9、多工具智能分析：使用智能软件对细胞及类器官等进行细胞计数

10、硬盘容量：1TB。 

11、适用耗材：35-150mm细胞培养皿、T 25-T225培养瓶、6-384孔板、U型底微孔板、载玻片等多种规格。
12、光学系统：明场，标配红、绿双荧光通道。

13、荧光通道：标配可拆卸红、绿双荧光通道，荧光通道如下：

1) EGFP 通道，激发光中心波长 470nm,带宽 35nm，发射光中心波长520nm，带宽 35nm，适配染料 GFP、eGFP、Alexa Fluor 488、Calcein、SYBR Green、FITC、Fluo-4、MitoTracker Green、pHrodo Green； 

2) mCherry 通道，激发光中心波长 575nm,带宽 35nm，发射光中心波长630nm，带宽 60nm，适配染料 Texas Red、Alexa Fluor 568/594、MitoTracker Red CMXRos、mCherry、pHrodo Red、Cy3.5、CellTracker Red CMTPX；14、配置清单：主机1台
四、实验动物光气综合研究舱  2套

1、设备至少满足国标要求对8只200g-400g的大鼠，或30只≥20g小鼠的饲养要求。
2、设备主体应采用304不锈钢材质，不锈钢板厚度≥2mm。
3、设备为整体密闭式结构，具有舱内正负压切换功能，可对舱内正、负压进行切换。
4、设备进风组件和排风组件应包含风机和高效过滤器，过滤效率≥H14，同时排风组件具有异味吸附功能。
5、控制系统：彩色触摸屏≥7寸，实时显示工作流程及工作过程中的进排风、温湿度、光照、湿度等参数。
6、设备具有气体浓度检测功能，可对氨气、氧气、一氧化碳、二氧化碳等气体浓度进行检测。
7、设备具有气体定量加注功能，通过PLC控制气体注入速度和注入量，达预定浓度，程序自动切断注入，气体注入量误差≤1%。
8、设备具有模块化顶部光照组件，透光板与舱体密封连接。
9、设备具有加湿模块，可自动控制。
10、设备为双层舱体，内层舱体贴保温棉和加热膜，外层舱体贴有吸音棉，加热膜可根据系统设定温度运行。
11、设备顶部带有摄像头，可将信号传输到PC，实时监控可记录动物的活动，同时监控画面可通过分析软件对动物行为进行视频分析。
12、设备带有噪音发生装置，可根据系统设定，给动物制造生活噪音。
13、配置：研究舱配置主机一台。
五、大小鼠睡眠剥夺系统 2套
1、采用 ≥5 寸液晶触摸电容屏操作，界面语言支持中英文切换；
2、运转方向：正转、反转、正反转，干扰棒 360 度无死角旋转；
3、剥夺强度：通过触摸屏可自定义；
4、转速范围：5-20RPM；
5、筒直径：≥30cm，高度：≤35cm；
6、运转方式：随机转、连续转和间歇周期转，其中随机转可减少睡眠剥夺的动物对环境的适应；
7、实验时长：0-9999分钟；
8、配置有饮食和饮水装置可长期实验；
9、系统自带仪器管理员模式，可实现更多仪器参数的设置，如转速上限可升至最高70RPM、剥夺强度自定义、随机转的随机时长上下限等功能；
10、触摸屏控制功能干扰模式设置可编辑，设置包括实验时间，执行模式，多个模式随机，或者持续执行某模式，或者按顺序执行等多个模式，编辑以后存储在设备中
11、模式包括：选择顺时针 or 逆时针；每次旋转角度：最小单位 1°，最大 999°；每次旋转时间：单位秒。0-999 秒；旋转间隔：单位秒。0-999 秒。
12、配置：控制主机1台，水瓶2个，剥夺仓2个，电源线1条
六、二氧化碳培养箱  1台
1、工作环境温度：18-33℃。
2、培养箱加热模式：直热式。
3、电源:1/N/PE 230V，50/60 Hz。
4、工作体积：≥150升。
5、标配搁板数目：≥3块。

6、温度控制范围：高于室温3℃～55℃。

7、温度控制精度：≤±0.1℃。

8、温度均一性: ≤±0.5℃(在37℃下)。

9、开门30秒后温度恢复时间：≤10分钟。

10、二氧化碳控制范围：0～20%。

11、二氧化碳控制精度：≤±0.1%。

12、具备二氧化碳跟踪报警。

13、开门30秒后二氧化碳浓度恢复：12分钟内达到5±0.2%。

14、二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器。

15、箱体内相对湿度：95%。

16、湿度回复方式：底部水库式回复。

17、开门30秒后湿度回复时间：≤30分钟。

18工作噪音水平：≤50分贝。

19、90度湿热灭菌，要求提供白皮书验证灭菌效果。
20、非手动方式提供CO2 检测系统的自动校准。

21、具有风扇主力循环系统。

配置：主机1台 搁板3块
配置要求
	序号
	名称
	数量
	单台套配置

	1
	荧光显微镜（六通道）
	1台
	显微镜主机1台、六通道荧光装置1套、黑白制冷相机1台、图像分析软件1套

	2
	电子压片成像仪
	1台
	主机1台；电源适配器1个；硅胶镊子≥10把；擦拭软布≥30片； 操作软件1套

	3
	双通道荧光活细胞成像仪
	2台
	主机1台

	4
	实验动物光气综合研究舱
	2台
	研究舱配置主机一台

	5
	大小鼠睡眠剥夺系统
	2套
	控制主机1台，水瓶2个，剥夺仓2个，电源线1条

	6
	二氧化碳培养箱
	1台
	主机1台 搁板3块


商务要求：
交货期：合同签订后30日内。

要求整机免费保修3年起。
