福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台柜 |  | 1批 |  | 详见附件 |
| 2 | 实验室通风系统 |  | 1套 |  | 详见附件 |
| 3 | 智慧教学系统 |  | 3套 |  | 详见附件 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                      联系电话：

1、询价会报名截止时间为2024年9月27日上午10:30。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份

5、询价时间和地点:时间-- 2024年9月27日上午10:30，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

（一）实验台柜1套

主要技术指标、配置及功能需求：

1.1边台（84米）、中央台（65米）、水槽柜（6套）

1.1.1柜体技术要求如下：

(1) 门板，背板，侧板均需采用≥1.0mm冷轧钢板，柜体表面必须经阿克苏诺贝尔或等同于、高于该粉末质量的环氧树酯粉末静电喷涂，涂层平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕、刃口等。钢板内部加钢衬，门板填充聚氨酯，尼龙门碰，配一块可调节搁板，底板双包，全钢柜体连接处无外漏螺丝，需用专用扣盖包覆。

(2)抽屉应采用≥1.0mm冷轧钢板，双层结构，内部填充消音材料，抽屉能抽出≥330mm，抽屉长度≥450mm，高度≥100mm；

(3)门板应采用≥1.0mm冷轧钢板，双层结构，内部填充消音材料，内侧设有防撞橡胶垫；

(4)活动搁板应采用≥1.0mm冷轧钢板，搁板上下调节间距每格应≤20mm；

(5)底柜后方应具备容易拆装的活动背板。

实验台五金配件：

(6)门铰链：不锈钢，门铰链长度≥70mm。符合国家标准即可，拉门耐久测试≥80000次无变形损坏。

(7)音滑轨，防静电处理。

(8)应具有不锈钢拉手，长度128mm（±1）。

(9)底柜四个支撑脚可调节调节高度≥30mm。

(10)门扣组：尼龙门碰；以钢制尖头镀锌自攻螺丝与柜体、门板固定。

(11)搁板支撑扣：不锈钢材质。电源插座：220V、10A五孔插座。

1.1.2台面技术要求如下：

(1)台面≥12.7mm厚度的耐腐蚀、实芯耐蚀理化板，边缘加厚至≥25.4mm。

(2)需耐受常规化学试剂。

(3)物理性能要求平整度、耐干热、耐沸水、抗拉强度等物理指标检测结果为合格，耐污染性5级，耐刮划性≥2N（金刚石划痕法），耐磨性≥1150转。

(4)甲醛性能，甲醛释放量检测结果≤0.013mg/m3。

(5)安全性能符合国家标准。

(6)具备一定抗菌能力。

1.2 三联水嘴（8组）

三联水嘴技术要求如下：

（1）高压一体注塑成型，高密度聚丙烯原包料。

（2）PP材质，符合GB/T 6040-2002标准。

（3）符合GB/T 11547-2008塑料耐液体化学试剂性能的测定标准。

（4）水槽主体圆角设计，整体平整度控制在≤1.5mm。≥310mm加深槽，90°垂直加深槽体。

（6）符合国家标准。

1.3  PP水槽 （8组）

技术要求如下：

(1)结构尺寸：总进水口G½"，三个出水口由各自独立的阀门控制。尖嘴型出水咀可以插皮管，½"出水咀可以拆卸，可加接防溅起泡器½"。台面以上主体总高度550mm，鹅颈弯管与立管的中心距 160mm，两个臂管出水咀的中心距230mm，臂管出水咀与立管的中心距170mm。

(2)主体材质：墙盘、水咀体、出水咀。

立管：要求采用Φ22*1.2mm管径的H62铜管制造。

臂管：要求采用Φ20*1mm管径的H62铜管制造。

鹅颈弯管：要求采用Φ16*1mm管径的H62铜管制造，可绕立管360°旋转。

(3)符合手轮开关需有明确标识，绿色为安全关闭状态，红色为开启状态。

(4)实验室水龙头：符外观、螺纹、装配、机械性能、密封性能、流量、抗安装负载、涂镀层附着强度，表面耐腐蚀性能，水嘴开关寿命等测试符合国家标准。

(5)实验室化验水龙头符合GB/T 4334-2020标准。

(7)涂层：应耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。

(8)陶瓷阀芯：规格G½"，外壳材料应为加厚铜质，陶瓷片密封。可90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压≥35bar。

(9) 开关旋钮：应采用高密度PP。

(10) 结构特点：台面安装，拆装维修及清洗过滤网方便快捷。

1.4 实验凳（180张）

技术要求如下：

(1) 凳面：应采用PP塑料，一次成型，背面带方型铁托盘；

(2) 立柱：应采用加粗≥40mm直径钢管，整体喷塑处理；

(3) 底脚：应采用方钢焊接而成，喷塑处理，套软脚垫；

1.5滴水架（5套）

技术要求如下：

(1)PS材质，应具有较好耐侯性与抗菌腐蚀性。

(2)可拆卸式滴水架为72个插孔位，配备至少两种不同功能的滴水棒80根，标准滴水棒60根（直径15mm）和细小滴水棒20根（直径6mm）。

(3)符合国家标准。

1.6 洗眼器（10个）

技术要求如下：

(1)要求出水口由把手控制，水流开启、关闭功能一次完成。

(2)主体材质应为加厚铜质，外表面高亮度超厚电镀层

(3)喷头应为软性橡胶。

(4)防尘盖应为PP材质，使用时自动可被水冲开。

(5)符合国家标准。

1.7 试剂架（36组）

技术要求如下：

(1) 边台试剂架单层：规格为L*250*1000，中央台试剂架双层：规格为L*400*1000。

(2) 采用台面安装式设计，10mm厚钢化玻璃搁板，搁板边缘应平顺不割手。

(3) 护栏：玻璃搁板外沿设有护栏。

(4) 试剂架立柱具整排挂孔供活动搁板悬挂用，搁板上下调节间距每格应≤30mm。试剂架分上下2层，高低可调活动式。

(5) 试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，1米4个插座，220V、10A五孔插座。立柱内夹层可供插座配线隐藏铺设。

1.8 药品柜（3个）、器皿柜（3个）、仪器柜（38个）

技术要求如下：

(1)规格：根据现场实际尺寸

(2)整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板。

(3)柜体为整体结构，上部两层钢制层板，下部一层层板，层板托要求采用不锈钢材质，具备较好承重性强并且能耐酸碱腐蚀。层板每隔≤30mm高度应可调。

(4)柜门上部为3mm条纹玻璃，玻璃门外框为钢质，下部实门为双层结构。

(5)合页采用不锈钢材质，开启角度≥135度，要求采用高强度不锈钢把手或铝合金把手。

(6)底柜应带四个可调结构支撑脚，可由调节水平及高度。

(7)器皿柜门型要求为双开门，双层结构。器皿柜层板共分四层，中间依次冲孔，层板采用非金属材料制作。层板每隔≤30mm高度。

1.9 废液暂存柜（3个）

技术要求如下：

(1) 柜体：应采用抗强酸碱急耐化学药品材料，耐冲击，8mm瓷白色PP板上下分体，上部配置两块PP层板，下部配置一块PP层板，高度可调。

(2)要求柜门上部为5mm透明有机玻璃，下部为实门。

(3)要求拉手采用PP材质，具有耐酸碱性能。

(4)要求合页采用PP材质，具有耐酸碱性能。

1.10 吊柜（11米）

技术要求如下：

(1) 吊柜规格：根据现场实际尺寸

(2) 结构要求：采用墙体固定结构。门板，背板，侧板均采用≥1.0mm冷轧钢板，柜体表面必须经阿克苏诺贝尔或等同于、高于该粉末质量的环氧树酯粉末静电喷涂，涂层平整光滑，无脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力，门板填充聚氨酯，镀锌门碰，配一块可调节搁板，底板双包。

(3) 颜色要求：实验室整体风格要求统一。

1.11 86型插座加底座+双联岛型插座盒（300个）

技术要求如下：

（1）插座：功率220V；86型插座加底座

（2）双联插座盒：全钢结构

1.12 实验室遮光帘（198平方米）

技术要求如下：

（1）甲醇含量≤300

（2）PH值4.0-9.0

（3）无异味

（4）禁用可分解致癌芳香胺染料

（5）可萃取铅含量≤1.0

（6）可萃取铬含量≤20

（7）耐洗色牢度：变色≥4；沾色≥3.4

（8）耐光色牢度：变色≥5

（9）遮光率≤98

（10）防水 ≥CmH20

（11）防尘  ≥KN90

（12）隔音 30-40

- （二）实验室通风系统1套

1.1 万向排气罩（64套）

技术要求如下：

(1)要求关节为高密度PP材质，可360°旋转调节方向。

(2)关节密封圈应采用高密度塑胶。

(3)支撑弹簧和关节连接杆：304不锈钢。

(4)关节松紧旋钮：高密度PP制成，内嵌铜质螺母。

(5)气流调节阀，可手动调节外部阀门旋钮，控制进气流量。

(6)拱形集气罩：Φ375mm，高密度PP

(7)伸缩导管：Φ75mm，PP材质

(8)360°旋转装置：以固定支架为中心，最大活动半径 ≥1600mm。

(9)主体采用高密度PP材质，符合GB/T 6040-2002标准。

(10)抗普通化学试剂。

(11)抽气罩符合GB/T 10357.5-2011标准。

1.2 通风系统（4套）

技术要求如下：

- 箱型离心风机，箱体由设备生产厂家原厂生产，箱板采用双层带隔声材料热浸镀锌钢板。内装带蜗壳的离心风机，风机的叶轮须采用后倾机翼型叶片，风机与箱体之间加装弹簧减振

- (2) 皮带传动离心风机轴承寿命 L10≥75000小时。其中，风量＞10000m3/h的离心风机，采用同心圆锁紧型轴承。电机功率＞7.5KW的，其效率≥75%。

(3)使用的电机须为全封闭风冷型，防护等级IP55，绝缘等级F级。电机转速≤1450rpm。

1.3 排气系统（4套）

（1）风管制作选用阻燃性能PP材料，且符合GB8624-2012标准。

（2）排气风机电压220V

（3）排气风机效等级≥一级

（4）排气风机PP材质

（5）排气风机噪音≤40分贝

1.4抽湿机（2台）

技术要求如下：

（1）电压：220V

（2）适用面积：60-180㎡

（3）水箱容量：8L

（4）保修期：36个月

- （5）日除湿量≥60L/D

（三）智慧教学系统3套

1.智慧多媒体讲台

技术要求如下：

1.1柜体

（1）采用钢木混合设计，主体框架结构采用冷轧钢材。

（2）冷轧钢板厚度≥1.0mm，牢固不变形，表面经过酸洗、磷化、防腐、防锈工艺处理后静电喷塑，钣金漆面采用高端塑粉。

（3）台面材料应采用优质多层实木。

（4）讲台尺寸（长×宽×高）：1650×490×1140mm（±50mm）。

（5）柜体采用防盗设计，包含带锁机柜，保障电脑和内部相关设备安全。

（6）内部要求走线排列整齐。

（7）桌面有放置笔记本/教科书/茶杯/教学仪器等区域。

（8）讲台侧面位置有电源插座。

（9）应提供USB3.0接口、视频输入线材等。

（10）应具备多处收纳空间，讲台下方设有存储空间，不少于2个抽拉抽屉。

（11）与7合并

（12）提供学校LOGO粘贴区域，学校可自定义讲台LOGO。

1.2书写屏

（1）讲台配备双书写屏，≥15.6英寸（±0.5英寸）ISP液晶屏，显示比例16:9，分辨率1920×1080；具备防眩光功能。

（2）书写屏数量：≥2个。

（3）书写方式：手指或笔触控，电磁+电容双触控感应，可自动识别触控方式。

（4）书写屏安装在桌面两端，可显示课件内容，支持交互触控操作。

（5）可展示课件，将PC课件内容、U盘课件内容进行显示。

（6）屏幕材质应为8H钢化防眩光玻璃。

（7）玻璃硬度要求达到≥7H。

（8）屏幕可视角度≥178°

（9）至少为10点触控。

（10）读取分辨率≥5080 LPI。

（11）笔压等级≥8192级

（12）触控感应≥10mm

（13）响应时间：≤16ms

（14）读取速度：≥266点/秒

（15）感应精度：±0.5mm。

（16）感应≥10mm。

（17）配备2支无源电磁书写笔。

（18）书写笔压感级别≥8192级，

（19）笔尖要求可自动感应书写力度和用笔姿态调整比划粗细及笔锋显示效果。

1.4 授课软件：

（1）配套的授课软件须具有双屏自动检测功能，软件须支持复制屏幕、扩展屏幕两种功能，根据环境检测自动连接切换需要的单屏、多屏模式。

（2）支持一键设置副屏同步显示相同内容或副屏显示上页内容，在具有2个显示屏的教学环境中，可以一屏播放PPT、另一屏使用黑板板书教学笔记，保持PPT原有的版式、内容、动画效果。

（3）精细化板书：配套一体化的多功能无源电磁书写笔，支持书写、鼠标、擦除等功能切换。

（4）支持多指在双控书写屏上进行触控操作。

（5）课程设计操作简单易用，支持按课次和从原来文档复制添加课程目录两种方式来快速创建树型目录结构课程，若课程已经有目录的，填写的新目录添加到已有目录之后，可再次修改；至少支持老师根据班级出勤情况手动标记学生考勤结果、老师随机抽人考勤、学生使用扫码签到三种考勤方式，系统应自动记录每次课堂考勤的结果。

（6）应支持自动智能编辑后生成视频课件，自动编辑上传时，能关联到事先设计课程的相应章节目录；应支持简易的拖拽式课程设计操作，教师课前可快速实现创建课程、管理章节目录、编辑课程信息等功能，应支持导入并将零散的微课视频、PPT课件、板书笔记、测验题、作业题等资源快速整合组装，并关联到课程章节对应的知识点，构建完整的课程知识内容体系；应支持导出课程中的PPT课件、板书笔记、测验题、作业题等课程资源到本地。

2.辅助教学矩阵系统

2.1智能中控

（1）讲台应搭配触摸控制面板，采用电容感应方式，将设备开关、音量调节、信号源切换等配备至控制面板上，可直接在触摸面板上进行讲台操作控制。

（2）应采用一键式操作和管控设计，可一键开关讲台及周边设备。

（3）支持屏幕权限控制，设置屏幕权限开放使用。

（4）面板尺寸：5寸。

（5）面板集成二维码识别摄像头。

（6）摄像头视场角：对角80度，水平65度，垂直51度；识别距离：5cm-20cm；识读速率：50ms；识读精度：5mil。

（7）面板功能应包括开启/关闭设备（支持一键联动中控主机控制下的讲台设备及周边设备）、电脑音量调节、话筒音量调节、大屏信号源的切换（支持显示讲台电脑、外接电脑、讲台+外接电脑的信号切换）、大屏开关（支持单独开关大屏显示设备）、查看系统信息等。

（8）控制面板要求可查看当前讲台的连接情况、教室位置、时间（当前日期及时间）、管理员联系电话、操作反馈信息等内容。

（9）面板显示的日期及时间可自动校对、手动校对等操作。

（10）支持对讲台内置设备及周边显示设备等一键联动控制。

（11）提供终端接口，接口类型：HDMI、USB、RS232、RJ45、电脑开关接口、弱电供电接口、220V强电供电接口、阵列麦克接口、多功能无线麦克风接口、3.5mm音频接口、外接音箱接口。

（12）接口数量：HDMI输入*4，支持电脑、笔记本、投屏器等接入；USB*4，支持接入鼠标、U盘、摄像头、高拍仪、触控线等；RS232*3，支持控制投影机、一体机等大屏设备；RJ45网口*2；电脑开关接口*1；弱电供电接口*5；220V强电供电接口*4；阵列麦克接口*1；多功能无线麦克风接口*1；3.5mm音频输入接口*1；3.5mm音频输出接口*1；外接音箱接口*2（支持接入4支40W 8Ω定阻无源音箱）。

（13）须支持3路独立RS-232控制接口，可同时联动3台不同品牌、不同型号的投影机。3路独立RS-232中1路带供电功能，支持连接扩展控制器。须1路RS-485接口，用于扩展控制。视频矩阵须具备4进4出HDMI矩阵，内置信号稳定器，并具有ESD静电保护功能。须内置数字功放模块，实现讲台声音同步输入到电脑录音及输出到音箱扩声。支持音量控制及音量大小反馈。须内置音频处理器，支持分区调音，分别调节阵列麦、电脑音量、控制面板音量。须内置USB声卡，支持数字音频解码播放，通过USB线将电脑的声音通过内置功放模块传输至壁挂音箱扩音。须内置HDMI音频解码芯片，通过HDMI线将笔记本电脑的声音通过内置功放模块传输至壁挂音箱扩音。时序电源实现设备的供电及控电，支持设备自保护。须具有3路独立电源控制，每路支持延时设定及联动设定。须支持1路电动幕布自动控制接口，可自定义幕布升降高度。

2.2设备集中管理平台

(1) 可维护管理日常数据，支持用户管理、权限管理；支持将讲台登记到系统中并关联到学校的楼栋、教室。

(2)可支持配置讲台触控面板是否需要授权才能开启。管理用户及权限设置。

(3)可支持按部门、按用户调整讲台使用权限，被授权的讲台可按楼层或讲台进行选择，已授权的老师可以通过IC卡或二维码开锁使用。

(4)可支持远程配置设备控制面板显示，例如设备位置、管理员联系方式、是否锁屏等；

(5)可支持系统自动记录开锁、开机、关机等使用情况。

(6)可支持对讲台的运行情况进行监控，如：未开机、运行中、离线等情况。

(7)可支持对讲台进行单台或批量远程开机、远程关机、远程开锁、定时关机等。

3.无尘教学系统

技术要求如下：

(1)产品尺寸定制，居中放置；保证与电子产品尺寸的有效配套，要求根据学校实际情况进行调整。

(2)采用E3搪瓷钢板，板面厚度≥0.35mm，板面平整，表面附有透明保护膜，易写易擦，整板无拼接；颜色：白色；光泽度：光泽度＜6%，无明显眩光，不反光；

(3) 衬板为消音聚苯乙烯板，整体厚度≧15mm，面层无折痕。

(4) 背板采用彩涂钢板，厚度≧0.23mm，不反光。

(5)要求采用防腐，防锈，防潮的黑板专用粘胶粘合牢固。甲醛释放量应不大于0.2mg/L；邻苯二甲酸酯含量≦0.1。

(6)面板、衬板与背板粘合；长，宽尺寸公差≦3mm；

(7)采用高档喷砂银白色铝型材，四角为圆角，无毛刺，无锋利角。

(8) 显示屏类型 LCD；

(9) 屏幕尺寸(英寸)≥75；

(10) 能效等级≥二级；

(11) 网络功能：有线+无线；

(12) 屏幕分辨率≥4k

(13) CPU：≥I5？ 12代；

(14) 内存≥16G；

(15) 固态硬盘≥1TB；

(16) 显卡≥1660

(17) 显示屏≥23寸。

4.辅助教学工作站系统（4台）

技术要求如下：

(1) 显示屏类型 LCD；

(2) 屏幕尺寸(英寸)≥55；

(3) 能效等级≥二级；

(4) 网络功能：有线+无线；

(5) 屏幕分辨率≥4k

5.录播系统

5.1 4K云镜老师跟踪摄像机(2台)

(1) 智能教学跟踪：要求内置图像识别与跟踪算法；

(2) 抗干扰能力强；

(3) 跟踪性：要求动作灵敏度可调节，跟踪目标小幅移动以及手部等动作不会造成摄像机的误操作；

(4) 环境适应性：要求跟踪效果不受教室大小、形状和座席布置的影响；

(5) 应具有超宽动态曝光功能；

(6) 应具有多种跟踪模式，包括跟踪模式、电影模式和区域跟踪模式等；

(7) 要求采用1/2.8英寸高品质4K CMOS传感器；

(8) 要求采用超广角、无畸变摄像机；可支持3倍电子变倍，可支持EPTZ控制；

(9) 要求视角：51.6°（D） /45.5°（H）/26.5°（V）；加入范围值

(10) 要求焦距：f=6.8mm；

(11) 要求低噪声高信噪比；

(12) 要求支持H.265、H.264、MJPEG多种视频压缩标准；

(13) 要求支持HDMI、USB3.0和LAN（千兆）等多种方式输出视频；

(14) 要求视频格式：HDMI接口：1080P30、1080P29.97、1080P25、720P29.97；

(15) 要求U3接口:1920X1080P30 fps /25 fps；1280X720P60 fps /50 fps /30 fps /25 fps ；960X540P30 fps；640X360P30 fps；640X480P30 fps；352X288P30 fps；960X540P30 fps；800X600P30 fps；800*600P30 fps；USB3.0可以兼容USB2.0输出 ；

(16) 要求支持多码流输出：支持五码流，同时输出特写主码流、特写子码流、全景码流、全景子码流和板书码流；

(17) 支持POE：即一条网线同时实现传输供电、控制、视频信号

(18) 安装多样化：自由选择安装定位，支持正装和倒装安装方式；

(19) 控制接口网络化：产品的控制信息实现网络化传输，满足各种场景的产品连接布署。

5.2  4K云镜学生跟踪摄像机（2台）

要求同4K云镜老师跟踪摄像机。

6、无线扩声系统

6.1数字红外无线教学扩声系统（1台）

(1) 红外传输副载波符合IEC 61603-7数字红外国际标准；

(2) 集数字红外无线系统主机与数字红外接收器于一体，具有≥1路线路输入、≥1路线路输出、≥1个BNC接口、≥2个音箱接口；

(3)频率响应：主机-主机：不劣于50 Hz ~ 20 kHz 麦克风-主机：不劣于100 Hz ~ 20 kHz

(4)信噪比：≥90 dBA

(5)总谐波失真：≤0.05%

(6)动态范围：≥85 dB

(7)内置功放最大输出功率：≥40 W×2只（8 Ω）

6.2数字红外无线麦克风（2台）

(1) 要求使用数字红外传输及控制技术，；

(2) 具备外部音频输入接口（Ø 3.5 mm AUDIO IN），可与其它音频设备（如MP3、手机等）组合；

(3) 总谐波失真≥0.06%

(4) 可支持外部麦克风输入，如头戴式麦克风等灵活接入；

(5) 麦克风音量可调节（固定麦克风/外部麦克风）；

(6) 可实现远程控制PPT翻页功能；内置激光笔功能；

(7) 可支持PTT(Push To Talk)功能；

(8) 当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射；

(9) 具备≥4个载波频率音频通道；

(10) 要求红外辐射接收距离≥25米；

(11) 内置可充电锂电池，持续使用发言时间≥7小时；支持≥2种充电方式。

（四）商务要求

交货期：签订合同后7日内。按要求提供相关证明，整机免费保修3年。