
福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	三摇手动病床
	
	24
	
	

	2
	ABS治疗车
	
	40
	
	

	3
	男性导尿仿真模型
	
	6
	
	

	4
	婴儿头皮静脉注射仿真模型
	
	6
	
	

	5
	高级小儿静脉穿刺手部模型
	
	6
	
	

	6
	高级电脑孕妇检查模型
	
	6
	
	

	7
	新生儿窒息急救智能模拟训练系统
	
	2
	
	

	8
	艾灸烟雾净化器
	
	4
	
	

	9
	成人心肺复苏模拟人（全身）
	
	8
	
	

	10
	模拟除颤仪
	
	1
	
	

	11
	模拟监护仪
	
	1
	
	

	12
	血液循环模拟器
	
	1
	
	

	13
	创伤模拟器材
	
	1
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2025年11月14日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份

5、询价时间和地点:时间-- 2025年11月14日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：
主要技术指标：
一、三摇手动病床24台
1、规格:整床长度2135±10mm，整床宽度980±10mm，床板面离地高度470mm-800mm±10mm；床面宽:850mm±10mm。

2、主要功能:背部升降：0-70°±5°，腿部升降：0-40°±5°，整床升降：470mm-800mm±10mm。

3、床框、底框双层床体结构：床体+整体底座；床框、底座均采用≥30*60*1.5mm、≥25*50*1.5mm矩型钢管；

4、整床重量≥90kg（含护栏、脚轮、床头尾板等）；

5、床体静态最大载重≥400kg，动态最大载重≥205kg。

6、背部床板靠近床头板端两边的弧度半径≥75mm，小腿部床板靠近床尾板端两边的弧度半径≥75mm；

7、床板采用模压加工设备制造，一次整体模压成型，带模压凹槽，凹槽深度≥4.5mm,床板之上必须要有透气孔，每个透气孔的面积≥1100mm2，背部床板有≥12个透气孔，臀部床板有≥4个透气孔，大腿部床板有≥4个透气孔，小腿部床板有≥8个透气孔；

8、床板采用≥1.2mm冷轧钢板；背部床板需要有加强钢管，具备抗变形能力。

9、螺管系统要具有双向到位空转保护功能；背部床板螺管内置精铜螺母，螺母直径≥35mm,长度≥45mm，螺母为梯形牙形，螺母螺距≥3.5mm；精铜螺母上有金属滑槽，滑槽里装有铝合金导轨，导轨固定在金属圆环上，通过螺杆上的固定圆环对弹簧进行压缩与释放具备双向到位无极限保护功能；

10、床头床尾板采用ABS注塑成型，内置≥30×30×200mm碳钢钢管，采用金属插杆式固定，插杆直径≥16.5mm、长度≥160mm；床头板、床尾板要求为旋钮式锁定开关，操作手柄为圆形，直径≥32mm、高度≥18mm；带有防滑凹槽，有红色锁定、绿色开启指示标识；

11、弯管护栏：护栏上杆采用经硬化加强的铝合金管材,长度≥1350mm,宽度≥30mm,高度≥3mm,厚度≥1.8mm；五支以上经硬化加强的铝合金管材，铝合金支柱的直径均为19mm±0.5mm、厚度≥1.8mm；弯管护栏下杆采用隐藏倒置结构，通过五金结构件与床体用紧固件连接隐藏安装在床板下部，非直接焊接在床体上；弯管护栏开关手柄采用铝合金压铸成型；弯管护栏升起后上沿距离床板面高度≥330mm，弯管护栏折叠后上沿距离床板面高度≤50mm，具有防夹手功能；

12、双面中控脚轮直径125±10mm，双面中控脚轮支架采用铝合金压铸成型，重量≥365g；

13、采用不锈钢圆管（直径≥25mm，厚度≥1.5mm）U型刹车脚踏，一脚制动，四轮固定；

14、摇手系统：摇手短柄采用ABS工程塑料内置钢芯含件注塑成型，钢芯直径≥8mm,长度≥115mm；摇手短柄长度≥90mm；摇手短柄采用两级到位开合方式。

15、焊接工艺：金属表面处理采用双层涂层工艺：第一重涂层为环氧树脂底漆；第二重涂层为静电粉末喷涂，高温固化的涂层厚度≥60um。

16、床体：配有6个输液架插座，6个可移动引流袋挂钩，1个床垫防滑筋、4个防撞胶。

17、床垫：床垫厚度≥80mm，长宽与床相匹配；床垫外套高密度牛津布；

床垫内褥采用厚度≥58mm的高密度海棉和厚度≥20mm环保棕的双层结构。

18、床头柜：规格：480×480×820±10mm（L×W×H）；采用全新ABS工程塑料，不得使用二手混合料；具备水壶座、隐藏式毛巾架、隐藏式杂物挂钩、托物板、抽屉、储物柜；弧线型柜门；配≥2寸脚轮；加厚板材，整体ABS注塑成型。

19、单台件配置：三摇手动病床1台、床头柜1个、输液架1个、床垫1个
二、ABS治疗车40台
1、主体：由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱承重；

2、ABS注塑工艺成型台面，凹陷设计，台面配有不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃，右侧一个方篮，左侧两只ABS方形污物桶（无需固定）；

3、配置一个抽屉，内置分隔片，可自由分隔，抽屉为ABS材料；

4、静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，在平整地面上任意推动，转向；

5、规格：≥630*470*920mm；

6、单台件配置：ABS治疗车1台、方篮1个、污物桶1个。
三、男性导尿仿真模型6台
1、模型仿真模拟正常成年男性截石位，会阴部结构完整，具有正常男性阴茎、阴囊、肛门等仿真构造。

2、模型包皮可后推，可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。

3、模型尿道长度与正常成年男性的尿道长度相同，插管到20~22cm时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。

4、可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。

5、进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。

6、模型内部结构采用传感器方式保证导尿不漏液，采用内部锂电池及内部蓄水方式，一次充电待机时间≥72小时。

7、配套APP操作软件，功能包含解剖及操作视频教学及图片展示等。要求至少包括包括：了解男性的泌尿系统组成及其各功能和特点；适用于导尿的各种病症；不适合导尿的各种病症；导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项；留置导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项。

8、单台件配置：男性导尿仿真模型1台

四、婴儿头皮静脉注射仿真模型6台
1、双侧头皮均可实施静脉注射训练；

2、皮质柔韧，皮下血管隐约可见；

3、双侧头皮≥10条血管构成的静脉血管系统；

4、血管可体验到针刺入血管的落空感，并可见回血；

5、输液架外置血袋，可将模拟血液注入头皮静脉血管系统中；

6、采用耐针刺材料，增强了头皮和血管的回缩能力。

7、单台件配置：婴儿头皮静脉仿真模型1台
五、高级小儿静脉穿刺手部模型6台
1、模型由小儿仿真手臂模型与电子血液循环装置组成，仿真血液流动。

2、要求根据小儿左手臂的真实尺寸制备，采用热塑材料，皮肤柔软，骨性标志明显。

3、手背可弯曲，进行手背静脉穿刺、抽血、输液，穿刺时有明显的落空感，并有回血产生。

4、可更换皮肤和静脉血管。

5、配有底托。
6、单台件配置：高级小儿静脉穿刺手部模型1台
六、高级电脑孕妇检查模型6台
1、模型可进行四步触诊、胎儿心音的听诊、骨盆外部测量和乳房护理等练习和指导。

2、胎位可根据教学需要自行调整，由微型气泵自动注气，随着充气的调节可使它成为最接近于人体状态。

3、可进行腹部测量和骨盆测量，所需的骨骼已成形于内部。

4、微电脑控制声音合成器，能播放仿真胎儿心音。胎心音的速度快慢及音量高低可随时调节,心音的部位可随胎位不同而变化。

5、可用木听筒和听诊器来进行听取胎儿心音的练习。胎儿的心音可从前面板上的扬声器内听到。

6、单台件配置：高级电脑孕妇检查模型1台
七、新生儿窒息急救智能模拟训练系统2台
1、模型体内具有完整的全身骨骼，体表无缝包裹柔韧的仿真皮肤，支持手机扫描二维码一键连接模拟人。

2、可摆放复苏体位，颈部活动度仿真。

3、具有仿真口腔（舌、悬雍垂）等解剖结构。

4、模型模拟窒息的新生儿，可表现呼吸暂停，心率下降。

5、可对新生儿进行初步复苏，如保暖、摆正体位、清理呼吸道、擦干、给予刺激、重新摆正体位。

6、新生儿的脐部残留脐带外观形态逼真，可进行脐带护理训练。

7、可进行模拟血氧测量教学。

8、可进行正压通气，并检测正压通气不足、正压通气过量以及通气频率等。

9、可进行气管插管训练并进行气管给药。

10、可进行胸部按压操作，并可检测按压位置、按压深度、吹气时间、拍背位置、压胸位置等数据，可实时反馈给训练、考核系统。

11、新生儿救活后可表现自主呼吸、心率上升，哭啼（可设置）。

12、可自定义扣分设置并保存，可进行救活的标准设置、救活后哭声设置、按压提示音设置。

13、新生儿可进行无线充电。

14、具备软件系统，需要配置教学内容，至少包括影响胎儿、新生儿气体交换的相关因素、临床表现、复苏流程图、复苏设备及复苏步骤等。可三维动画形象展示心肺复苏急救法、胸外按压、开放气道等操作步骤。具有技能训练以及技能考核模式，可以选择病例进行训练或考核，可自定义扣分设置并保存，评分表及操作报告可详细显示每项得分及操作数据。

15、训练、考核结果可保存，支持成绩打印。

16、单台件配置：新生儿窒息急救智能模拟训练系统1台
八、艾灸烟雾净化器4台
1、通过聚拢吸烟罩点对点精准吸烟，过滤系统由滤芯保护层、初效、中效和高效共四层复合滤芯组成，可吸附异味，对≤0.3μm微粒的过滤效率为≥99.97%。

2、类型:金属臂加大方罩

3、工位数量:双工位

4、输入电压:AC220V 50Hz

5、额定功率：≤350W

6、进风接口：≥75mm

7、噪音：≤60dB

8、额定风量：≥400m³/h

9、负压：最大3400PA

10、单台件配置：艾灸烟雾净化器1台
九、成人心肺复苏模拟人（全身）8台
1、全身模型，解剖结构包括仰头抬额、按压深度、按压力度和胸部起伏。按压次数≥50万次，并提供检测报告证明。
2、传感器显示正确的手部位置，使用复苏球和口对口通气时，通气系统提供适当的胸部起伏。

3、头部可左右转动，可模拟口腔异物清除操作。

4、模型需要可以进行基础生命支持培训，符合国家心肺复苏操作指南，要求可根据国标更新。

5、配置≤5寸电子显示器，通过动态的LED光条为教员和学员提供信息反馈，包括：CPR按压深度，按压速度，不完全回弹,通气量等操作的结果数据。

6、至少可模拟三种不同胸骨硬度的弹簧，以模拟针对不同身体条件的人进行按压的力度。

7、电子显示器提供三种使用模式:反馈模式、考核模式(隐藏反馈)、评估模式。在反馈模式里，可以检测按压深度、按压速度、按压之间的回弹程度。评估模式里，可以显示按压分数xx%，通气分数xx%，CPR持续期间mm.ss、流动时间xx%。

8、模型可配置无线平板系统，具有 CPR 管理训练功能，可对训练人进行姓名或编号的记录和总分评估；考试结束可显示成绩等整体评估；保存并查看课程结果，或导出表格打印等。

9、模型可连接ios及安卓系统手机及平板。可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置为1-10分钟，或无限长。

10、模型至少可同时连接同型号6台模型人。带动画趣味竞赛模式，可同屏进行竞赛。也可进行更为专业的考核比赛，查阅保存的结果和报告，包括心肺复苏时间表和环节具体信息。导师角色可提供心肺复苏术、心肺复苏比赛、窒息的婴儿、AED培训器等模式。导师可以保存培训数据并事后查看。保存的结果可以删除。

11、软件以流量系数表示胸外按压比例（CCF）减少按压中断时间。

12、模型自带锂电池，可直插电使用，充满电后可断电外出使用。

13、CPR训练模拟人使用的评分标准和通过界值，是由AHA心血管急救委员会成员及“ AHA关于CPR质量共识声明”注的合著者共同开发的。该评分标准关于CPR每个部分（通气，按压，中断）的评分阈值都基于临床证据，评分标准和通过界值均符合AHA CPR培训项目要求。

14、配套技能线上学习系统和十六项技能合一的便携式模块化技能训练器：十六项技能包括可进行鼻胃管插入，鼻拭子采集，鼻导管或面罩给氧治疗，气管切开术护理、静脉切开、穿刺、注射和输液，皮下注射和肌肉注射、会阴护理，导尿，灌肠，经直肠或经阴道栓剂给药的护理技能练习、中心静脉置管的护理、可进行开放性伤口的评估和护理等练习。

15、单台件配置：成人心肺复苏模拟人（全身）1台、电子显示器1台、便携式模块化技能训练器1个

十、模拟除颤仪1台
1、模拟除颤仪具有与真实除颤仪无差别的外形，操作流程与真实除颤仪一致；具有手动除颤和自动除颤（AED)功能。

2、模拟除颤仪彩色屏幕≥7寸。

3、焦耳档位选择，可以选择所需要的除颤能量值。

4、系统自动侦测电联可报警。

5、界面可显示心电图波形，并分析当前采集的心律是否可除颤。

6、可模拟显示双相波除颤仪的能量曲线。

7、可语音提示“正在充电”“充电完成”等。

8、可传输当前除颤能量值到模型端，和模型互动反馈。

9、模拟AED功能：内置≥10种情景模式供训练使用。

10、可配合模拟人演示，智能检测是否插入电极片。

11、AED能与软件互动，将除颤能量焦耳值传递到软件，软件有操作记录。

12、可选择成人或儿童除颤模式，配有儿童和成人2种电极片，便于教学。

13、模拟除颤仪正面有彩色屏幕，可进行急救的动作演示。

14、具有起搏功能，可设置起搏电压和起搏频率，起搏启动后，监护仪参数会有相应变化。

15、可模拟心电监护，显示12导联心电波形，内置40个心电病例。

16、可模拟同步复律，当心律为室上心动过速、心房扑动、心房颤动、室性心动过速时可进行同步复律，同步复律时可检测出QRS波，选择最佳放电时期（心室肌绝对不应期放电，即R波降支或R波即使后30ms）。

17、可配合标准化病人模拟训练使用，除颤手柄和标准化病人接触好后，除颤仪会有模拟心电病例显示，除颤时能模拟操作，但不会对SP病人真实放电。

18、内置锂电池，除颤界面有电池电量图标，实时监控模拟除颤仪电量信息。

19、单台件配置：模拟除颤仪1台
十一、模拟监护仪1台
1、可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度；可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。

2、仿真真实的床旁监护仪外观，机械按键，旋钮按键设置心率、血压、血氧等参数上下限的报警设置。

3、动脉血压波形显示：波形随收缩压和舒张压变化显示波形、报警、关闭等功能。

4、呼吸波形显示：波形随呼吸频率变化显示波形、报警、关闭等功能。

5、呼吸末二氧化碳波形显示：波形随呼吸末二氧化碳数值变化显示波形、报警、关闭等功能。

6、体温显示：随体温数值变化、关闭、报警、刷新时间等功能。

7、无创血压显示：随无创血压数值变化、关闭、报警、刷新时间等功能。

8、血氧饱和度显示：随血氧饱和度数值变化、关闭、报警功能。

9、学生考试结束后，监护仪会有学生对监护仪的设置报告，报告内容包括：血压、心率、呼吸率、血氧饱和度、体温等参数的当前值，设置的上下限报警值，报告可打印出来。

10、模拟监护仪也可以使用在标准化病人身上，导联在真人皮肤上连接好后，监护仪会显示有相应的导联点连接状态，导联连接好后，会有模拟的心电病例。

11、单台件配置：模拟监护仪1台
十二、血液循环模拟器1台
1、右手可进行静脉注射，静脉采血操作，穿刺正确有明显的落空感，并有回血现象。

2、配备有血液循环模拟器，可调节血流速度和脉搏强度。

3、血流速度、循环类型、脉搏频率以及脉搏强度均可调节。

4、具有液晶显示屏幕，可显脉搏频率、脉搏强度等。

5、血液循环装置内置压力传感器，具有自动调节血压的功能。

6、具有手柄，可移动。

7、内置大容量长续航电池。

8、加入血液后上电即可血液循环，无需排空或用注射器抽吸。

9、设置开关采用波段旋转开关，旋转时有声音提示。

10、设有溢液口，防止点滴过程中液体溢出，可进行血液的回收。

11、清洗方面，倒入清水即可自动清洗。

12、单台件配置：血液循环模拟器1台
十三、创伤模拟器材1套

配有创伤模块，包含了各种常见创伤，培训学员在紧急情况下辨别并正确处理伤口。

2、每个创伤组件都可以灵活的固定在伤者身上。

3、各种创伤皮肤模块附件更换方便，使学员能在同一部位对比不同的创伤。

4、可仿真真实的大出血环境，血流量大小可调节。

5、可练习止血、清洗、消毒、包扎、固定和搬运等急救现场常用技术。

6、创伤组件包括：气胸闭式引流创伤，腹部创伤小肠突出，锁骨骨折、Ⅱ、Ⅲ背部烧伤，右小腿骨折，上臂骨折，骨股复合性骨折，左手枪伤，大腿截肢，火器贯穿伤，Ⅱ、Ⅲ前臂烧伤，前臂挫伤，被压碎的足，手背烧伤，小腿穿透伤，面部烧伤，前额部撕裂，颌部创伤，正常面部，小创伤贴片等。

7、单台件配置：创伤模拟器材1套

配置要求：

	序号
	名称
	数量
	单台套配置

	1
	三摇手动病床
	24
	三摇手动病床1台、床头柜1个、输液架1个、床垫1个

	2
	ABS治疗车
	40
	ABS治疗车1台、方篮1个、污物桶2个

	3
	男性导尿仿真模型
	6
	男性导尿仿真模型1台

	4
	婴儿头皮静脉注射仿真模型
	6
	高级硅胶婴儿头部静脉穿刺模型1台

	5
	高级小儿静脉穿刺手部模型
	6
	高级小儿静脉穿刺手部模型1台

	6
	高级电脑孕妇检查模型
	6
	高级电脑孕妇检查模型1台

	7
	新生儿窒息急救智能模拟训练系统
	2
	新生儿窒息急救智能模拟训练系统1台

	8
	艾灸烟雾净化器
	4
	艾灸烟雾净化器1台

	9
	成人心肺复苏模拟人（全身）
	8
	成人心肺复苏模拟人（全身）1台、电子显示器1台、便携式模块化技能训练器1个

	10
	模拟除颤仪
	1
	模拟除颤仪1台

	11
	模拟监护仪
	1
	模拟监护仪1台

	12
	血液循环模拟器
	1
	血液循环模拟器1台

	13
	创伤模拟器材
	1
	创伤模拟器材1套


商务要求

交货期：签订合同后30日内。整机免费保修不少于1年。软件终身免费升级。
