
福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

	序号
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1-1
	数据库审计系统
	
	1
	
	详见附件

	1-2
	小动物超声成像系统
	
	1
	
	详见附件

	1-3
	智能组织切片分析系统
	
	1
	
	详见附件

	1-4
	动物无创生理信号监测系统
	
	1
	
	详见附件

	1-5
	全自动血凝仪
	
	1
	
	详见附件

	1-6
	离体组织器官恒温灌流系统
	
	1
	
	详见附件

	1-7
	四级杆飞行时间高分辨质谱仪及基质辅助激光诱导解吸飞行时间质谱仪维保服务
	
	1
	
	详见附件

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2017年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2017年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

询 价 参 数

1、数据库审计系统   1套
1、硬件规格：1U标准机架式设备，标准配置6个10/100/1000M电口和1个扩展槽；可支持扩展4个千兆电口或4个光电复用端口，整机最大可以支持10个1000M接口，1T存储空间。
2、处理性能：最大日处理500W条SQL明细
。
3、基于现有教务系统学分管理模块：基于URL关键参数提取并独立存储、基于参数字段包括教师工号、学生姓名、学科名称、成绩、动作内容（可根据实际情况具体定义）、根据上述字段分列独立展示、提供全文检索功能。
4、支持加密存储备份数据，必须使用专门工具方可浏览查询，从而保证了备份的审计数据的安全性。
5、支持对系统全集和分量（模块）的配置信息，执行备份与还原，分量包括：规则配置、报表配置、网络配置、用户配置、告警配置。
6、支持备份数据压缩比90%以上；同时能本地备份或自动异地外传存储，确保数据完整性（提供截图）。
7、界面直观展示设备的CPU、内存、硬盘的使用状况及可用容量预测，并展示设备最近几秒钟处理SQL事务数，内容包括：明细数据、告警数据和会话数据。
8、支持Oracle，Microsoft SQL Server，DB2，Sybase, Informix、MySQL、人大金仓（Kingbase）、达梦(DM)等，可以准确分析出这些数据库的协议；支持对多种不同类型和不同版本的数据库的同时审计。
9、支持对以下内容实现完全审计，包括超长语句、注释内容、多嵌套语句、绑定变量、RPC等。
10、支持对会话完整回溯，可分析会话的源IP、源MAC、源Port、目标IP、目标MAC、目标Port、起止时间、客户端计算机名、程序名、数据库用户名、数据库名等会话内容。
11、支持终端录屏功能，当用户触发告警事件时，可将终端操作前后一段时间内屏幕操作记录并保存到审计设备（提供截图）。
12、支持多条件检索过滤功能，支持条件不少于22种。
13、通过SQL语句合并归类实现对数据库语句共性的抽取，提升查询效率，节省存储空间。
14. 支持TB级海量数据多关键字秒级快速检索，检索速度小于3秒，并能对查询结果以图表方式进行统计排序。 
15. 支持对高危报表元素进行二次编辑，使之产生更精确的报表，以图表方式展示各个字段，包括源IP、目标IP、SQL相似度、操作方式、操作对象、规则编号、应用程序名的统计情况。
16、质保期：3年
2、小动物超声成像系统 1套
★1.主机最高探头频率≥70MHz；

2.影像深度≥30mm；

★3.主机最高采集频率≥1000频/秒；

4.配1TB以上高速SATA硬盘及固态硬盘SSD引导盘，DVD可读写光驱；显示器：≥22英寸LCD彩色显示器；

5.操作系统  内置Win 7 PRO 64bit 

6.标准接口  USB 2.0 (3)/DVSI/Ethernet/ Firewire/3D Motor/Physiological Data/TX Trig/Trig in/Trig Out 

7.采样频率范围：10kHz-125kHz，可测血流速度≤6m/s；

★8.电子线阵探头，探头分辨率≤40µm；

★9.探头振元数≥256；

10.可提供多种软件，例如M型超声采集与分析、PW 脉冲多普勒、能量多普勒、彩色多普勒、PW组织多普勒、心电图触发-呼吸门控分析、左室分析和三维超声等模块及成像工作站软件可选； 

★11.具有适用于成年小鼠、大鼠、兔和胎鼠等高分辨率成像的多种（探头数≥4个）电子线阵探头（探头最低频率≤9 MHz，探头最高频率≥70MHz）可选；

12.配备小动物生理监控系统；

13.所提供产品符合我国电子仪器设备进口相关规定。
14．环境要求：温度10— 40℃，相对湿度15—80% non-condensin，电压  交流电 240 V (2.5 A)，50/60Hz

15.质保期：共两年

16.培训方案：

16.1 到货后安装培训

16.2 现场应用培训

16.3 两人次，每次两天的上海或北京应用培训，厂家承担住宿和差旅费用。

 3、智能组织切片分析系统   1套
1.成像模式：明场、荧光、多光谱、彩色多模式成像
2.样本类型： HE, MASSON, IHC, IF，TMA等各种病理染色样本

3. 全电动正置式光学平台，电动XY载物台，Z轴自动对焦
3.1电动XY载物台：重复精度<0.7 μm，最小步进<0.05μm，配备摇杆
3.2 六片连载型玻片适配器，单次扫描循环可完成6片玻片的预览和扫描
3.3 六位电动滤色块转轮，装载5组滤色块
3.4 自动物镜转轮，配置4X，10X，20X物镜
3.5长寿命荧光光源：功率不小于200W，配备软件可控电动光闸开关
4. 相机检测器：
★4.1 CCD在记录画面同时采集每一像素点的光谱信号曲线，检测波长范围420nm-720nm

★4.2通过液晶可调谐滤波器获取任意波段光信号，带宽10nm，20nm或40nm可调，最小光谱步进精度1nm

4.3具有光谱拆分算法可检测染料和样本自发荧光发射谱，并可从自发荧光背景中提纯各种目标染料信号
5. 识别信号检测范围：
5.1可见光范围420-720nm明场和荧光信号检测
★5.2在同一张组织切片中，可单次同时进行至少8种标记物的区分、定量
6. 像素分辨率1392 x 1040，像素大小6.45μm x 6.45μm。支持像素合并和区域选择等灵活采集方式。
7. 具备组织芯片自动识别和成像、分析功能。
8.批量玻片的全自动采集分析：
8.1、 4X或10X物镜的全切片彩色全景成像，20X物镜高分辨率光谱成像；
8.2、 可按照指定规则自动采集20X高清目标视野，包括全景预览图中手工任意点选特定视野、手工圈选目标区域，在区域内自动随机或间隔取样、训练软件自动识别特定组织类型，然后按比例自动选取视野；
9 采集软件：自动明场图像采集；自动多通道荧光图像采集；自动多光谱图像采集；
★10.具备组织类型自学习功能，以圈选-训练-识别的方式将读片人的识别经验转化为标准算法（通过圈选代表性组织图像，训练软件识别特定的组织类型，并对批量样品进行组织类型划分），并针对特定组织类型进行病理单细胞定量分析。
11.细胞表型分析，通过点选标准细胞型，软件自动查找相似的细胞类型，实现自动化的细胞表型分析
12.明场效果图与荧光效果图的互换展示，可以将多标记免疫荧光图像以传统HE或IHC效果展示；或将IHC图像用荧光效果展示，以突显共定位状态。
13.可以导出特定组织类型区域内的单细胞光谱拆分分析定量结果，给出单细胞共定位信号强度信息
14.流程化操控界面，组织类型划分、细胞核质膜拆分、三种以上打分分析策略、共定位分析等功能结合，支持上千幅图像的高通量批处理分析
15投标方需要提供如下技术证明文件：
15.1．提供不少于三份国内客户去自发荧光相关切片图片（需彩色打印，并标注用户）
15.2. 提供不少于三份多标记（四色以上）切片图片（需彩色打印，并标注标记物信息
15.3. 提供发表文献，量化并证明成像技术对信噪比的提升。
15.4. 提供发表文献，量化并证明软件定量算法准确度和可靠性。
16.质保期：共两年

17.培训方案：

17.1 到货后安装培训

17.2 现场应用培训

17.3 两人次，每次两天的上海或北京应用培训，厂家承担住宿和差旅费用。
 4、动物无创生理信号监测系统  1套
1. 主机系统：
1.1 主机输入通道：可同时监测4只小动物的生理信号，可扩展至同时监测16只动物。

1.2设备数据接口: 采用RJ45标准网络接口,数据传输采用标准网络数据线,适用CAT5E和CAT6线缆.

1.3信号接收器: 接收植入体信号, 供电和数据通讯均通过网线进行, 易于安装.

1.4数据采集通道数：64通道，可扩展至128个通道
1.5可选配数据安全模块（Data Security Option）符合FDA 21CFR Part11的要求，其中包括智能卡登录、电子签名、审计日志、多用户权限设置、密码确认等功能，保证试验系统的运行和所得数据符合GLP的要求。
1.6  每个数模转换器有8个数模信号采集通道
1.7、16位A/D转换
1.8  采样率: 最大10,000点/秒/通道
1.9  低通滤波：10-3000Hz

1.10  高通滤波：0.075-30Hz

1.11信噪比： <30µV p/p @ 1kHz

1.12共模抑制比CMRR:≥ 90dB @ 60Hz with 51kΩ, 0.047µF source imbalance

1.13数据转换器：可同时连接最多至400个接收器，完成大规模的试验构成。
2. 数据采集分析软件: 

2.1实时记录和显示波形, 兼容Windows XP Pro和Windows 7 英文版专业级操作系统
2.2高速数据采集接口—PCIe

2.3可记录分析呼吸，血压, 心电,，体温, 活动度等多种生理信号
2.4可灵活设置数据分析图表—原始信号, 衍生参数, 参数趋势图, 多参数分布散点图.

2.5系统自动计算心电，血压，体温等信号的相关参数, 可根据分析进程实时刷新数据.

★2.6.1可自动识别并手动判别异常心电图波形；可计算RR,PR,QRS,QT,JT间期;心率(HR),P波宽度，P,Q,R,T波幅值，ST段高度，QTcb，QTcf，QA间期等。可进行心电信号噪音监测，以便于进行数据预处理。
2.6.2逐一波形分析,可显示分析的成功率
2.6.3根据采集得到的ECG模板可生成模板库，自行进行比对分析
2.6.4可实行异常心电图监测
2.7 分析结果可自动导出至Excel或Access, 便于进行统计分析.

3. 遥测部分: 

3.1 植入体依据型号不同，可分别适用于大动物或小动物，可扩展做19克以上小鼠植入式遥测实验。
3.2植入子以无线电频率发射信号，有抗干扰设计, 各信号参数可进行再校准。
3.3 植入体非间断性采集数据，可连续不间断工作至少45天。
★3.4磁性开关: 植入体可完全关闭以节省电能

★3.5植入子重量≤2.2克；体积≤1.4立方厘米

★3.6可适用19克以上体重的动物

3.7植入子可完成一通道心电、血压、体温及活动度的监测，提供血压、呼吸、心室内压等腔内压、肌电、胃肠电等多种生理信号监测的植入子可选。
3.8生物电电极: 医用不锈钢螺旋电极（可拉伸），导线长度: > 10cm        

3.9植入体外部材料: 硅酮聚合物，具有高度的生物相容性
3.10 信号发射: 发射超低功率、全向无线电信号，对动物完全没有电磁损伤。
3.11 植入子非一次性使用，提供专业的植入体以旧换新服务，可对植入子进行：更换电池，内部电子器件的校准，外部生物相容性材料的更换，压力导管/导线的更换等全套更新,并且换新后拥有新的ID号和保质期
4质保期：共两年
5培训方案：
5.1 到货后安装培训
5.2 现场应用培训 
5.3厂家提供一人次两天的上海或北京应用培训并承担住宿和差旅费用。
 5、全自动血凝仪  1台
★1、吸样针≥2根，检测针、样本针独立分开，独立操作

★2、四种测定原理的血栓/止血分析系统：包括凝固法、发色底物法、免疫比浊法和聚集法，能检测动物标本。

2.1开展项目：PT、APTT、FIB、TT、内外源因子、PC、PS、LA、ATIII、D-Dimer等

2.2科研项目：Batroxobin Time，血小板聚集率（PAgT）,αPCR,vWF:RCo,Heparin,C1-inhibitor等

3、样本位≥50个，采用自动连续进样，专用急诊位≥5个 

4、试剂位≥45个，其中试剂冷藏位≥40个 

5、试剂位冷藏温度为10℃。

★6、反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥500个，可自动连续排列 

7、所有检测程序开放、可自由设定，能够依据不同的实验目的及不同的样本类型对测试协议进行修改。

★8检测波长≥5个。340nm/405nm/575nm/660nm/800nm五个检测波长拓展科研项目检测。

9、检测通道≥10个：凝固法、发色底物法和免疫比浊法三种方法学均有10个检测通道

10、PT检测速度≥180测试/小时；D-二聚体检测速度≥90测试/小时

11、试剂信息自动扫描、报警、容量提示功能

12、自动稀释、自动连锁筛选、自动再检功能、自动多点定标功能

13、可同时测定项目数≥60个

14、质量控制：750个文件的X－bar/L-J管理，可通过westguard rules 进行六类监测

15、实时在线质控管理功能

16、具备完整血栓与止血检测的全自动仪器，可覆盖一期和二期止血检测项目。
17、质保期：共两年
18、培训方案：
18.1 到货后安装培训
18.2 现场应用培训
 6、离体组织器官恒温灌流系统  1套
主要技术指标：
一、实验架:
1.
浴槽容积：


20ml (4只)
2.
浴槽深度：

   
60 mm
3.
浴槽预热：


15 ml/20ml
4.
蛇形加热器：      
30ml（4只）
5.
储液瓶容积：      
1200 ml


6.
加热方式：


水浴循环加热
7.
温度范围：


环境温度— 50°C
8.
排液方式：


重力（手动）
9.
灌注方式：


重力（手动）
10.
供氧方式：


氧气瓶
11.
压力表量程：

0-15Kpa（过载保护）
12.
材料：            亚克力、玻璃、聚乙烯、四氟、不锈钢、合金铝
二、一维调节组件（4组）:
1.
材料：             合金铝、青铜、不锈钢
2.
可调范围：         0-30 mm
3.
调压阀工作压力：   <10 Kpa
4.
挂钩：


    组织挂钩、血管环挂钩
5.
传感器夹持接口：
8mm
三、生物信号采集与分析系统
1、外置式，采用USB2.0 全速传输方式
2、4个记录通道，放大器光电隔离，隔离共模抑制比>120dB
★3、采用16位A/D转换芯片，单通道硬件最高采样率1000KHz，硬件最低采样率0.01Hz
4、低噪声：等效输入噪声电压峰峰值<1μV，信噪比>80dB
5、宽输入动态范围：量程±0.5V——±20μV，相当于放大器放大倍数的动态范围从2倍~ 5万倍；可直接输入10V电信号而放大器不饱和
6、5阶贝塞尔低通滤波：从1Hz ~ 30KHz
7、时间常数包括：DC ~ 0.001s 
★8、刺激器光电隔离，刺激波形可根据用户需要任意编辑，具有恒流、恒压输出两种方式，内置刺激器幅度：100V（40mA），步长：1mV（1A），波宽：2000ms，步长：0.05ms

9、内置专用硬件全导联心电选择电路，4个通道均可自由选择标准12导全导联心电
10、具有监听和记滴功能
11、可进行多台设备的级联，以构成新的8~16采样通道的新设备
12、预先设置生理、药理、病理生理实验项目，实验项目数不少于55个
13、实时采样过程中，可以根据需要随时改变采样率
14、用户可以根据需要设定1 ~ 16个显示通道（5 ~ 16通道可用于分析）
15、质保期：保修一年，一年后维修只收取配件费。
16、培训方案：
16.1 到货后安装培训
16.2 现场应用培训
7、四级杆飞行时间高分辨质谱仪及基质辅助激光诱导解吸飞行时间质谱仪维保服务（3年）采购项目

定向质保三年；

维修工程师应具有两台质谱型号维修经验的资深工程师；

维修包括整机性能测试和维修工作；

免费提供远程支持辅助解决故障；

免费叫修服务（包括差旅费免费）；7×24小时服务响应，收到叫修后3天内前往现场诊断维修；

在维保有效期内，如遇配件自然损坏，应予以免费更换；维修所使用的配件为原厂配件；

保证享有最佳配件支持；

享有至少3次/年的保养维护，其中至少1次/年的深度保养维护；

提供至少9次/年的回访服务，通过性能诊断，帮助解决硬件及软件问题；

10、免费提供软件更新服务及技术咨询；

11、免费提供培训服务；

12、采用梯度给予的付款方式，并留10%合同结束前付清；

13、维保合同不允许转包；


