骨伤学院多功能微观力学测试系统采购项目

多功能微观力学测试系统1套

一、技术参数

▲1.具备2个水平轴X，Y，1个垂直轴Z，1个扭转T轴，以及运动控制器。

★2.测试平台X，Y轴的位移分辨率≤0.5μm，Z轴分辨率≤0.1μm。

3.扭转轴可360度旋转，分辨率≤0.5度。

▲4.数据获取频率：可调范围为10至2500Hz（所有通道）。

5.测试平台行程范围X，Z轴≥100mm，Y轴≥50mm。

▲6.配备多轴传感器，量程≥250N/10N.m，可测试X，Y，Z方向的力，XYZ方向分辨率≤12.5mN，扭转分辨率≤0.5N.mm。

7.配备单轴传感器3只，量程分别不小于250N，10N，和0.25N。

▲8.配备同步成像系统，使用面阵相机和手动调节镜头。

9.主要配件包含：含水浴功能的测试台一套，球形压头一套（直径D=0.3,0.5,1,2,5mm），平面压头一套（直径D=1,2,3,4,5,8,10,12,12.5,31.75mm)，不同类型拉伸夹具共三套，三点弯曲夹具一套，侧限压缩夹具一套，搭接剪切测试夹具一套，多孔板夹持夹具一套。

10.能进行压缩、拉伸、剪切、扭转、弯曲、压痕测试和三维轮廓测试。

▲11.能对不规则样品表面自动进行三维自动压痕测试。

12.对所有轴的位移、力或扭矩信息都可实时显示。

13.可在动态、静态和不同波形条件下进行加载。

▲14.系统软件能实时保存测试图像，最大频率≥5Hz。

15.系统测试软件至少能编辑斜坡松弛曲线，扭转曲线，蠕变曲线，正弦曲线，抛物线曲线，三维法向压痕等测试功能。

16.配置图像映射软件，能对图像测试点进行定位。

▲17.配置数据分析软件，可以分析各种类型的定量值数据，绘制力-时间-位移曲线，并可获取取值范围内的最大最小值，平均值，积分，斜率，压痕测试弹性模量，正弦曲线，孔隙弹性模型，厚度等。

二、配置要求

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测试主机支架 | 1个 |
| 2 | 多轴运动控制器 | 1个 |
| 3 | X轴，Y轴，Z轴，T轴 | 1套 |
| 4 | 多轴测力传感器 | 1个 |
| 5 | 单轴测力传感器 | 3个 |
| 6 | 校准砝码 | 1套 |
| 7 | 平压头套件 | 1套 |
| 8 | 球形压头套件 | 1套 |
| 9 | 配件一套（含测试腔室，针头套件，侧限压缩套件,棒状样品固定夹具，穿刺夹具，尼龙C型夹具，不锈钢C型夹具，T型拉伸夹具，三点弯曲夹具，搭接剪切夹具，多孔板夹持器，大样品固定平台，胶水等。） | 1套 |
| 10 | 带有镜头和支架的彩色相机 | 1套 |
| 11 | 电脑工作站，预装控制系统和分析系统 | 1套 |