福建中医药大学设备询价工作单
公司名 称（盖章）：
	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格
（万元）
	备注
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	高精度便携式眼动仪
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         联系人：                                    联系电话：
1、询价会报名截止时间为2026年7月8日上午9:00。
2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。
3、报价均为福州现场交货人民币价。
4、询价单需要一式四份
[bookmark: _GoBack]5、询价时间和地点:时间-- 2026年7月8日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。
6、询价材料须装订或胶装成册
7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。


技术规格偏离表
报价方名 称（全称）：
	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






附件：
技术参数指标：
1. 采样速率：双眼均≥1500Hz；
2. 分辨率：≤0.02°；
3. 精度：≤0.5°；
4. 实时追踪眼动延时：≤2ms；
5. 头动范围：不小于20cm×20cm；
6. 采集主机一体式设计，眼动数据采集相机与红外光源封装在一体，摄像头不外露，整套系统能够装入登机箱便携，适合于实验室外开展眼动研究；
7. 刺激呈现屏幕可以采用笔记本屏幕；
8. 提供免费SDK程序接口，可与刺激软件E-prime3.0，数据处理软件Matlab1920结合使用；
9. 系统支持多种操作系统，例如Windows、Mac、Linux；
10. 提供与眼动仪硬件同品牌的眼动数据回放分析软件，可以生成注视、扫视、眨眼、采样点、兴趣区等600多种实验数据；生成单个被试或多个被试注视的热点图；可创建任意形状的静态和动态兴趣区；可以通过刺激变化、TTL输入信号、按键或时间等实验相关信息划分兴趣时间段；可同时处理多个被试的数据，并将眼动数据导出为Excel和txt格式；
11. 提供与眼动仪硬件同品牌的可视化实验设计软件；
12. 系统支持文本、图片、音频、视频等多种组合方式作为刺激呈现；可支持按键、触摸屏、录音反应以及反应盒；支持眼动控制（如边界、采样速率、扫视和注视控制控件）；支持加载自定义变量和更新实验中的变量； 
13. 在阅读研究中可用单词、短语或字符自动划分兴趣区域；可实现注视相关刺激的控制（移动窗口和边界范式）；
14. 系统可兼容第三方软件，例如E-prime、Psychtoolbox、Presentation、Python等；
15. 在国际上有大量文献发表，需提供不少于150篇SCI论文目录；
16. 为保证产品质量，需提供生产厂商出具的针对本项目的专项授权书；
17. 提供软件终身免费升级服务；
18. 对个体认知负荷如基本动作技能、反应时、注意力、工作记忆、视觉记忆、执行和抑制功能等进行测量；图形化非言语测试任务、基于平板电脑触屏交互方式；支持多终端同时在线测试，使用云平台进行数据储存；
19. 评估任务：运动技能任务用于评估被试触摸的动作技能；反应时任务考察被试的简单反应和选择反应的速度；停止信号任务用于评估被试注意抑制控制的能力；快速视觉信息加工任务考察的是被试的视觉持续注意及工作记忆能力；空间任务用于评估被试空间信息的工作记忆中的处理能力；匹配关联学习用于评估视觉记忆和关联学习能力；多维任务测试用于考察被试执行功能，提供了使用多个存在冲突的信息来指导行为的能力；
20. 同步刺激调控模块：可实现4x1环形高精度刺激模式；缓升缓降设置最大值不超过60秒，每档递增值不大于5秒，最小不超过10秒;输出电流范围不小于0—2mA，每档递增值不大于0.1mA，有真刺激和假刺激的选项。
配置：
主机、采集分析软件、认知分析软件、下巴拖、电脑、便携式手拉箱，各1。
商务要求：
交货期：签订合同后30日内。
要求整机硬件设备免费保修3年，软件质保期3年，软件终身免费升级。
