
福建中医药大学设备询价工作单

公司名称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	高分辨全防护中小型动物CT活体影像系统
	
	1套
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2026年7月8日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2026年7月8日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技术要求
	响 应 情 况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：
高分辨全防护中小型动物CT活体影像系统1套
一、技术参数
1
整机性能要求和机架

1.1机架防护：整机系统具备自屏蔽防护设计，在CT工作时，距离设备表面5cm处的X射线辐射剂量≤2.5μSv/h。提供对应型号的第三方测试报告。


1.2
具备内置动物实时监控系统，满足扫描过程中动物状态的实时监控。提供软件上的视频监控图。
1.3具备基于硬件的心电与呼吸双门控，提供体现硬件门控的装置图；具备动物心跳及呼吸的生理信号监控，提供软件上的心跳及呼吸的生理信号图。

2
CT系统性能参数

2.1
X射线探测器

2.1.1探测器类型：IGZO平板探测器

2.1.2探测器矩阵象素≥3000×3000，探测有效面积≥300×300 mm。提供产品说明书中相关内容佐证。

2.2
X线源

2.2.1 X线源类型：微焦点X光机，阳极焦点大小≤0.2mm

2.2.2最大电压≥120 kV，最大电流≥1.5 mA，最大功率≥150W。提供产品说明书中相关内容佐证。

2.3径向视野(FOV)≥25 cm，提供软件界面截图数据或公开发布的产品彩页佐证

2.4
最大轴向扫描范围≥80 cm，支持中型动物的全身扫描成像。提供软件界面截图数据或公开发布的产品彩页佐证
2.5
最高空间分辨率≤250µm@10%MTF，最小重建像素尺寸≤50μm
2.6具备多协议扫描模式，以下模式需提供软件界面佐证

2.6.1具备≥3种小型动物实验扫描模式

2.6.2具备≥3种中型动物实验扫描模式

2.6.3具备DR扫描模式

2.6.4具备透视扫描模式

3
研究工作站硬件

3.1数据采集重建工作站1套

3.1.1内存≥128 GB

3.1.2数据硬盘≥2 TB*2

3.1.3显示器
≥27英寸

3.2图像处理工作站1套

3.2.1内存≥64GB


3.2.2数据硬盘≥2 TB*2

3.2.3显示器
≥27英寸

4
软件

4.1具备自主开发的主机CT图像数据管理和分析软件，提供《计算机软件著作权登记证书》佐证）。后处理分析软件非第三方提供，且终生免费升级。

4.2支持多种格式数据导入或导出：备具RAW，DICOM格式数据导入和导出；支JPEG,AVI格式导出/输出。



4.3
软件功能

4.3.1支持CT多床位静态扫描、多帧动态扫描以及分段扫描

4.3.2具备斜切功能：支持3D状态下对图像进行任意角度的图像斜切操作，满足图像的多样化处理。提供整体样本分段式扫描的软件界面图佐证
4.3.3具备肺功能分析模块，可以定量分析肺容量、功能余气量、潮气量等指标。提供软件中相应的分析计算功能残气量（FRC）和潮气量VT等参数的界面以及流量-时间曲线、容量-时间曲线等界面截图佐证
4.3.4具备脂肪分析功能，可区分并计算脂肪质量，以及肌肉、脂肪、肝脏的CT比值和脂肪率。提供软件中相应的分析计算CT比值和脂肪率的界面截图佐证
4.3.5具备心脏定量分析模块，可计算舒张期和收缩期双心室功能参数，如ESV（收缩末期心室容积）、EDV（舒张末期心室容积）、SV（每搏输出量）、EF（射血分数）、CO（输出量）、HR（心率），及左右心室的容积-时间曲线、dV/dt曲线等；可计算心肌功能参数，如心肌质量、心肌质量指数、室壁厚度图-ED、室壁厚度图-ES、室壁增厚图、室壁运动图、局部射血分数图。提供软件中相应的分析数据和图表界面截图佐证。

4.4图像处理软件，具备中、英文双版本语言系统，并自由切换。提供中英文可切换的软件界面佐证）；以及提供同一样本处理中，中文和英文软件界面的截图佐证。

5
其他附属设备及软件

5.1
提供中小型动物适用的气体麻醉机1台

5.2提供中型动物安置1张：床尺寸≥20cm(W)×80cm(L)，提供公开发布的产品彩页佐证
5.3动物安置床具备加热垫，支持遥控加热功能，可设置温度和时间；具备气体麻醉接口、具备液体自动注射接口；支持照明、视频监控、和激光定位。

5.4CT质控模体可用于每日监控设备情况，提供公开发布的产品彩页佐证。

二、配置清单

	序号
	名称
	数量

	1
	Micro CT功能主机
	1套

	2
	采集/重建/图像一体工作站（带采集、重建、图像处理软件）
	1套

	3
	图像处理服务工作站（带图像处理软件）
	1套

	4
	CT质控模体
	1套

	5
	小型动物安置床
	1套

	6
	中型动物安置床
	1套

	7
	动物麻醉系统
	1套

	8
	呼吸及心电双门控附件
	1套


三、商务要求

1.货期：合同签订后90天内。

2.质保期：整机免费保修3年起。

3.其他：交货时应提供设备的装箱单等证明材料，设备需为厂家原包装未拆封。安装、调试、验收合格后交付使用。

4.提供设备的免费运输、安装、调试

5.提供主机软件终身免费升级

6.提供设备及所配软件，原厂工程师的现场免费培训

7.设备故障维修响应时间≤24小时


