
福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	LED体育照明系统
	
	1批
	
	详见附件

	2
	生物安全柜等设备
	
	1批
	
	详见附件

	3
	无线网络系统等设备
	
	1批
	
	详见附件

	4
	离心机等设备
	
	1批
	
	详见附件

	5
	纯水仪含超纯水仪等设备
	
	1批
	
	详见附件

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2023年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价（进口设备须注明含税价或免税价）。

4、询价单需要一式四份

5、询价时间和地点:时间-- 2023年  月   日上午 ，地点----。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：
项目1   LED体育照明系统  1批
一、灯具参数（300W）

产品为体育场馆照明专业LED灯具，灯具为单模组300W，额定输入电压AC 220V，频率50Hz；

2、灯杆高度28m带维修平台，上口径280mm，下口径540mm,厚度6-8-10mm，材质 Q235 钢材，表面热镀锌喷塑防腐处理。镀锌按GB/T13912标准进行热浸锌处理，锌层平均厚度不低于90um，再进行静电喷塑处理，涂层厚度不低于80um。

3、配电箱为不锈钢，含空气开关、漏电保护器、防雷浪涌保护器。

4、产品可设置调用场景的定时时长；可选择需要开启的场景模式进行调用(全关模式即为关闭全部灯具)在定时调用场景下能够查看当前设置的定时时长以及场景模式

5、灯具光源具有具有驱蚊虫功能，减少亮灯时蚊虫对运动员以及周边环境的影响与干扰，符合驱蚊的光源要求。6、LED灯具实测功率300W±3％,功率因数≥0.98,整灯效能≥120lm/W，总光通量≥36000lm，一般显色指数Ra≥80，色温≥5000K；

考虑到灯具的安装高度较高，维护修理难度较大，灯具平均无故障时间≧20000h，n≤6，灯具未出现闪烁，点亮过程中未出现短路跳闸现象，且各项功能正常，总失效数为0；

8、考虑到灯具的安装高度较高，维护修理难度较大，灯具平均无故障时间≧20000h，n≤6，灯具无不发光或部分不发光，且各项功能正常，总失效数为0；9、灯具在户外场地使用，灯具在平均降水量≥800mm，总日照时长≥500h环境下试验12个月及以上,电源与灯具连接正常，无移位，无脱落，接线处完整，灯具通电可正常点亮；

灯具进行户外自然暴晒试验时长应不低于12个月，试验后散热器无开裂，无生锈。灯具透镜在平均气温≥20℃，平均相对湿度≥70%的自然环境下12个月内无老化，无开裂现象。灯具附件须考虑安全、防碰撞、防腐蚀等保护措施，整灯防护等级不小于IP66，且为Ⅰ类防触电保护类型，灯具防碰撞等级不低于IK08,且灯具散热器耐腐评级不低于十级；灯具恒定照度控制模块通过防止意外接触电检测、防耐热、防火和耐漏电起痕及防潮与绝缘检测，其中L，N-外壳的绝缘电阻不应小于500MΩ；灯具宜使用防水型接线盒，其应通过ta≥30s的耐燃检测，且tb=0s。

15、灯具配置防外溢光装置，且防外溢光装置与灯具为一体成型，不可分割后另加装，从而降低脱落风险。

16、灯具应具备创新型的散热器通风孔设计，满足散热的同时，增加空气对流性及降低风阻。

17、为降低灯杆承重，灯具重量宜为8-9kg，尺寸宜为474*257*176mm±10mm

二、灯具参数（280W）

1、产品为体育场馆照明专业LED灯具，灯具额定功率为280W，额定输入电压AC 220V，频率50Hz；

2、灯具宜采用便于维护的模组化散热结构设计，散热器宜采用6063-T5材质，光源选用封装空洞率更低、导热性能更好、出光更柔和的COB封装工艺；

3、灯具实测功率 280W±3％，功率因数≥0.98，整灯效能≥120lm/W，总光通量≥33600lm，一般显色指数 Ra≥80，色温 Tcp≥5000K；4、考虑到灯具的安装高度较高，维护修理难度较大，灯具平均无故障时间≧20000h，n≤6，灯具未出现闪烁，点亮过程中未出现短路跳闸现象，且各项功能正常，总失效数为0；5、考虑到灯具的安装高度较高，维护修理难度较大，灯具平均无故障时间≧20000h，n≤6，灯具无不发光或部分不发光，且各项功能正常，总失效数为0；6、灯具透镜在平均气温≥20℃，平均相对湿度≥70%的自然环境下12个月内无破损，无开裂现象；7、灯具需进行不少于12个月的户外自然试验，试验后灯具外壳无开裂，无生锈，无变形，无穿孔，灯具通电可正常点亮。

灯具配光采用防眩光磨砂透镜方式，以达到增大光效的同时降低眩光影响

为降低灯杆承重，灯具重量宜为11-13kg，尺寸宜为373*387*238mm±10mm

10、配置清单：

	序号
	项目
	项目描述
	数量

	1
	球场灯
	300W LED
	21 *4套

	2
	球场灯
	280W LED
	2 *4套

	3
	灯杆
	28m带维修平台
	1 *4套

	4
	配电箱
	不锈钢，含空气开关、漏电保护器、防雷浪涌保护器等
	1套


项目2   生物安全柜等设备  1批

主要参数：

一、生物安全柜  13台  
1、Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；

2、单人操作，工作区宽度1167mm

3、前窗10度倾角结构；

4、负压环绕技术，所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围;

5、气流阻断技术，玻璃门上沿有气幕保护，防止工作区内外气体交互；

6、凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；工作区材质使用304不锈钢；

7、主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，工作区洁净度等级10级；

8、前窗玻璃：使用清晰，可清洁和消毒、抗冲击的防紫外线钢化玻璃；

9、标配压力传感器，实时监测设备压力状态，监测过滤器阻力变化，通过压力预测过滤器剩余寿命；

10、底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹，防止微生物滋生；

11、负压通道必须有专门设 计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行；

12、风机：高性能静音风机，可自动根据过滤器堵塞情况调节转速，保证下降气流恒定；

13、风速：下降风速0.28m/s；流入风速0.55m/s；

14、LCD液晶屏显示，可同时显示下降风速、流入风速，也可显示过滤器剩余寿命、紫外灯预约时间、日期/时间、正/负压力及排风量等参数；

15、前窗玻璃手拉式开启，不得使用电控；

16、打开前窗后，紫外灯自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯必须自动关闭；

17、具备一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行；

18、用数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示并报警；

19、可查询紫外灯累计工作时间；

20、有开门高度警示功能，开门超高时要有声光报警提示，开门高度不足时也要有声光报警提示

21、有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示；

22、有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；

23、有过滤器监测功能，过滤器堵塞或破损均有声光报警提示；

24、支持485通讯接口，MODBUS 通讯协议，具备安全柜的数据通讯。

二、小动物麻醉机(5通道)  2台
1、采用开放式呼吸非循环回路式结构；

2、用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等动物的吸入式麻醉；

3、蒸发器采用可变旁路专用定量型回路外设 计原理，不产生泵效应和抗倾斜功能；输出压力波动范围P≦2.5kPa，内部可承受50kPa压力无泄漏，使用温度范围10-35℃；

4、蒸发器容量130ml，带流量和温度自动补偿功能；

5、具备氧气流量计，流量可控范围0-1L/min和0-4L/min; 圆柱形浮子指示；可选配拓展流量计；

6、气路切换和快氧功能结构采用一体组合；开关快速切换气路通路，寿命高于10万次；快速充氧开关，充氧速度可达10L/min，最快排除管道或麻醉诱导盒中的残余麻醉混合气体；

7、可连接氧气钢瓶、制氧机、空气泵；可选择氧气、空气、二氧化碳、笑气、氮气等作为供气气源。其中空气泵空气输出流量18 L/min，输出压力18 Kpa，最大真空度320Milli bar；

8、蒸发罐全检机制：蒸发器出厂全检。输出浓度可调，输出不受流量、温度、流速、压力变化影响，安全锁定装置防止麻醉药意外挥发。温度和流量补偿，10℃低温仍然保持浓度输出，精确度达15%；

9、旋转浓度调节盘，异氟烷浓度调节范围0-5%（七氟烷：0-8% )，精度不低于0.5%；

10、带有便携把手，兼具台面平放、壁挂双重功能，铝合金材料，可升级为移动式麻醉机；

11、可根据实验要求和不同种类不同大小动物选择各种规格配件（诱导盒、麻醉面罩、麻醉气体回收系统等）；

12、提供废气主动回收功能，电机噪音低于50dB；风速可调节范围8～60L/min，且流速连续可调并实时显示于LED屏幕；具有称重功能，称量范围为1～2000g，分辨率1g，两级报警≥990g饱和预警、≥1010g超重报警，报警声光提示，可一键报警静音，且进行称重显示数值归零，自动温度补偿；

13、过滤罐活性炭吸附，大号过滤罐出厂重量800g，饱和吸收增量200g；

14、翻盖式诱导盒，顶盖与盒体接触的中间部分添加塑料密封条，翻盖后有挡板，防止顶盖坠落或折断，诱导盒底部具有防倾倒结构；

15、蒸发器可控制麻醉剂的输出浓度，有异氟烷和七氟烷两种蒸发器， Pour-Fill, Easy-Fill, Key-Fill三种不同安全级别的加药方式，药液使用情况可视；有两种不同的固定方式。

项目3   无线网络系统等设备  1批

主要参数：
放装型无线接入  8台

1、支持802.11ax标准。采用三射频设计。整机空间流≥10条。提供官网截图与链接证明。

2、至少其中1路射频可以灵活切换，选择工作在2.4GHz或5GHz频段，

3、5G频段空间流≥8条，2.4G频段空间流≥6条。

4、采用硬件独立的三射频设计

5、支持双以太网口聚合链路

6、支持双PoE热备冗余供电

7、至少1个10/100/1000M以太网接口支持对外供电，可扩展物联网模块。提供官网截图与链接证明。

8、5GHz 单射频支持4*4 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥4.8Gbps

9、整机最大接入速率≥10Gbps。

10、至少2个以太网电口上联，每个以太网电口协商速率≥5Gbps。

11、支持160MHz工作频宽。

12、提供无线电发射设备型号核准证复印件。

13、AP整机最大终端接入数≥1536个

14、2.4GHz 单射频支持4*4 MIMO，且单射频最大接入速率≥1.15Gbps。内置固化蓝牙模块。                                                                           15、需要提供网优工具：（1）Wi-Fi检测工具支持多人协作测试Wi-Fi，能够生成邀请码将测试点位分享给他人，并输出汇总报告，要求提供第三方检测机构出具的测试报告复印件证明；（2）Wi-Fi检测工具支持部署记录功能，为方便管理与维护，实施阶段设备位置要与AP设备的SN\MAC绑定，要求提供第三方检测机构出具的测试报告复印件证明。支持创建项目时，对AP设备的SN\MAC进行扫描录入，支持多人协作扫描。提供APP功能截图； 

（3）Wi-Fi检测工具内直接提供知识学习平台，方便运维人员及时了解专业的Wi-Fi行业知识，文章内容至少大于二十篇。基于微信公众号进行对接，实现网优、配置等网络风险的主动预警推送，可以通过微信公众号设置告警事件的规则，包含告警内容、等级和时间段等；支持在风险告警中直接进行网优消除风险，要求提供产品微信公众号功能截图；（4）Wi-Fi检测APP支持点位问题分析功能，支持导入平面图进行点位测试，并在图中指出问题区域，包括单点问题和漫游问题区域，并能导出检测结果到微信、QQ等即时通讯软件，方便运维人员之间信息分享。要求提供平面图点位测试功能的第三方检测机构出具的测试报告证明 ，并提供APP功能平面图测试功能及导出功能截图证明；（5）Wi-Fi检测工具支持一键综合评估网络信号情况、网络干扰情况、网络连接速度、无线安全、网关/DNS Ping时延丢包、网页打开速度、网络速度进并提供优化建议。要求提供产品功能截图；(6)Wi-Fi检测工具支持干扰分析功能，支持检测环境中的所有Wi-Fi信号的ssid、信号强度，而对于本网AP支持查看MAC地址、AP命名和AP的IP地址，方便随时进行运维管理。要求提供APP功能截图;(7)Wi-Fi检测工具支持查看网络信号强度走势度，用于分析网络覆盖情况，支持内外网的网络测速、ping、tracert、telnet用于日常的管理。要求提供APP市场版本功能截图;(8)Wi-Fi检测工具用于现场排障，并且移动端账号与平台账号保持一致，为方便运维人员使用，Wi-Fi检测工具能够从APP市场直接下载。支持对网络进行信号强度、网页打开速度、网速、网络arp攻击、钓鱼wifi进行一键检测，并能协助输出环境同频邻频干扰情况，能够显示被测AP的名称和IP方便问题修复，要求提供APP功能截图;(9)为确保Wi-Fi检测工具的成熟度，APP装机量大于180万，日活跃大于1万，提供第三方监控平台的截图证明;(10)提供网优工具APP软件相关技术证明材料，需提供认证机构查询地址方便现场查验。

2
放装型无线接入  12台

1、支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps。提供官网截图与链接证明。

2、内置蓝牙5.1

3、至少支持1个1000M自适应以太网端口；至少支持1个2.5G SFP光口

4、要求所投产品支持WPA3安全标准

5、为了降低辐射对人体带来的潜在危害，保证设备电磁辐射对人体安全，所投产品要求满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求，SAR值不高于2.0W/kg

6、由于AP部署在开放环境中，为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投室内无线接入点符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK08，                                                             7、需要提供网优工具：(1)Wi-Fi检测工具支持多人协作测试Wi-Fi，能够生成邀请码将测试点位分享给他人，并输出汇总报告，要求提供第三方检测机构出具的测试报告复印件证明 ;(2)Wi-Fi检测工具支持部署记录功能，为方便管理与维护，实施阶段设备位置要与AP设备的SN\MAC绑定，要求提供第三方检测机构出具的测试报告复印件证明。支持创建项目时，对AP设备的SN\MAC进行扫描录入，支持多人协作扫描。提供APP功能截图;(3)Wi-Fi检测工具内直接提供知识学习平台，方便运维人员及时了解专业的Wi-Fi行业知识，文章内容至少大于二十篇。基于微信公众号进行对接，实现网优、配置等网络风险的主动预警推送，可以通过微信公众号设置告警事件的规则，包含告警内容、等级和时间段等；支持在风险告警中直接进行网优消除风险，要求提供产品微信公众号功能截图；（4）Wi-Fi检测APP支持点位问题分析功能，支持导入平面图进行点位测试，并在图中指出问题区域，包括单点问题和漫游问题区域，并能导出检测结果到微信、QQ等即时通讯软件，方便运维人员之间信息分享。要求提供平面图点位测试功能的第三方检测机构出具的测试报告证明 ，并提供APP功能平面图测试功能及导出功能截图证明；（5）Wi-Fi检测工具支持一键综合评估网络信号情况、网络干扰情况、网络连接速度、无线安全、网关/DNS Ping时延丢包、网页打开速度、网络速度进并提供优化建议。要求提供产品功能截图；（6）Wi-Fi检测工具支持干扰分析功能，支持检测环境中的所有Wi-Fi信号的ssid、信号强度，而对于本网AP支持查看MAC地址、AP命名和AP的IP地址，方便随时进行运维管理。要求提供APP功能截图；（7）Wi-Fi检测工具支持查看网络信号强度走势度，用于分析网络覆盖情况，支持内外网的网络测速、ping、tracert、telnet用于日常的管理。要求提供APP市场版本功能截图；（8）Wi-Fi检测工具用于现场排障，并且移动端账号与平台账号保持一致，为方便运维人员使用，Wi-Fi检测工具能够从APP市场直接下载。支持对网络进行信号强度、网页打开速度、网速、网络arp攻击、钓鱼wifi进行一键检测，并能协助输出环境同频邻频干扰情况，能够显示被测AP的名称和IP方便问题修复，要求提供APP功能截图（9）为确保Wi-Fi检测工具的成熟度，APP装机量大于180万，日活跃大于1万，提供第三方监控平台的截图证明；（10）提供网优工具APP软件相关技术证明材料，需提供认证机构查询地址方便现场查验。

3
面板型无线接入  38台

1、支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条。

2、面板型AP，支持嵌入86面板安装方式

3、1G以太网上联口≥1个，1G以太网下联口≥4个

4、整机功耗<10W

5、整机最大接入速率≥2.975Gbps

6、5GHz单射频支持2*2 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥2.4Gbps

7、为保证用电安全与电源的易获得性，同时支持802.3af和本地DC12V电源供电模式

8、考虑安装后的美观度，面板AP外露墙体部分尺寸≤120mm×86mm（长×宽）。

9、支持内置蓝牙5.0。                                                                                         10、需要提供网优工具：（1）Wi-Fi检测工具支持多人协作测试Wi-Fi，能够生成邀请码将测试点位分享给他人，并输出汇总报告，要求提供第三方检测机构出具的测试报告复印件证明 ；（2）Wi-Fi检测工具支持部署记录功能，为方便管理与维护，实施阶段设备位置要与AP设备的SN\MAC绑定，要求提供第三方检测机构出具的测试报告复印件证明。支持创建项目时，对AP设备的SN\MAC进行扫描录入，支持多人协作扫描。提供APP功能截图。；（3）Wi-Fi检测工具内直接提供知识学习平台，方便运维人员及时了解专业的Wi-Fi行业知识，文章内容至少大于二十篇。基于微信公众号进行对接，实现网优、配置等网络风险的主动预警推送，可以通过微信公众号设置告警事件的规则，包含告警内容、等级和时间段等；支持在风险告警中直接进行网优消除风险，要求提供产品微信公众号功能截图（4）Wi-Fi检测APP支持点位问题分析功能，支持导入平面图进行点位测试，并在图中指出问题区域，包括单点问题和漫游问题区域，并能导出检测结果到微信、QQ等即时通讯软件，方便运维人员之间信息分享。要求提供平面图点位测试功能的第三方检测机构出具的测试报告证明 ，并提供APP功能平面图测试功能及导出功能截图证明;(5)Wi-Fi检测工具支持一键综合评估网络信号情况、网络干扰情况、网络连接速度、无线安全、网关/DNS Ping时延丢包、网页打开速度、网络速度进并提供优化建议。要求提供产品功能截图;(6)Wi-Fi检测工具支持干扰分析功能，支持检测环境中的所有Wi-Fi信号的ssid、信号强度，而对于本网AP支持查看MAC地址、AP命名和AP的IP地址，方便随时进行运维管理。要求提供APP功能截图;(7)Wi-Fi检测工具支持查看网络信号强度走势度，用于分析网络覆盖情况，支持内外网的网络测速、ping、tracert、telnet用于日常的管理。要求提供APP市场版本功能截图;(8)Wi-Fi检测工具用于现场排障，并且移动端账号与平台账号保持一致，为方便运维人员使用，Wi-Fi检测工具能够从APP市场直接下载。支持对网络进行信号强度、网页打开速度、网速、网络arp攻击、钓鱼wifi进行一键检测，并能协助输出环境同频邻频干扰情况，能够显示被测AP的名称和IP方便问题修复，要求提供APP功能截图;(9)为确保Wi-Fi检测工具的成熟度，APP装机量大于180万，日活跃大于1万，提供第三方监控平台的截图证明;(10)提供网优工具APP软件相关技术证明材料，需提供认证机构查询地址方便现场查验。

4
下一代无线控制器（核心产品）  1台

1.固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，802.11转发性能≥8G

2.配置可管理AP授权≥32个，支持最大可管理AP≥224个。

3.设备最大可配置AP≥2048个，支持最大在线用户数≥6400

4.支持本地认证功能，无需通过外置Portal服务器和Radius服务器认证。

5.支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络。

6.支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络，支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证。

7.具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP接入虚拟AC中。

8.AC设备多账户分权管理功能，实现一台物理AC设备或多台物理AC设备虚拟成一台AC设备后，均能受多账户管理，各账户分别管理不同的无线信息

9.支持AC分级功能，中心AC可对分支AC起到备份作用，中心AC可以统一监控各个分支AC的运行状态、AP和用户信息，中心AC可以统一对分支AC进行软件升级，分支AC可以共享中心AC的AP容量License

10.无线控制器产品专用升级许可证可扩展32个License，每License包含1个普通AP或2个墙面型AP

5
智能网络指挥官基础组件  1套

1.要求投标产品采用纯B/S架构，用户无需安装客户端，通过标准浏览器就能完成对系统的访问。

2.支持通过WEB浏览器实现网管系统自身服务的重启、关闭；监控服务器自身的CPU、内存、网卡状态；

3.能够通过模块化、组件化方式，实现对网络中的路由器、交换机、防火墙、WLAN等有线无线一体化管理。

4.具备丰富的设备管理功能 ，包含对设备和设备接口及其信息的增删改查具有良好的展示和基本操作功能。

5.自动发现网络中的二、三层网络设备，可以自动构成网络拓扑图；

6.在全屏方式下，具备动画形式 主动推送拓扑告警信息的演示功能。

7.对关键链路的实时状态具备智能检测功能，若状态发生变化，能够智能快速的定位故障点，并支持以多种告警形式通知管理员，以便使网络尽快恢复正常。

8.智能网络指挥官无线管理组件，管理节点License，每个License可增加100个Fit AP节点授权许可

6
数据传输设备  3台


1、固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps。

2、要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为370W。

3、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的测试报告。 

4、投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。

5、工作温度-5°-55°。

6、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）。

7、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

8、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。

9、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

10、支持可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。提供官网截图与链接证明。

11、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。

12、配单模转换模块

7
线材、管材、辅材配件及安装调试  1项


根据三层楼临床教室布置及需求情况采用超六类网络线，网线要求导体材质:裸铜；导体构成:1/0.57；导体线规:4P*0.5±0.01mm；传输速率：2GBPS；双层铝箔屏蔽，抗干扰，柔韧PVC耐拉伸，超五类双屏蔽纯铁铜千兆网线；绝缘材质:HDPE；绝缘最小平均厚度:0.2mm；绝缘直径:0.9mm；颜色:橙白/橙； 綠白/綠； 藍白/藍； 棕白/棕 绞距:140mm；外被材质:PE；外被最小平均厚度:0.65mm；外被直径:5.5mm，结构  φ7. 8mm{[(1/0.57mmBC)+铝箔]*4P+铝箔}*1C。PVC管（PVC-U管）为硬聚氯乙烯管，抗腐蚀能力强、易于粘接，承压等级：1.6Mpa，液晶拼接HDMI高清连接线等，管材的规格可根据现场情况作相应调整，辅材配件根据现场要求所需的套管及配线架加理线架。并根据大楼项目建设现场布置及需求情况，负责无线网络覆盖综合布线实施，各教室网络线路集中连接至本楼层机柜，再统一连接到中心机房，大楼网络要求接入每一台终端能达到千兆带宽的网络速度。无线网络覆盖系统的其它辅助设备安装调试。新建无线网系统必须确保与原有平台兼容整合使用。

项目4   离心机等设备   1批

主要参数：

一、大容量高速冷冻离心机 1台
1、多达13种转子可选，可高温灭菌，最大容量≥44 x 1.5 / 2ml或6 x 250 ml；

2、离心管兼容市面品牌通用型号，不需要特殊定制。

3、最高转速≥16,000 rpm；最大离心力≥24,039 g；

4、可直接设置RPM或RCF值，预存转子信息，根据不同转子自动计算RPM/RCF值，可直接调节；

5、采用无氟环保冷却系统，-20℃~40℃的超宽温度范围控制；

6、具有快速预冷功能；

7、全系采用双行背光液晶显示，可实时显示所有信息，便于调节和运行观察；

8、10组加速程序，10组减速程序；

9、3级安全控制：防爆电子马达锁、自适应不平衡监控系统、超速检测；

10、转子不平衡传感器保证实验安全，每次运行结束时可选多种声音信号提醒； 

11、运行时间：10 sec~ 99 h：59min：59sec或连续运行；也可选择持续离心或瞬时离心模式；

12、免维护无碳刷感应马达，静音设计，噪音等级​：≤65 dB(A)

13、配 置：

主机1台；4 x 250 ml水平转子 1个；24位气密性角转子，24x1.5/2.0ml 1个；10 x 50 ml 尖底角转子 1个；适配器, 1x15ml  5个；16 x 50 ml水平转子 1个

二、真空吸液系统 6台
1、人体工程学手柄,连续和非连续吸液模式自由切换,适配单/多道适配器时，可一键退吸头。

2、选配三通接头，实现一台主机连接两个手柄。

3、标配单通道、8通道和移液管适配器。

4、快速旋转接头。

5、双层过滤保护，双过滤器，真空管和机座内各一，网孔0.2um。

6、所有液体接触零件均可承受121°C高温蒸汽灭菌。

7、最大吸液速度： 15mL/s。

8、真空度范围：-20 kPa至 -70 kPa。

9、电源适配器输入；100-240 VAC, 50/60 Hz。

10、设备输入：24 VDC, 0.625 A。

11、管道规格：4 mm (内径)，8 mm (外径)。

12、管道长度：2 m。

全能型转印系统  2台
1、转印通量：4块小胶或2块中型胶；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序。

2、无需人工准备缓冲液和膜。

3、转印速度：3分钟内完成2块TGX小胶的转印；7分钟内完成4块普通小胶或2块中型胶的转印，各运行之间无需冷却期。

4、电源：整合型电源

5、用户界面：显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用（25个程序）。

6、电极设计：6弹簧配合板式电极设计，确保压力及场强均一。

7、应用性：可兼容传统实验试剂和耗材

超低温冰箱（-80℃）  1台
1、温度范围-10℃～-86℃可调节，适用范围在-40℃～-86℃范围，控温精度0.1℃

2、微电脑控制， 10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能

3、温度异常时，液晶屏主页面温度显示红色提醒

4、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色

5、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警

6、具有三种以上报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP短信推送报警（选配）

7、多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护

8、采用HC环保制冷剂和复叠制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不高于150g

9、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量

10、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）；

11、进口品牌压缩机，2个压缩机，整机稳定运行功率≤1000W

12、25℃环温时，耗电量应≤10Kw.h/24h；

13、箱内温度均匀性要求，25℃环温，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于10度

14、25℃环温，设定-80℃，降温速度≤6.5小时

15、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）

16、4 个发泡内门并带密封条结构，外门4层密封，整机共计5层密封

17、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm

18、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快

19、 节能风机，智能控制风机开停

20、 低噪音，整机运行噪音低于60分贝

21、 具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门

22、具两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度

23、具有内置5V冷链供电系统。

24、电脑板配置大容量存储空间，实时保存箱内温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性

25、标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯

26、选配温度记录仪，单独从箱内采集温度

27、选配物联模块,手机下载bio-link APP实时监控冰箱运行状态; 冰箱报警信息和事件记录会同步短信和APP推送

28、具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公

29、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等

30、具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱

31、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档

32、25℃环温，冰箱断电，箱内温度从-80℃至-50℃，大于210min

33、冰箱内有效容积不小于726L，整机装箱量（2ML冻存管容量）50000份样本

34、标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理

35、选配可升降托盘，在冰箱存放样本时可进行临时存放

36、可对液晶屏程序进行远程升级

37、物联后台具备大屏展示功能，可对冰箱进行集中管理

38、文件夹和置笔盒，方便用户临时存放资料

二氧化碳培养箱  6台
1、采用微电脑温度控制器，适用于细胞、组织、微生物等培养

2、气套式加热系统，加热迅速，温度、湿度恢复速度快

3、内部容积≥151L

4、最低温度控制范围为室温+5℃

5、Pt1000温度传感器，温度控制精度（℃）：±0.1℃，带独立传感器的超温保护装置

6、标配环境温度传感器，环境温度监测功能，可根据外界温度调整门加热的功率

7、90℃湿热灭菌系统，灭菌彻底，有效地清除细菌、霉菌、真菌孢子和支原体，并提供第三方检测报告

8、CO2浓度传感器具有"AUTO-START"自动启动功能，自动校准，保证CO2浓度的高精确性

9、CO2进气口配备HEPA高效过滤器，对粒径≥0.3μm颗粒物过滤效率为99.998％

10、内腔及附件不锈钢采用特殊电化学处理

11、倾斜式的底盘水库式设计结构，非增湿盘,增加蒸发面积,相对湿度:≥95%，湿度恢复速度快

12、具有独特循环风道设计，非自然对流，保证温度、湿度、CO2浓度的均一性

13、具有玻璃门加热或外门加热功能，有效避免玻璃门上产生冷凝水

14、可配4个接口的钢瓶自动切换装置，同时接4个钢瓶，可自动切换

15、标配虹吸泵

16、可堆叠摆放

配 置：

1、主机一套

2、高精度TCD二氧化碳传感器一套

3、不锈钢搁板（三块）

4、虹吸泵一套

CO2减压阀一套

超纯水系统  1台
1、进水条件：市政自来水，满足GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准

2、处理工艺：双级反渗透+离子交换

3、产水指标：

纯水：电导率<5μs/cm（25℃），符合GB6682-2008分析实验室三级水标准

超纯水：电阻率18.2MΩ.cm（25℃），TOC＜5ppb，细菌<0.01cfu/ml，内毒素＜0.001Eu/ml（使用内置原装进口切向流超滤膜去除内毒素、核酸酶）

超纯水质符合ASTM D1193-2006/GB11446.1-2013/GB33087-2016一级水标准

4、产水量：双级RO系统稳定产量≥20L/H@15℃

5、设备包括：预处理、水箱、纯化主机，含所有必备耗材

6、控制界面：彩色液晶触摸屏

7、取水流速：逐滴至2LPM，3D旋钮取水控制、四档可调

8、设备具备纯水、超纯水双取水口

9、配备带有高度、角度可调支架的取水臂

10、定量取水功能，定量精度：±1%

11、超纯水质控取水功能，质控功能=开启时，水质不合格不能取水支持脚踏开关人工/自动定量取水

12、数据打印：具备自动/手动水质打印输出功能，可打印输出历史数据

13、数据存储：具备SD卡数据存储功能（容量≥4GB）

14、设备接口：USB、RS485（接入实验室管理平台）、RS232（连接打印机）

15、漏水保护：具备双重漏水保护器（分别位于水箱底部和主机底部），均可同时感应内部和桌面积水，并在报警触发时采取强制保护措施

16、过程指标监测：系统具备以下过程指标实时传感器监测和数字显示：原水电导率/温度、RO产水电导率、UP产水电阻率/温度、TOC、一级/二级RO运行压力、UP运行压力，电导/电阻率显示可选自动温度补偿和不补偿显示方式

17、水质质控：系统具备RO产水（电导率）和UP产水质控功能（电导率+TOC），水质不合格声光提示，RO不合格产水自动排放

18、超纯水系统具有TOC在线监测功能，范围1-999ppb

19、系统消毒：配备独立消毒盒，可用于RO和UP系统的在线化学消毒，消毒过程独立界面、自动完成

20、袋式存储：系统使用食品级PE材质软质水袋存储，有效容积≥40L，可快速更换、免清洁，排水过程无空气引入，无须呼吸滤器

21、连续液位监测：纯水储罐使用连续式液位传感器监测液位（非分段式），液位以百分比和升数显示，精度±1%或1L

22、预处理柱、RO膜组、DI柱、消毒盒均具备智能识别芯片，具有可追溯性。芯片内存信息包括：耗材的编号、批次、安装日期及寿命信息

23、设备可实现WIFI/GPRS双模自动切换上线，制造商具有物联网云服务平台可对设备各项性能指标进行远程跟踪、管理，包括但不限于：RO/UP系统运行参数、水质信息、报警信息和耗材信息，用户可通过智能手机等上网终端执行多台设备管理

24、设备具有RFID水控功能，水控模式下：可根据不同取水水质采用不同费率执行扣费，SD卡中可记录各IC卡账号的历史消费记录。取水记录中含有用户ID号，可打印输出、免人工签名（水控器和管理系统为选配）

25、超纯柱为双柱设计，具有中间水质探头，可提前预警前柱失效，并实现交替使用

26、配置清单：

	智能纯水系统主机
	1台

	40L预处理水箱一体单元
	1台

	消毒盒
	2个

	40L水袋
	1个

	预处理柱-1
	1个

	预处理柱-2
	1个

	超纯化柱
	2个

	20L/H双级反渗透模块
	1套

	14W双波长紫外灯管
	1支

	安装配件包
	1盒


实验室冷藏箱（4℃）  1台
1、有效容积：箱内有效容积1090L

2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，LED数码管显示，实时显示箱内温度；控温精度显示精度均为0.1℃；

3、整体结构：立式，双开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，外壳/内胆采用喷涂钢板外壳;

4、核心组件：采用优质压缩机及优质品 牌风机，碳氢制冷剂

5、制冷系统：采用翅片式蒸发器结构，丝管式冷凝器结构；

6、温度均匀性：采用高性能保温材料，风冷系统，保证箱体温度均匀性3℃，波动性3℃；

7、控温技术：具有3路传感器，包括主传感器、箱内温度传感器、风道传感器，感温探头置于甘油感温盒内；

8、门体结构：门体采用双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露结构，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体具有全角度自关门功能；

9、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警，配有远程报警接口；

10、温度监控：产品配有两个个测试孔；

11、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年；

12、数据打印：选配针式温度记录打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；

13、物联通讯：产品具有Wifi接口，可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒，可根据需求改制为485接口；

14、箱内配置：多层搁架结构，搁架间距可调，标配12个蘸塑搁架，数量可增加，搁架带价目条；

15、柜内照明：内设LED照明灯；

16、固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚；

17、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发；

18、断电报警：配备大容量电池，持续时间48小时+；

19、安全保障：门体采用一把钥匙一把锁，两个门体分别带锁；

20、宽电压带：配备宽电压带，适合198～242V电压下使用；

恒温水浴摇床  1台
1、控温范围：室温+5℃~99℃

2、温度波动度：±0.3℃ (@37℃)

3、转动频率：20~200rpm

4、定时范围：0~99.9小时

5、水箱容积：27L

6、摆振幅度：25.4mm

7、排水口：有

8、电源：AC220V±22V, 50/60Hz

9、过热保护：有

10、水位保护：有

11、声光报警：有

12、来电自动恢复功能：有

13、配置：主机1台，水浴摇床多功能弹簧架1个

药品低温保存箱（-20℃）  1台
1、温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；

2、有效容积262L

3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；

5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示24小时；

8、宽电压带，适合187~242V电压下使用；

9、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡；

10、搁架式蒸发器结构；

11、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质；

12、箱体背板采用镀锌钢板；

13、85mm以上厚度的超厚保温层，门体可拆卸式密封条，顶部双密封；

14、具有门体机械暗锁+锁扣功能，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁；

15、7个独立塑料抽屉，每个抽屉都可以单独拿出来存放物品再放回去；

16、具有测试孔功能；

17、具有平衡阀结构；

18、具有脚轮+底脚结构；

19、运行噪音34dB；

20、可选配USB接口或RS485；

21、配置：主机1台

电热恒温鼓风干燥箱  2台
1、控温范围：RT+10°C~200°C

2、波动度：±1℃

3、均匀度：≤最高工作温度±2.5%

4、箱内循环方式：强制对流，背部加热

5、报警类型：超温报警、温度探头损坏报警

6、内部尺寸W×D×H（cm）：55×45.4×55

7、内部容积（L）：137

8、外部尺寸W×D×H（cm）：83.5×73×75.2

9、搁板：3

10、功率（W）：2100

11、电源：1Ø 220V 50Hz

12、配置：主机1台，搁板3块

天平  1台
1、称重能力：1600g

2、可读性: 0.01 g

3、重复性: 0.01g

4、线性误差：±0.02g

5、校准方式：外部校准

6、典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%)：20g

7、稳定时间：1秒

8、显示屏：可调节亮度的背光LCD显示屏，4个圆形按键加上简易的用户操作界面，无需培训即可使用

9、标配RS232接口，GLP/GMP实时时钟输出，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示

10、称量模式:基本称量、计件称量、百分比称量，下挂式称量

11、称盘尺寸:直径 180mm

水浴锅  2台
1、控温范围：室温 +5～99℃

2、温度均匀度：±0.3℃ (@37℃)

3、温度波动度：±0.3℃ (@37℃)

4、显示分辨率：0.1℃

5、水浴锅孔位数：6

6、有效容积：20L

7、电源：AC220V±22V, 50/60Hz

8、来电自动恢复功能：有

9、过热保护：有

10、低水位保护：有

11、声光报警：有

12、排水口：有

数码倒置显微镜
  1台
（一）主机

1、显微镜，可进行明场，相差等多种方式切换观察，采用≤45MM国际标准物镜齐焦距离。

2、无限远光学系统：采用协调分量技术；实现整个显微镜系统所有组件之间的和谐，包括物镜、目镜、透镜和转接器。目镜接管物镜一部分曲率校正，消除杂散光等干扰因素,提高图像对比度反差效果，实现图像分辨率最优化。

3、内置式照明系统：高光强，高对比度5W LED照明，在所有的强度上具有恒定的色温;提供白色冷光，无需调节可以给整个视场带来均匀的照明，显微镜主机自带2小时自动关机保护功能。

4、10倍目镜/20MM；瞳距55mm-75mm屈光度可调，同轴粗微调焦装置，用上下移动四孔物镜转座对样品进行调焦，对焦可靠性，稳定性，精确性不受影响，物镜转盘：四孔；2小时自动断电, 

5、配置平场消色差相差物镜：5x，10x，20x，40x；物镜齐焦距离为国际标准≤45mm

5倍物镜，数值孔径≥0.12;工作距离≥14mm

10倍物镜，数值孔径≥0.22;工作距离≥7.8mm

20倍物镜，数值孔径≥0.3;工作距离≥3mm

40倍物镜，数值孔径≥0.5;工作距离≥2mm

6、配备双聚光镜，适合各种工作场合：聚光镜1：数值孔径≥0.30，工作距离≥80mm；聚光镜2：数值孔径≥0.45，且工作距离≥40mm, 且通过简单地移动即可额外提供10mm自由空间

7、采用低重心设 计，保证稳定。使用材料-几乎全金属：有助于避免振动以由此产生的图像模糊。防刮载物台，协调分量技术制作的无限远光学系统原件，确保长寿命。

（二）同品牌数字分析系统

1、与显微镜同一品牌1200万摄像头，支持应用程序控制摄像头；数字摄像头,及图象采集系统，驱动软件可进行标尺校对，无需测微台尺即可标记准确的图像大小标尺。

2、独立分离同品牌专业摄像头，核心≥1200万像素，带 OSD 屏幕显示信息功能，无需计算机，在显示器上通过直观的测量、标注、叠加和网络工具灵活地改进图像记录；将图像保存到本地网络或作为电子邮件附件发送，便于共享和存储；带4个USB口

3、高速传输曝光，4K 分辨率≥30 幅/秒，1080p 达到≥60 幅/秒，可支持 USB 优盘直接存储，可轻松连接 USB 鼠标，键盘或 Wi-Fi 适配器；可连接脚踏开关触发便于显微操作。OSD 屏幕无需计算机即可实现1200万图像实时采集、存储与显示功能:可以自动，手动选择数码摄像头的各种参数，自动/手动白平衡，曝光时间连续可调，可进行图像锐化，对比度调节，水平垂直翻转等；可实现高清视频录像及图像分析标尺处理

（三）配 置：

1、主机1套（含电脑）

2、5X,10X,20X,40X镜头一组

3、10X 目镜 2个

4、双聚光镜 1套

5、LED照明装置 1套

6、同品牌1200万摄像头 1套

7、软件1套

自动细胞计数仪  1台
1、单体式细胞计数仪

2、载物台：软件操控载物台自动取样

3、物镜：放大倍数≥2.5倍

4、光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>3万小时

5、镜头：像素≥500万COMS。

6、检测通量：单次可自动检测样本通量＞2个

7、对焦方法：固定焦距，无需手动调焦

8、计数模式：支持明场、台盼蓝染色2种计数功能

9、细胞直径可测范围：7-60μm

10、细胞浓度可测范围：1×105-1×107个/mL

11、样本量：上样体积≤20μL

12、检测耗时：时间≤20秒

13、采样方法：自动拍摄、多视野成像和计数分析

14、分析结果：稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率等参数

15、分析精度：细胞浓度5×105-1×107个/ml，状态良好时，CV值应≤5%

16、辅助功能：数据再分析、细胞标识、CTC图表、周期对比

17、数据呈现：Excel、PDF、JPG

18、配置清单：主机1套（含电脑）

项目5  纯水仪含超纯水仪等设备  1批

主要参数：

一、纯水仪含超纯水仪 1台
1、纯水持续产水速度为5L/h，取用速度2 L/min

2、电导率/电阻率<10us/cm@25°c

3、独立的自来水预过滤模块，具有3.2英寸彩色显示屏，可显示预过滤耗材的使用寿命等，标配漏水保护器；根据原水水质，可提供3种以上预过滤柱，预过滤柱带有芯片，可记录生产时间等

4、具备两级反渗透技术，离子去除率达到> 99%，保证产水水质

5、具有RO和UP全管路自动定时消毒清洗功能

6、带有智能芯片的多种纯化柱适合不同应用，树脂填料4L 

7、标配185/254 nm双波长紫外灯，用于有效降低产水有机物含量

8、主机与预过滤模块都配有漏水检测器，可检测到高纯度、且高度仅为1 mm的微量漏水

9、可选择2.9m远程或80cm灵活取水手臂，取水手柄均具有2.4英寸彩色显示屏，实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC）、取水速度、水箱液位和报警信息，且取水同时直接读取各种信息

10、可实现定量定速取水，两种取水臂均可连接脚踏开关

11、取水过程无需用手固定容器，具有定量（0.1 mL~90 L）取水功能，精度± 1%

12、4种产水速度可选，从逐滴到最大2 L/min连续可调，包括脚踏开关亦可选择5种流速

13、远程取水装置高度能够自由调节，满足实验室长颈瓶和量筒等常见实验容器的取水.

14、可选配多种终端过滤器

15、具备35L容积水箱，可配具有紫外自动杀菌模块，有效抑制菌膜滋生；顶部配有空气过滤器，有效阻隔微生物等污染。

16、水箱具有双重液位传感装置，独立高液位传感控制实现异常110%超高液位保护，辅以常规液位控制，实现正常液位控制和超纯水产水低液位保护

17、可配置水箱水质电阻率仪，监测水箱内实际纯水水质

18、全系统配置4个以上电导率仪，出水电导池常数达到0.01 cm-1，温度灵敏度为0.1℃；电导率仪符合ASTM标准下D1125-95（1999）的要求，可显示非温度补偿与温度补偿两种测量结果

19、配有TOC实时连续在线指示仪, 在线检测超纯水中的可氧化总有机碳含量。检测范围为1~100 ppb；检测精度+/- 0.1 ppb。设计符合USP（643）和EP 2.2.44要求

20、主机配置7英寸彩色触摸显示屏，可进行友好的人机互动；操作界面全面实时显示出水信息，包括三种产水水质参数（电阻率、TOC和温度），系统状态、水箱液位和报警信息；监控界面提供所有耗材使用状态信息；所有信息一屏俱览 

21、具有中文、英文等多国语言可切换操作界面，应对不同实验室管理需求，系统具有四种密码控制的操作权限，包括使用、管理、维修和工厂权限，提高系统操控安全性

22、标准配置RS232、USB接口和SD卡可将数据导入PC，或直接输出打印，且内存数据只读不可修改，符合21 CFR part 11要求，保证水质记录的可追溯性，同时便于维修工程师远程诊

配 置：

1.主机1台

超低温冰箱（-80℃）  1台
1、温度范围-10℃～-86℃可调节，适用范围在-40℃～-86℃范围，控温精度0.1℃

2、微电脑控制， 10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度0.1℃，可连接wifi实现网络功能

3、温度异常时，液晶屏主页面温度显示红色提醒

4、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色

5、具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警

6、具有三种以上报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP短信推送报警（选配）

7、多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、过压保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护

8、采用HC环保制冷剂和复叠制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不高于150g

9、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量

10、符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）；

11、进口品牌压缩机，2个压缩机，整机稳定运行功率≤1000W

12、25℃环温时，耗电量应≤10Kw.h/24h；

13、箱内温度均匀性要求，25℃环温，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机≥20点测试，最高温度与最低温度的差小于10度

14、25℃环温，设定-80℃，降温速度≤6.5小时

15、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）

16、4 个发泡内门并带密封条结构，外门4层密封，整机共计5层密封

17、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm

18、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快

19、 节能风机，智能控制风机开停

20、 低噪音，整机运行噪音低于60分贝

21、 具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门

22、具两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度

23、具有内置5V冷链供电系统。

24、电脑板配置大容量存储空间，实时保存箱内温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性

25、标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯

26、选配温度记录仪，单独从箱内采集温度

27、选配物联模块,手机下载bio-link APP实时监控冰箱运行状态; 冰箱报警信息和事件记录会同步短信和APP推送

28、具有留言/记事本功能，方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公

29、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等

30、具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱

31、具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档

32、25℃环温，冰箱断电，箱内温度从-80℃至-50℃，大于210min

33、冰箱内有效容积不小于726L，整机装箱量（2ML冻存管容量）50000份样本

34、标配单机版样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理

35、选配可升降托盘，在冰箱存放样本时可进行临时存放

36、可对液晶屏程序进行远程升级

37、物联后台具备大屏展示功能，可对冰箱进行集中管理

38、文件夹和置笔盒，方便用户临时存放资料

智能高速冷冻离心机
  1台
1、最大转速：16000RPM

2、台式离心机（非落地式），最大离心力：24900×g

3、最大水平转子容量：≥4×100 ml，可选酶标板转子；可离心真空采血管

4、标配24×1.5ml 微量角转头，铝合金制

5、可耐高温（121℃）湿热灭菌

6、微处理器控制系统， LCD液晶显示，可显示离心时间、转速、离心力、温度等

7、免维护无碳刷变频自感应电机驱动

8、具有双倒计时功能，可设定启动开始倒计时模式和达到最高转速后开始倒计时模式；

9、具有瞬时离心功能，短时间离心操作无需设置参数；实时参数修改功能，在离心的过程中可进行包括转速、离心力、温度及时间的参数修改功能

10、具有转子自动识别，面板真实显示转子编号；

11、电子式不平衡探测系统，在转头开始低速旋转的时候，检测出不平衡现象功能

12、温度控制范围－10℃到40℃，膨胀阀控制的无氟制冷系统

13、离心时间设定：0－9小时59分钟

14、噪音≤60分贝

15、配置：主机一套；角转子组件（8*50ml），配15ml试管架8个；角转子组件(24×1.5ml,含转子盖)

正置荧光显微镜  1台
（一）主机

1、无限远色差校正光学系统,一体化金属机架。

2、放大倍数：40X—1600X

3、目镜：大视场高眼点目镜WF10X，视场数F.N.22，；防霉防污处理。

4、物镜：无限远平场消色差物镜：

4X/0.1，W.D12.1mm

10X/0.25，W.D4.64mm

20X/0.25，W.D2.41mm

40X/0.66(弹簧)，W.D0.65mm

100X/1.25(弹簧，油) W.D0.19mm

5、观察筒：铰链式三目镜组，30°倾斜，360°旋转，视度调节为±5屈光度, 光瞳间距：48-76mm

6、载物台：复合式机移动平台，三角导轨；平台尺寸：182mmX140mm；右手驱动，移动范围： X轴向78mm ，Y轴向52mm；双片夹结构。

7、聚光镜组：升降式阿贝聚光镜， 数值孔径NA= 1.25，带刻度的可变光栏

8、照明装置：透射照明3W/LED电源（宽电压输入：100V～240V），视场光栏，中心可调

9、调焦系统：粗微动同轴式调焦且低手位操作,微调每圈0.2mm,粗调行程每一圈为25mm, 微调最小距离2um，设有防下滑装置及粗调松紧装置，配有调焦上限位装置。

10、落射荧光装置：六孔转盘式落射荧光装置（B/G/V/UV），5W/LED荧光电源。

（二）数码成像系统：

1、2000万像素制冷相机，半导体制冷降噪

2、 图像传感器：SONY

3、分辨率：5472(H) x 3648(V)/

4、单元像素尺寸：2.40μm x 2.40μm

5、光学尺寸：15.86mm; 1英寸

6、实时3D降噪，实时锐化

7、智能12位ISP色彩还原，HDR合成高动态图像

8、实时荧光图像合成和编辑

9、自定义图片命名、样式、存储位置

11、软件对图像具有测量、实时图像拼接、景深拓展等功能。

12、USB3.0直接连接电脑

（三）配 置：

1、目镜,WF10X/22mm*2

2、无限远平场消色差物镜：4X*1，10X*1，20X*1,，0X (弹簧)*1，100X (弹簧，油) *1

3、三目筒铰链式*1

4、转换器5孔*1

5、机械移动载物台

6、聚光镜*1

7、光源透射*1

8、反射荧光装置

9、C接口


10、数码成像系统，2000万像素，软件

pH 计
  1台
1、pH电极采用ROSS参比系统，是基于 I2 / I- 的参比系统；

2、pH电极不含Ag+ 或Hg2+ 离子，可以测量Tris、含硫或者含有蛋白质的样品；；

3.、 pH测量范围：-2.000-20.000；分辨率：0.1，0.01，0.001可选；相对精度：±0.002；校准点：最多5点；校准编辑功能：有；

4、mV/Rmv测量范围：±2000.0mV；分辨率：0.1；相对精度：±0.2mV；EH ORP模式：有；

5、温度范围：-5-105℃；分辨率：0.1；相对精度：±0.1；温度校准功能：有，1点；

6、数据存储：数量：2000条，符合GLP标准；记录类型：手动、自动、定时（间隔）；记录编辑：单条删除、全部或部分选择性删除；

7、操作界面有中文、英文等6种语言供选择；

8、AUTO-READTM功能可将读数锁定，当数据稳定时会显示指示图标。定时读数功能可在设置的间隔时间内自动记录读数；

9、可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液；

10、可编辑pH校准结果，优化校准曲线，无需重新校准；

11、温度校准和温度自动补偿，可补偿温度对电极斜率的影响，确保测量精度，使测量结果更可靠

配 置：

1、pH主机1台

2、复合 pH 电极、1支；

3、不锈钢体自动温度补偿电极、1支；

4、pH溶液套装、1套；

水平摇床  6台
1、转速：30~300rpm

2、转速误差范围：±2%

3、转动幅度：Φ26mm

4、定时范围：0~99h59min

5、摇板尺寸：430x430mm

6、最大容量：可选36x50ml/24x100ml / 17x150ml or 200ml / 17x250ml/12x500ml / 6x1000ml/4x2000ml / 3000ml/2x5000ml 烧瓶夹 / 3个试管架

7、最大负载：10kg

8、数显方式：LED

9、机壳防护等级：IP21

10、电源：AC220V±22V, 50/60Hz

11、最大功率：85W

12、配置：主机1台，标配带防滑垫的标准盘

一体化管控类试剂柜  1台
1、柜体尺寸H1900*W1200*D550mm，尺寸偏差±5%以内。壳体全部采用1.0mm 的一级冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的一级冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化，采用耐腐蚀型环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。底部配有移动滚轮。

2、设置5个储存单元，分别盛放：1.酸、腐蚀品；2.氧化剂、无机盐；3.有机试剂、还原剂；4.活泼金属；5.爆炸品；每个单元可存放约40瓶500ML试剂。其中三个储存单元为外钢内PP结构，内胆全部为PP防腐蚀材质，配置PP层板。两个储存单元为内外双层钢板结构，配置钢制层板。

3、每个储存单元均为双锁设计，机械防盗锁具符合《机械防盗锁》要求。

4、为保证PP材质托盘的耐高温软化性能，PP板材负荷变形温度不低于142℃（，维卡软化温度不低于94℃。

5、PP层板承重不低于50公斤。

6、钢制层板承重不低于100公斤。

7、中控台配备主控制板 1 块，处理器为六核 64 位“服务器级”处理器，基于双核 Cortex-A72（大核）+四核 Cortex-A53（小核），主频高达 1.8GHz 集成 4 核高阶 GPU 图形处理，搭配无线网络 2.4G/5GHz 双频 WiFi，。配备不小于10寸的触控显示屏，可设置管理权限，查看实时库存、试剂使用台账、各单元柜内温湿度、VOC浓度，风机运行状态等。中控台本地化部署化学品出入库管理软件，可自动生成详细的动态台账，实时监控管制类试剂的流向和流量。

8、配置二维码打印及扫码设备，可实时记录试剂存取；

9、配备智能称重系统，实时自动记录用户每一次存取重量，称重精度0.01g；

10、具备温湿度、TVOC、风机故障、过时不还、总量超限、储存年限等报警；

11、根据设备使用情况，系统智能判断并作出耗材更换预警、维护保养提醒；

12、可远程通过PC端及移动端监控设备状态，查询历史记录；

13、可与危化品安全管理平台配套使用；

14、柜顶部中间有φ150mm出风口且风口中内置一个防静电风机，最大风量大于300m3/h、最大转速不低于2550转/min。

15、储存柜进行盐雾试验检测，防盐雾腐蚀保护等级不低于10级。

磁力加热搅拌器
  1台
1、加热功率：1242W；

2、加热盘材质：陶瓷。加热盘具有防刮花和抗化学腐蚀性能；

3、加热盘温度范围：高于环境温度5℃~500℃，LED数字显示；

4、速度范围：60~1600rpm，LED数字显示；

5、温度探针温度控制精度：≤±1℃；

6、速度控制精度：±2%；

7、加热盘直径：178 x 178 mm；

8、配备2个独立的安全控件，持续监控设备，可在设备出现过热情况之前关闭加热功能；

9、采用红外技术识别附近的用户，在超过户设置的时限后，若设备仍未检测到用户，设备将自动关闭加热功能；

10、允许用户设定最高温度；

11、含有2种加热模式，快速或慢速的升温升速，“快速”模式能快速达到所设温度，加热更快；“慢速”模式可避免加热过冲，保证样品控温精准；

12、5个单点校准(SPC)功能可在用户选定的温度上提高控温精度；

13、外壳由耐化学腐蚀材料制造；高效导流平台及倾斜面板可防止泼溅液体腐蚀内部组件；

14、具备加热盘高热指示功能，当实际温度≥40℃时亮起；

配 置：

1、主机1台

2、支架与夹具组件 1套

3、温度探针 1支

DNA电泳转印系统
  2台
1、高强度、高透明材料注塑成型，耐高温、无渗漏

2、可制作四种不规格凝胶，配有专用制胶槽

3、分体式制胶器、整体式制胶器两种制胶器可选

4、托盘底带有荧光标尺，便于观察

5、限位功能，操作准确

6、可拆卸电极，便于清洗维修

7、分体制胶器大胶可以同时用二排加样梳，一次最多可电泳50个样品

8、整体式制器大胶可以同时用四排加样梳，一次最多可电泳100个样品

9、开盖断电，确保实验安全

10、凝胶面积：大胶120×120㎜；

          宽胶120×60㎜

长胶60×120㎜； 

小胶60×60㎜/

11、样品梳齿数：2、3、6、8、11、13、18、25

12、缓冲液容积：700mL

配 置：

1、多功能型水平电泳槽 1套

2、通用型电泳仪电源1套

实验室冷藏箱（4℃）  1台
1、有效容积：箱内有效容积1090L

2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，LED数码管显示，实时显示箱内温度；控温精度显示精度均为0.1℃；

3、整体结构：立式，双开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，外壳/内胆采用喷涂钢板外壳;

4、核心组件：采用优质压缩机及优质品 牌风机，碳氢制冷剂

5、制冷系统：采用翅片式蒸发器结构，丝管式冷凝器结构；

6、温度均匀性：采用高性能保温材料，风冷系统，保证箱体温度均匀性3℃，波动性3℃；

7、控温技术：具有3路传感器，包括主传感器、箱内温度传感器、风道传感器，感温探头置于甘油感温盒内；

8、门体结构：门体采用双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露结构，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体具有全角度自关门功能；

9、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警，配有远程报警接口；

10、温度监控：产品配有两个个测试孔；

11、数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年；

12、数据打印：选配针式温度记录打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年；

13、物联通讯：产品具有Wifi接口，可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒，可根据需求改制为485接口；

14、箱内配置：多层搁架结构，搁架间距可调，标配12个蘸塑搁架，数量可增加，搁架带价目条；

15、柜内照明：内设LED照明灯；

16、固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚；

17、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发；

18、断电报警：配备大容量电池，持续时间48小时+；

19、安全保障：门体采用一把钥匙一把锁，两个门体分别带锁；

20、宽电压带：配备宽电压带，适合198～242V电压下使用；

药品低温保存箱（-20℃）  1台
1、温度范围-10°C～-25°C可调节，控温精度0.1℃；

2、有效容积262L

3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；

5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示24小时；

8、宽电压带，适合187~242V电压下使用；

9、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡；

10、搁架式蒸发器结构；

11、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质；

12、箱体背板采用镀锌钢板；

13、85mm以上厚度的超厚保温层，门体可拆卸式密封条，顶部双密封；

14、具有门体机械暗锁+锁扣功能，既一把钥匙开一把锁，又可增加外挂锁；

15、7个独立塑料抽屉，每个抽屉都可以单独拿出来存放物品再放回去；

16、具有测试孔功能；

17、具有平衡阀结构；

18、具有脚轮+底脚结构；

19、运行噪音34dB；

20、可选配USB接口或RS485；

全能型转印系统
 2台
1、转印通量：4块小胶或2块中型胶；2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序。

2、无需人工准备缓冲液和膜。

3、转印速度：3分钟内完成2块TGX小胶的转印；7分钟内完成4块普通小胶或2块中型胶的转印，各运行之间无需冷却期。

4、电源：整合型电源

5、用户界面：显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用（25个程序）。

6、电极设计：6弹簧配合板式电极设计，确保压力及场强均一。

7、应用性：可兼容传统实验试剂和耗材。

烘箱  1台
1、电源电压：AC220V 50HZ


2、控温范围
：RT+10～200℃/ RT+10～250℃（需订货说明）

3、恒温波动度：±1.0℃

4、温度分辨率：0.1℃

5、温度均匀度：±3%（测试点为100℃）

6、工作环境温度：+5～40℃

7、输入功率：2450W

8、容积：220L

9、内胆尺寸（mm）W×D×H≥600×500×750

10、外形尺寸（mm）W×D×H≥880×630×930

11、载物托架（标配）：2块

12、定时范围：1~5999min

配 置：

1、主机一台

十五、水浴锅  2台
1、控温范围：室温 +5～99℃

2、温度均匀度：±0.3℃ (@37℃)

3、温度波动度：±0.3℃ (@37℃)

4、显示分辨率：0.1℃

5、水浴锅孔位数：2

6、有效容积：10L

7、电源：AC220V±22V, 50/60Hz

8、来电自动恢复功能：有

9、过热保护：有

10、低水位保护：有

11、声光报警：有

12、排水口：有

微量离心机  2台
1、采用变频电机驱动，无污染

2、微电脑控制，触摸键设定参数，数字显示

3、转速/离心力互设、同步显示，自动计算RCF值

4、自动识别转头，防止超速运行。

5、磁感应安全门锁，双锁杆设计，启动即刻锁紧门盖

6、自动平衡，无需配平。

7、运行中可随时更改参数，无需停机。

8、最高转速：16500rpm

9、最大相对离心力：19328×g

10、转子最大容量：5ml×10

11、转速精度：±10 rpm

12、噪音：≤60 dB


13、定时范围 ：1～999min/连续

配 置：

主机一台；1.5ml/2.2ml×12角转头一个

普通离心机
 2台
1、直流无刷电机驱动，无极调速。噪声低，无碳粉污染。

2、微电脑控制，触摸键设定参数，液晶同步显示设定参数、运行参数和运行状态

3、转速、离心力相互设定，同步显示，自动计算RCF值；运行时可随时更改参数，无需停机

4、两种计时模式可选：启动计时、定速计时；带瞬时离心功能

5、磁感应安全门锁，启动即刻锁紧门盖；一键电动开门，断电有应急开锁孔

6、自动平衡，无需配平

7、最高转速：4000rpm

8、最大相对离心力：2432×g

9、角转子配置 ：15ml ×12

10、转速精度：±10 rpm

11、噪音：≤55 dB


12、定时范围：1sec～99min59sec

配 置：

主机一台，15ml ×12角转子一个

电热恒温培养箱  1台
1、工作室材质 ：镜面不锈钢内胆

2、功率 ：400W

3、电源电压 ：220V-50HZ

4、载物托架 ：2块

5、工作环境温度 ：5~35℃

6、温度波动 ：±0.5℃

7、温度分辨率 ：0.1℃

8、控温范围 ：室温+5-65℃

9、工作室尺寸： ≥500*400*400mm

10、容积 ：80L

配 置：

主机1台

干式恒温器（四模块）
  1台
1、控温范围：环境温度 +5～120℃

2、主要区别特征：可编程、四模块

3、温度波动度：@50~100℃：≤±0.15℃、@100.1~120℃：≤±0.2℃

4、温度均匀性：@40℃:≤±0.5℃

5、升温时间：从室温20℃至120℃、≤ 25 分钟

6、温控设置精度：0.1℃

7、数显方式：LCD

8、定时：最大99h59min或连续

9、电源：AC220V±22V, 50/60Hz

10、配置：主机一台，24x1.5/2.0ml模块*4，保温罩*4

真空吸液系统
 3台
1、人体工程学手柄,连续和非连续吸液模式自由切换,适配单/多道适配器时，可一键退吸头。

2、选配三通接头，实现一台主机连接两个手柄。

3、标配单通道、8通道和移液管适配器。

4、快速旋转接头。

5、双层过滤保护，双过滤器，真空管和机座内各一，网孔0.2um。

6、所有液体接触零件均可承受121°C高温蒸汽灭菌。

7、最大吸液速度： 15mL/s。

8、真空度范围：-20 kPa至 -70 kPa。

9、电源适配器输入；100-240 VAC, 50/60 Hz。

10、设备输入：24 VDC, 0.625 A。

11、管道规格：4 mm (内径)，8 mm (外径)。

12、管道长度：2 m。

普通显微镜
 2台
1、无限远色差校正光学系统

2、放大倍数：40X—1000X

3、目镜：大视场高眼点目镜WF10X，视场数F.N.22，；防霉防污处理。

4、物镜：无限远平场消色差物镜：

4X/0.1，W.D12.1mm

10X/0.25，W.D4.64mm

20X/0.25，W.D2.41mm

40X/0.66(弹簧)，W.D0.65mm

100X/1.25(弹簧，油) W.D0.12mm

5、观察筒：铰链式双目镜组，30°倾斜，360°旋转，视度调节为±5屈光度, 光瞳间距：50-75mm

6、载物台：复合式机移动平台,三角导轨；平台尺寸：190mmX140mm；右手驱动，移动范围： X轴向78mm ，Y轴向55mm；双片夹结构。

7、聚光镜组：升降式阿贝聚光镜， 数值孔径NA= 1.25，带刻度的可变光栏

8、照明装置：3W/LED（宽电压输入：100V～240V），视场光栏，中心可调

9、调焦系统：粗微动同轴式调焦且低手位操作,微调每圈0.2mm,粗调行程每一圈为25mm, 微调最小距离2um，设有防下滑装置及粗调松紧装置，配有调焦上限位装置。

配 置：

1、目镜
WF10X/22mm*2

2、无限远平场消色差物镜
4X*1，10X*1，20X*1，40X (弹簧)*1，100X (弹簧，油) *1

3、双目筒铰链式*1

4、转换器5孔*1


5、机械移动载物台*11

6、聚光镜阿贝式NA1.25*1


7、光源
*1

电子分析天平
  1台
1、最大秤量：120 g

2、可读性：0.1 mg

3、秤盘尺寸：90 mm

4、内部校准：全自动内校

5、防风罩：标配

6、通信：USB;  RS232 (标配);  USB主机；

7、显示屏：全彩 4.3 英寸触摸屏 WQVGA 显示器：

8、显示屏保护罩：标配

9、认证：CPA

10、线性误差（典型）：±0.2 mg

11、最小称量值（符合USP，允差为0.1%，典型）：0.2 g

12、秤盘结构：不锈钢

13、电源：AC电源（标配）

14、重复性（典型）：0.1 mg

15、稳定时间 (2)：2 s

16、皮重范围：满量程去皮功能

17、计量单位：两（新加坡）;盎司（金衡制）;本尼威特;谷物;提卡;定制;毫克;牛顿;Momme;两（中国台湾）;铢;克;两（中国香港）;磅;拖拉;Mesghal;克拉;盎司

18、工作环境：10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝

配 置：

主机1台

转盘式试管旋转混匀器
  1台
1、特征：速度显示，转速可调

2、转速：2~80rpm

3、转速设置精度：1rpm

4、旋转角度：90°~180°

5、定时范围：0~99h59min

6、旋转盘直径：Φ250mm

7、转盘容量：12x50ml/18x15ml/48x2ml/9x50ml& 9x15ml & 12x2ml可选

8、数显方式：LCD

9、来电自动恢复功能：有

10、机壳防护等级: IP21

11、电源：AC100~240V, 50/60Hz

12、最大功率：6W

石蜡切片机
 2台
1、切片厚度范围：0.5-60 um

2、水平进样：25mm

3、垂直进样：59mm

4、样品回缩：开启/关闭

5、粗修轮旋转方向：用户自选， 因此这款切片机可适用于不同用户

6、手轮转动平滑、内置的安全防护装置以及带有臂枕的圆形机身设计 免除切片时的疲劳

7、带有快装功能系统的样本夹

8、样品定位：XY-8°

9、样品夹的快装板与样品头的8°定位系统可以针对任意样品进行调整

10、PowerBase确保切片操作过程无振动

11、先进的刀架和样品夹可靠保障刀刃对齐样品

12、修块厚度：10um,50um

13、两种修块厚度（50um粗修，10um精修）意味着修块快捷，能提早制备切片

配 置：

1、主机1台

超声波清洗器
  1台
1、降音盖 ：有

2、进排液 ：手控

3、网架 ：塑料

4、时间可调(min) ：1-480min

5、加热功率(W) :600W

6、进水液位可调(mm) ：1-120mm

7、功率可调(%) ：40-100%

8、超声功率(W) ：400W

9、超声频率可调(Hz) ：40KHZ

10、容量(L) ：10L

配 置：

1、主机1台

