
福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

	项目
	仪器名 称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	小动物活体/离体结构影像系统等
	
	1批
	
	详见附件

	2
	多功能活细胞成像系统等
	
	1批
	
	

	3
	智能细胞分析仪等
	
	1批
	
	

	4
	旋转蒸发仪等
	
	1批
	
	

	5
	便携式彩色多普勒超声诊断系统
	
	1套
	
	

	6
	诊断性听觉脑干诱发电位仪等
	
	1批
	
	

	7
	心肺听诊模拟人等
	
	1批
	
	

	8
	电工电子学实验台等
	
	1批
	
	

	9
	生物显微镜等
	
	1批
	
	

	10
	信息化集成化信号采集与处理系统
	
	8套
	
	

	11
	电泳仪等
	
	1批
	
	

	12
	人体骨架标本等
	
	1批
	
	

	13
	高效液相色谱仪等
	
	1批
	
	

	14
	生物显微镜等
	
	1批
	
	

	15
	单细胞光电学检测仪等
	
	1批
	
	

	16
	流式细胞仪等
	
	1批
	
	

	17
	鼠爪肿胀测定仪等
	
	1批
	
	

	18
	氮吹仪等
	
	1批
	
	

	19
	超微量显微注射系统等
	
	1批
	
	

	20
	电泳仪等
	
	1批
	
	

	21
	组织研磨仪等
	
	1批
	
	

	22
	数据安全监管平台等
	
	1批
	
	

	23
	数据中心机房扩容系统
	
	1套
	
	

	
	
	
	1批
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2020年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价（进口设备须注明含税价或免税价）。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2020年  月   日上午 ，地点----。

7、询价材料须装订或胶装成

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

项目1  小动物活体/离体结构影像系统等     1批

凝胶成像系统  2套
1. 用途
用于核酸、蛋白等凝胶的紫外成像及荧光标记样品的成像及定性、定量分析，如EB染色的DNA凝胶、SYBR系列荧光染色DNA凝胶、Radiant Red荧光染色的RNA凝胶、各种染色的蛋白质凝胶如考染、银染、SYPRO Ruby或Oriole荧光染色，以及不透光样品如杂交膜等。

*2. 自动功能：支持智能托盘技术、自动对焦、自动曝光、自动zoom in/out缩放。
2.1 智能托盘技术：系统自动识别特定应用的样品托盘，并调整成像参数及对应软件设置。
2.2 自动对焦：任何缩放设置都有预校准的自动对焦。
2.3 自动曝光：≥2种自动曝光算法（快速或优化）。
2.4 自动zoom in/out缩放。
*3. 触摸屏功能：≥9.7英寸显示屏 (24.64 cm)多点触控屏。
4. 屏幕显示分辨率≥1,024 x 768像素。
5. 最大成像面积(W x H)≥21 x 14 cm。
6. 检测器 ：≥630万像素 CMOS。
7. 像素深度（灰度值）：≥65,535。
8. 动态范围：>3.5 OD。
*9. 具有切胶回收功能。
10. 激发光源：透射紫外（标配）、侧白光（标配）。
11. 发射滤光片：535–645 nm（标配）。
12. 数据输出格式：16-bit 或 8-bit：SCN, TIFF, JPEG格式图片。
13. 多用户系统登录：支持多用户密码登陆，支持管理员账户。
14. 配置清单：
14.1 凝胶成像主机     1

14.2 白光转换屏       1

14.3 台式电脑         1

全自动微生物培养系统  1套
1. 检测原理
*1.1 检测方法采用荧光增强连续检测法，通过检测细菌新陈代谢产生的 CO2所引起的荧光强度的变化进行结果的判断，检测技术为瓶外非侵入性连续检测。

1.2 30种以上运算法则，进行数据分析, 以确保血液的 PH 值或细胞成分波动不影响检测结果准确性。假阳性小于0.5%，假阴性小于0.2%。
1.3 拥有延迟放瓶法则，提供延迟放瓶功能。
1.4 拥有二期运算法则，对生长曲线的平缓期和衰减期进行监测。
2. 硬件配置
2.1 可同时检测40个标本,并可根据需要扩展。
2.2 平均阳性检出时间小于10小时。24小时的阳性检出率≥90%。
2.3 检测周期每10分钟一次，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示。
2.4 每个孔位具备自动检错和自动纠错功能，无需手工校正，以确保结果的准确性。
2.5 所有培养孔位可任意放置不同瓶种类，且每个培养位置均有检测感应器，可独立对每个培养瓶进行监测。
*2.6 仪器具备延迟放入功能。室温下，培养瓶最长可延迟放入达48小时。
2.7 仪器具备重新输入功能。培养瓶拿出后再放入，保证至少5小时内所有数据不丢失，可以继续检测。
2.8 数据录入方式采用条码扫描。
3. 样本要求
3.1 可检测临床各个血液成分（包括全血、血浆、血小板、红细胞等）及工业无菌测试相关样本，接种量范围为0.5-10ml。
3.2 检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、产CO2较少的普鲁菌、放线菌、真菌和分枝杆菌。
4.  配套试剂
*4.1 有多种培养瓶可供选择（包括标准需氧瓶、树脂需氧瓶、树脂儿童瓶、含溶血素厌氧瓶、含溶血素分枝杆菌/真菌培养瓶），树脂培养瓶具备吸附抗生素及各种保存液的功能。
4.2 保存无特殊环境及温度要求。
4.3 树脂培养瓶含有非离子吸附树脂与阳离子交换树脂两种树脂材料。
4.4 培养瓶采用标准瓶口结构，无需额外装置即可匹配主流采血装置。
4.5 瓶内需负压。
4.6 培养瓶采用高透光、高气密性、防压、防碎功能的玻璃瓶/塑料瓶。
5. 扩容能力：一个操作系统可同时扩展控制4个单元。
6. 数据管理：可选配数据管理系统，对数据进行集中存储、管理和分析。
7. 配置清单：
7.1 主机                         1

7.2 安装包 (含平板电脑一台）     1

7.3 温度计                       1

7.4 用户手册（中文）             1

7.5 打印机                       1

7.6 稳压电源                     1

小动物活体/离体结构影像系统  1套
1. 工作条件

1.1 工作温度范围：15℃-25℃。 

1.2 工作湿度范围：80% 以下。 

1.3 电源要求：220-240 V，50/60 Hz。

2. 设备用途

用于骨骼、器官、软组织、肿瘤、心血管等相关结构变化研究，疾病的临床前研究及相关药物的临床前研发。
3. 技术规格
3.1 成像主机

3.1.1 X光源最大电压≥90 KV。
3.1.2 X光源最大电流≥200 μA。
3.1.3 在光源最大功率时，光源焦点规格≤13 μm。

3.1.4 X光管输出功率≥8W。
3.1.5 X探测器类型：平板探测器。
3.1.6 探测器有效面积≥14cm x 10cm。
3.1.7 探测器像素合并方式至少包括：Bin1，Bin2，Bin4。
*3.1.8 探测器最大帧频≥100 fps。
3.1.9 具备360度连续旋转扫描架构。
3.1.10 具备适用于小鼠的成像内仓及成像床，成像内仓直径≥38mm。
3.1.11 具备适用于大鼠的成像内仓及成像床，成像内仓直径≥85mm。
3.1.12 成像内仓直径≥150mm。
3.1.13 动物床可沿轴向及径向移动，移动范围：轴向≥150 mm，径向≥10 mm。
*3.1.14 单次扫描视野可灵活选择，包含直径范围18-86 mm。
3.1.15 径向视野直径≥36mm时，影像重建像素规格须≤4.5 μm。
*3.1.16 最高重建分辨率至少达到2.3 μm。
3.1.17 影像重建像素数量可达：512 x 512 x 512 - 4000 x 4000。
3.1.18 360°成像最短扫描时间≤4 sec。
3.1.19 最短三维影像重建时间≤15 sec。
3.1.20 扫描动物的最低辐射剂量≤10 mGy。
3.1.21 具备呼吸及心跳门控技术，能够去除由于呼吸或心跳运动导致的伪影。
3.1.22 具备实时观测模式，实时成像速率≥60 view/second。
3.1.23 具备气体麻醉接口。
3.1.24 至少具备5个可更换的滤片，进行成像优化，Al  0.5mm、Al 1.0mm、Al  0.5mm＋Cu 0.06mm、Cu  0.1mm、Cu 0.2 mm。
3.1.25 能与光学三维影像系统联用，进行多模态成像。

3.1.26 扫描时间从4s到57min,多档可调节。
3.1.27 系统可以扫描离体样本及小鼠、大鼠等活体监测。
3.2 图像获取及分析软件

3.2.1 标配图像获取软件模块。
3.2.2 标配2D及3D影像基本分析模块。
3.2.3 图像输出文件格式至少包括DICOM、TIF、JPEG、BMP。
3.3 电脑工作站

3.3.1 操作系统：Windows 7或以上。
3.3.2 核心处理器：Quad Core 2.8 GHz或以上。 

3.3.3 内存：12 GB，1333MHz DDR3，SDRAM或以上。
3.3.4 显卡：, 4 GB RAM, nVidia Quadro 600。
3.3.5 硬盘：1 TB SATA 7200 RPM或以上。
3.3.6 显示器： 20”flat panel monitor或以上。
3.3.7 标配网卡及 CD/DVD 刻录光驱。
4. 配置清单
4.1 小动物计算机断层扫描成像系统主机（带电脑工作站）    1

4.2 小鼠床、大鼠床、离体样本床及适配器               各1

4.3 呼吸门控及心跳门控模块                              1
4.4 光学活体成像适配套装                                1

4.5 兔床                                                1

       4.6 分析软件及骨分析模块                            1
项目2  多功能活细胞成像系统等  1批
多功能活细胞成像系统  1套
1、系统性能
1.1、具有终点法细胞成像和长时间连续细胞成像功能。
1.2、可以放置在培养箱中使用，可以适配150L培养箱。
1.3、连续记录过程中可以更改循环次数。
1.4、同时支持三种通道的荧光成像和透射光明场成像。
1.5、具有图像自动对焦功能。
1.6、兼容35mm、60mm、100mm培养皿、载玻片、培养瓶及微孔板。
1.7、微孔板支持自定义，无需预设。
1.8、具有开放式的载物台。
1.9、具有快速记录模式，记录速度可以达到10帧/s。  
2、主要参数
2.1 光源：紫外、蓝色和绿色三种LED光源进行荧光成像。
*2.2 荧光通道：支持三种荧光通道，包括：DAPI：激发370-410，发射430-474；GFP：激发446 – 486，发射500 – 525；RFP：激发532 – 554，发射580LP。
2.3 具有透射光明场成像功能。
2.4 光源强度需支持连续调整。
2.5 曝光时间需支持连续调整。
2.6 检测器：高感光度（2/3英寸）CCD，至少1936*1456像素。
2.7 物镜：标配三颗长工作距离物镜，分别为4倍、10倍、20倍物镜；
2.8 载物台：全自动电动X-Y-Z三维载物台。
2.9 选配35mm、60mm、100mm培养皿、载玻片、T-Flask适配器。
2.10 具有Z轴层扫的功能。
2.10.1 Z轴层扫具有向上、向下和双向三种模式。
2.10.2 Z轴层扫的步进可以0.5 µm 到10 µm连续调整。
2.10.3 Z轴层扫的层数可以连续调整，支持3-35层。
2.10.4 Z轴层扫的最大工具距离可以达到350um。
2.10.5 支持在连续拍摄过程中进行Z轴层扫。
2.10.6 支持在扫描完成后选择合适的层进行视频输出和分析。
2.11 具有图像自动对焦功能。
2.11.1 支持手动对焦和自动对焦两种模式。
2.11.2 手动对焦支持在检测前对每个孔以及每个通道进行预对焦并记录对焦高度。
2.11.3 图像自动对焦支持全部孔全部视野以及所有检测循环前都可以自动对焦。
2.11.4 图像自动对焦支持跳孔、跳视野进行对焦选择。
2.11.5 图像自动对焦支持仅对明场进行对焦，其他通道采用对焦补偿的方式。
2.12 孔内可以灵活选择FOV，支持不间断的连续视野选择，支持灵活的不受限制的视野选择。
2.12.1 不同的孔可以选择相同的视野，也支持选择不同的视野。
2.12.2 可以自定义每个样品孔的视野数目，可以相同，也可以不同。
2.13 具有大图拼接的能力，孔内所有选择的视野均支持自定义的大图拼接。
2.14 标配视频制作软件。
2.14.1 视频输出支持单一视野、顺序视野以及多视野的矩阵模式。
2.14.2 可以设定视频输出的帧率。
2.14.3 视频输出时可以添加时间戳、说明标记和比例尺。
2.15 具有视野注册表的功能，可以快速的回溯感兴趣的区域。
2.16 具有大图拼接的功能，支持区域拼接，也支持整孔拼接。
2.17标配图像分析软件，可以对生长曲线、荧光强度和荧光细胞数以及划痕进行定量分析。
2.18 选配高级划痕分析软件，可以输出相对划痕强度、划痕覆盖度、划痕面积、细胞覆盖度、划痕愈合速度等分析结果。
2.19 选配专业的划痕器，可以制作宽度整齐的划痕，划痕宽度和长度正好适配4倍物镜的视野大小。
2.20 选配高级3D微组织分析软件，可以输出直径、圆度、面积、体积、周长和荧光强度等分析结果。
2.21 软件支持微孔板编辑，可以在微孔板添加处理条件、药物浓度梯度和细胞等实验参数。
2.22 文件格式：图片支持JPEG、TIFF、BMP、PNG，视频支持AVI。
2.22.1 支持数据导出路径直接设置在移动硬盘上，实验结束后可以直接将数据带回分析。
2.22.2 选配Columbus高级图像分析工作站。
2.22.3 图像结果支持导入Columbus服务器中进行图像分析，支持单细胞追踪等高阶功能。
2.23 电源：100-240V，1.5A，50/60HZ。
2.24 工作环境：5~40摄氏度，20~95%相对湿度。
3. 配置清单
3.1 主机       1

3.2 适配器     1

3.3 适配器（60mm）  1

3.4 分析软件   1

3.5 电源组件   1

3.6 全自动划痕器   1

3.7 划痕器操作软件 1

3.8 35毫米培养皿适配器  1

3.9 电脑工作站1
生物显微镜  1套
1. 主机
1.1 无限远最佳光学平衡管理修正系统，适用明场，偏光,锥光功能；配套旋转检偏器和起偏器等组件，实现1200万像素高分辨率图像分析功能。
*1.2 具有高度可调的聚焦器,.配套全自动科勒照明，需配套同制造商不锈钢刀片样品制备刀片一套，具备特殊保护涂层保证每一次切片效果一致优异，无皱缩现象。
1.3 观察镜筒：宽视野三目镜筒，可调瞳距调整55-75CM；具防霉装置。
1.4 目镜：10X宽视野目镜，视野数为≥25mm，可实现大视野观察。
1.5 带同轴粗,中，精三档调焦, 有上限停止位置，高精度微调旋钮,且具备人机学高度可调（最小微调刻度单位不大于1微米）。内置防下滑结构。
1.6 LED照明，寿命不低于25000小时，色温恒定，内置入射光倾斜照明系统。
1.7 带颜色编码控制的透镜与带颜色编码控制的视场和孔径光阑调节装置，确保照明条件始终与物镜相匹配。
1.8 配套无限远校正专业偏光物镜，无应力结构，5X,10X,20X,40X,100X；具备一体化聚焦光圈防止物镜/试样发生碰撞。
1.9 一体化机架,一次成型, 机架通过3个基点支持，采用热补偿结构,长时间观察不会造成对焦面的偏移。
1.10 大直径圆形载物台 ，具备载物台锁定装置及样品引导装置，精确定位X/Y 位置，激光雕刻载物台避免刻度长时间使用后被磨掉的可能。
2.同厂商专业1200万像素数字摄像头
2.1 显微镜主机，摄像头，软件为同厂商，支持应用程序控制摄像头。
2.2 实现不小于同厂商摄像头1200万像素拍照，带OSD屏幕显示信息功能，可独立运行。
2.3 具备USB3.1快速接口传输功能，且单一线独立提供供电和传输信号功能。
2.4 高速传输曝光，4K分辨率≥30幅/秒，1080p达到≥60幅/秒，可支持USB优盘直接存储，可轻松连接 USB 鼠标，键盘或 Wi-Fi 适配器。
2.5 可以选择数码摄像头的各种参数，自动/手动白平衡，可进行点测光区域测光，曝光时间连续可调，可进行图像锐化，对比度调节，快速小范围聚焦，区域采图，能在软件中同步调用摄像头的图像，阴影校正：可消除载玻片等载体的背景, 色校正，水平，垂直翻转等。
3. 高级图像分析系统软件
3.1 同制造商最高版本中英文分析软件，实现同厂商显微镜，摄像头，分析系统完美控制。具备形态分析、图象运算、图象拼接、测量分类。免费功能升级，实现摄像头自动控制，拍摄参数锁定及参数一键恢复；可实现高达1200万像素摄像。
3.2 人机工程学引导软件，带中英文自动切换，可对图像进行切割，实现多视野对比功能，容许文字和图形元素直接加在图象中.可实现对图像的长度、面积、周长，大小、数目等各种形态学参数进行测量。
4. 配置清单：
4.1 专业偏光显微镜主机                               1

4.2 10X/25MM宽视野目镜                               2

4.3 5/10/20/40/100倍专业偏光显微镜物镜               1

4.4 1200万同厂商彩色摄像头                           1

4.5 三目镜筒                                         1

4.6 高级图像分析软件                                 1
4.7 台式电脑



  




     1
无创血压系统  1套
1.主机1个，支持8个通道，可以8个动物同步测量鼠尾血压。
2.仪器直接测量6个参数包括收缩压、舒张压、平均压、心率、鼠尾血流量、鼠尾血容量。舒张压是直接测量。
*3.工作原理：体积压力法。通过体积压力传感器检测鼠尾VPR传感器内血容量的变化。可测试的动物范围包括0-950g的小鼠、大鼠，包括黑色系小鼠，可测量清醒动物和麻醉状态动物。
4. 提供6种动物束缚器可选(小鼠：0-25g,25-50g,50-75g；

                          大鼠： 75-200g,200-300g,300-500g)。
5. 标配大小鼠VPR传感器及阻断环套装，适用于8-75g小鼠以及75-500g大鼠。大鼠套装（1个M型 O-Cuff，1个L型的O-Cuff,1个M型 VPR，1个L型的VPR），小鼠套装（1个XS型 O-Cuff，1个S型的O-Cuff，1个S型的VPR）。
6. 使用红外加热板加热，单个加热板可支持4个动物同步加热。加热温度不超过38度。
7. 标准动物用红外体温探测仪。
8. 标配电脑端软件，软件需要具体四项功能：动物、实验、操作人员分组管理；实验方法设定；原始图形、数据回看，导出；数据统计分析，直接生成实验结果分析报告。
9. 完全符合MRI使用规范。
10. 配置清单：
主机
                1 
软件
                    1 
大鼠动物束缚器（200-300g）
8 
大鼠动物束缚器（75-200g）
8 

小鼠动物束缚器（25-50g）  
8 
大鼠VPR传感器及O-cuff组件
8 
小鼠VPR传感器及O-cuff组件
8 
动物加热台
                2
笔记本电脑




1
血管张力检测系统  1套

1.选择输出范围， +/-200/400/800/1600 mN，可测量各类不同的样本。
2.张力分辨率：不低于0.1 mN，通过连接记录仪电脑显示精度为0.01mN。
3.系统可通过电动螺旋尺进行血管初始化张力校正，精度可达0.01mm。
4.内置血管标准化操作程序，自动计算最佳初始张力值，无需增配血管标准化模块；通过血管标准化程序，用户可扩大实验样本（部位、大小、长度、种类），无需通过文献等经验来选择选择最适张力值。
5.微定位器：自动或手动旋转螺旋尺拉伸（包含电动马达用于拉伸螺旋尺）。
6.重量校准：半自动，参照仪器屏幕指示操作。
7.加热：内置电子加热。 
8.加热范围：15-50℃，温度分辨率不低于0.1℃，温度稳定性不低于+/-0.2℃ 
9.张力数据显示：显示四个通道张力信号，单位张力（mN）或克（g）。
10.测量的样本大小：>30μm（嵌式），＞450μm（针式），最大10mm。 

11.通道数：四个通道。
12.浴槽材质：铝合金金属框架，耐酸不锈钢核心材质浴槽。
13.浴槽：耐腐蚀，易清洗。 
14.浴槽容量：最大8ml，最小可达3.8ml。 
15.浴槽废液吸收：手动或自动抽吸，可自定义抽吸时间。
16.浴槽盖：包含进气，加药等接口。
17.浴槽进气：针式阀门，各浴槽独立控制。
*18.软件：具备网络发布功能；可采用两种不同的记录模式：连续记录或者叠加平均记录；可计算(+/-) dp/dt，最大值，最小值，平均值，峰峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑等；具有实时自动显示比例调整功能，信号永不超出可视范围；具有注释功能，可以在记录时或者记录后添加，实现记录时一键添加注释；数据可导出为 TXT 文本、EXECL格式文件、Binary 格式、EDF 通用格式、Neurexplorer 文件等；硬件参数设置可独立保存为设置文件，作为实验模版快速调用；有血压，心电，量效关系，峰直方图，心率变异性等专业的模块分析软件以分析数据，配合放大器可以实现相应的功能；五年内免费升级，包含专业版分析软件，Chart和scope。
19. 配置清单
19.1  四通道离体血管张力测定仪主机     1

19.2 使用手册                          1

19.3 台式电脑                          1
实时荧光定量PCR仪  1套
1.1 荧光检测通道：≥5通道。
1.2 最大升降温速度：≥2.5 ℃/Sec。
*1.3 至少有16行梯度PCR功能，可快速摸索到最佳的定量PCR反应条件（如探针复性温度）；温度梯度范围30-100℃，梯度落差范围1-24℃。
1.4 试剂耗材开放，各种科研和临床试剂适用。
1.5 适用于各种方法学：如Taqman, Molecular Beacon, 双FRET探针，SYBR Green I等。
1.6 可采用常见的PCR薄壁管、384孔板等。
1.7 激发光光源≥5组LED，每个LED分别带不同波长滤光片。
1.8 检测灵敏度：能检测人类基因组中的单拷贝1b-actin基因。
1.9 动态范围：≥10个数量级。
1.10 检测器：≥5个分别带滤光片的光敏二极管。
1.11 检测波长范围：515-690nm。
1.12 梯度温控精度：≤±0.3℃；行/列温控均一性≤±0.4℃。
1.13 操作界面：彩色LCD触摸屏显示，仪器面板及鼠标均可设置程序操作。
1.14 仪器有校正功能，无需ROX校正。
1.15 升降温方式 ：Peltier即半导体控温方式。
1.16 温度范围：0-100℃。
1.17 温度精度：≤±0.2℃。
1.18 温度均一性：≤±0.4℃。
*1.19 样品容量：≥384孔，加热模块一体成型，非多组模块组成的96孔，确保温度精度及均一性。
1.20 试剂反应体积：1-30μl。
1.21 操作分析软件：除程序设置、标准曲线定量、熔点曲线分析、等位基因分析外，还可进行基因表达分析，自动归一化，根据表达差异绘图等；可同时进行 5000个样品数据分析；有终点法分析功能。
2. 配置清单：
2.1 荧光定量PCR仪主机    1

2.2 分析操作软件1套      1

2.3 电脑工作站            1
多功能酶标仪  1套
功能：光吸收、荧光顶底、时间分辨荧光、荧光偏振、连续发光、瞬时发光、多色发光和发光扫描。
2.工作条件

2.1 工作环境温度：10℃ -35℃。
2.2 工作环境湿度：20-80%。
2.3 电源：220V±10%, 50Hz±1。
3.基本要求

*3.1分光系统：四光栅光路，激发和发射分别为双光栅，杂光率＜0.0005%。
3.2 板型：适用板型：1-384孔板，预设常用厂商型号，自动扫描并定义特殊规格板型,比色杯，比色皿。
3.3 通用检测光源：高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁。
3.4 硬件结构：模块化结构，功能模块任意组合。
*3.5 检测器：光吸收（紫外硅光电二级管）、荧光（扩展波长低暗电流PMT）、发光（低暗电流单光子计数PMT）。
3.6 温控 ：室温以上5℃到42℃。
3.7 振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调。
4.光吸收模式

4.1 波长范围：200-1000nm。
4.2 扫描速度：≤ 7 sec（200-1000 nm，1nm步进）。
4.3 杂光率：<0.0005%。
4.4 波宽：3.5nm。
4.5 波长准确性：±0.3nm。
4.6 波长重复性：±0.3nm。
4.7 检测线性范围：0-4 OD。
4.8 检测分辨率：0.0001 OD。
4.9 检测准确性：<0.5% (@260 nm)。
4.10 检测重复性：<0.2% (@260 nm)
5.荧光模式

5.1 光源：高能闪烁氙灯。
5.2 波长选择：四光栅系统，检测模式：荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）,时间分辨荧光共振能量转移（TR-FRET），荧光偏振。
5.3 波长范围：230-900nm， 1nm可调（四光栅）。
5.4 荧光顶部检测灵敏度（光栅）：≤ 0.5pM 荧光素/孔（50 amol/孔，100ul体系）。
5.5 荧光底部检测光路，可进行细胞学相关分析；荧光底部检测灵敏度(光栅)：≤0.8 fmol 荧光素/孔（800amol/孔，200ul体系）。 
5.6 测量范围：7个数量级。
6. 时间分辨荧光检测模式

6.1 光源：高能闪烁氙灯。
6.2 波长选择范围：Ex: 230 – 900 nm; Em: 280 – 900 nm，1nm可调（四光栅）。
6.3 检测灵敏度 ：≤ 100 fM (≤ 10 amol/well; 100 μl)。
7. 荧光偏振模式
7.1 光源：高能闪烁氙灯。
7.2 波长选择范围：300-800 nm，1nm步进可调。
7.3 检测灵敏度 ：≤ 3 mP （1nm荧光素）。
8. 发光模式

8.1 检测限（辉光）：≤ 9 pM (≤ 225 amol/well; 25 μl)。
8.2 检测限（闪光）：≤ 218 fM (≤ 12 amol/well; 55 μl)。
8.3 线性范围：> 9个数量级。
8.4 BRET检测：支持BRET1和BRET2。
9. 自动开盖和湿度控制
*9.1 机器内置自动开盖模块，在需要读板或加样前自动开盖，读板或加样完成后后自动加盖。
9.2 配置湿度控制盒，主动控制样本挥发。
10. 配置清单
10.1 主机1台
10.2 光吸收模块1个;
10.3 荧光顶读模块1个;
10.4 荧光底读模块1个;
10.5 时间分辨荧光检测模块 1个；
10.6 荧光偏振模块 1个；
10.7 化学发光模块1个;
10.8 自动开盖模块1套；
10.9 湿度控制盒1套；
10.10 电脑及软件1套。
项目3   智能细胞分析仪等  1批
高压蒸汽灭菌器  1台
1. 容积≥85L。
2. 内腔直径≥420mm。
3. 动力消耗≤3.0kW。
4. 温度显示范围：5～137℃；可选的杀菌温度：105～135℃。
5. 保温温度范围：45～60℃。
6. 灭菌定时：1～250分钟。
7. 记忆（储存）支持系统：可以改变各种参数（如灭菌、排气、加热等参数），且一旦发生改变（甚至发生停电故障）上述参数仍能被保留下来。 

8. 垂直开盖结构。
9. 压力计量程：0～0.4Mpa；最大可允许压力：0.26Mpa。
10. 电动锁系统：仅用触摸式控制器就可以轻易和安全地启开其箱盖。
11. 过程状况显示：通过一组闪光灯指示出当前灭菌过程的多种情况。
12. 锁盖方式：通过6根定位针水平插入灭菌器盖内，杜绝锁扣打滑。
*13. 双向传感系统监控空气排除状态。
*14. 安全系统双向检测（显示）联锁装置：通过检测内压力和箱内温度，该安全系统才能释放箱盖。
15. 脉冲排汽系统：电脑控制脉冲阀门高速开合，在保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽。
16. 危险性疾病防御双路排气，可对100度之前排出的有害气溶胶和异味进行处理。                                                          

17. 不少于三种灭菌选择模式：琼脂培养基灭菌；液体培养基灭菌；固体、医疗器皿灭菌。                

*18. 安全功能设置及示警系统：①双联锁盖系统；②超温超压断电； ③热敏探头断路检测；④灭菌时间读数定时器；⑤缺水保护装置；⑥双联排气检查系统；⑦锁盖检测；⑧压力安全阀；⑨加热故障检测；⑩漏电断路器。                                                                                                          19. 标配强制冷却单元，使温度和压力快速降低。 

20. 具有压力容器许可证。
21. 材料：不锈钢(SUS304)。
22. 标准配件：不锈钢丝吊篮2个、底板1个、排水软管2根、排汽瓶1个、滑轮制动器2个。

玻璃制刀机  1台
*1. 制刀角度：采用复合材质固定，平衡断裂技术可制作精确45度玻璃刀，避免角度调节带来断裂偏移;需匹配全自动半薄切片机刀座使用。
*2. 容纳玻璃条厚度：必须匹配6.4，8，10mm常用标准玻璃条规格。
*3. 可容纳玻璃条长度：400毫米，玻璃放置底座具有≥七个定位点。
4. 快速切割方法，五步即可安全连续切割玻璃刀。
5. 必须采用平衡断裂技术，可把任何厚度任种长400mm标准玻璃条连续切割成等同的二等份的理想的边缘平直的正方形玻璃块。
6. 具有自动复位切割功能。
7. 切片区域采用最新黑色的复合材质：纳米碳化钨。
8. 断裂区域采用两个钢珠平衡结构。
9. 采用大把手结构，切割台垂直结构配置重底座切割稳定性好，大台面可容纳切好玻璃条，带切割划轮及玻璃条6.4mm x 400 mm x 25 mm不少于60条，切割砂轮3套；配套同厂商切片图像分析软件一套。
11. 配置清单：
11.1 主机       1 

11.2 使用手册   1

11.3 电源线     1

智能细胞分析仪   1套
*1. 激发光源：532nm固态激发光源；
2. 检测器：前向散射角检测器一个，576/28nm荧光检测器一个，680/30nm荧光检测器一个；
*3. 上样系统：采用微毛细管技术对细胞进行定量分析，微毛细管直径100um；
4. 液流驱动系统：采用精细步进电机注射泵；
5. 无需额外鞘液；
6. 每小时废液产生量≤50ml；
7. 最低上样细胞数目：1000细胞或10ul全血；
8. 样本颗粒范围：2-60um；
9. 支持细胞绝对计数；
10. 主机采用内置电脑，触摸屏模块化功能；
*11. 可在触摸屏上完成细胞状态分析：细胞活力计数、细胞早期凋亡、细胞周期、Caspase3/7、Multi Caspase、线粒体损伤、线粒体膜电位、免疫分型、淋巴细胞活力分析、细胞信号通路、DNA损伤等定量分析；
12. 预设实验方案，支持一步法染色，无需离心洗涤；
13. 可提供峰图、点图及统计分析的结果，数据可通过USB输出，数据格式为FCS3.0或CSV格式；
14. 仪器软件可免费升级以进行更多的细胞状态分析；
15. 软件界面：触摸屏操作界面，对于每个实验应用均有直观的引导菜单指导完成数据采集、分析及输出
16. 实验室兼容性：无需购买专用的样品管，使用1.5ml的EP管。

17. 配置清单
17.1 主机         1 

17.2 使用手册     1

17.3 电源线       1

17.4 台式电脑     1
项目4   旋转蒸发仪等  1批
旋转蒸发仪  2套

1. 旋转蒸发仪主机

1.1 仪器采用模块化，有独立电动升降手柄，控制蒸发瓶快速升降。

*1.2 蒸发瓶升降高度范围为0-220mm，可数字化显示升降行程距离，并具有最低高度锁定功能。

1.3 蒸发瓶转速调节范围：10-280rpm，无级变速调节。 

1.4 断电时仪器自动停止旋蒸，并且自动将蒸发瓶提升出浴锅，并停止旋转。

*1.5 冷凝器冷凝面积≥1500 cm²。

1.6 冷凝器内置玻璃挡板，有效收集蒸汽冷凝液并引流至固定方位滴落至收集瓶。

*1.7 配有冷凝水接受装置，有效收集冷凝器外侧凝结滴落的水珠并从专用管路排走。 

1.8 八种以上不同冷凝器可选择。

1.9 防护等级IP21以上。

2. 浴锅 

*2.1 浴锅加热最高温度220℃，三种加热范围设置：95℃、180℃、220℃模式。

2.2 浴锅可实现水浴和油浴切换，具有温度锁定和过温保护功能。

2.3 浴锅液晶显示屏可显示：设定温度、实时温度、蒸发瓶转速、升降高度和温度锁定界面。

2.4 分体式浴锅，采用红外连接技术与主机实现数据传输，浴锅上无任何电线连接。 

3. 防腐隔膜真空泵

3.1 具有节能模式，在没有真空控制器或真空模块的条件下，真空泵连续工作一小时后会将泵速度降低至70%。

3.2 安全保护功能：只有在机壳关闭时，泵才能工作。具有一个带复位的电气保护装置和一个内置的计时装置。

3.3 在达到设定的真空度时，整个真空泵可以完全静止。

3.4 消音技术及全封闭的外壳，噪音等级：40-52dB。

3.5 抽速≥1.5m³/h，最低真空度≤10mbar。

3.6 防护等级IP21以上。

4.真空控制器

4.1 可方便地固定在真空泵或者旋转蒸发仪主机上。

4.2 大屏幕液晶数字显示和图形。

4.3 有九种语言可选择。

4.4 定时功能：到达预定时间自动停止，实时切换功能。

4.5 自动控制真空泵的启动、停止及显示设定真空度和实际真空度。

4.6 放气功能：可以随时得有效的控制爆沸及起泡。

4.7 集中式设定和控制所有参数功能。

4.8 测量范围：1400-0mbar。 

4.9 控制范围：1100-1mbar。

4.10 防护等级IP21以上。

5. 配置要求：（以下配置要求必须为同一厂商）

5.1 电动升降旋蒸主机 1台，含冷凝器、接收瓶等玻璃组件。

5.2 水浴/油浴锅 1个。

5.3 防腐隔膜真空泵1台。 

5.4 真空控制器 1个。 
5.5 冷凝水收集器 1个。

真空吸液系统  13套
1. 人体工程学手柄,连续和非连续吸液模式自由切换,适配单/多道适配器时，可一键退吸头。
2. 选配三通接头，实现一台主机连接两个手柄。

3. 标配单通道、8通道和移液管适配器。

4. 快速旋转接头。

*5. 双层过滤保护，双过滤器，真空管和机座内各一，网孔0.2um。
6. 所有液体接触零件均可承受121°C高温蒸汽灭菌。
7.最大吸液速度： 15mL/s。
8.真空度范围：-20 kPa至 -70 kPa。
9. 电源适配器输入；100-240 VAC, 50/60 Hz。
10.设备输入：24 VDC, 0.625 A。

11. 管道规格：4 mm (内径)，8 mm (外径)。
12. 管道长度：2 m。

组织脱水机   1台
1. 液缸数量：14个（10个液缸，4个蜡缸）。

*2. 有效容量：1500ml×2。

3.处理时间：固定缸：0～99小时99分任意设定。

试剂缸：0～23小时59分任意设定。

石蜡缸：0～23小时59分任意设定。

4. 运行程序：两种方案，可记忆20套运行程序。

5. 液缸保温模式：三段式加热，液缸室温0～50℃任意调节，蜡缸室温0～80℃任意调节。

*6. 加热方式：精铸内加热（无水加热）。

7. 停电保护工作时间：≥6小时。

8. 电源电压：220V 50HZ。
小型垂直电泳转印系统    2套
1. 凝胶数：1–4。
2. 预制胶：Ready Gel预制胶。
3. 手灌胶：长玻板灌制。
4. 玻板规格（W x L）：短玻板≤10.1 x 7.3 cm。
5. 长玻板：≤10.1 x 8.2 cm。
6. 凝胶规格（W x L）：手灌胶≤8.3 x 7.3 cm。
7. 预制胶：≤8.6 x 6.8 cm。
8. 典型上层缓冲液体积：≤120 ml。
9. 典型下层缓冲液体积：≤180 ml。
10. 典型SDS-PAGE电泳时间：≤45分钟(200V恒压)。
*11. 转印时间：≤1小时内转印 2 块 7.5 x 10 cm 凝胶；也可进行低强度的过夜转印。

12. 内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量。

13. 缓冲液要求：≤450 ml。

*14. 凝胶容量不少于2 块手灌胶、不少于2 块预制胶。

15. 输出电压：10-300V。

16. 输出电流：4-400mA。

17. 输出类型：恒压或恒流。

18. 定时器：1min-999min。

19. 有暂停/继续功能，断电后可自动恢复。

20. 安全性能：空载监测，荷载突变监测，过载/短路监测，过压保护。

21. 输出孔数：4对并联。

实验室碎花冰制冰机  1台
1. 冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰。
2. 制冰方式：用全电脑程序控制，螺旋滚刀挤压式制冰型式。
3. 冷凝方式：风冷。
4. 制冰量：约300（kg/24h）。
5. 耗水量：≤12.5（L/H）。
6. 储冰量：约55Kg (碎冰自由落下)。
7. 环境温度范围：5℃- 35℃。
8. 箱体材料
8.1 箱体外壳：304不锈钢，独立型一体式结构。
8.2 隔热层:无氟发泡材料。
8.3 内胆：无氟抑菌型材料。
9. 压缩机：无氟压缩机，采用二级减速器。
10. 进水系统：水箱浮球式进水系统。
11. 制冰机顶部设有散热孔及风机。
12. 制冷剂：无氟/R134a。
13. 冰刀电机使用寿命：≥18000小时。
14. 额定功率：1370W。
15. 报警：微电脑控制，故障自我诊断，有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。
17. 维护配件：可单独抽出更换的制冷单元。
18. 配置：主机1台。
多用途低速离心机   4台

1. 转速范围：300rpm-6000rpm，步长：10rpm。

2. 最大离心力：4020×g，步长：10×g。

3. 转速精度：±20 rpm。

4. 最大容量：4X100ml，甩平转子和角转子可选。

5. 升降速可调：9档加速10档降速。

6. 多种附件可选搭配使用。

7. 转子类型自动识别。

8. 最多存储9组程序。

9. 支持自由定时和连续工作模式，定时范围30s-99min。

10. 电机类型：直流无刷电机。

11. 安全性能：舱门保护；失速探测；温度保护。

12. 加减速度：9s↑10s↓。
13. 转速/相对离心力转换功能、瞬时离心功能、运行进程显示、声音提示功能，转子自动识别，自平衡保护。
项目5   便携式彩色多普勒超声诊断系统  1套
1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机
≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏
多倍波束合成
二维灰阶模式
组织谐波成像模式
斑点抑制成像
空间复合成像，支持≥7条偏转线
频率复合成像
彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
高分辨率血流技术
频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率）
M型模式、彩色M型模式
组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件，提高图像质量
*可选配实时宽景成像，要求支持所有探头可用，支持彩色宽景，并可自由进退，扫描速度提示，最大扫描长度≥90CM
扩展成像技术
实时双幅对比成像
一键自动优化单元，可用于二维、彩色、频谱多普勒等多种模式，支持频谱多普勒角度自动优化和快速矫正
智能血流跟踪，自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手动操作
一键实现全屏放大，支持≥2种不同成像区域的放大
局部放大（支持前端、后端放大）
二维和彩色多谱勒双幅显示
穿刺针增强技术，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强平面多角度可调
*自助超声教学系统，要求支持包括腹部、妇产、甲状腺、乳腺、泌尿等多个临床应用，机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练，支持以上单窗口图像放大功能（提供证明图片）;
支持多语言操作界面（包括键盘输入、注释、操作面板等）
2.测量和分析:
2.1常规测量软件包，具备距离、面积、周长、体积、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
2.全科专用测量及分析软件包，包括腹部、妇科、产科、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科，可自动生成报告
2.3妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 
2.4*血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT连续发育趋势图文报告；（提供证明图片）
2.5用户可自定义测量项目以及公式编辑
3.电影回放及原始数据处理
3.1所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影
3.2原始数据处理，可对回放图像进行参数调节
3.3※动态和静态图像同步存储功能，存储或导出图像数据的同时不影响实时扫描
4.检查存储和管理（内置超声工作站）
4.1*≥1T固态硬盘 
4.2内置超声工作站
4.3多种图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像
4.4导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
4.5一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失。
5.探头规格
5.1频率: 宽频带变频探头,二维和彩色独立变频
5.2凸阵探头具有≥4种频率的变频范围，常规扫描角度≥70度，扩展后扫描角度≥90度
5.3线阵探头具有≥5种频率的变频范围，支持梯形扩展显示
5.4穿刺导向:可选配穿刺导向装置
6.二维灰阶模式
6.1数字化声束形成器
6.2数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit
6.3接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理
6.4扫描线：每帧线密度≥230超声线
6.5发射声束聚焦：发射≥4段
6.6二维独立角度偏转
6.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件
6.8最大显示深度:≥30cm 
6.9最大帧率: ≥240 帧/秒
6.10 TGC: ≥8段
6.11LGC: ≥6段
6.12二维灰阶：≥256
6.13动态范围: 30-160db
6.14增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100
6.15伪彩图谱: ≥8种
6.16体位标记：≥120种，可以自定义注释
6.17扫描帧率：诊断深度18cm，全视野时≥50帧／秒
7.4彩色多普勒模式
7.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
7.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
7.3取样框偏转: ≥±20度 
7.4最大帧率: ≥240 帧/秒
7.5支持B/C 同宽
8.频谱多普勒模式
8.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒
8.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等
8.3显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等
8.4最大速度: ≥9.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）
8.5最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）
8.6取样容积: 0.5-20mm 
8.7偏转角度: ≥±20度 (线阵探头)
8.8零位移动：≥8 级
8.9快速角度校正
8.10支持频谱自动测量
9.连通性
9.1参考信号:  心电，并支持心电触发控制
9.2支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换
9.3可选配DICOM3.0单元，包括DICOM妇产科、血管、乳腺结构化报告等
9.4USB3.0接口≥2个，支持USB接口扩展
9.5音视频输出：S-Video
9.6有线网络接口1个
9.7外设和附件
10可拆卸锂电池
10.2可选配多功能专用台车
10.3储物设备
10.4专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件
10.5*可选配套同厂商影像管理系统（超声工作站，非主机内置, 经医疗器械注册，须提供证明）
项目6   诊断性听觉脑干诱发电位仪等  1批
诊断性听觉脑干诱发电位仪  1台
诱发电位：

1、电图（EcochG）

2、耳蜗微音电位（CM）

3、听性脑干反应（ABR）

4、*Chirp声刺激ABR（iChirp）

5、40Hz听觉相关电位（40Hz-AEP）

6、中潜伏期诱发反应（MLR）

7、长潜伏期诱发电位（LLR）

8、听性脑干慢负相反应（SN10）

9、多频听觉稳态反应（ASSR）

10、前庭诱发肌源性电位（cVEMP/oVEMP）

11、*术中听神经监护。
耳声发射：

12、畸变产物耳声发射（DPOAE）

13、瞬态耳声发射（TEOAE）

14、*短纯音耳声发射（TBOAE）

15、自发耳声发射（SOAE）

16、多种刺激声选择：Click、Tone Burst、Chirp、Complex Sound（言语声）

17、频谱分析功能：分别对刺激声和诱发结果做频谱分析

18、刺激器配置：骨导耳机，插入式耳机，头戴式耳机
客观听力测试仪  1台

1.测试信号：短声及CE-Chirp 声刺激两种测试信号
2.探头：无需贴电极片，集成动态宽频扬声器，可重复使用的不锈钢电极，带有导电胶保护装置。
3.阻抗测试指示灯；
4.EEG 滤波：125 Hz – 1.25 kHz。
听力筛查仪  1台

1.DPOAE测试功能：频率范围：2、3、4、5KHz，刺激声强度范围：40-70 dB SPL，至少具备“4秒/频点”和“2秒/频点”2个测试时间。
2.具备“保存L/R模式”和“保存250个测试结果”2种测试结果保存模式。
3.具有自动关机功能：可设定≥4种无操作后自动关机时间。
4.可通过主机内置USB接口直接充电和数据传输，无须通过台座/支架等任何中转设备。
5.电源：内置可充电锂离子电池≥1800mAh，可持续工作时间≥20小时。
项目7   心肺听诊模拟人等  1批

便携TENS  2台

多功能便携电疗设备

TENS、EMS、IFT 和 Micro 治疗结合为一体（10 个TENS方案；27 个EMS方案；4 个IFS干涉方案；4 个微流方案）

3、配备自粘式电极片若干
多功能低中频组合治疗仪  1台

1、具有4极干扰电流、2极中频干扰电流、经皮神经电刺激(TENS)、神经肌肉电刺激(EMS)、俄罗斯电流(RUSSIAN)、微电流(MCR)、高电压(Hi-Voltage)共7种电刺激模式。

2、每个模式内置5种以上的预设治疗的程序

3、配备自粘式电极片若干

电动护理床（含床头柜）  1套
1.规格:整床长度2200±10mm，整床宽度980±10mm，床板面离地高度500±10mm；整体护栏长度:1420±50mm；

2.主要功能:背部升降：0-75°±5°，腿部升降：0-40°±5°，整床升降：480mm-720mm±10mm；

3.主要部件:

3.1.床框、底框双层稳固床体结构；
3.2床板：采用自延位减压床板，床板上升时可自动向后延位。

多参数监护仪  1台
1.标准配置：可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉率和体温。

2.便携式一体化监护仪，固定式提手。

3.≥12寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600。

4.心电：支持3/5导心电测量。

5.心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

6.具有ECG全屏级联功能。

7.呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

8.具有心动干扰（CVA）识别功能。

9.血氧：测量范围0％ ～100％；在90％～100％范围内，精度为±1％，在70％～90％范围内，精度为±2％。
呼吸肌力测试仪器  1台
1.容积（0-8L））:±3%或±0.05L，取其最大者
2.流速（0-14L/S）: ±10%或±0.03L/S，取其最大者
3.吸气测试：用力吸气肺活量（ml）、最大吸气压（cmH2O）、峰值吸气流速（L/min）、BMI指数、肺活量体重指数
4.呼气测试：用力吸气肺活量（ml）、最大吸气压（cmH2O）、峰值吸气流速（L/min）、BMI指数、肺活量体重指数、FEV1、FEV1/FVC
5.吸气训练指标：平均吸气量（ml）/最大吸气压（cmH2O）/平均流速（L/min）/总吸气量（L）/热量消耗（Cal）/最大功率（W）
6.呼吸训练指标：平均吸气量（ml）/最大吸气压（cmH2O）/平均流速（L/min）/总吸气量（L）/热量消耗（Cal）/最大功率（W）

无创呼吸机  1台
1.压力增量：4至30cmH2O
2.吸气时间：0.5至3.0秒
3.IPAP/EPAP/CPAP：4至30cmH2O
4.适应症：呼吸功能不全/阻塞性睡眠暂停综合症
5.高清液晶屏幕显示，中文系统提示，自动调节，延迟升压，外置分离式湿化器，360°防止夜间冷凝水倒流

心肺听诊模拟人  1套
1.高仿真SP（标准化病人）与计算机虚拟技术的系统相融合，完整体现诊断学胸、腹部检查“视、触、叩、听”的技能训练与考核；
2.采用无线听诊器，可实现多人同时听诊；三维全息互感声音处理技术，实现胸部50余个听诊区域的全信息同时覆盖的高仿真听诊效果；无线、互感多功能听诊器实现即可听诊模型，亦可听诊真实人体的功能； 
3.心脏的听诊检查，听诊音在心尖、心底、心前区、腋下、后背以及剑突下等不同的听诊区立体播放，收集整理了常见心血管检查生理及病理体征240例，肺部检查体征124例；可触及的模型心尖搏动与教学系统界面内三维动画的心脏运动实现同步。

项目8  电工电子学实验台等    1批

电工电子学实验台  8台
1、输入电源：三相四线380V±10% 50Hz     
2、工作环境：温度-10℃～+40℃  相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m
3、装置容量：≥1.5kVA
4、装置的配备:由电源仪器控制屏、实验桌、实验挂箱及三相鼠笼电机等组成。
5.1、电源仪器控制屏：控制屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板。它为实验提供交流电源、直流电源、恒流源、受控源、数控信号源及各种测试仪表等。具体功能如下：
5.1.1、主控功能板：
（1）、三相0～450V及单相0～250V连续可调交流电源。配备一台三相同轴联动自耦调压器，规格为1.5kVA/0～450V，克服了三只单相调压器采用链条结构或齿轮结构组成的许多缺点。可调交流电源输出处设有过流保护技术，相间、线间过电流及直接短路均能自动保护，克服了调换保险丝带来的麻烦。配有三只指针式交流电压表，通过切换开关可分别指示三相电网电压和三相调压输出电压。
（2）、提供两路低压稳压直流0.0～30V/1A连续可调电源，配有数字式电压表指示输出电压，电压稳定度≤0.3%，电流稳定度≤0.3%，设有短路软截止保护和自动恢复功能。
（3）、提供一路0～200mA连续可调恒流源，分2mA、20mA、200mA三档，从0mA起调，调节精度1‰，负载稳定度≤5×10-4，额定变化率≤5×10-4，配有数字式直流毫安表指示输出电流，具有输出开路、短路保护功能。
（4）、设有实验台照明用的220V、30W的日光灯一盏，还设有实验用220V、30W的日光灯灯管一支，将灯管灯丝的四个头引出。
（5）、设有真有效值交流数字电压表一只，测量范围0～500V，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，三位半数显。
5.1.2、信号源功能板：
（1）信号源：输出正弦波、矩形波、三角波、锯齿波、四脉方列、八脉方列。
（2）采用单片机主控电路、锁相式频率合成电路及A/D转换电路等构成，输出频率、脉宽均采用数字控制技术，失真度小、波形稳定。
（3）输出频率范围：正弦波为1Hz～160kHz、矩形波为 1Hz～160kHz、三角波和锯齿波为 1Hz～10kHz、四脉方列和八脉方列固定为 1kHz。
（4）最小频率调整步幅：1Hz～1kHz为1Hz，1kHz～10kHz为10Hz，10kHz～160kHz为100Hz。
（5）输出脉宽选择：占空比分别固定为1:1；1:3；1:5和1:7四档。
（6）输出幅度调节范围：A口(正弦波、三角波、锯齿波) 5mV～17.0VP-P，多圈电位器调节；B口(矩形波、四脉、八脉)5mV～3.8VP-P 数控调节。A、B口均带输出衰减（0dB、20dB、40dB、60dB）。
（7）频率计：六位数字显示，测量范围1Hz～300kHz，作为外部测量和信号源频率指示。
5.1.3、仪表、受控源功能板：
（1）精密交流电压表一只，，测量范围0～500V，分10V、30V、100V、300V、500V五档，输入阻抗1MΩ，精度1.0级，直键开关切换，每档均有超量程告警、指示及切断总电源功能。
（2）指针式精密交流电流表一只，采用带镜面、双刻度线（红、黑）表头，不同的量程读取相应的刻度线，测量范围0～5A，分0.3A、1A、3A、5A四档，精度1.0级，直键开关切换，设均有超量程告警、指示及切断总电源功能。
（3）直流数显电压表一只，测量范围0～200V，分200mV、2V、20V、200V四档，直键开关切换，三位半数字显示，输入阻抗10MΩ，精度0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。
（4）直流数显毫安表一只，测量范围0～2000mA，分2mA、20mA、200mA、2000mA四档，直键开关切换，三位半数字显示，精度0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能。
（5）受控源CCVS、VCCS两路，打开电源开关，CCVS、VCCS两路受控源即可工作，通过适当的连接，即可获得VCVS、CCCS受控源的功能。此外，还设有±12V两路直流稳压电源，并有发光管指示。
（6）定时器兼报警记录仪（服务管理器）：平时作为时钟使用，具有设定实验时间、定时报警、切断电源等功能；还可以自动记录漏电告警、过流告警及仪表超量程告警的总次数。
5.1.4、控制屏挂置挂件的具体方法:控制屏右边设有一个88.8cm×48.5cm的大凹槽，能容纳两个大挂箱和两个小挂箱，凹槽的上、下边各设有8个螺柱。
5.2、实验桌：为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板；左右设有两个大抽屉（带锁），分别用于放置工具及资料。右边设有放置示波器用的可拆卸搁板。
5.3、实验组件挂箱：
5.3.1、电路基础实验箱：提供基尔霍夫定律（可设置三个典型故障点），叠加原理（可设置三个典型故障点）、戴维南定理、诺顿定理、二端口网络、互易定理、R、L、C串联谐振电路、R、C串并联选频网络及一阶、二阶动态电路等实验。各实验器件齐全，实验单元隔离分明，实验线路完整清晰，验证性实验与设 计性实验相结合。
5.3.2、交流电路实验箱：提供单相、三相负载电路、日光灯、变压器、互感器及电度表等实验。负载为三个完全独立的灯组，可连接成Y或△两种三相负载线路，每个灯组均设有三个并联的白炽灯螺口灯座(每组设有三个开关控制三个负载并联支路的通断)，可插60W以下的白炽灯九只，各灯组设有电流插座便于电流的测试；各灯组均设有过压保护电路，保障实验学生的安全及防止灯组因过压而导致损坏；日光灯实验器件有30W镇流器、高压电容器（0.47µF/500V、4.7µF/500V）、启辉器及短接按钮；铁芯变压器一只（50VA、36V/220V），原、副边均设有保险丝及电流插座便于电流的测试；互感线圈一组，实验时临时挂上，两个空心线圈L1、L2装在滑动架上，可调节两个线圈间的距离，并可将小线圈放到大线圈内，配有大、小铁棒各一根及非导磁铝棒一根；电度表一只，规格为220V、3/6A，实验时临时挂上，其电源线、负载线均已接在电度表接线架的接线柱上。
5.3.3、元件箱：设有三组高压电容（每组1µF/500V、2.2µF/500V、4.7µF/500V高压电容各一只），用于改变功率因数的实验；提供实验所需的各种元件，如电阻、二极管、发光管、稳压管、电位器及12V灯泡等，还提供十进制可调电阻箱，阻值为0～99999.9Ω/2W。
5.3.4、数电、模电实验：提供稳压电源四路（±5V/0.5A和±15V/0.5A，均有短路保护、自动恢复功能）、低压交流电源（0V、6V、10V、14V抽头各一路及中心抽头17V两路）、四位十进制译码显示器、两组拨码盘、8位逻辑电平开关、8位电平指示器、三态逻辑笔、单次脉冲源、扬声器、振荡线圈、按键、桥堆及电位器等。另外，还设有一些高可靠圆脚集成电路插座（8P 2只、14P 3只、16P 4只、28P 1只、40P 1只）及可靠的镀银长紫铜管（供插电阻、电容、电位器、晶体管等元件）。实验挂箱配有单管/负反馈两级放大器、射极跟随器、RC串并联选频网络、差动放大器及低频OTL功率放大器共五块固定线路实验板．可采用固定线路或分立元件灵活组合进行实验。
5.3.5、继电接触控制（一）：提供交流接触器（线圈电压220V）三只，热继电器一只，电子式时间继电器（通电延时，工作电压220V）一只，变压器（220V/26V/6.3V）、整流电路、能耗制动电阻（10Ω/25W） 各一组，带灯按钮（黄、绿、红各一只）三只。面板上画有器件的外形，并将各器件的工作端子引到面板上，供实验接线用，器件的工作状态均有发光二极管指示。面板上设有摇臂结构，可看到具体的器件，并可对需要调节的器件进行调节。
5.3.6、继电接触控制（二）：提供中间继电器（线圈电压220V）二只，热继电器一只，熔断器三只，转换开关三只，按钮一只，行程开关四只，信号灯、保险丝座各一只。各器件的工作端子均已引到面板上，供实验接线用，中间继电器及热继电器的工作状态用发光二极管指示。
5.3.7、三相鼠笼电机（△/Y 220V/380V）：电机的三个绕组均已引出。
5.3.8、导线架：欧式导线架，用于悬挂和放置实验连接导线，设有五个万向轮。
5.3.9、实验连接线：根据不同实验项目的特点，配备两种不同规格的实验连接线，强弱电均采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片；两种导线都只能配合相应内孔的插座。
6、配备安全用电仿真实训软件：
6.1、软件概述：本软件是为配合职业教育的教学和实训要求，根据安全用电相关课程的教学大纲要求而研发的。包括各种电气安全作业的组织措施、技术措施和安全保护措施、电气设备的安全运行、电网的安全管理、电气火灾灭火知识等。适用于各职业院校的《电气安全工程》、《安全用电》、《电工作业》、《电工技术》和《电气工程概论》等相关课程的实训教学。
6.2、软件五个模块：
（1）理论知识包含安全用电概述、安全用电的相关基础知识、怎么安全用电、触电预防共四部分。
（2）动画仿真包含家庭电路的组成、为什么要用三线插头、人是怎么触电的、认识欧姆定律、电功率与安全用电的关系、认识低压断路器、漏电保护器的原理以及注意预防雷电共八部分 。
（3）用电事故预防包含用电事故预防、电的危害、生活中如何预防电气事故等八部分。
（4）紧急救护包含医疗急救小常识、触电急救动画讲解。
（5）答题互动包含电磁大冒险、用电知识问答。
7、装置的主要优点及安全保护体系：
7.1、三相四线制(或三相五线制)电源输入，总电源由三相钥匙开关控制，设有三相带灯熔断器作为断相指示。
7.2、控制屏电源由接触器通过启、停按钮进行控制。
7.3、三相交流电源0～450V连续可调，单相交流电源0～250V连续可调，设有三相同轴联动自耦调压器（1.5kVA）一台，可更好地满足教学实验要求。
7.4、屏上装有电压型漏电保护装置，控制屏内或强电输出若有漏电现象，即产生告警信号并切断总电源。
7.5、屏上装有一套电流型漏电保护器，控制屏若有漏电现象，当漏电流超过一定值时，即切断电源。
7.6、屏上三相调压器副边设有一套过流保护装置。调压器输出短路或所带负载太大，电流超过设定值，系统即告警并切断总电源。
7.7、测量仪表精度高，采用精密镜面指针式（带超量程告警）、数字化、智能化及人机对话模式，符合现代测量仪表发展方向。
7.8、各种电源及各种仪表均有可靠的保护功能。
7.9、实验连接线及插座采用不同的结构，防触电。
嵌入式生物医学电子实验箱  4台

1. 8位具有128k可编程flash，7.3728MHz晶振，JTAG在线仿真功能AVR单片机atmega128

2. 单片机主控模块可插拔调换

3. 传输方式 ：采用串口＼ＵＳＢ通讯方式

4. 传输速度：19200bps

5. 采样速率：32khz

6. 采样精度：12位

7. 传感器支持即插即用

*8. 提供内置信号发生器 

9. 128*64点阵液晶显示

10. 6导联切换选择（外部拨动开关）心电采集模块，心电输出信号1-50倍放大可调节

*11. 信号发生器频率可调，范围10Hz～500 kHz，输出有方波、正弦波、三角波，方波占空比可调，正弦波幅度可调 

*12. I2C总线与键盘管理模块ZLG7290通讯 

13. 10HZ,1KHZ档低通滤波截止频率可调节

14. 4倍放大倍数可调节

15. 50Hz陷波中心频率可调节

*16. 前端电路采用AD620，输入阻抗达到100M 

17. 支持脉搏、呼吸、温度、血氧、心电五种标配模块进行实验（根据需要可以添加其他模块）
18.  通讯线、电源线、实验箱连接线、配套实验教材

19.  辅助配件包括：呼吸模块+呼吸传感器；温度模块+温度传感器；血氧模块+血氧传感器；脉搏模块+脉搏传感器；心电模块+心电夹；血压模块+压力传感器；握力模块+握力传感器；仿真器各一个。
项目9   生物显微镜等  1批

生物显微镜  60台
1、可升级无线数码互动系统。
*2、光学系统：采用CFI或NIS或ICCS无限远光学系统；带防霉结构；光学倍率：40X—1000X；（须提供厂商官方盖章的证明文件和彩页佐证）
3、目镜筒：铰链式双目观察筒：倾斜30°，可360°旋转，瞳距：47~75 mm；
4、目镜：CF10X目镜，视场数F.N. 18 （防霉处理），高眼点，双目视度可调；
*5、平场消色差物镜：4X（0.10）/WD25,10X（0.25）/WD6.7,40X（0.65、弹簧）/WD0.6，100X（1.25、弹簧、油）/WD0.14；（须提供厂商官方盖章的证明文件和彩页佐证）
6、物镜转换器：外倾式四孔转换器；
7、共轴粗微调，三角导轨滚柱交叉导向机构.两侧微调焦，实现精确调焦；控制手柄低位设置,可单手舒适操作.粗调旋钮，带上限位及松紧调节环；具有自动卸力装装置；
8、矩形双层机械平台：移动范围不小于76×40（mm），面积不小于155(W)×134(D)mm，游标读数0.1mm；
9、阿贝式聚光镜：NA=1.25 带孔径光栏，蓝色滤色片Φ33mm，对应于每个物镜的位置标记；
810、光源：内藏式高效长寿命6V20W卤素灯，通过移开集光镜座可更换灯泡，方便维护，无须从底部安装；（须提供厂商官方盖章的证明文件和彩页佐证）
11、具有整机防霉装置；
12、其它配置要求：每台配置目镜指针、2只进口灯泡、1瓶进口香柏油。
*13、显微镜物镜放大率准确度不超过±1.54%；显微镜目镜放大率准确度不超过±1.55%；倾斜式目镜筒作360度旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.12mm；物镜10X-40X齐焦不超过±0.03mm。（提供检测报告）
石蜡切片机   1台
1、工作电压：220...230 V，0.15 A +/-10%，50...60 Hz

2、工作温度：5℃～40℃
3、相对湿度：≤60%

4、规格：≥410 mm x 520 mm x 280 mm （宽 x 深 x 高）
5、手轮轻，扭矩为20～25，更轻松，更省力
*6、刀架双导轨；W型弧形废屑槽；
*7、样品XY轴定位旋钮同位于左侧；
8、样本头垂直行程72mm；本头水平行程28mm；X/Y轴8°样本定位，Z轴360°旋转定位
9、控制面板可放置在切片机两侧或者整合到切片机机身上
*10、切片位置记忆功能
11、 切片计数和切片厚度总计功能；
12、切片范围0.5-100μm；
12.1、0.5 – 5 µm，增量 0.5 µm

12.2、5 – 20 µm， 增量 1 µm

12.3、20 – 30 µm，增量 2 µm

12.4、30 – 60 µm，增量 5 µm 

12.5、60 –100 µm，增量 10 µm 

13、修片范围5 – 500 µm

13.1、5 – 30 µm，增量5 µm 

13.2、30 – 100 µm，增量10 µm 

13.3、100 – 200 µm，增量20 µm 

13.4、200 – 500 µm，增量50 µm

14、最大样本规格：68 x 50mm
15、回缩值：40 µm

16、可选配升级配置切片转移系统（STS）和样品头冷冻装置（CoolCut）

石蜡包埋机  1台

1、本机采用专用铝合金装饰外型。
2、出蜡结构采用先进控制方式，避免跑腊滴蜡现象。
3、显示屏采用液晶显示器，按键采用梅花形布局方式。
4、定时开机：可设定一星期定时开机。
5、随机小冷台采用高性能压缩机，可随时冷冻包埋好的组织。
6、大容量双保温缸。存放组织更多，可干烧。
7、冷光无影照明，光线柔和。
8、镊子孔加热，方便对残蜡清除。
9、带有回蜡槽。
10、蜡嘴罩采用圆弧流线形结构，蜡流量可控，手控与脚控。
11、蜡缸采用双重过热保护，二级过滤功能。
12、具有记忆和自动恢复功能，运行后自动保留预置温度。
*13、具有独立八个温控系统（其中六路温度在30℃-80℃可调）。
14、工作电源：AC220V/50HZ 
15、最大功率：750AV
16、工作室温度范围：15℃至30℃
17、石蜡缸温度： 30℃至80℃任意设定
18、控温精度：±1%。
19、工作室相对湿度：最大80％
20、蜡缸容量：≥5升 ( 可满足≥500个组织包埋用量)
21、LCD点阵屏动态显示；
22、具有可设定每天24小时定时开/关机和一个星期内任意一天开/关机功能；
23、可设定蜡缸、工作台、镊子座、双保温缸窒内温度30℃—80℃。
24、蜡阀、蜡管工作温度为30℃—80℃（可调）；
25、冰台工作设定温度​-40℃—0℃，可调整。
*26、带修蜡仪，具有修蜡功能。

卧式蒸汽灭菌器  1台
1、手轮式快开门结构
2、304不锈钢材质，自胀式密封圈
3、自动控制灭菌循环程序，压力安全联锁互动装置
4、数码窗液晶显示工作状态，双刻度二类读数压力表
5、超压自泄0.145-0.24Mpa
6、灭菌温度可选设定范围50℃-134℃
7、灭菌时间可调设定范围0-99h
8、具有断水保护装置
9、灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机
10、可增配打印功能（另收费）
11、容积：300升,电源电压:380V，功率:10.5KW
12、灭菌室规格：φ600*1240（mm）
13、具有国家规定的特种设备压力容器证书和医疗器械证书
项目10  信息化集成化信号采集与处理系统  8套

实验平台技术指标
1.1、整机外形规格：长：≥1730mm、宽：≥740mm、高：≥2200mm

1.2、实验台表面处理工艺：金属油漆，再喷一层光油；

*1.3、供电方式：操作台界面具有插拔钥匙启动控制各模块电源功能；具有设备集中控制系统，可以控制的设备包括：小动物呼吸机，采集系统，肛温模块，温度湿度大气压模块，计算机；各模块独立按钮控制；
1.4、实验台面材质：ABS 工程塑料；
1.5、实验台面下屏蔽层：不锈钢层，与外部接地端相连接；
1.6、实验台操作面积：≥1340mm×≥740mm（长*宽）；
1.7、实验台固定装置：带6个自锁式万向移动滚轮，整个操作平台可移动；同时带可伸缩平台固定支柱；
1.8、输液架离台面高度：≥1200mm；
1.9、带环境温度测量精度：±0.1℃；
1.10、带小动物肛温测量精度：±0.1℃；
*1.11、内置呼吸机潮气量：0～200ml可调；吸呼比调节：1:5~5:1(25种呼吸比)
1.12、内置摄像系统：配摄像万向支架，1080P高清摄像头；高清摄像机光学放大倍数30x，1920x1080分辨率；
1.13、实验照明系统：触屏开关控制，LED灯组；分组开关，桌面照度可调；
1.14、电源：AC220V 50Hz；
1.15、外部接口：2个USB接口，1个网线接口，8个220V电源插口；
二、生物信号采集处理系统硬件参数
2.1、物理采样通道数：4通道；
2.2、 独立12导联全导联心电接口：12导联心电信号可以在软件上同时显示；也可独立显示。软件可调；
2.3、物理采样通道与12导联全导联心电通道独立工作，可同时采样并同时在软件上显示；
2.4、采样通道扩展：根据通道上连接的不同型号扩展器；

2.5、增益：±1V ~±50μV；
2.6、滤波：模拟、硬件数字滤波器双重滤波；
2.7、最大采样率：800KHz；
2.8、AD转换器：16位4通道同步采样；
2.9、信噪比：> 80dB；
2.10、等效输入噪声：电压峰峰值 < 1.0μV；
2.11、系统级联：2~4台设备级联；
2.12、电源: DC 12V ；
*2.13、硬件具有环境显示窗口：显示温度、湿度、大气压及设备连接情况，可同时显示室内外温度；
2.14、扩展功能：监听、记滴功能；
*2.15、设备内置刺激器；
三、软件参数
3.1、软件显示通道数：1~64通道可变；

*3.2、同时反演文件数：5（可同时打开多个文件进行反演）；
3.3、采样和反演同时进行：在信号实时采集过程中，可以同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作；
3.4、反演膈神经放电模块，减压神经放电模块波形的同时能播放信号声音； 
3.5、通道差异化采样率：每个通道采样率灵活可调，可设置不同通道不同采样率完成实验。
3.6、文件列表窗口：直接点击列表文件打开反演文件；
3.7、浮动快速启动窗口：直接启动停止实验；
3.8、软件外观：可由用户改变，可打开或隐藏信息显示、刺激、快速启动、文件列表等窗口，所有窗口可在屏幕范围内移动；
3.9、在线实验报告编辑：在线实验报告编辑功能；

*3.10、具有拆分示波功能，可以拆分两段或两段以上。
*3.11、含牛，鸡尸体检剖以及脱水仿真实验模块。
3.12、软件直接与虚拟仿真实验中心连接（需配置虚拟实验仿真中心）：展示更多实验知识；
*3.13、多台一体机可以组建网络化教学系统，内含微生物与中毒材料仿真实验模块。3.14、 软件自动升级功能：软件自动搜索服务器上的最新版本软件并提醒升级，确认后可自动升级，便于快速升级软件；
3.15、用户意见自动收集：软件中含用户意见收集窗口；
3.16、视频监控功能：利用高清摄像头录像，实时记录实验过程，在连网基础上可远程共享实验过程；
*3.17、实验设备使用记录：实验设备使用情况的收集并上传至服务管理中心进行统计。内含羊，猪，犬仿真实验模块。
3.18、数据导出：可导出原始实验数据及分析结果；
3.19、通用数据处理：微分、积分、频率直方图、频谱分析、平均动脉以及心率曲线等等；3.20、专用数据处理：血流动力学实验参数的分析、心肌细胞动作电位参数的测量、心功能参数分析，人体肺通气功能测量，突触后电位分析，心率变异分析，矢量图分析等；
3.21、数据测量：单点测量、带Mark标记的两点测量、区间测量、实时测量，可测量出波形的最大、最小、平均值，时间、频率、面积等参数；
3.22、药理学参数计算工具：按照Bliss法计算LD50、ED50值、计算t检验和半衰期值。
3.23、固件自动升级：软件会判断硬件产品上固件软件是否为最新版本，对低版本的固件自动完成升级；
3.24、软件功能配置：文件路径、软件外观等信息可以通过统一配置界面进行修改，在该界面上还能查看系统详细信息。

3.25.具有可扩展的科研实验功能：动物代谢监测系统，疼痛自动分析系统；动物代谢监测系统
3.26、I5处理器，8G内存，1000GB硬盘，集成显卡,24英寸液晶显示器，键鼠套装。

四、恒温加热鼠兔解剖台技术参数
4.1一体化全合金成型，非ABS，表面阳极氧化处理，止扣式捆绑。
4.2贴片式数字控温系统，范围：室温——50℃、不会烫伤动物，控温精度：1℃。
4.3加热区域：670×330（误差≤10mm）
4.4外形规格：670×330×100mm（误差≤10mm）
4.5废液盒隐藏式结构可180度旋转取出，废液收集量：300ml，废液收集槽具有多选择性，可暂存废液，也可将废液及时排出。
4.6不锈钢立杆。
项目11   电泳仪等  1批
台式冷冻离心机   2台
1. 最大转速：≥15000rpm  

2. 最大离心力：≥22000×g

3. 多种转头可选：角转头24×1.5ml/2.0ml（最高转速15000rpm，最大离心力21380×g）；

4. 机体和离心腔：全金属光滑烤漆，整机可紫外消毒，防水防腐离心腔保护。
5. 适用样品管：兼容尖底、圆底离心管，离心过滤柱，以及8连排PCR条板

6. 温控范围：-20℃～35℃，超过40℃停机保护。
7. 转速可调范围：300-15000rpm，步进100rpm

8. 显示：高亮LED数字显示

9. 时间设置：1-99分钟，连续，点动（瞬时离心）

10. 转头材质：气密性转头及转头盖

11. 噪音水平：<50dB  

12. 驱动系统：变频无碳刷免维护电机。
13. 安全防护：电子门锁，超温保护，超速保护，同时具有ECC自动待机功能。
14. 电源：220V/50Hz

紫外放射透射仪  2台
1、用于核酸电泳凝胶的观察，照相。
2、两侧开口。
3、暗箱式，可全天候使用。
4、具备紫外光透射（抽屉式灯箱），紫外光反射功能。
5、带箱内照明及相机支架（照相系统为选配件）
6、紫外光源波长：反射紫外光源波长：254nm、365nm

7、透射紫外光源波长：302nm

8、透视面积：200 × 200mm

9、紫外灯的功率：
9.1、波长为 302nm 的紫外灯，功率为 8W

9.2、波长为 254、365nm 的紫外灯，功率为 6W

小型垂直电泳转印系统，蛋白转印仪  2台
1.凝胶数量：1-4块

2.凝胶厚度：≥1.0mm（标配）；0.75mm、1.5mm

3.预 制 胶：兼容PIERCE,BIO-RAD

4.玻璃板规格：≥100×83mm

5.凝胶规格：≥83×73mm

6.梳子规格：1.0mm厚, 10、15齿（标配）；0.75mm10、15齿；1.5mm10、15齿

7.铂金电极：≥φ0.25mm

8.可快速高质地将蛋白样品转移到硝酸纤维膜、PVDF膜等介质上，可同时放置两个转印夹

9.支持高电流快速转印或低电流过夜转印

10.内置≥2个冷冻模块，可快速轮换吸收缓冲液热量

11.转印规格：≥110*90mm

12.转印数量：1-2块

13.铂金电极：≥φ0.25mm

脱色摇床（回旋式）2台
1、用于电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色和脱色时的振荡摇晃，硝酸银染色时的固定、染色、显影等。
2、电源： 220V 

3、功率：35W  

4、频率： 40～240转/分

5、旋幅：回转半径15mm 

6、速度：无极调速、数字显示

7、托盘：≥320×265mm

转移微型翘板摇床  2台
1、用于电泳凝胶的固定，考马斯蓝染色和脱色时的振荡摇晃，硝酸银染色时的固定、染色、显影等。放射自显影实验中X光底片的显影、定影。

2、电源：220V  

3、功率：≥30W

4、翘板速度：10-75转/分  

5、速度显示：数字  

6、定时范围：0-120分/连续  

7、摆幅角度：上下25mm  

8、托盘规格：≥240×230mm 

PCR仪  1台
1、样品基座：0.2ml，96孔；

2、最大模块变温速率3.0℃/Sec，变温速率可调节；

*3、最大样本变温速率2.2℃/Sec；

4、温度范围: 0-100.0℃；

5、温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后30秒）；

6、温度准确性：±0.25℃（35-99.9℃）；

7、PCR体积范围：10—100 uL；

*8、5英寸彩色TFT触摸式显示屏；

9、程序存储：机载存储2000MB（存储超过1000个程序文件），也具有USB插口，用于转移程序，存储不限数量的程序；

*10、有线或无线网络连接，可选配Wi-Fi连接装置，可免费下载Instrument Connect手机app到iphone或android设备，在手机端或电脑端随时随地远程查看仪器状态或控制仪器，也可以通过Thermo Fisher Cloud平台在电脑端编辑程序、预约仪器、设置Email提醒或通过Cloud共享程序文件；可连接打印机；

*11、联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控；

*12、内置热学模拟模式，可以模拟Applied Biosystems 2720，Bio-Rad T100，Bio-Rad MyCycler, Takara Dice, BIOER XP等市面上主流PCR仪的热学性能，方便实验的平稳过渡；

13、内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、 RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等；

14、内置AutoDelta选项，适合Touchdown PCR,从哪个循环开始哪一步进行温度升降或时间调整；

15、其他功能：多重权限账户管理模式、程序覆盖保护功能、实验中编辑或暂停程序、一键设置孵育、自动断电重启、自动休眠、热盖可以关闭或调整温度、仪器自检功能、查看运行日志并导出或打印等；

16、电源：100-240 V， 50-60 Hz, 最大 500W

17、工作条件：环境温度15～30 ℃，相对湿度15%～80%

电泳仪  6台
1、在工作状态中，可以实时微调。
2、微电脑智能控制，超大液晶屏幕，同时显示全部操作提示、设置参数、输出状态等。
3、具备标准、定时、伏时和分步等多种编程工作方式。
4、采用开关电源输出，具有过压、过流、过载、变载、空载、漏电等报警保护及自动关机功能。
5、有自动记忆功能，可存储 9组 9 步程序。
6、并联输出:4组；

7、输出范围（显示分辨率）：10～3000V（1V）、4～400mA（1mA）、4～400W（1W）   

8、可作等电点聚焦，序列分析电泳在内的任何电泳，并适宜一机多槽。
小型烘干箱  4台
1、电源电压：AC220 50HZ

2、输入功率：≥1300W

3、控制范围：RT+10～200℃

4、温度分辨率：≤0.1℃

5、恒温波动度：±1℃

6、温度均匀度：±2.5%(测试点为100℃)

7、搁板：≥2块

8、内胆规格（mm）W×D×H：≥455×430×510

9、容积：≥100L

10、定时范围：0～5999min

11、大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面。

12、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸。

13、多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面。

14、多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。

15、可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间0～5999分。

16、自我诊断功能，当干燥箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息。

17、可连接打印机、485通讯接口或USB数据转移接口（U盘），用电脑和打印机记录温度和时间。

18、独立限温报警系统，并声光报警提示操作者。

19、温度偏高或偏低及超温报警。

磁力搅拌器   2台
1、数字显示速度，时间和温度设置。
2、通过面板设置温度，通过探头PT1000读取温度，精度≤1℃

3、三种不同材质的面板，包括铬面板，陶瓷面板和铝面板。
4、面板耐腐蚀，耐高温，传热性能好，容易清洁。
5、速度以每10 RPM进行调节。
6、防泄漏结构，外壳保护等级≥IP21

7、最大搅拌量：≥10L

8、速度范围 ：200r/min—2200r/min

9、转子长度 ：≥25mm  

10、运行时间 ：1min—99min或无限模式

11、温度范围 ：室温—320℃

12、速度控制 ：≥10r/min每次

13、温度控制 ：1℃

14、热量输出 ：≥600W

通风橱  1台
1、具备水、电、气、通风一体控制，安装有隐蔽式防腐照明日光灯及多功能万用插座。
2、具备安装真空抽气，气体管道和多个上水管接口。
3、总高度：2350mm 其中:上柜1500mm;下柜850mm  

4、噪音：室内风机 不大于65dB 室外风机 不大于65dB  

5、振动：室内风机 不大于10μm  室外风机 不大于8μm  

6、风速：0.4 m/s ,0.6 m/s  

7、照度：不小于300 Lx  

8、电源：220V / 50 Hz   

9、最大功耗：不大于15 kw   

10、台面高度：850mm或 900mm

计算机阅卷考试读卡机  1台
1、类型：平板式 

2、最大幅面：A4 

3、扫描元件：CIS 

4、光学分辨率：300×600dpi 

5、最大分辨率：600×600dpi 

6、扫描速度：单面：45ppm双面：90ppm 

7、接口类型：USB2.0 

8、扫描模式：彩色、灰阶、黑白 色彩位数 24位 

9、纸张：单页进纸时48mm×54mm-216mm×无限长，多页进纸时48mm×54mm-216mm×356mm

10、电源：AC 220-240V，50/60Hz 

11、电源功率：扫描：≤35W，待机：≤8W，休眠：≤2.9W，关机：≤0.5W 

12、工作温度：5-35℃，工作湿度：20-80%RH

13、存储温度：-10-50℃，存储湿度：8-75%RH 

14、检测：超声波传感器智能双张走纸检测。
15、黑白半色调：抖动模式，误差扩散模式 

16、图像控制：自动预览，自动重新扫描，自动亮度调节，多色滤色，动态阀值，纸张的白色底面，图象增强，伽玛值，自动分离，减噪。
15、阅卷专家软件：采用图像识别技术，将答题卡扫描成图像再由软件对图像中的定位点和填涂区域的填涂情况进行定位识别，通过填涂比例确定学生的填涂情况再通过软件进行处理。
试剂柜（防酸、碱）  1组
（一）强腐蚀性化学品储存柜：
1、容量：≥48加仑；规格：≥89x59x46(H*W*D/CM)

2、采用≥8mm厚PP板材，经过同色同质焊条焊接而成，具有耐强酸，强碱与抗腐蚀；

3、层板可调节且正反放置均可；

4、全塑料内嵌式门把手和铰链；

5、上下柜体可独立存储,分区域管理；

6、每个存储空间独立设置通风孔，可外接通风系统；

7、底部地脚可调节柜体水平；

8、底部防溢槽；

9、安全挂锁配置，双人双锁管理。

（二）、易燃液体安全储存柜：
1、容量：≥12加仑；规格：≥180*109*46(H*W*D/CM)

2、由双层 ≥18 Ga（1-mm）钢板通过点焊接构造，两层之间相隔 38mm 的形成防火绝缘层；

3、左右两侧设置通风装置；

4、树脂粉末涂料处理，表面光亮，防尘，防锈和防潮；

5、三点联动锁；

6、安全挂锁配置，实现双人双锁管理；

7、
2"(51mm) 深的盛漏槽；

8、防溢式层板，层板可以依据需求任意调节，增加空间使用率，每隔≥ 6.5cm；

9、连续的琴式铰链；

10、配 置：试剂柜组合1套（3台）：防爆柜2台，强酸碱柜1台。

层析实验冷柜  1台
1、温控范围：1-10℃、温度精度：+-5℃

2、内部规格（宽深高)：≥1240*640*1500 mm (W x D x H)

3、容积：≥1200L

4、电源插座：≥2个

5、门:双门

6、配置自封闭制冷系统

7、后置式制冷风机。

8、风道系统要保证在箱体内形成覆盖整个箱体的稳定气流。

9、具有翅片式蒸发器。

超纯水系统     1台
1、全塑ABS工程塑料机壳，防酸碱腐蚀；4.3寸触摸屏显示，人机对话。

2、RO纯水电导率与UP超纯水电阻率在线监测/水温在线监测；

3、具定量取水设定功能（水箱储水时）；

4、具历史数据查询功能；

     ①历次取水时间、取水量（年/月/日/时/分/升）

     ②历次取水水质（RO电导率/UP电阻率）

     ③历次故障记录

5、具USB接口，可下载历史取水数据，做到水样的可追溯性

6、标配纯水箱；

7、预处理柱/超纯化柱监测、报警功能。

8、进水水源：城市自来水

9、进水水源水温５—４０℃，水压１—５kg,TDS﹤200ppm。

10、ＲＯ纯水的电率率≤源水电导率×2%２５℃(在线监测)

11、UP超纯水：超纯水电组率18.2MΩ.cm@25℃(在线监测);微生物含量≤1cfu/ml。重金属离子≤0.1ppb,总有机炭(TOC) ≤10ppb、热源≤0.001Eu/ml。

12、制水量：20L/H；出水流量1.5~1.8L/min(水箱储水时)

13、功率：30-150W。

14、系统自控保护功能：缺水/低压系统自动停机保护，水箱满水系统自动停机保护。

15、超纯化柱的一体化注塑

16、大容量纯化柱

17、新型反渗透壳

18、纯化柱新型过滤网

水浴锅   1台
1、无缝镶嵌的防水控制面板及电源开关；

2、具备防干烧功能，低液位声光报警功能和自动断电功能；

3、高亮白光LED显示，可以显示实际温度值和设定值；

*4、不锈钢内槽，加热盘管内嵌在浴槽底部；

*5、最高温度上限报警保护功能，因任何情况浴槽温度超过105℃时自动报警并切断电源；

6、设备正面配有底部放水阀；

*7、标配计时功能，倒计时结束后报警通知，可选继续运行或自动关机；

8、浴槽上边缘特殊的倾斜结构有利于冷凝水回流入槽；

9、温度范围：室温 +5～+99.9℃，温度稳定性：≤±0.15℃；

10、有多种附件可选：透明浴槽盖、多孔浴槽盖、试管架、防蒸发小球等；

11、显示精度：0.1℃

12、加热功率：≥2.0kw

13、温度稳定性：≤±0.2℃

14、内充容积：3.4-25.5L

15、配置：主机1台，可折起透明浴槽盖1个。

电子天平  1台
1、量  程：≥60g

2、可读性：0.01mg

3、重复性：0.02mg（0-40g）/ 0.04mg（40-60g）

4、线  性：0.1mg

5、典型稳定时间：6s

6、灵敏度漂移 +10℃... +30℃：±1ppm / K

7、称盘直径：Φ 80mm (Φ90mm 可选)

8、全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（（isoCAL）；

9、智能彩色触摸屏；

10、自解释图标及纯文本的中文用户界面；

11、滑屏操作界面；

12、MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Office程序，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议；

13、具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail）；

14、机壳采用防化学品表面处理；

15、完全可拆卸的防风罩结构；

16、管理员锁功能；

17、更多的应用程序：配方、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等；

18、可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式；

19、下部吊钩称重；

恒温培养箱  1台
1、控制方式：模糊逻辑控制技术

2、加热方式：电热式

3、显示方式：LCD

4、箱门数量：2扇（内置观察玻璃内门）


5、调温方式：定值、步调可选

6、段数/步数：10段（“0”段为预约定时段，“1-9”段为程序控制段）/18步

7、温度控制范围 （℃）：室温+5~65

8、温度分辨精度 （℃）： 0.1

9、温度波动度（℃）： ≤±0.5

10、温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）

11、安全功能：自诊断功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护。

12、附属功能: 自动运行、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正

13、容量（L）：≥80

14、搁板数量（块）：2（最多4）

15、内胆规格（mm）：≥400*400*500

16、功率（W）：≥250

17、电源：AC 220V  50/60Hz

高速台式离心机  1台
1、最大离心力：21300×g

2、最大转速：15000rpm

3、最大容量：24×1.5/2.0ml

4、加速时间：15S

5、减速时间：15S

6、定时器：10秒 9小时59分钟，可连续离心。
7、显示：LED

8、SOFT软刹车功能：10ramps

9、噪音：≤56 Db(A)

10、电源：230V，56-60HZ

11、配 置：主机1台。气密性固定角转 24×1.5/2.0 ml含气密性转子盖1个。 

液氮罐   2台
1、容积：≥50L

2、口径：≥200mm

3、外径：≥455mm

4、高度：≥860mm

5、静态液氮保存期：≥80天

6、航空铝合金材质。

7、有锁温真空层，热阻锡层技术。

8、提桶（5层样品架）：6个，外径≥168mm，高度≥245mm

项目12  人体骨架标本等   1批

人体散骨标本   18套

1、骨质坚硬，骨密质致密、无损坏。

2、骨骼完整齐全；颅骨眶内、鼻甲、茎突等骨性标志完整，无破损。

3、手足骨及末节完整齐全。

4、色泽均匀、象牙白。

颅底内面观  12个
1、完整无破损；骨质坚硬，骨密质致密；眶内、鼻甲、茎突等骨性标志完整，无破损。颜色沙黄，色泽均匀，结构显示完整。
2、有机玻璃封装，配结构标注牌。
人体骨架标本  2架
1、骨质坚硬，骨密质致密、无损坏。

2、骨骼、牙齿完整齐全；颅骨眶内、鼻甲、茎突等骨性标志完整，无破损。

3、手足骨及末节完整齐全，无残缺、破损，无匹配。

4、色泽均匀、象牙白。

5、骨架穿制工艺精细、外形美观，配有移动式支架。
项目13  高效液相色谱仪等   1批
高效液相色谱仪  2台

1.高压恒流泵：

1.1采用浮动式柱塞安装方式，双柱塞往复式串联泵结构

1.2采用小凸轮驱动的浮动式柱塞杆，双泵头结构

1.3泵头材料采用316L不锈钢

1.4密封圈可耐腐蚀

1.5具有蠕动泵自动清洗柱塞杆功能；柱塞杆可自动缩进，可更换密封圈

1.6整体性单向阀结构

1.7高性能处理器控制驱动电路；隔膜式脉冲阻尼器和电子脉动抑制技术同时控制压力脉动；嵌入式芯片控制技术，可实现单接口对多模块的共同控制；

1.8过程检测和报警功能，实时显示运行参数

1.9三种压力单位互换显示功能（MPa/Pa/bar）

1.10可设置的流量范围0.001~9.999mL/min，增量为0.001mL/min

1.11流量准确度：≤0.2%；流量精密度：≤0.06%

1.12压力范围：0~42MPa；显示压力误差：≤0.5MPa；可设定上下限，可自动报警

1.13压力脉动≤1.0%

1.14梯度混合准确度：±0.5%

1.15梯度混合精密度：±0.1%

2.紫外检测器：
2.1 平行双锥孔的流通池；

2.2 开机自检功能，通过图谱上254nm和350nm这二点的位置，以判断波长示值误差的准确性；

2.3 软件采用多任务处理程序控制，分别管理信号采集、数据处理，系统控制和通信。可设置波长、滤波常数、输出量程，运行时间等参数。并且可以实现开关氘灯，光谱扫描，启动分析程序等功能；

2.4 数字信号输出模式，全程数字滤波，降低基线噪声和漂移；

2.5 可实现时间波长程序，具备自动基线归零功能，在线分析波长实时切换操作，能够获得不同吸光度化合物测定的最大灵敏度；

2.6 静态波长扫描，可扫描样品光谱信息，得到未知化合物的紫外特征光谱图，获取未知化合物的特征波长；

2.7 氘灯具有散热功能。

2.8 具备自动记录仪器报错，部件更换，氘灯使用时间等记录功能；

2.9 波长范围：190~700nm；光谱宽度：8nm

2.10 波长准确度：±1nm

2.11 波长重复性：≤0.1nm

2.12 流通池体积：8μL

2.13 基线噪声：≤1×10-5

2.14 基线漂移：≤1×10-4AU

2.15 最小检测量：1×10-9g/mL
3.柱温箱：
3.1 色谱工作站反控版柱温箱，实时温度显示

3.2控温范围（℃）：室温至100

3.3上限温度保护（℃）：110

3.4控温精度（℃）：±0.1

3.5温度稳定性（℃）：±0.1
4.自动进样器：
4.1进样系统：可变进样体积类型，具有在进样过程中无样品损失模式

4.2进样体积设定范围：0.1至100uL（0.1至100uL以0.1uL递增）

4.3处理的样品数：108（1.5mL样品瓶）、48（4mL样品瓶）、192（96孔微量滴板）、192（96孔深孔MTP板）

4.4控制瓶数：3（10mL）

4.5样品瓶：1.5mL玻璃瓶、1.1mL玻璃瓶、4mL玻璃瓶、0.3mL玻璃瓶

4.6进样体积重现性：RSD≤0.25%（10uL进样时）

4.7交叉污染：小于0.01%

4.8进样体积准确度：±0.01%（50uL进样，n=10）

4.9重复进样次数：1－30次/样品

4.10分析时间设定：0.01分钟/单位量（<1000分钟），0.1分钟/单位量（>1000分钟）

4.11样品表步数：最大100步

4.12样品吸入速度：0.1-15uL/sec（以0.1uL/sec为单位增加）

4.13清洗吸入速度：可变（1至35uL/sec，以0.1uL/sec为单位增加）

4.14最大允许压力：35MPa

5 整机性能

5.1定性重复性：RSD6≤0.06%；

5.2定量重复性；RSD6≤1%

5.3输液泵、柱温箱、检测器等均具有实时漏夜报警监测功能。

5.4无按键外观，色谱工作站全反控所有模块（泵、检测器、柱温箱、自动进样器）操作模式，仪器的运行参数和状态，均可控制和监测。

5.5整机具备脱气机模块

6 色谱工作站：
6.1仪器控制，包括泵、检测器、自动进样器、柱温箱等仪器各项参数的控制，仪器实现全反控；

6.2状态反馈，能实时反馈泵（流量、压力）、检测器（波长、灯开/关状态、运行时间、开启次数、能量等）的状态、柱温箱（实时温度显示）；

6.3基线监测、序列分析、数据处理、报告打印，实现软件分析自动化
配置：

1.主机：1台
2.色谱工作站：1套
3.色谱柱：1根
自动薄层色谱点样仪  1台
1.点样方式：非接触点样；

2.点样形状：条带点样；

3.点样长度：5-195mm；

4.点板规格：200mm×200mm；

5.点样速度：可选0.5、1、2、5、10μL/min；

6.点样量：1-20 μL；

7.电源：220V、50Hz、90W；

8.软件环境：WIN7/8/10

配置：

主机1台
项目14       生物显微镜等  1批

生物显微镜   1台
1主机

1.1 数字显微镜带液晶屏显示工作状态，机身全编码，可通过机身按键，进行明场，相差等多种方式观察。显微镜，摄像头和图像分析系统均为同一厂商，2000万像素拍照；

1.2 配置≥7孔编码物镜转换器；具有不锈钢刀片样品制备刀片
1.3 电动聚光镜，电动式的聚光镜转盘可安装4组相位差光板，一次按键，即可正确的调校；

1.4 目镜：10X宽视野目镜，视野数≥25MM，三目摄像头出口≥19 MM
1.5 LED照明寿命25000小时；智能型光强管理，低倍物镜，自动低照明，高倍物镜，自动高照明强度，可通过软件控制；

1.6 具有高级别平场消色差万能物镜2.5x，5x，10x，20x，40x，100x，物镜实现明场，相差功能，均能实现25MM大视野观察，软件自动识别倍数校正标尺，调整孔径光阑，视场光阑，光强大小，实现记忆且在主机内置液晶屏幕显示；

1.7 双金属热补偿功能

2摄像头

2.1 2000万像素数字摄像头，可支持应用程序反向控制摄像头；

2.2 传感器规格≥1英寸，2000万像素拍照，饱和度≥15000e-，动态范围71dB，≥3500:1；USB3快速接口，真实色彩还原功能。

2.3 具备USB3快速接口传输功能，单一线可独立提供供电和传输信号功能；

2.4 高速传输曝光1ms-10s连续调节，2736×1824≥19幅/秒，3840×2160≥13幅/秒，2000万像素全帧5472×3648≥7幅/秒；

3 软件

3.1高级图像分析系统，可实现同厂商显微镜，摄像头，分析系统控制。具备形态分析、图象运算、图象拼接、测量分类，实现摄像头自动控制，拍摄参数锁定及参数一键恢复；2000万像素摄像；

3.2 人机工程学引导软件，带中英文自动切换，可对图像进行切割，实现多视野对比功能

3.3 容许文字和图形元素直接加在图象中，可实现对图像的长度、面积、周长，大小、数目等各种形态学参数进行测量。

配置

1.显微镜主机一套

2.专业数字2000万摄像头带高级图像分析系统 一套

倒置显微镜  1台
1 光学系统：IC2S无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离；低重心，载物台高度低于220mm。

2 调焦：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用外调节松紧调节环，调焦行程13mm，可设置调焦上限。

3 明场照明装置：

3.1 外置式透射光照明器，冷光LED光源；

3.2 显微镜内置式12V60W支持电源；

3.3 带节能模式，显微镜待机15min以后自动关闭明场电源；

3.4 带白平衡滤色片、减光片；

4 载物台：

4.1 高抗磨损性圆角无槽阳极化处理覆盖层载物台；

4.2 载物台面积232*230mm，带操作手柄，行程130*85mm；

4.3 带多孔板样品夹、玻片夹；

5 观察镜筒：

5.1 超宽视野目镜筒，视场数23mm;

5.2 2档分光：肉眼100%/相机100%；

5.3 高眼点结构，镜筒360度上下自由翻转；

6 目镜：

6.1 10倍超宽视野目镜，视场数23mm；

6.2 双眼屈光度可调；

7 物镜：

7.1 针对倒置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜，满足普通明场、相差、荧光等3种观察方式：

7.2 物镜转换器：物镜转盘与显微镜一体化，增强光路稳定；M27物镜接口，具有齐焦功能；

7.3 物镜：
5×干镜，数值孔径：NA0.15；
10×干镜，数值孔径：NA0.25；
20×干镜，数值孔径：NA0.35；
40×干镜，数值孔径：NA0.55；
8. 聚光镜：

8.1 聚光镜采用平推式结构，观察大型样品时，可以直接将聚光镜平推；

8.2 长工作距离聚光镜系统，工作距离53mm，N.A 0.40；满足5-63X物镜观察；带明场观察、相差观察；

9. 成像系统：

9.1 像素：830万像素，3840(H) × 2160(V)，Ultra HD (4K)

9.2 测光方式：自动，手动，多点三种方式

9.3 图像采集速度：通过HDMI传输，在4K分辨率下，即3840×2160，速度≥30幅/秒

9.4 图像传输接口：HDMI、USB 3.0 Type C和Ethernet（RJ45）；HDMI接口直接连接到显示器，通过USB 3.0 Type C扩展出来的USB Hub，外接存储卡，鼠标键盘，不需要电脑主机的情况下，直接采图并存储，且图像自带正确的标尺；Ethernet通过路由共享方式，连接多台iPad或PC实现同步显示图像；

9.5信号增益：1× - 22×可调

9.6曝光时间范围：0.06ms - 1s

9.7 摄像头自带拍摄、设置按钮，可脱离计算机工作

9.8 Wi-Fi兼容性：可通过USB无线网卡或路由器实现

9.9 光谱响应范围：400 nm-700 nm

9.10 软件自带暗室适应功能；

9.11 2.5D灰度地形图显示；

配置：1.主机1台
全自动数字脑立体定位仪  1台
1. 适用于大鼠和小鼠的脑立体三维标准定位

2. X、Y、Z轴移动范围均为80mm，移动精度1um，精确度高

3. 垂直方向可180度旋转并随时锁定任意位置

4. 水平方向可360度旋转并随时锁定任意位置

5. 完全软件控制定位仪，整合数字化大鼠、小鼠2D/3D脑图谱，探针或电极在任何时刻都可直观显示在脑图谱上

6. 软件自动计算脑图谱坐标

7. 探针或电极可垂直定位，也可倾斜和旋转，进行倾斜式的轨迹操作

8. 定位探针或电极至少4种的移动方式，即绝对移动、相对移动、交互式移动和目标点定位移动

9. 通过鼠标控制，多角度观察脑图谱和探针的位置

10. 定位坐标可直接设置、记录和保存

11. 安全式的探针或电极移动进入方式

12. 标准USB接口，即插即用

13. 双头丝杆结构
14. 耳杆高度为≥20毫米，尖端倒角≥18度；

15. 耳杆插槽有0.1mm精度调节的游标卡尺，可以将小动物固定在中心位置；

16. 水平以上调节≥10mm,水平以下调节≥20毫米；

17. 适配器水平位移≥44mm；

18. 位移速度（X、Y、Z）：0.004~1.00mm/s；

19.可以配合自主给药装置实验，双管给药装置（规格规格：0.3mm～3.5mm），提供定制总长度不得超过15.7mm（Ⅰ类、Ⅲ类）、23.0mm（Ⅱ类）和12.0mm（Ⅳ类）的给药装置；

配置

1 电动脑立体定位仪主机 1套

2 软件 1套
实验室超纯水系统   1套
1.从自来水产生Ｉ级超纯水和Ⅲ级试剂用水，一体机结构外置60L低溶出HDPE材质水箱。

2.超纯水参数：电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃，TOC<5ppb；配有185/254nm双波长紫外灯，有效降低TOC水平，流速：0.5L/min；

3.配有0.22 μm除菌终端过滤器，可实现颗粒物（>0.22 μm）：<1/ml，微生物：<0.1 cfu/ml；

4.纯水参数，离子截留率>96%，有机物截留率>99%，细菌及颗粒>99%;流速8L/h；

5.出水监测电阻率仪，电极采用套筒式结构，电导池常数0.01cm-1，温度灵敏度为0.1℃，以温度补偿和非温度补偿两种模式显示；
6.集成式纯化柱结构，包含预处理，反渗透膜和离子交换树脂；纯化柱前需要有加压泵，保证进水水压，具备自动自来水不锈钢超滤系统；

7.外置60L非压力水箱，HDPE材质，圆锥形可完全排空，配空气过滤器、全量程液位传感器（精度1%）、漏水监测器；

8.可调节角度的彩色液晶显示屏，直观显示电阻率、水温，水箱水量，纯化柱更换提示等信息；

9.嵌入抽出式纯化柱拆卸方式；

10.除菌终端过滤器，热源<0.001EU/mL,可产无RNA酶<1pg/mL及无DNA酶<5pg/mL的水；

11.带外置移动取水单元，配有液晶屏实时显示当前水质。

配置

1.主机1套；

项目15单细胞光电学检测仪等   1批
单细胞光电学检测仪  1套
1.荧光成像

1.1光学系统：无限远光学系统

1.2目镜：10×大视场目镜，线视场Ф20mm；观察筒：铰链式双目镜筒，45(倾斜；分光比：双目 80%

1.3物镜转换器：五孔转换器，无限远长工作距平场消色差：4×无限远长工作距平场相衬：10×、20×、40×；

1.4 光源：照明光源: 6V30W卤钨灯，预置中心，光亮度连续可调

荧光光源:100W汞灯

1.5光过滤组件：紫外光U，蓝色光B，绿色光G

1.6调焦机构：粗微动同轴调焦，微调格值：2(m；行程（从载物台表面焦点起）：(4.5mm

2.图像采集（彩色）

2.1 传感器规格：1’’ (14.6×12.8)，像素(μm) ：4.54×4.54

2.2 G光灵敏度/暗电流：1000mv with 1/30s  8mv with 1/30s

2.3 FPS/分辨率：7.5@2748×2200，14@2748×1092

2.4 采样平均：1×1；曝光时间：0.06ms~1000s 

2.5 白平衡：ROI白平衡/手动 Temp-Tint 调整

2.6记录方式：图像和视频(软件或硬件触发) 

2.7制冷方式：自然冷却，工作温度： -10~ 50 (C 

2.8贮存温度： -20~ 60 (C，工作湿度：30~80%RH 

3.激发光光源：紫外（U）：波长365 nm,；蓝色（B）：波长470 nm,；绿色（G）：波长530 nm

4.光信号采集
4.1探测波长范围：230-700nm；最大暗计数：100/s,有效检测区域：直径8mm

4.2最大计数率：5(107/s；最大计数值：232
4.3门控时长：10-655350ms；脉冲对分辨率时间:20ns

4.4输出脉冲宽：10ns；计数线性度：5(106

5.电信号检测

5.1 电位控制范围： ±10V；槽压：±15V；电流范围：10pA至0.5A，共11量程；电流测量分辨率：<10fA；最高数据采集速率：1×106 Hz

5.2 配屏蔽箱和微电流放大器，使最小电流检出限达1pA

5.3 检测结果：采集到的信号可实现同步在线分析，结果表达形式可为曲线，图像，图表等。

6.纳米探头

6.1光探头：（尖端直径100nm-10µm），特殊规格可选

6.2电探头：（尖端直径300nm-10µm），特殊规格可选

7.数据分析及控制软件

7.1控制软件：设备启动、光源控制\图像采集、光电信号采集等。

7.2信号数据采集与分析软件：实时在线分析处理采集到的信息数据。图像处理，信息数据的输出等

8.仪器环控和外型
8.1屏蔽：高效屏蔽外界杂散光、电、磁等信号干扰；

8.2减震:能有效抑制85%以上频率为10Hz的水平和垂直振动；

8.3温度测量范围：-10~75℃；测量精度：±0.2~0.5℃，湿度测量范围：0~100%RH；湿度测量精度：±3%
配 置：

1 设备主机和数据工作站1套

2 光、电纳米检测探头各一组：

光探头20根/组：（尖端直径100nm-10µm，按要求订制）

电探头20根/组：（尖端直径300nm-10µm，按要求订制）

超高压纳升输液系统  1套
1超高压梯度系统

1.1流速范围：10 nl/min～100 μl/min

1.2 流量精度：0.075%

1.3 溶剂数量：4

1.4最高操作压力：≥18000psi

1.5 延迟体积：不随反压变化

1.6在线脱气机通道数量≥6

1.7 混合方式：高压混合

1.8 流速准确度：±1.0%

1.9 梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化

1.10梯度精度：±0.15%，不随反压变化

2 进样器
2.1样品数量：≥96位 

2.2进样范围：0.1-50 (L,

2.3 进样次数：每个样品1-99次进样

2.4 进样精度：≤0.3%RSD

2.5 进样线性度：>0.999 

2.6 样品污染度：≤0.002%

2.7 控温范围：4-40℃

2.8 洗针液：2路，可同时使用极性和非极性两种洗针溶液，并具有脱气功能

3 柱温箱
3.1控温范围：室温-90℃

3.2 控温精度：0.1摄氏度

3.3具有主动式预加热系统

4 接口：能够与现有液相检测器包括质谱、紫外、荧光检测器等连接使用，并被现有色谱软件控制并触发检测器信号采集、可设置流速、混合比例、梯度变化、设置自动进样序列。

配 置：

主机1套
项目16流式细胞仪等   1批
流式细胞仪   1套
1.激光器: 60mW，488nm带TEC温控功能全固体激光器，40 mW , 640nm带TEC温控功能全固体激光器，50mW，405nm带TEC温控功能全固体激光器，激光器使用寿命超过25000小时；

2.激光激发方式：立体空间激发

3.荧光检测器：采用光电倍增管

4.光路传导：激光传递和荧光传导采用空气传导

5.检测通道：FSC，SSC，FL1，FL2，FL3，FL4，FL5，FL6，FL7，FL8，FL9，FL10，FL11，FL12，FL13

6.检测参数：包括所有通道面积（A)，宽度（W），高度（H）以及时间，有效区分粘连细胞和单个细胞

7.散射光分辨率：FSC：0.5 μm; SSC：0.2 μm

8.检测颗粒直径：0.2～50 μm

9.荧光灵敏度: FITC<10MESF; PE<10MESF

10.获取速率：35,000 events/s

11.交叉污染：<0.1%

12.全峰宽变异系数：CV<2%

13.绝对计数：无需耗材可实现绝对计数，精度误差在±5%以内

14.信号处理：24位动态范围（107.2动态范围），PMT支持免调电压和可调电压双重模式

15.荧光补偿：可在线和离线补偿，补偿方式为数字矩阵补偿、快速补偿、自动补偿

16.软件：具细胞周期自动拟合功能

17.进样检测的同时，支持分析数据：采集样本时，软件支持同时分析已经采集完成的样本。

18.质控：可以检测仪器各荧光通道的状态，生成Levey-Jennings图形文件，自动跟踪监测仪器性能

19.液路：采用鞘液聚焦

20.液路动力：可提供强液路压力，采用注射泵驱动，非蠕动泵驱动，同时无需定期更换管路耗材

21.样本流速：5-120 μl/min，高中低三档可选，同时支持流速连续调节

22.清洗维护：一键式开关机，全自动液路清洗维护，每个样本做完后机器支持自动清洗管路和进样针的内壁和外壁；

23.上样方式：EP管上样、可兼容标准流式管

24.可插拨式滤光片，支持通道配置更改
配 置：

   1.流式细胞仪主机壹台；

   2.操作软件一套

实时荧光定量PCR仪   1套
1.热循环系统：采用半导体控温；

2.检测通道：4色激发光通道和4色检测光通道；

3.模块规格：可支持2种模块，96孔0.1ml模块/96孔0.2ml模块；

4.反应体积：96孔0.2ml模式：10-100 μL；

5.温控模块最高升降温速率：6.5℃/秒；
6.热槽温度范围：4℃～100℃；

7.光学系统：高亮度白光半导体光源；4色激发滤光片、4色检测滤光片、冷CCD级别成像系统；

8.荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于基因拷贝数（CNV）检测，仪器带有基因拷贝数的结果分析软件；

9.热槽梯度功能：3块独立温控区域，相邻区域温差最大可达5°C，热槽区域内最大温差可达10° C。温度梯度为准确值，非模拟值。

10.用户可选择利用仪器随机软件检测内比荧光ROX，用于诊断反应实验异常来校正加样误差和管间差异；

11.数据同时采集：同时对所有反应孔采集荧光数据，不同孔间不存在时间差；

12.内置互动触摸屏操作系统；
13.检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系；

14.检测精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异；

15.运行时间：30分钟内完成96孔板40个循环反应。

16.具有拷贝数变异分析功能，能提供原厂生产的分析软件和相关配套试剂；具有蛋白定量表达检测功能，能提供原厂生产的分析软件和相关配套试剂。

配置:

1.定量PCR仪主机一台（配96孔0.2 ml模块）；

蛋白质纯化系统  1套
1.系统泵：
1.1 流速范围不低于0.001 -25ml/min，双泵模式运行的最大流速可达50ml/min
1.2 流速准确度：±1.2%，流速精度：RSD<0.5%

1.3 具备恒压调速功能：自动根据压力调节流速输出，使压力保持稳定。

2. 紫外检测器：
2.1标备冷光源如LED灯，无需预热

2.2可实现280nm固定波长检测

2.3 紫外检测器检测范围不小于：-5 ~ +5 AU

3. 电导检测器检测范围：不小于：0.01 mS/cm~999.00 mS/cm

4. 自动进样阀：标配1个，具备自动切换上样、进样和冲洗三个状态。

5. 入口阀：1个，具有A 2个B 2个共四个入口。

6. 柱位阀：1个，可实现层析柱的正向、反向流动及旁路。

7. 出口阀：1个，具备3个出口：收集器相连、大体积收集出口、废液

8.数据传输模块，可以用来连接第三方检测器。

9. 收集器：

9.1兼容3、8、15、50ml收集管，最多可实现350个样品的自动收集

9.2具有液滴感应功能避免液体溢漏

9.3收集器可按按时间、体积和峰收集，并可延迟收集。

9.4 PEEK惰性材料

10. 软件：

10.1具有控制功能和分析功能
10.2 软件：使用预定义阶段（一步步）来建立方法

10.3软件可实现远程控制和监测系统功能。

11. 样品环：标配500 μl，2ml, 5ml样品环各1个，50 ml超级上样杯1个。

12．辅助备件：标配进液滤头2个，管道（内径 0.75MM (1/16")）1包，管道（内径 ID 0,5/OD 1/16）1包，柱夹2个。
配 置：

1.主机1台

2.圆形收集器1套

3.色谱柱1套

中空纤维切向流分离系统  1套
1.配备蠕动泵，支持两种不同管径以提供不同流速。

2.流速范围不小于20-350 ml/min。

3.进液泵压力范围不小于0-4 Bar。

4.系统最小工作体积不大于15 ml。

5.系统残留体积不大于10 ml。

6.配备500 mL储液罐，内置磁力搅拌器保证可以均匀混合储液罐中的液体，同时集成重量感应器用于检测储液罐内样品体积以及进行重点控制。

7.最大可处理样品体积不小于1000 mL。

8.操作温度范围不小于2 ℃-40 ℃。

9.可配备输送泵，实现自动补料功能，压力范围不小于0-1 Bar，流速范围不小于1-50 ml/min。

10.可配备滤过泵，进行滤过端控制，压力范围不小于0-1 Bar，流速范围不小于1-50 ml/min。

11.系统可兼容中空纤维膜柱和膜包。
12.系统内置计算机，可从触摸屏管理控制泵的运行，监测过程信息，如流速、温度和压力等。并可查看系统状态、警告和报警指示，并可以通过控制面板输入命令。

13.系统具有警告和报警功能，可对进料和回流压力、压差、TMP、透出流速/重量、储液罐水平设置报警管理系统，可以及时地以显示的信息和声音通知使用者。

14.可以进行恒定体积的洗脱或恒定流速的滤出

15.可进行自动的终点控制

16.可以通过USB设备自动进行数据记录，以excel格式保存数据

配 置：

主机1台

中空纤维柱子1套
核磁共振造影剂分析仪   1套
1.磁体类型：永磁体；磁场强度：0.5±0.08 T；

2.磁场均匀度：≤20 ppm(Ø15球体)；

3.磁场稳定性：≤300 Hz/Hour；

4.磁体温度：非线性精准恒温控制，25~35℃范围内可调；

5.频率源：脉冲频率范围1~30MHz；频率控制精度0.1Hz，脉冲精度：100 ns；

6.射频发射功率：峰值输出大于100 W；

7.最大采样带宽≥300 kHz；

8.成像梯度：X、Y、Z三个方向梯度功放的梯度强度峰值≥2.5 Gauss/cm；

9.探头：15 mm口径专用探头；

10.成像质量：图像信噪比大于等于20 db，图像畸变小于等于5%，图像均匀性大于等于70%；

11.核磁共振分析软件具备RFD参数选项，可实现实部、虚部及模值等参数；

12.具备探头选择及弛豫时间反演功能，并且弛豫时间反演功能含有单组分，双组分及多组分反演功能；

13.具体SCOUT功能选择，可对样品进行预扫描定位成像功能，并且软件可实现多层面任意角度二维扫描功能，从硬件上实现多层面任意角度扫描单层与多层成像中，层面数量、层面厚度、层与层间距、二维扫描切面角度均可在软件界面上进行自由调节。

14.核磁共振图像处理软件具备滤波降噪、像素提取、图像标尺；
配 置：

1.核磁共振造影剂成像分析仪主机1套

2.核磁共振应用分析软件1套；
超纯水机   1套
1.产水水质：纯水≤5μs/cm；超纯水电阻率≤18.2MΩ.cm@25℃。

2.产水速率：

纯水持续产水速度为≥20 L/h，取用速度≥ 2 L/min。

超纯水产水速度≤2 L/min，5种流速可选。

3.系统：

3.1预过滤：独立的自来水预过滤模块，可记录预过滤柱型号、生产日期、安装日期，以及产水量、预计更换日期和剩余使用时间。

3.2主机：具备两级反渗透技术，双重过滤使离子去除率达到 > 99%，具有RO和UP部分全管路自动定时消毒清洗功能。

3.3水箱容积：≥70L；具有双重液位传感装置，配置水箱水质监控及消毒功能。

3.4取水手柄：具有彩色显示屏，实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC）、取水速度、水箱液位和报警信息，且取水同时直接读取各种信息。
配 置：

主机1台
功能需求：

产水水质满足实验室精密仪器（液相、液质）用水水质需求
项目17鼠爪肿胀测定仪等   1批
医用冷藏箱   2台

1.温度控制，精确微电脑控制，数字温度显示，可调整增量0.1℃

2.风冷系统，确保箱内温度恒定在2℃~8℃范围内

3.安全系统，五种故障报警（高低温报警、后备电池低电量报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警） 

4.制冷系统，采用变频压缩机系统，储物温差 2℃以内，空气温差 3℃以内

5.密封条采用耐腐蚀的 PVC 材料

6.层搁架，可根据存放药品的规格合理地调整间隙

7.带脚轮和手把结构

8.内置蓄电池，断电可报警 72 小时 

9.内设照明灯 

10.自动除霜功能 

11.外箱材料采用冷轧钢板喷涂工艺，内胆材料采用不锈钢，电加热自关门玻璃门功能，带锁结构，在高温高湿的环境下不凝露

配置：主机1台
医用冷冻箱   1台

1.电脑板控制，触摸按键，屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度

2.精度1 ℃冷藏温度2～8℃可调，冷冻箱内温度-20~-30 ℃

3.多重报警功能：超温报警、传感器故障报警、断电报警、远程报警

4.压缩机，无氟制冷剂，冷藏室采用ADDA 风机；

5.复合制冷系统同时控制冷藏及冷冻室；

6.上下门体配备独立门锁扣，配备双挂锁；

7.箱内搁架结构；

8.脚轮加底脚结构（4个脚轮，2个底脚）；

9.发泡门结构

配置：主机1台
制冰机   1台

1.制冰量：50 （kg/24h）

2.储冰量：15（kg）

3.风冷冷凝方式 

4.耗水量（L/H） ≤2.0

5.压缩机/制冷剂无氟/R134a 

6.箱体外壳不锈钢 

7.冰型呈不规则的细小颗粒状的雪花碎冰

配置：主机1台
不间断电源  2台

1.容量：3000VA/2400W

2.输入电压115～300VAC

3.频率范围40Hz-70Hz

4.输出电压：220VAC

5.输出波形：纯净正弦输出

6输出频率：50/60Hz±0.05Hz(电池模式)

转换时间：0ms

配置：主机1台
超低温冰箱  2台

1.有效容积：388L

2.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能

3.微电脑控制，控温精度0.1℃；设定温度在-40～-86℃范围调节，箱内温度均匀度误差小于6℃；

4.多种故障报警：高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、开门报警

5.配备万向脚轮，可锁定；

6．一体式门锁手把结构，可单手开关门；

7．内门手把：一体双料压铸成型；

8、冷凝风机：高效节能冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，环温高于18度时开启2个风机，环温高于12度低于18度时开启一个风机，环温低于12度时关闭所有风机；

9.整机运行噪音低于50db；

10.密封性能：内外门五层密封结构，采用耐腐蚀的橡胶材料，不易结霜；

11.材料：机器箱壳采用电锌板；内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂；

12.内门：2个，每个内门具有可靠密封条，单独密封。可独立分别存取物品；

13.双锁结构功能；

14. 测试孔暗管穿线结构；

15.双级复叠碳氢制冷系统，HC制冷剂，含氟为0；

16.门开报警：在没有关门的时候及时提醒用户，确保样本安全；

17.25℃环温时，恢复到-40度时间超过300分钟；

18.25℃环温时，单日耗电量小于10.0KW/24h；

门体平衡孔功能；

配置：主机1台
旋转蒸发仪  1台

1.操作面板：钢化玻璃，多参数显示

2.具有锁定键

3.转速：转速，屏幕数字显示，转速5~280rpm可调，具有正反转模式，可间歇性的左右旋转，间歇时间可调0~60s，可运用于粉末状样品的干燥处理。

4.控温范围：采用屏幕数字显示，室温+仪器自热至200℃

5.外接温度传感器接口：PT1000, ETS-D5, ETS-D6

6.旋转蒸发瓶：500、1000、2000ml

7.三层冷凝管结构，全部可通冷却液，冷凝面积不低于1500cm2。

8.红外接口用于加热锅和旋转马达间数据传输

9.用Labworldsoft软件来控制旋转蒸发仪，实现多功能梯度功能和自动蒸馏。

10.加热锅安全温度调节范围：50~190°C，非固定安全温度，可根据实际应用调节

11.加热锅带锁定功能键，水油浴一体
配置：主机1台
移液枪   5套
1．显示方式：四位数字显示

2．灭菌方式：高温高压灭菌和紫外线灭菌

3.可灭菌部分：整支

4．重量：78-115g

5．操作方式：单手可调

6．吸头安装方式：伸缩式弹性吸嘴，确保移液气密性和均一性

7.移液通用性：具备密度调节功能，适用于不同密度的液体。

8.校准要求：无需校准即可恢复出厂设置

9．材质要求：耐高温、抗腐蚀

10．量程：0.1ul-10ml  
11.量程范围与精确度要求：

11.1量程：0.1-2.5ul；@2.5ul；不准确度：±1.4%，0.035ul；不精确度：±0.7%，±0.018ul；

11.2量程：0.5-10ul；@10ul；不准确度：±1.0%，±0.1ul；不精确度：±0.4%，±0.04ul；

11.3量程：2-20ul；@ 20ul；不准确度：±1.0%，±0.2ul；不精确度：±0.3%，±0.06ul；

11.4量程：10-100ul；@100ul；不准确度：±0.8%，±0.8ul；不精确度：±0.2%，±0.2ul；

11.5量程：20-200ul；@200ul； 不准确度：±0.6%，±1.2ul；不精确度：±0.2%，±0.4ul； 

11.6量程：100-1000ul；@1000ul；不准确度：±0.6%，±6.0ul；不精确度：±0.2%，±2.0ul；

12：配置清单：

配 置：

1.量程：0.1-2.5ul-----------------1支

2.量程：0.5-10ul------------------1支

3.量程：2-20ul--------------------1支

4.量程：10-100ul-----------------1支

5.量程：20-200ul-----------------1支

6.量程：100-1000ul--------------1支

磁力搅拌器  1台

1.操作面板：钢化玻璃，多参数显示

2具有锁定键

3.最大搅拌量 (H2O)：20 L

4.转速范围：50 ~ 1500 rpm

5.加热输出功率：1000 W

6.控温范围 (盘面)
：室温~500 ℃

7.可调安全温度回路范围：100 ~ 650 ℃

8.外接温度传感器接口：可兼容PT1000, ETS-D5, ETS-D6

9.温度控制精度（500 ml H2O在600 ml烧杯，40 mm搅拌子，600 rpm，50℃）：±0.5 ℃

10.玻璃陶瓷盘面：一体成型，规格≥180 × 180 mm

11.自动正反转功能：可自定义搅拌方向，选择自动正反转搅拌模式。

12.间歇模式：具备间歇运转的搅拌模式。

13.粘度变化趋势测量：可监测粘度变化趋势并在显示屏上显示。

配置：主机1台
.鼠爪肿胀测定仪  5套

1.可在气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

2.可用于大鼠和小鼠，测量和评估肢体肿胀程度；

3.液晶显示屏实时显示体积变化

4.体积精确度：0.01ml

5.带角度的亚克力支架

6.无需润湿液，可消除由于重复浸入发生导电性的改变而产生的体积误差

7.数据准确，不需要每次使用校准，每年仅需校正一次；

8.具有内置电源，实现停电不间断操作

配置：

1  测试主机含支架                       1套

2  数据记录仪                           1台

3  记录仪基座                           1套

4  数据连接线                           1套

.鼠抓力测量仪  2台

1.最大拉力: 0~ 2000g

2.读数精度: 0.1g

3.拉力误差:≤0.3g

4.内电式时钟每小时误差≤0.0828秒 时钟显示误差∶<0.2%o

5.使用环境温度:5℃~40℃

6.有微机接口和应用程序，两种控制方式（脚踏开关和面板开关）

7.设有测试2~10次自动计算均值功能

8.配有两种抓力板（大鼠、小鼠）

配置：

主机1台
电热套  2台

1.规格：2000 ml
2.显示：数显

3.最高使用温度：380℃

4.控温范围：环境温度380℃

5.工作模式：连续

配置：主机1台

崩解时限仪  1台

1.温度预置范圃: 5.0℃（或室温）～40.0℃设定，显示分辨率为0.1℃

2.控温精度:±0.5℃

3.定时范围：10小时内设定，显示分辨率为分

4.吊篮升降振幅: 55mm±1mm

5.吊篮上升篮网至液面下面:15mm

6.吊篮升降频率: 30～32次/分钟

7.筛网至杯底最小间距: 25mm±2mm

8.过热保护60±5℃

9.杯数：2个

10.筛网孔径: 2mm、0.425mm

配置：主机1台

电动喷雾器   5台

1.机型:电磁式无油空气压缩机，可无级调压调速

2.排气量: 65L/mm

3.噪声<48DB 

配置

主机1台

三角玻璃喷雾瓶2个 

电热恒温干燥箱   1台

1.控制范围：RT+10~200℃

2.工作室规格：≥500*600*750mm

3.消耗功率：2200w

4.载物托盘：2个。

配置

主机1台

多功能紫外分析仪   1台

1.按键显示方式

2.紫外灯管：6w*12支

3.反射波长：254/365nm

4.反射滤光片规格：≥200*80mm

5.透射滤光片规格：≥200*200mm

6.白光板规格：≥210*260mm

7.透射波长：302nm

8.具有相机支架

9.可见光：60w

10.暗箱：左右两侧设活动操作口，具有防紫外观察口

11.紫外线强度：距离样品20cm紫外线强度达到20μW/cm²
配置：

主机1台
切胶工具：切胶刀1把，刀头4个

医用超声波清洗机   3台

1.内槽规格:≥300*240*150mm

2.容量:10L

3.超声频率:40KHz，可选择替换

4.超声功率:250W，超声功率可调范围:40-100%

5.有水位显示界面

6.加热温度设定范围:室温-80℃
7.工作时间可调:1-480min

配置：

主机1台

纯水机   1台
1.进水水源：自来水（TDS≤200PPM）

2.系统自动冲洗RO膜，双级反透膜

3.UP超纯水/RO纯水可同时在线临测

4.可同时制取RO纯水与UP超纯水

5.制水量：5升每小时

6.RO出水电导率为1-5us/cm(在线监测）

7.UP水质：18.2兆欧(在线监测）、重金属离子≤0.1ppb、微颗粒≤1个/ml

8.双水箱：15升压力纯水箱一套，30升PE水箱一套。

9.可一键快速定量取水；

配置：

主机1台

恒温水浴摇床   1台
1.往复式水浴摇床

2.外规格:≥953×375×318（mm），内规格:≥(mm)685×304×184

3.容积：≥27升

4.温度范围：室温＋5℃～80℃

5.控制精度：0.1℃

6.温度均匀性：±0.2℃@37℃

7.振荡速率：20～200转/分

8.振距长度（mm）：12.7/25.4/38.1(可调)

配置：

主机1台

立式真空干燥箱   1台
1.控温范围：RT+10～200℃

2.温度分辨率/波动度：0.1℃ /±1℃

3.达到真空度：133Pa

4.真空表：机械指针式

5.工作环境温度：＋5～40℃

6.内胆规格W×D×H：≥415×370×345（mm)

7.搁板：2块

8.工作室材料：不锈钢304

配置：

主机1台

真空泵1个

显微镜   35台

1.OTICS无限远色差校正光学系统；一体化结构。

2.放大倍数:40X-1000X；低倍物镜减光功能，高低倍物镜间转换无需亮度调节。

3.目镜：WF10X/20mm.

4.具有平场消色差物镜：EPLAN4X/0.10，W.D.9.14mm，减光

5.观察筒：铰链式双目镜组，30°倾斜，360°旋转，视度调节为±5屈光度, 光瞳间距：50-75mm

6.物镜转换器：内倾式内定位，多滚珠轴承式四孔转换器；

7.平台组:复合式机移动平台,金属齿轮齿条传动，面积145mm*140mm，三角导轨，可X、Y轴移动，移动范围：76mm*52mm；游标刻度0.1mm，阻力式双片夹结构；

8.聚光镜：阿贝聚光镜，NA= 1.25，带可变光栏；

9.粗微调焦装置：同轴调焦，粗调行程25mm，微调格值2um带粗调松紧调节装置和调焦上限位装置。

10.照明系统：3W/LED冷光源，宽电压输入；

配置：

主机1台。

四孔水浴锅   5台

1.工作室水箱选用优质不锈钢。

2.温控，数字显示，自动控温。

3.带有磁力搅拌，加速水温均匀。

4.加热功率：≥800w

5.温控范围：室温-100℃

6.温升速度：至100℃（≤70min）
7.控温精度：≤±0.5℃

马弗炉  1台

1、最高温度：≥1000℃

2、容积：≥7L

3、炉膛规格W×D×H(mm)：≥200×300×120

4、电源：220V/50HZ

5、输入功率：≥4KW

6、加热元件：电炉丝

7、控温精度：±1℃

8、温度均匀度：5℃

9、有过温保护器，门开关控制器，箱体表面冷却风扇，电阻炉异常报警功能（① 加热器故障，② 温度传感器故障，③ 内存内容异常，④ 超温异常），并声光报警提示操作者。

10、设有过流、过压、过热等多种安全保护措施。

11、微电脑程序控制温度，时间及升温速度快慢等程序。

12、可编程控制器，可预设 7 组 63 步，每组 9 步，每组设置时间 0～5999 分。

13、采用微处理 P.I.D 控制方式，多段可编程控制。

配 置：

主机1台

单孔水浴锅   10台
1.自然水对流热传递

2.使用温度范围：RT+5-100℃

3.温度分辨率：0.1℃

4.温度波动度：±0.5℃

5.温度分布精度：±1.0℃

6.构成：内装：不锈钢板，外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装

7.控制器：温度控制方式：PID

8.温度设定方式：按键设定

9.定时器：0-999分钟

10传感器：CU50

配置：主机1台
项目18氮吹仪等   1批
蒸发光散射检测器  1台

1. 操作模式：低温型分流操作模式，低温雾化和蒸发，对热不稳定和半挥发性化合物亦有较高灵敏度。
2. 光源：650 nm半导体激光器，带有光校正系统，最大输出30 mW。激光光源使用寿命可达30000小时。
3. 光阱：布儒斯特角光阱降低背景噪音。
4. 检测角度：光电倍增管从120o角度检测散射光，避免折射、反射、衍生光干扰。
5. 检测限：使用标准柱，信噪比为3，以胆固醇计≤1×10-7 g/mL。
6. 基线噪声和漂移：使用标准柱，基线噪声≤0.02 mV，基线漂移≤0.2 mV/30 min。
7. 定量重复性：RSD ≤ 2.0%.
8. 温度范围：漂移管室温至130 oC，采用精准温度控制算法。
9. 雾化气体：氮气或空气0.00 L/min-5.00 L/min可调节，内置质量流量计采用毛细管传热温差量热法控制气体流量。
10. 防腐处理：漂移管及整个流路系统具有防腐蚀保护处理。
11. 漂移管构造：不锈钢结构，具有自清洁功能，可免清洗。
12. 信号输出： 0 V-1 V模拟信号输出，可兼容不同厂家的液相色谱仪使用。
13. 检测样品范围：低温雾化和蒸发，可检测对热不稳定和半挥发性化合物。
14. 智能化：配备全彩色触摸屏；具有温度、流量、压力报警保护功能，可实时监测仪器工作状态。
15. 色谱工作站：色谱数据处理系统，内置数据库管理数据。
16.配置清单：主机 1台

扫描式紫外可见分光光度计  1台
1、波长范围：190-1100nm

2、波长准确度：±0.3nm全区域

3、波长重复性：≤0.1nm

4、光谱带宽：1nm

5、杂散光：≤0.03%T

6、光度范围：-4-4A

7、光度准确度：±0.2%T(0-100%T)

8、光度重复性：≤0.1%T(0-100%T)

9、基线平直度：±0.001Abs(190-1100nm)

10、噪声：±0.0004Abs(500nm,开机预热后)

11、稳定性： ±0.0005A/h(500nm,开机预热后)

12、噪声水平： ±0.0004A（500nm处）

13、光源：氘灯，钨灯

14、检测器：硅光二极管

15、数据输出：USB接口

16、显示系统：320*240位高亮6寸大屏幕LCD

17、主机功能：主机可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试、多波长测试及数据打印等功能

18、光学系统：双光束比例监测，光学系统悬架结构，整体光路独立固定在无变形光学基座上。

19、软件包：标配三维扫描软件，具有三维定量测量、三维光谱扫描、三维动力学和DNA/蛋白质分析、多波长测试等，扫描速度有高速、中速、低速三级可选。

20.配置清单：主机 1台

低噪音空气发生器   2台
1、输出流量：0～10L/min
2、输出压力：0～0.45Mpa/

3、最大功率：2000W
4、配置清单：主机 1台

紫外可见分光光度计  1台
1、采用光学系统悬架结构
2、可以单点采样或多点采样建立标准曲线，并用所建标准曲线测试样品的浓度，可存储200组数据和曲线，通过翻页式方式直读

3、仪器具有波长自动校准和暗电流校正功能，偏差自我修复

4、可兼容MetaSpec Pro扫描软件可直接完成光度分析、定量测试、定性测试、多波长测试、DNA/蛋白质测试及分析数据的处理

5、波长范围：190-1100nm

6、光谱带宽：2nm

7、波长准确度：±0.8nm

8、波长重复性：≤0.2nm

9、光度准确度：±0.3%T （0—100%T）

10、光度重复性：≤0.2%T（0—100%T）

11、杂散光：≤0.1%T

12、稳定性：±0.002A/h（500nm处）

13、基线平直度：±0.002A

14、测光方式： 透过率、吸光度、浓度、能量

15、键盘:数字式按键

16、噪声水平：±0.001A（500nm处）

17、光度范围：0-200%T、-0.3-3A、0-9999C

18、数据输出：USB接口

19、打印输出：并行口

20、显示系统：128*64位液晶显示器

21、光源：长寿命钨灯、氘灯

22、检测器：硅光二极管

23、配置：主机 1台
氮吹仪  1台
1.50位密闭式水浴氮吹仪
2.防水外壳：不锈钢机身

3.各路均可以电磁阀、阀堵控制开通路数，有明显的数字标示显示；
4. 加热范围：室温+5~90℃；
5. 定时范围：1~99min 或 不限时 ；
6. 温控精度：±1℃ ；
7. 温度显示精度：0.1℃；
8. 氮气流量、压力可调并实时显示；
9. 有专用的排水设备，方便更换水槽内的水；
10.明窗可视样品的浓缩过程；
11.管支架规格适用各种试管规格；
12.使用PTC加热元件，水浴均匀；
13.带有气体排除功能，通过软管道排除水蒸气及被蒸发的液体；
14.氮吹针的角度可以调节；
15.涡旋式的气流吹扫。
16、配置：主机1台
单杯溶出仪  4台
1、搅拌桨摆动幅度：≤0.5 mm
2、转篮摆动幅度：≤1.0 mm
3、转杆与溶出杯轴偏差：≤2.0mm
4、转速设置范围：25~250 RPM
5、稳速误差 ：≤±1 %
6、调温范围：室温~45.0℃
7、温度分辨率：0.1 ℃
8、控温精度：≤±0.5 ℃
9、桨杆、篮杆数量：各1个
10、转篮数量：1个
11、溶出杯规格：高度185mm，容积1000ml
12、溶出杯数量：1个
13、电源：AC220V±10%，50Hz

14、配置清单：主机 1台   溶出杯数量：1个
项目19    超微量显微注射系统等       1批
超微量显微注射系统   1套
1.成像系统

1.1光学系统：无限远光学系统

1.2目镜：

目镜：10×大视场目镜，线视场Ф20mm

观察筒：铰链式双目镜筒，45(倾斜；分光比：双目 80%

1.3物镜：

物镜转换器：五孔转换器

无限远长工作距平场消色差：4×

无限远长工作距平场相衬：10×、20×、40×

1.4 光源：

照明光源:6V30W卤钨灯，预置中心，光亮度连续可调

荧光光源:100W汞灯  

1.5调焦机构


粗微动同轴调焦，微调格值：2(m；行程（从载物台表面焦点起）：(4.5mm
1.6图像采集系统（彩色）：

1.7传感器规格：1’’(14.6×12.8)，像素(μm)：4.54×4.54

1.8 G光灵敏度/暗电流：1000mv with 1/30s  8mv with 1/30s

1.9 FPS/分辨率：7.5@2748×2200，14@2748×1092

1.10 采样平均：1×1；曝光时间：0.06ms~1000s 

1.11 白平衡：ROI白平衡/手动 Temp-Tint调整

1.12记录方式：图像和视频(软件或硬件触发) 

1.13制冷方式：自然冷却，工作温度： -10~ 50(C

1.14贮存温度： -20~ 60(C，工作湿度：30~80%RH

2.显微注射/提取系统：

2.1注射、提取同管操作；注射/提取体积：10-15(飞升)(10-9L(纳升）

2.2最小注射/提取体积：1(10-15L(飞升）；流速：0.1-100(10-18L/s

2.3输送方式：非机械泵输送，瞬时启动/停止注射或提取，死体积远小于机械泵输送模式

2.4微提取空间：活细胞内<500nm区域；实时监测注射过程具备堵塞监测功能

3.空心注射针：

空心注射针：尖端直径100nm-10µm（特殊规格可定制）

4.数据分析及控制软件

4.1控制软件：设备启动、显微提取注射等。

4.2注射与分析软件：实时在线进行细胞注射提取，信息数据的输出等。

4.3具有检测判断注射/提取探头是否堵塞的功能。
配 置：

1、设备主机和数据工作站1套

2、空心注射针一组:20根
全自动显微操作系统  1套
1.全自动显微操作仪（右手位）

1.1控制方式：遥杆手柄控制和软件控制；

1.2  XYZ轴：自动控制，行程20mm，精度100nm；

1.3运动速度：手柄控制0-100µm/s无级变速，软件控制三档可选(高速200µm/s，中速50µm/s，低速5um/s)；

1.4 R轴（角度）手动调节，行程20°-90°，精度10′；

1.5 T轴（斜向）手动调节，最大行程100mm，

1.6有点动位移和输入位移量精准位移功能

1.7一键回零、一键找针及位置记录功能（可记录多个位置），并有一键回记录位置功能；

1.8软件编程功能：可编制各种运动规迹程序，并能以文件形式保存，下次若需执行同样的动作，可直接调用该程序；

手动显微操作仪（左手位）

2.1 手动调节X轴、Y轴、Z轴、T轴、R轴（角度）；

2.2 调节精度：10µm，行程：13mm；

2.3 手动调节Y轴、T轴（倾斜角度）；行程：Y轴40mm，T轴40mm
配 置：

1.设备主机和数据工作站1套

2.遥杆手柄1 个

项目20   电泳仪等    1批
电泳仪   5台
1、凝胶数：1–4 

2、预制胶：Ready Gel预制胶

3、手灌胶：长玻板灌制

4、玻板规格（W x L）：短玻板≤10.1 x 7.3 cm

，长玻板：≤10.1 x 8.2 cm

5、凝胶大小（W x L）：手灌胶≤8.3 x 7.3 cm

，预制胶：≤8.6 x 6.8 cm

6、典型上层缓冲液体积：≤120 ml

7、典型下层缓冲液体积：≤180 ml

8、典型SDS-PAGE电泳时间：≤45分钟(200V恒压)

9、 转印时间：≤1小时内转印 2 块 7.5 x 10 cm 凝胶；也可进行低强度的过夜转印

10、内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量

11、缓冲液要求：≤450 ml

12、凝胶容量 不少于2 块手灌胶、不少于2 块预制胶

13、输出电压：10-300V
14、输出电流：4-400mA
15、输出类型：恒压或恒流
16、定时器：1min-999min
17、有暂停/继续功能，断电后可自动恢复
18、安全性能：空载监测，荷载突变监测，过载/短路监测，过压保护
19、输出孔数：4对并联

配 置：

1.小型垂直槽1套

2.转印模块1套

3.基础电源1台
脉冲场电泳仪  1台
1. 用于基因组DNA大片段的电泳分离检测

2. 采用脉冲场技术分离DNA分子，电泳分离基因组DNA大小：10Kb~450Kb

3. 电压在25-175V之间可调，电泳电流能达到200mA

4. 提供多种预设程序，可以直接检测多种大小范围DNA片段

5. 具有自定义模式，用户可以根据需要编程分离DNA片段

6. 支持常规KBB或者TBE缓冲液运行

7. 每一次运行完之后会自动生成log文件，可用于检查程序运行是否正常

配 置：

脉冲场电泳仪1台

超微量核酸定量仪    1台
1. 可用于微量样品的核酸和蛋白质定量

2. 可定量DNA，RNA和蛋白质，每个样本测量时间≤3秒 

3. 可测量完整RNA或降解RNA，测量RNA完整性，每个样品测量时间≤5秒 

4. 上样量范围1-20μL，适合稀有样品以及低丰度样品 

5. 高灵敏荧光染料，只与特定分子结合才发荧光，可专一性地定量dsDNA，ssDNA，RNA，microRNA和蛋白质
6. 线性检测最低达到：dsDNA 0.01 ng/μL，ssDNA 0.05 ng/μL，RNA 0.25 ng/μL，microRNA 0.05 ng/μL ，蛋白质12.5 ng/μL 

7. 使用界面支持多种语言，包括简体中文，英语

8. 光源：蓝色LED(最大 ~470 nm), 红色LED (最大~635 nm) 

9. 激发通道：蓝光430–495 nm；红光600–645 nm 

10. 发射通道：绿光510–580 nm；红光665–720 nm 

11. 检测器：光电二极管，测量范围300-1,000 nm 

12. LCD触摸屏
配 置：

1.主机1台
移液枪   4套
1．显示方式：四位数字显示

2．灭菌方式：高温高压灭菌和紫外线灭菌

3.可灭菌部分：整支

4．重量：78-115g

5．操作方式：单手可调

6．吸头安装方式：伸缩式弹性吸嘴，确保移液气密性和均一性

7.移液通用性：具备密度调节功能，适用于不同密度的液体。

8.校准要求：无需校准即可恢复出厂设置

9．材质要求：耐高温、抗腐蚀

10．量程：0.1ul-10ml  
11.量程范围与精确度要求：

11.1量程：0.1-2.5ul；@2.5ul；不准确度：±1.4%，0.035ul；不精确度：±0.7%，±0.018ul；

11.2量程：0.5-10ul；@10ul；不准确度：±1.0%，±0.1ul；不精确度：±0.4%，±0.04ul；

11.3量程：2-20ul；@ 20ul；不准确度：±1.0%，±0.2ul；不精确度：±0.3%，±0.06ul；

11.4量程：10-100ul；@100ul；不准确度：±0.8%，±0.8ul；不精确度：±0.2%，±0.2ul；

11.5量程：20-200ul；@200ul； 不准确度：±0.6%，±1.2ul；不精确度：±0.2%，±0.4ul；
11.6量程：100-1000ul；@1000ul；不准确度：±0.6%，±6.0ul；不精确度：±0.2%，±2.0ul；

12：配置清单：

配 置：

1.量程：0.1-2.5ul-----------------1支

2.量程：0.5-10ul------------------1支

3.量程：2-20ul--------------------1支

4.量程：10-100ul-----------------1支

5.量程：20-200ul-----------------1支

6.量程：100-1000ul--------------1支
旋转蒸发仪  2台
1.仪器主机电动升降，马达升降行程140mm，具有安全停止功能，最低点设置0~60mm，高度可调。

2.间歇性的左右旋转，间歇时间可调0~60s，可运用于粉末状样品的干燥处理。

3.转速以及水浴温度等参数采用双屏幕数字显示。转速5~280rpm无极可调，最低转速≤5rpm。

4.控制面板：位于加热锅左下方，防止蒸汽烫伤。     

5.三层冷凝管结构，全部可通冷却液，全方位冷凝。冷凝面积≥1500cm²。

6.内置定时功能。

7.平稳启动，转速100RPM，可防止热水泼溅。

8.PTFE带不锈钢弹片的密封圈，耐磨耐腐蚀
9.电源中断时，蒸发瓶将自动提升至加热锅以上位置，保护样品。

10.专用退瓶旋钮便于取出紧密结合的蒸发瓶。

11.红外接口用于加热锅和旋转马达间数据传输。

12.配套真空缓冲瓶，保护隔膜泵。

13.加热锅：控温范围：RT-180℃ 数字显示。设置精度：1℃，全量程范围温度偏差≤±1℃。容积≥3L，加热功率1300W。

14.加热锅安全温度调节范围：50~190°C，非固定安全温度，可根据实际应用调节

15.加热锅底部采用锥形结构，可缩短实验前期的等待时间，加热锅可以单独使用，水油浴一体。

16.加热锅带锁定功能键。

17.工作环境：电压：220~240V；允许环境温度：5~40°C

配 置：
1.数显型旋转蒸发仪主机

2.数显型加热锅
低温冷却循环泵    2台
1.空载最低温度：零下20℃

2.内外循环方式：密闭系统循环

3.温度设定范围:-20-0℃

4.温度调节精度:±0.1℃

5.空载至最低温:半个小时

6.额定最大冷却能力：540~1820 W

7.循环能力：流量Q=12L/min 扬程8~10m

8.控温形式：数显微电脑控温
9.设定方式：在控温范围内任意设定，最小显示值0.1℃

10.安全保护：有延时、漏电、过电流、过热保护

11.制冷机组：进口全封闭压缩机 R22

12.制冷介质：乙二醇或甲醇均可

13.循环泵：功率280W、220V±10%、50Hz

14.温度传感器：Pt100、±100℃、热敏电阻线路

15.工作环境温度：≤30℃

16.工作湿度：60~80%

17.工作电源：220V±10%   50Hz
配 置：

1.主机1台
低速离心机   1台
1、微电脑控制、LED数字显示。

2、采用大力矩直流电机驱动，无极调速。

3、离心力、转速设定，可在运行时随时观察。

4、开门自动停机，确保操作安全。

5、自动平衡，运行宁静。

6、最高转速： 4000rpm

7、最大相对离心力： 2432×g

8、角转子配置 ：15ml/20ml×12
9、转速精度：±30 rpm

10、噪音：≤60 dB


11、定时范围 ： 1s～99分99秒/连续/短时离心
配 置：

1、主机  一台

2、角转子  15ml/20ml×12一套
掌中宝离心机   1台
1.转子：角转子，PCR转子

2.转速：6500RPM

3.离心力：2560g(0.2ml)

4.旋转方向：逆时针

5.最大容量：8×1.5/2ml；4×0.2ml PCR8-联排或者32×0.2ml单个离心管

6.适配器:0.2ml/0.5ml
-

7.加速时间:≤2s

8.减速时间:≤3s

9.电源适配器:AC100-240V 50/60Hz to DV24V交变电流，30W，过载保护

配 置：主机一台
转移脱色摇床   3台
1.电源：110-220V

2.功率：30W

3.转速：10-80

4.速度控制：数字式

5.震荡方式：上下20nm

配 置：主机一台
旋涡仪   1台
1.电源：110-220V

2.功率：40W

3.转速：2800转/分

4.速度控制：无级调速

5.工作方式:连续、点触、调速

6.工作台：碗型、平板型可调换

配 置：主机1台
透皮扩散仪   1台
1.扩散池杯数：12套

2.扩散池体积：8±0.1 ml

3.透皮扩散体积：约2.2cm2

4.调速范围：100~500RPM

5.转速分辩率：1 RPM

6.稳速误差：≤±0.2%

7.调温范围：室温~ 45.0℃

8.温度分辩率：0.1℃

9.控温误差：≤±0.3℃

10.电源AC220V±10%，50Hz

配 置：主机1台
项目21     组织研磨仪等   1批
发酵箱  1台

1、整机采用优质加厚不锈钢，坚固耐用。

2、一体成型水盘。

3、带有热风循环功能。

4、内部承重钢管采用硬度高不锈钢材料。

5、采用双层食品级硅胶加厚密封。

5、微电脑控制，旋钮温控，温湿度分别独立控制。

6、温控范围：30-110℃可调，温差±2℃

7、湿度范围：30-110℃可控

8、具有隔热钢化可视玻璃的箱门。

9、带加厚耐磨万向轮子。

配 置：主机1台、方盘16个
数显和面机   1台

1、数显面板，智能定时无级调速，有反转取面，双动双速。

2、有加厚的食品级不锈钢搅拌桶。

3、有安全钢罩，避免误操作。

4、定时范围：≥99min

5、和面量：3-8kg

6、搅拌转速：≥220转/分钟

7、功率：≥1100W

8、采用重载型矢量变频器，发热小，动力大。

9、采用螺旋式搅拌棒，双动双速运作。

10、有断电保护罩，只需提起就可以自动断电。

配 置：主机1台
厨师机  2台

1、容量：≥7L

2、功率：≥380W

3、转速：≥1380r/m

4、电压：220V/50Hz

5、多档位调速，满足不同食材的需求。揉面：1-3档；搅拌：3-6档；打发：7-9档。

6、搅拌器一体成型，可拆缷、可升降。

7、进行抬头取料及添加食材时，预防忘记关闭电源，有机头抬头即停功能。

8、固定卡扣结构
9、配置：食品级不锈钢内桶1个，搅拌头1个，打蛋头1个，和面勾1个。
全自动热风咖啡烘焙机   1台

1、软件中英文可切换。

2、可支持连接手机/电脑Artisan曲线记录，连接方式USB或蓝牙。

3、PID智能控制，软件自动计算。

4、可预设曲线数值，实现自动烘焙。

5、加热速度，稳定精度，加热时间。

6、软件自动计算温度补偿，实时曲线记录。

7、可以一次储存6条曲线；

8、每条曲线可设置6个阶段数据。

9、掌握：白点，黄点，褐点，梅拉德，焦糖化。

10、一键烘焙，风量大小可调，高温报警。

11、自动烘焙冷却，冷却结束软件自动关闭。

12、加热功率：≥3300W

13、温度范围：50-300℃

13、防水等级：IPX3

14、电压：220V/50Hz

配 置：主机1台
咖啡烘焙机   1台

1、针对不同重量的咖啡豆(¼ ½ 1磅)设定，采用不同的烘焙效能调整。

2、采用烟雾抑制技术。

3、可进行功率与功能设置，与商用大型的烘焙机相对接。

4、提供设定5种不同波段智能的热效能自动烘焙咖啡的模式。

5、可自定烘焙程序设定。

6、透明窗口加上烤箱内的照明灯，可随时清楚查看咖啡豆的烘焙状况。

7、具有咖啡壳(银皮)接渣盘。

8、能自动/手控随时转换，按咖啡豆的阶段变化调整所需的咖啡豆烘焙度。

9、电压：220V-240V/50Hz

10、功率：≥1630W

11、烘焙量：最多一次可烤1磅(454克)

12、配置：烘焙机本体一台、不锈钢转笼一个、银皮收集盘一个、清洁毛刷一个。
冷藏箱  1台

1、容量：≥1000L，上冷冻500L，下冷藏500L。

2、四门双温：冷藏：2～8℃，冷冻：-18～0℃

3、高性能双压缩机。

4、具有纯铜管冷凝器。

5、材质：304不锈钢

6、自动回弹门功能。

7、智能电子温控。

8、全发泡锁冷技术。

9、层架上下可调节。

10、顶部散热孔结构，有助于压缩机散热。

11、柜内有排水孔结构。

12、有360度万向轮。
配 置：主机1台
榨油机  1台

1、材质：304不锈钢

2、功率：≥1500W

3、加粗铜芯无刷电机。

4、可24小时连续工作。

5、压榨温度：0～400℃自由调节。

6、具有机床操控档把。

7、侧边出油功能。

6、配三种榨杆：可榨芝麻/菜籽/亚麻/紫苏等小颗粒油料和黄豆/火麻/秋葵等高硬度油料；可榨花生/葵花籽/南瓜籽等规则的大颗粒油料；可榨核桃/茶仁/蓖麻等不规则的大颗粒油料。
配 置：主机1台
绞肉灌肠一体机  1台

1、材质：食品级304全不锈钢机身。

2、功率：≥800W

3、电压：220V/50Hz

4、可边放边绞，可边续绞肉一小时
5、底部采用防滑防磨脚垫。

6、采用一体成型的优质筛片。

7、硅胶包裹的防水开关。

8、搅拌头有固定螺母锁定。

8、配置：1台主机、2个刀孔（8mm/12mm）、2个刀片、1个推肉棒、1个灌肠嘴、1个门盖、1个绞龙、1个不锈钢托盘
冰淇凌凝冻机  1台

1、LED实时显示，一键操控。

2、具有升级膨化功能。

3、304不锈钢料桶。

4、优质节能压缩机，制冷快。

5、自带防潮功能蛋筒，一次可放30个。

6、故障智能保护，检测异常状态自动开启保护系统。

7、具有一键清洗功能。

8、打料头有三种方式。

9、冷冻量：18～25L

10、功率：≥2100W

11、电压：220V/50Hz

12、制冷剂：R22/0.7kg
配 置：主机1台
榨汁机  1台

1、五档定速。

2、三层不同大小孔径的刀网。

3、上盖与主机可拆卸。

4、压铸金属，安全杆功能。

5、杯容：1.5L

6、功率：≥1300W

7、电压：220V/50Hz

8、有一体成形的ABS材质集汁槽。

9、容量杯内含隔泡板。

配 置：主机1台
纯露机   1台

1、液晶面板。

2、内置精确定时。

3、内置功率调节，纯露温度不超过40℃

4、内置精准定温：20～110℃

5、头盖、内胆材质：316不锈钢。

6、蒸馏量：≥1.1L/小时

7、功率：≥750W
配 置：主机1台
碳酸饮料糖浆混合机  1台

1、料口数量：双阀门

2、水箱：≥40L

3、温度：1-6℃循环制冷

4、功率：≥400W

5、机身材质：304不锈钢

6、使用优质纯铜管冷凝器。

7、缺水保护系统，缺水自动停止。

8、高密度加厚发泡技术。

9、接水盘可拆缷。

10、配置、主机1台、10升食用级CO2气瓶2瓶、糖浆（可乐口味）1件、糖浆（柠檬口味）1件、配套的不锈钢底座1个。
咖啡机  1台

1、1L独立蒸汽系统。

2、13cm加长型4孔蒸汽管。

3、边续出杯不等待。

4、双系统双锅炉，咖啡系统和奶泡系统各自独立，可以同时工作。

5、电控手控双系统。

6、流量计准确设 计出量。

7、有精准萃取压力表。

8、有独立热水口。

9、高机身结构。

10、直径4cm蒸汽旋钮，蒸汽大小可调。

11、可移动式不锈钢接水盘。

12、有不锈钢温杯区。

13、1.7可拆卸移动水箱，

14、压力大小：≥15bar
15、压力方式：泵压

16、额定功率：≥2950W
配 置：主机1台
连投式植物粉碎机  1台

1、功率：≥2.5kW

2、电机转速：≥2840r/min

3、细度：50～150目

4、粉碎仓：双腔六锤打磨。

5、产量：

5.1、细粉：3～8kg/h

5.2、粗粉：5～25kg/h

6、机身铝合金材质。

7、不锈钢筛片，粗细调节。

8、低噪音无粉尘。

9、过载断电。

10、有微动开关，粉碎仓未锁紧立即断电。

11、不锈钢进料斗。

12、有环形锁扣固定。

13、进气口可调节。
配 置：主机1台
气流式超微粉碎机  1台

1、粉碎仓全不锈钢一体成型。

2、功率: ≥1.8KW

3、转速: ≥25000转/分钟

4、功率: ≥1800W

5、粉碎机细度: 300-500目

6、处理量: 1-5kg/小时

7、智能负载60A，提供更强劲的粉碎动力。

8、有过载保护器，过载自动断电，按下自动恢复。

9、有防滑底座。
配 置：主机1台
食品包装真空机  1台

1、干/温/软/粉/四合一智能真空保鲜。

2、双泵，可打印日期。

3、外壳材质：优质磨纱不锈钢
4、封口条长：36*2

5、发热片款宽：5mm

6、工作电压：220V/50Hz
配 置：主机1台
消毒柜   1台
1、不锈钢箱体。

2、智能触摸式按键。

3、360℃热风循环，环绕式循环，恒温杀菌。

4、箱门是加厚玻璃面板。

5、环保密封条，带磁铁，抗腐蚀耐高温。

6、容量：≥450L

7、额定功率：≥600W

8、杀菌方式：紫外线+红外线+臭氧三重消毒

9、杀菌星级：一星级

10、洪干温度：55℃～85℃

11、发热管材质：石英管

12、层架结构：5层架

13、额定电压：220V

14、层架承重：≥7kg/层
配 置：主机1台
凯氏定氮仪  1台

1、凯氏定氮仪部分：

1.1 仪器配置：凯氏定氮仪，含蒸馏系统、软件系统；人工滴定和数据计算。

1.2 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收法；

1.3 检测范围：0.1-240mgN；

1.4 回收率≥99.5%（1-240mgN）；

1.5 重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）；

1.6 测定样品重量：固体≤6g  液体≤16ml；

1.7 蒸馏速度：≤6min/样品

1.8 额定功率：≥1.3KW

1.9 操作系统：液晶显示屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程；

1.10 自动加碱、加酸、加稀释剂、自动蒸馏、自动故障检测；

1.11 采用自动淋洗控制系统，实现智能化出液管路淋洗，样品有高回收率和结果准确性；

1.12 蒸馏时间：0—60min 连续可调
1.13 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质；

1.14 具备冷凝水流量检测功能，冷凝充分；

1.15 具有紧急停止操作功能。

1.16 具有故障自动检测及声光报警系统；

1.17 具备安全门自动监测及消化管在位检测功能；

2、石墨消解仪部分：

2.1处理能力：≥20个/批；

2.2 控温范围：室温+5℃～450℃；

2.3 控温精度：±1℃；

2.4 消化管容量：≥300ml（满容量水，20℃）；

2.5 加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导；

2.6 隔热方式：要求采用陶瓷及风道隔热；

2.7 石墨表面处理方式：要求采用气相沉积技术，防止石墨高温氧化；

2.8  自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块；

2.9 可存贮：要求可存贮500组以上消解方法；

2.10 采用不小于5.6寸真彩液晶显示屏，实时显示消解状态；

2.11具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能；

2.12升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选；

2.13 控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术,

2.14具有直线升温和程序升温模式，可设置不少于25段温度和时间梯度；

2.15 额定功率：≥3.6kw

2.16 具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器；

2.17 PFA密封盖废气收集罩，防腐耐温；

2.18 自来水射真空泵，保证足够负压；

2.19 具备滴盘结构。

3、仪器配置：凯氏定氮仪1台，程控式石墨消解仪1台，消解排废系统1套，试管架1个，消化管20支。
超纯水机  1台

1、进水水源 ：城市自来水水温5—35℃  水压0.2-0.5MPa  TDS﹤200ppm；

2、电源： 220V/50HZ； 

3、功率： 350W；

4、超纯水产水流速：≥60L/H ，纯水产水速度10L/H；

5、超纯水机采用一机同时产出两种水质：

5.1、纯水：电导率≤5μs/cm@25℃，符合中国实验室用水规格GB/T6682-2008三级水标准；

5.2、超纯水：电阻率≥18.20MΩ.cm@25℃，TOC≤5ppb, 微生物＜1个/ml,颗粒（>0.22um）<1/ml；

6、配置DPRO反渗透模块；

7、中间纯水储水箱具有密封、调压和无菌功能；

8、水箱光洁度 <1 um；

9、全自动控制设备运行，水质实时在线显示；

10、超纯水机具有开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、纯水箱满水后自动停机、超低压保护、RO自动冲洗、UV灯失效报警等功能；

11、内置四通道高精度电导/电阻仪表，电极常数低至0.01cm-1，温度灵敏度高达0.1℃，准确检测和显示温度补偿的电导/电阻率，符合电阻率系统适应性测试要求。

12、采用RO膜组，全自动RO膜防垢冲洗程序，可设置冲洗时间和冲洗间隔时间； 

13、超纯水前水质电阻值在线显示电阻率≥18.20MΩ.cm@25℃；

配 置：
1、纯水超纯水主机   1套

2、纯水箱10L        1支

3、PP滤芯          1套

4、AC滤芯          1套

5、反渗透模组       1套

6、双波长紫外装置   1套

7、超滤膜           1支

8、纯化柱10寸      3支
电导仪  2台

1、采用屏幕、蓝色背光、数字显示液晶。

2、具有手动、自动温度补偿功能。

3、电器接插件低于平面。

4、选用电导池常数0.01cm-1的钛合金电极和密封测量槽,可适合高纯水测量。

5、仪器级别：1.0级

6、测量参数：电导率，TDS，温度

7、测量范围：

7.1、电导率：0.00μS/cm～100mS/cm

7.2、TDS：（0～1999）mg/L

7.3、温度：（0.0～99.9）℃

8、基本误差：

8.1、电导率：±1.0%FS

8.2、TDS：±1.0%FS

8.3、温度：±0.3℃

9、稳定性：(±0.33%FS)/3h

10、电源：AC (220±22)V，(50±l )Hz

11、配置：主机1台，铂黑电极1支，温度传感器1支，多功能电极夹1只。

台式酸度计  6台

1、采用屏幕、蓝色背光、数字显示液晶。

2、具有手动、自动温度补偿功能。

3、同时测量或显示pH、温度或mV、温度。

4、二点校准。

5、电器接插件低于平面。

6、仪器级别：0.01级 

7、测量范围: 

7.1、pH：(0.00～14.00)pH 

7.2、mV：(-1999～0) mV，（0～1999）mV 

7.3、温度：（0～99.9）℃ 

8、分辨率: 

8.1、pH：0.01pH 

8.2、mV：1mV 

8.3、温度：0.1℃ 

9、基本误差: 

9.1、pH：±0.01pH

9.2、mV：±0.1%FS

9.3、温度：±0.3℃

10、输入阻抗：1×1012Ω

11、稳定性：±0.01pH±1个字/3h 

12、温度补偿范围：(0～99.9)℃ 

13、被测溶液温度：（0～60）℃  

配 置：主机1台，复合电极1支，多功能电极架1只，pH标准缓冲剂pH4、7、9各5小包。

紫外可见分光光度计   1台

1、主要性能：

1.1、双组份测试功能：通过测混合物两个波长的吸光度，得到两条方程，自动计算出两个组分各自的浓度；

1.2、仪器样品池内的底部，具有漏液孔；

1.3、主机外壳上，有换灯的小窗口，换灯时避免拆卸整体罩壳；

1.4、标准曲线校正、系数输入法、OD值输入三种定量法；

1.5、主机可直接连接投影仪、电视、鼠标、键盘等设备，方便操作和演示；

1.6、可自定义个性化测量方法；

1.7、扫描功能，除显示正常峰/谷外，还能添加自定义波长下的结果；

1.8、每条测试数据，均需显示测试时间、日期、编号等，可溯源；
1.9、所测数据，可通过U盘导出，导出的格式必须包含CSV、PDF，其他格式可选；

1.10、可通过USB、蓝牙等多种方式实现与电脑的连接；

1.11、主机包含有性能验证功能 ，具有波长精度，波长重复性，光度精度，光度重复性，杂散光，分辨率验证功能；

1.12、采用光栅驱动系统，仪器运行过程中无噪音。

2、技术参数：

2.1、测光方式：双检测器

2.2、波长范围: 190.0～1100.0nm

2.3、波长准确性: ±0.5nm

2.4、波长重复性: ≤0.3nm

2.5、光谱带宽: 2nm

2.6、透射比范围: 0～400％T

2.7、吸光度范围: -4～4 Abs

2.8、光度准确性: ±0.3％T(NIST930滤色片)

2.9、光度重复性: ≤0.15％T

2.10、浓度显示范围: 0.000～9999(C)

2.11、杂散光: ≤0.05%T(220nm NaI,360nm NaNO2)
2.12、漂移: ±0.0005Abs/h(500nm,预热2h)

2.13、噪声: ±0.0003Abs(500nm)

2.14、基线平直度: ±0.001A

2.15、光源：氘灯&钨灯（可选配第三灯源--汞灯）

2.16、色散元件: 光栅,1200L/mm

2.17、检测器: 硅光二极管（两个）

2.18、显示方式:10.1英寸IPS电容式触摸屏

2.19、使用环境温度: 5℃～35℃

2.20、使用环境相对湿度: ≤85%

2.21、电源: AC100-240V，50/60Hz;100VA

配 置：主机1台、玻璃比色皿一盒(10×10mm，4只)、石英比色皿一盒(10×10mm，2只)
超声波清洗机   1台

1、采用PTC加热。

2、采用超声波发生系统，具有自动扫频功能。

3、超声发生系统具有过温、过流保护功能。

4、超声波发生器电功转换率达90%以上。

5、高效脉冲电路，超声频率精准，噪音低。

6、清洗内槽规格：≥500*300*150mm

7、容量：≥22.5L

8、超声频率：≥40KHz

9、超声功率：≥500W

10、加热功率：≥1000W

11、温度设定范围：室温-80℃

12、时间可调：1-30min
13、电压：220V/50Hz

14、配有清洗网篮、降音盖、手控进排水。
配 置：主机1台
马弗炉  1台

1、最高温度：≥1000℃

2、容积：≥7L

3、炉膛规格W×D×H(mm)：≥200×300×120

4、电源：220V/50HZ

5、输入功率：≥4KW

6、加热无件：优质电炉丝

7、控温精度：±1℃

8、温度均匀度：5℃

9、有过温保护器，门开关控制器，箱体表面冷却风扇，电阻炉异常报警功能（① 加热器故障，② 温度传感器故障，③ 内存内容异常，④ 超温异常），并声光报警提示操作者。

10、设有过流、过压、过热等多种安全保护措施。

11、微电脑程序控制温度，时间及升温速度快慢等程序。

12、可编程控制器，可预设 7 组 63 步，每组 9 步，每组设置时间 0～5999 分。

13、采用微处理 P.I.D 控制方式，多段可编程控制。

配 置：主机1台
低速离心机   1台

1、采用无刷变频电机。

2、具有减震技术。

3、有风道系统，内腔升温小。

4、数字显示转速和时间。

5、最高转速：≥6000rpm

6、最大相对离心力：≥5200×g

7、最大容量：≥20ml×12

8、定时范围：0min～99min

配 置：主机1台、20ml×12角转1个，1.5/2ml适配器1套、5ml适配器1套、10ml适配器1套。
高速冷冻离心机  1台

1、变频控制转速、温度、时间、数码管显示。

2、无氟制冷。

3、温度范围可控。

4、有自动门锁装置。

5、有手动门锁装置。

6、有减震功能。

7、最高转速：≥16000rpm

8、最大容量：10ml×12

9、最大离心力：≥17000×g

10、定时范围：0min-99min

11、整机功率：≥1.25kw

12、温度范围：-20℃～30℃

13、温度精度：±2℃

配 置：主机1台、1.5ml/2ml×12转头1个、10ml×12转头1个。
玻璃器皿烘干器   2台

1、外壳采用304不锈钢材质。

2、风管数量：20孔

3、风管长度：170/200mm

4、使用温度范围：40～120℃

5、温度稳定性：±2℃

配 置：主机1台
干果机   1台

1、加厚201不锈钢机身。

2、食品级304不锈钢网架。

3、有可视窗，实时监控食材变化，全程可视食材烘干过程。

4、30mm抽屉式层架。

5、可移动式层架，自由组合，变换层距。

6、内置暖光灯，在阴暗的环境工作，机内情况可见。

7、采用立休热风循环烘干。

8、层架：8层

9、额定功率：≥400W

10、温度范围：30℃～90℃

11、定时范围：0.5h～24h

12、风机数量：1个

13、网格规格：≥285*195mm
配 置：主机1台
制冰机   2台

1、制冰量：≥20kg/24h；

2、储冰量：≥10kg；

3、冷凝方式：风冷；

4、耗水量：≤0.8L/h；

5、压缩机、制冷剂：进口无氟R134a；

6、箱体外壳：304／2B不锈钢；

7、输入功率：≥180W；

8、水箱浮球式进水系统。

9、冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰。

10、箱体隔热层为无氟发泡。

11、采用高效R134a无氟压缩机。

12、制冰过程采用全电脑程序控制。

13、有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机。
配 置：主机1台
瓶口分液器  2台

1、量程：0.5～5ml

2、分刻度：≤0.02ml

3、准确度：≤±0.5%

4、偏差系数：≤0.1%

5、可以整支进行121℃高压湿热灭菌。

6、无遮挡，旋盖悬挂在完全远离排液口的位置，不会妨碍分液操作。

7、阀门无密封圈结构。

8、拥有易校准技术。

9、可拆卸清洗。

10、可替换的进液阀及排液阀，内含阀门球。

11、阀门模块可以360°旋转。

12、含安全回流阀。
配 置：主机1台
纯露精油机  1台

1、容积：20L

2、纯铜塔直径：≥2英寸

3、温度模块：双温度计模块

4、冷凝塔直径：≥1.5英寸

5、锅顶材质：99.95%纯铜用料。

6、纯露精油分离：一体式自动纯露、精油储存。

7、功率：≥1800W

8、冷却方式：水冷

9、有自动释压阀，气压超过5Bar自动排气。

10、控温控时，内置防干烧传感器，检测到底部水干，或有固态物焦灼糊底会自动断电。
配 置：主机1台
组织研磨仪  1台

1、处理量：24个/15秒，适用12位和24位的液氮冷冻适配器。

2、可兼容样品本：24*(0.2-0.5ml)/24*2ml/6*(7-15)ml/2*25ml/2*50ml

3、显示方式：触摸屏显示操作。

4、进料规格：可根据适配器调节。

5、出料粒度：约5µm

6、研磨平台数：可接纳研磨罐数>2 

7、带自动中心定位的紧固装置：是

8、均质速度：0～70 HZ/秒,

9、工作时间：0秒-9999分钟

10、研磨球直径：0.1-30mm

11、加速：在2秒内达到

12、减速：在2秒内达到

13、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨。
配 置：主机1台
磁力加热搅拌器  2台

1、电压：100/240VAC

2、频率：50/60Hz

3、功率：10W

4、搅拌点位数量：1

5、最大搅拌量：2L

6、搅拌子最大长度：30mm

7、电机类型：无刷直流电机

8、电机输入功率：5W

9、速度范围：200-1600rpm

10、转速显示：刻度

11、工作盘材质：纳米陶瓷面

12、工作盘外形规格：≥150*150mm

13、工作盘形状：方盘

14、加热功率：500W

15、加热速度：6K/min

16、加热温度范围：室温-380℃

17、温度显示：刻度

18、工作盘安全温度范围：400℃

19、允许环境温度：5-40℃

20、允许相对湿度：80%

21、保护方式：IP21
配 置：主机1台
磁力搅拌器  2台

1、电压：100/240VAC

2、频率：50/60Hz

3、功率：10W

4、搅拌点位数量：1

5、最大搅拌量：2L

6、搅拌子最大长度：30mm

7、电机类型：无刷直流电机

8、电机输入功率：5W

9、速度范围：200-1600rpm

10、转速显示：刻度

11、工作盘材质：不锈钢

12、工作盘外形规格：≥160*160mm

13、工作盘形状：方盘

14、允许环境温度：5-40℃

15、允许相对湿度：80%

16、保护方式：IP42
配 置：主机1台
调速多用振荡器（弹簧架）  1台

1、工作方式：往复

2、振荡幅度：20mm

3、振荡频率：0～300rpm

4、定时范围：0-120min

5、整机功率：≥80W

6、无级调速。

7、配万用夹具。
配 置：主机1台
调速多用振荡器（分液漏斗夹具）  1台

1、工作方式：往复

2、振荡幅度：20mm

3、振荡频率：0～300rpm

4、定时范围：0-120min

5、整机功率：≥80W

6、无级调速。

7、配分液漏斗夹具。
配 置：主机1台
旋涡混匀仪   2台

1、无级调速，旋钮式操作方式；

2、点动/连续工作模式一键切换。

3、速度范围：0-2800rpm

4、电压：200-240V

5、功率：≥60W

6、频率：≥50Hz

7、振荡方式：圆周

8、周转直径：4mm

9、电机类型：罩极电机

10、运行方式：点动/连续运转
配 置：主机1台
磁力加热搅拌器   8台

1、具抗热、抗酸碱及有机溶剂的特性。

2、搅拌速度和加热温度可连续调节。

3、直流微电机，工作时无噪音。

4、数显控温：≤150℃

5、电机功率：≥5W

6、转速：0～2000转/分

7、加热功率：≥200W

8、托盘规格：≥φ125mm

9、电子控温定时：0～120分
配 置：主机1台
电动搅拌器   2台

1、功率：≥90W

2、转速：0～3000转/分

3、定时：0～120分

4、噪音：≤40分贝
配 置：主机1台
数显恒温水浴锅  2台

1、内胆采用不锈钢材质。

2、内置防干烧装置，自动断电防干烧。

3、高精数显，设定温度与实际温度同时显示。

4、标配304不锈钢承载架。

5、容积：≥20L

6、孔数：≥6个

7、加热功率：≥1000W

8、温控范围：室温～100℃

9、恒温分辨率：0.1℃

10、温控精度：±0.5℃

11、升温速度：1℃/min

12、电源：AC220V 50Hz

13、内胆规格：≥310*470*130mm
配 置：主机1台
真空包装机   2台

1、干/湿两种模式。

2、智能真空，一键操作。

3、兼容外抽功能。

4、有无损单封口功能，支持食物只封口不抽真空。

5、可封30cm真空袋，支持多包食材同时抽空。

6、真空压力：-85kpa

7、额定功率：≥130W

8、封口时间：8-10s
配 置：主机1台
商用烤箱   2台

1、内胆材质: 搪瓷不沾油内胆。

2、可低温发酵、热风循环、解冻。

3、控制方式: 机械式

4、款式: 卧式

5、温控方式: 上下管独立控温

6、功率: ≥1600W

7、容量: ≥32L

8、发热管材质: 不锈钢

9、28mm加厚双层隔热门。

10、热风循环系统，加热均匀。
配 置：主机1台
数显粘度计   1台

1、微电脑控制技术。

2、显示器选用白背光、高亮度的LCD显示屏，可直接显示样品的粘度、转子编号、速度等信息。

3、测量范围：(10～100000)mPa·s；

4、转子规格：(1～4)号4种转子；

5、转子转速：(6、12、30、60)转/分，

6、测量误差：±1%(F·S)；

7、供电电源：AC220V±10%、50Hz±10%（12V适配器）；

8、工作环境：温度5℃～35℃，相对湿度不大于80%。

配 置：主机1台
低温恒温槽   1台

1、温度范围：-30℃～99.9℃

2、数显分辨率：≥0.01℃

3、温度波动：±0.05℃

4、槽内容积：5/6L

5、槽开口规格：≥150*150mm

6、流量：≥3L/min

7、槽深度：≥120mm
配 置：主机1台
恒温槽   1台

1、温度范围：0℃～99.9℃

2、数显分辨率：≥0.01℃

3、温度波动：±0.05℃

4、槽内容积：5/6L

5、槽开口规格：≥150*150mm

6、流量：≥3L/min

7、槽深度：≥120mm

配 置：主机1台
液氮罐（小口径）   1套

1、航空铝合金材质。

2、有锁温真空层，热阻锡层技术。

3、容积：≥10.8L

4、内径：≥50mm

5、外径：≥304mm

6、高度：≥550mm

7、静态保存：≥105d

8、静态蒸发量：≥0.10L/d

9、配6个提桶，1个保护套。
配 置：主机1台，6个提桶，1个保护套。
冷冻干燥机  1台

1、冷阱为全不锈钢，冷阱内无盘管，耐腐蚀。

2、冷阱开口大，带样品预冻功能。

3、数字显示温度及真空度。

4、有导流筒，可快速冻干。

5、透明钟罩式干燥室。

6、配充气阀，可充干燥氮气或惰性气体。

7、有标准真空接口，可与真空泵联用。

8、冻干时间：物料厚度不超过10mm时，干燥时间一般24小时左右。

9、冷凝温度：<-50℃

10、真空度：<20Pa

11、冻干面积：≥0.12 m2

12、盘装物料：≥1.2L

13、捕水能力：3 kg/24h

14、冷阱规格：≥Φ220×130mm

15、样品盘：≥Φ200×4Vmm

16、功率：≥850W 

17、电源要求：220V/50Hz

18、配置：台式主机1台、2升真空泵1台、普通干燥装置（样品盘4个）、冻干瓶8支（100ml、250ml、500ml、1000ml各2支）。
商用电磁炉  2台

1、可定时控温，可24小时预约定时。

2、最大可达200斤承重。

3、黑晶防爆玻璃面板，可防水，防油污，防爆裂，耐高温。

4、加厚不锈钢材质机身。

5、有防漏电，防干烧功能。

6、额定功率：≥5000W

7、底部双风机散热，工作不间断。

8、防滑硅胶垫脚。

9、微晶锅规格：≥300*300mm
配 置：主机1台
真空破壁机  1台

1、具有真空破壁。

2、控制方式: 触摸式

3、功率: ≥1600W

4、容量: ≥1750ml

5、转速: ≥ 5800转/分钟

6、双重保护：温度识别保护，盖子开关保护。

7、智能三重感应：提杯停止转动；过热自动停机；电流过载自动断电。
配 置：主机1台
商用榨汁机  1台

1、分离式机身。

2、一体式滤网圆筒，附12刃不锈钢刀盘。

3、功率：≥750W

4、旋钮式速度操控，2档速度+点动P档选择。

5、具有安全锁扣装置。

6、电源线收纳管理，可将电源线收纳至电源底座侧边。

7、防滑吸盘结构。
配 置：主机1台
商用直饮纯水机  1台

1、容积：500加仑

2、出水量：≥1.3L/min

3、纯废水比2：1

4、4合1增加版复合滤芯。

5、可即滤即饮。

6、RO反渗透技术，水质达包装饮用水标准。
配 置：主机1台
液氮罐（大口径）  1套

1、航空铝合金材质。

2、有锁温真空层，热阻锡层技术。

3、容积：≥10.8L

4、内径：≥80mm

5、外径：≥304mm

6、高度：≥550mm

7、静态保存：≥56d

8、静态蒸发量：≥0.19L/d

9、配6个提桶，1个保护套。
配 置：主机1台，6个提桶，1个保护套。
项目22    数据安全监管平台等  1批
数据库静态脱敏系统  1套

1、标准机架式设备，4千兆电口；峰值处理≧10GB/每小时；支持功能：数据仿真、数据遮蔽、随机字符串、Hash+(盐)、关联计算、关联关系保持、纵向乱序等多种脱敏规则以及可逆脱敏等功能，完善api接口支持第三方远程配置；

2、支持关系型数据库，包括：Oracle、DB2、SQLServer、Mysql、MariaDB、Sybase、PostgreSQL、GreenPlum、InforMix、TeraData、Cache等。支持国产数据库厂家：Gbase8A、Gbase8T、Gbase8S、达梦、人大进仓、神州通用。

3、支持大数据平台及其组件：Hadoop Hive、Hbase、星环TDH等；支持NoSQL数据库：Redis、MongoDB；支持内存数据库：IMPALA；支持CLOB类型数据脱敏。

4、支持HIVE的TEXTFILE、SEQUENCEFILE、RCFILE、ORC、PARQUET五种标准格式脱敏。(提供支持库到库、库到文件、文件到库、文件到文件、本地脱敏等多种脱敏场景，库到库支持同构、异构数据库脱敏。

5、应该提供敏感定级扫描，帮助用户发现数据源中的敏感数据等级和分类情况，敏感定级应支持风险等级可调，帮助合理的设置敏感数据等级。

6、系统应内置丰富的敏感数据识别规则，包括：姓名、手机号、身份证号、地址、邮箱、邮政编码、银行卡号、统一社会信用代码、营业执照编号、组织机构代码、车牌号、车架号、税号等常见的30余种隐私数据类型。

7、支持基于扫描任务的快速梳理功能，及时对发现的敏感数据进行梳理和确认。

8、应支持数据水印功能，帮助用户对的水印标记和使用人的对应关系进行管理。

9、水印标记被使用后，应支持锁定功能，防止水印标记的对应关系被修改或者破坏。

10、支持数据溯源功能，能够根据少量的样本数据即可精准溯源，显示对应的水印使用人基本信息和操作时间。

11、支持多种溯源方式，包括：文本文件和复制粘贴两种方式。

12、在主要环节设置审批员，对关键的配置（比如脱敏规则和参数以及数据流向位置）进行审核，能够有效防止数据未经脱敏的前提下被分发至不可信的使用环节。

13、数据源可以和用户绑定，用户只能操作已绑定的数据源。 

14、提供多个脱敏流程的角色设置，合理划分各个角色的操作范围和权限。

15、支持任务报告，方便用户掌握整个任务的运行情况，包括运行时长、运行速度、数据量、数据范围等等。

16、脱敏任务应提供自适应功能，能够根据脱敏系统的负载情况，自动调整任务参数，减少脱敏任务的配置难度。

17、脱敏任务应提供手工设置任务参数的功能，能够由用户手工调整：抽取方式、线程数、装载线程数和单次提交量，方便专业用户根据数据库的负载情况设置最优化的任务运行参数，提高脱敏任务的执行效率。

18、支持数据预览功能，方便用户即时查看脱敏效果，调整脱敏规则。

19、支持逆向脱敏任务配置，方便用户对已脱敏的数据进行逆向还原真实数据。

20、能够对敏感数据的等级分布进行展示，能够对敏感数据每个等级下的不同类型进行展示。

21、非OEM产品；
22、具有公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。
校园数据安全监管平台   1套

1、支持数据库审计/数据库加密/数据库脱敏/数据库防火墙产品/大数据产品单点登录。

2、支持数据库审计/数据库加密/数据库脱敏/数据库防火墙产品/大数据产品接入管理。

3、支持数据资产目录展示（可基于分级分类结果展示资产分类资产分布的IP、表、库、列以及对应的敏感等级、敏感类型等）。

4、为构建统一的数据安全防护体系，校园数据安全监管平台需支持对学校内部的数据安全防护设备实现安全接入管理、安全日志管理等。

5、支持账号泄露风险TOP10、账号共用风险TOP10、高频请求TOP10、影响范围TOP10、请求失败TOP10、高敏请求TOP10风险统计，支持时间范围筛选、风险类型筛选，支持结果导出。

6、支持用户列表展示，可展示用户名 称、所属数据库类型、所属数据库名 称+地址+端口、当前在离线状态、最近上线时间、当前安全状态等信息。

7、支持用户基础信息展示，可展示用户当前在离线状态、安全状态、名 称、账号类型、首次捕获时间、最近30天累计操作次数、累计上线次数。
8、支持账号安全历史记录展示，可查看账号历史以来，出现的安全事件、发生时间、事件原因，支持导出

9、支持账号最近活跃信息展示，包括最后一次上线时使用的IP、MAC、上线时间、应用程序名 称、操作的表名、操作类型等信息。

10、支持账号高频请求统计分析，可展示高频请求类型TOP10、高频请求标签TOP10、高频请求数据等级TOP5、高频请求数据类别TOP10、高频请求表TOP10、高频请求列TOP10用户统计，支持按时间等维度进行筛选。

11、支持目标用户活跃规律、活跃趋势分析、管理信息分析，可展示关联实体如终端MAC、终端IP、应用程序信息以及密切关联账号。

12、支持行为轨迹展示，可展示事件触发时间、上线终端（MAC、IP）、操作类型、操作目标、结果等信息，支持轨迹导出、检索。

13、支持数据库操作过程中的风险事件发现，事件模型支持自定义，支持30+种维度配置。

14、支持触发告警后的及时响应，可对触发风险的目标用户或终端进行阻断操作。

15、支持泄露源文件导入和泄露关键内容输入溯源，支持敏感内容提取。

16、支持15+类型条件组合溯源,可对溯源结果快速定位。

17、支持大屏展示自定义配置，包含数据资产可视化、高敏数据分布可视化、数据使用情况可视化、数据使用频率可视化、数据违规操作统计可视化、攻击风险可视化、数据流向可视化等。

18、可以基于所有数据安全节点日志包括数据库审计/数据库加密/数据库脱敏/数据库防火墙产品/大数据产品日志进行联动分析，对数据在全场景的使用情况、使用频率、风险情况。

19、支持多租户，租户间可以数据隔离模式进行控制。

20、支持系统资源监控及告警（可外发），可监控系统CPU、内存、硬盘、集群健康情况等。

21、非OEM产品；

22、支持登录安全性配置（符合等保要求），如多因子认证、过期策略、长度策略、复杂度策略等。

23、支持系统访问控制，可对SSH、WEB业务通过黑白MAC、IP名单进行访问控制。
数据安全服务    1年

1、数据资产梳理服务：提供数据库资产梳理服务，数据资产梳理服务能够对范围内的主机或应用系统指纹进行识别，支持识别服务类型：例如数据库、操作系统服务等；版本号：例如数据库版本、操作系统版本；开放端口等信息，支持查看服务发现详情和报告。服务成果：数据资产梳理报告。

2、敏感数据梳理服务：提供对环境中相关数据库，敏感数据库，表和敏感数据等信息进行汇总统计，对指定数据的访问频率进行监控识，可视化展现目前环境中数据库、敏感数据、敏感字段、敏感数据类型、应用列表的访问趋势和安全等相关信息 。服务成果：敏感数据梳理报告
3、账号安全检测服务：提供账号安全检测服务，账号安全检测服务可以检测出数据库账号的使用情况、弱口令情况，梳理账号的权限，为数据审计、访问控制等加固产品提供策略配置、策略优化依据。服务成果：账号安全检测报告
4、日志合规性检测服务：提供日志合规性检测服务，日志合规性检测服务可以检测数据操作日志的合规性。支持检测日志文件、数据库中的日志；检测维度包含：日志留存的完整性、日志内容记录的准确性、日志留存时长的合规性，日志备份的合规性、日志操作权限的安全性、发现日志中的风险事件；为数据安全加固产品提供策略配置、策略优化依据，评估已有安全审计加固产品的能力。服务成果：日志合规性检测报告
5、数据安全合规性评估服务：提供数据安全合规性评估服务，数据安全合规性评估服务包括不限于评估数据安全防护措施是否满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》即等保2.0、《数据安全法》、《网络安全法》、《个人信息保护条例》、各行各业相关数据安全法规的基本要求。服务成果：数据安全合规性评估报告。

6、数据安全技术培训服务：面向全体单位人员提供一次数据安全意识培训服务，面向信息科人员提供一次数据安全技术培训服务。数据安全意识培训服务包括不限于数据安全国际及国内环境事件分析、数据安全风险分析、数据安全政策法规解读等。服务成果：安全意识培训PPT

7、数据安全技术培训包括不限于数据库安全常规技术手段，数据库安全全生命周期安全管控技术、数据库安全态势感知、大数据安全常规防护手段、大数据安全全生命周期管控技术、大数据安全态势感知等。服务成果：数据安全技术培训PPT。
项目23    数据中心机房扩容系统  1套
一、货物清单
	序号
	设备名 称
	单位
	数量
	备注

	(1)智能微模块系统子系统

	1
	智能微模块-基础设施一体柜
	台
	3
	

	2
	服务器机柜
	台
	21
	

	3
	非定位式水浸传感器
	个
	3
	

	4
	温湿度采集模块
	个
	9
	

	5
	双空调下走管组件
	套
	3
	

	6
	视频单元1
	台
	1
	

	7
	视频单元2
	个
	2
	

	8
	机柜门磁
	套
	3
	

	(2)微模块配套施工子系统　

	1
	配电柜改造
	项
	1
	

	2
	空调辅材
	台
	6
	

	3
	微模块总输入线缆
	米
	80
	

	4
	电源线及组件配套
	套
	3
	

	5
	UPS配套蓄电池
	节
	120
	满足后备120分钟

	6
	电池箱
	个
	6
	

	7
	电池连接线
	套
	3
	

	8
	电池箱底座
	个
	4
	

	9
	微模块承重底座
	套
	3
	

	10
	施工费
	项
	1
	

	(3)机房设施改造

	1
	静电地板换新
	M2
	76
	

	2
	网络桥架
	项
	1
	

	3
	5P空调
	台
	1
	含安装

	4
	吸顶空调拆除
	项
	1
	

	5
	空调室外机拆除
	项
	1
	

	6
	玻璃隔断拆除
	平方
	120
	

	7
	玻璃隔断改造
	平方
	108
	

	8
	原玻璃门改造
	扇
	2
	

	9
	新增玻璃门
	扇
	2
	

	10
	新增门禁设备
	套
	2
	

	11
	吊顶修复
	项
	1
	

	12
	墙面改造
	项
	1
	

	13
	电池承重架改造
	项
	1
	

	(4)防雷接地

	1
	接地汇流盒
	个
	1
	

	2
	接地引下线
	米
	30
	

	3
	接地扁铜
	米
	35
	

	4
	接地扁铜
	米
	45
	

	5
	接地汇流排
	米
	1
	

	6
	接地黄绿线
	米
	40
	

	7
	接地黄绿线
	米
	50
	

	8
	接地黄绿线
	米
	20
	

	9
	安装辅材
	批
	1
	

	(5)EPS电源系统子系统

	1
	EPS电源
	台
	1
	

	2
	EPS电源配套蓄电池
	节
	27
	满足后备60分钟

	3
	EPS电池柜
	台
	1
	

	4
	配套线缆
	项
	1
	

	5
	配电柜
	套
	1
	

	(6)机房布线及移机服务

	1
	布线及理线
	项
	1
	

	2
	数据中心设备移机服务
	项
	1
	

	3
	接入交换机
	台
	5
	

	4
	48U IT机柜
	台
	3
	


（二）技术要求：
	一、

	(1)智能微模块系统子系统

	1
	智能微模块-基础设施一体柜
	1、基础设施一体柜：2000mm×600mm×1350mm
2、配电模块：包含UPS输入、UPS输出、UPS维修旁路开关、防雷保护开关；规格≤3U，配电模块至少需要14路IT输出
3、防雷器：配电柜配置电源防雷器（浪涌保护器/电涌保护器/过电压抑制器）,其泄放电流能力根据招标要求，响应时间25ns，残压≤1.2kV(C级)，≤2.0kV(B级)，防雷器配置前端断路器保护。
4、防雷模块具有遥信功能，防雷器失效可远程监控
5、机架式精密空调：机架式安装于综合柜内，不占机位，高度≤11U
6、机架式精密空调配置：2台，必须可实现1+1轮值工作
7、制冷量：风冷空调，≥11kW
8、压缩机：直流变频制冷
9、风机：EC风机
10、空调风量：不小于2600m^3/h
11、除湿：低载无凝露功能，可以使低负载（最低10%）、高湿环境中冷通道的湿度维持在20%～80%。
12、精密空调产品认证要求：CCC及CQC节能认证。
13、UPS采用机架式20KVA 三进三出；
14、UPS输出必须支持分级下电,保护用户重要负载；过载时关闭次要负载以消除过载，保证供电质量；断电时关闭次要负载，延长重要负载的备电时间。
15、 UPS支持4台并机，多台并机时，系统只需一个通讯选配卡就可实现整个并机系统监控。2台UPS并机时可以共用同一电池组。
16.风扇故障预警：风扇故障停止工作时，应发出声光告警，在风扇转速不正常时，可以提前预警。
17、电容器故障预警：母线电容容值降低时，应能发出声光告警，请投标方应答是否具备电容器预警功能
18、电池故障预警：根据核对性容量测试的实时容量，对比蓄电池额定容量，判定蓄电池健康状态，电池容量下降较大时应能发出告警，请投标方应答是否具备电池故障预警。
19、UPS产品认证要求：提供绿色产品认证、CQC节能认证。
20、动环监控采集器：1U，机架安装,提供机房动环提供统一北向接口，便于接入统一网管系统或远程WEB界面监控
21、漏水监控：对模块内有水源的地方进行漏水检测
22、烟雾监控：实时监测模块内的烟雾状态；
23、温湿度监控：对模块内环境的温湿度进行检测
24、监控显示屏：统一监控屏，可实现对模块所有动环进行监控；10英寸以上，电容屏，支持多点触控。
25、近端通信：单个模块支持近端wifi功能，可通过PAD或手机APP软件实现本地监控。
26、配电模块、机架式精密空调、UPS电源、动力环境监控模块必须同一厂商。
	台
	3

	2
	服务器机柜
	1、机柜（宽×深×高）：600×1100×2000,冷通道为250mm。
2、静载：机柜静态承载能力≥1800kg
3、密闭通道门：双层玻璃门，确保隔热，防止凝露
4、走线设 计：模块输入电缆支持上进线，模块内部电缆支持上走线。
5、并柜：机柜采用专用的机柜并柜连接件，应支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能。
6、机柜采用前后网孔门设 计，前门单开，后门双开，支持通风率不小于70%。
7、机柜的前门、后门及侧板均可锁定，用提供的专用钥匙打开。3.前后门开启角度不小于120°。
8、调平支脚：机柜采用不小于直径为40mm调平支脚调节机柜的水平度，可支持调节高度范围为：10～55mm。
	台
	21

	3
	非定位式水浸传感器
	对模块内有水源的地方进行漏水检测
	个
	3

	4
	温湿度采集模块
	对模块内环境的温湿度进行检测
	个
	9

	5
	双空调下走管组件
	双空调下走管组件，适配微模块内2台空调核心主铜管
	套
	3

	6
	视频单元1
	需要视频监控，7＜存储时间≤30天配置。
该编码内含摄像头、安装支架、VCN540和硬盘、智能ETH插座及相关线缆各1pcs
	套
	1

	7
	视频单元2
	采用200w高清摄像头,自带SD卡存储，存储时间≤7天。
	套
	2

	8
	机柜门磁
	配合动环监控实现机柜开关门告警
	套
	3

	(2)微模块配套施工子系统　

	1
	配电柜改造
	增加3路3P80A空开等
	项
	1

	2
	空调辅材
	含冷媒、铜管、给排水管、电缆、保温棉等
	台
	6

	3
	微模块总输入线缆
	YJV4*35+1*16
	米
	80

	4
	电源线及组件配套
	微模块内部线缆
	套
	3

	5
	UPS电源配套蓄电池
	1.采用12V100AH铅酸免维护蓄电池，设 计寿命≥10年。
2.成组电池容量应保持良好的一致性，电池满电状态下，端电压最大值与最小值差不得超过30mV。
3.自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在97％以上；
4.蓄电池密封反应效率：应不低于98％；
5.板栅结构：正极板采用铅钙合金，正极板结构
6.蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～15kPa；
7.蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接；
8.蓄电池需具有防止底部铅尘短路技术，避免在使用过程中，由于极板铅化合物脱落在底部堆积形成短路，造成蓄电池容量缩减、寿命变短等问题。
9.蓄电池极柱端子需具有多层密封结构，防止蓄电池漏酸、漏电造成安全事故，杜绝采用不起根本作用的托盘表面处理方式。
	节
	120

	6
	电池箱
	A20电池箱，含电池空开，电池之间连接线
	个
	6

	7
	电池连接线
	电池连接线
	套
	3

	8
	电池箱底座
	电池箱底座
	个
	4

	9
	微模块承重底座
	微模块承重底座
	套
	3

	10
	施工费
	微模块内部施工及搬运
	项
	1

	(3)机房设施改造

	1
	静电地板换新
	静电地板换新
	M2
	76

	2
	网络桥架
	
	项
	1

	3
	5P空调
	5P空调
	台
	1

	4
	吸顶空调拆除
	吸顶空调拆除
	项
	1

	5
	空调室外机拆除
	过道空调室外机拆除
	项
	1

	6
	玻璃隔断拆除
	
	平方
	120

	7
	玻璃隔断改造
	
	平方
	108

	8
	原玻璃门改造
	
	扇
	2

	9
	新增玻璃门
	新增玻璃门
	扇
	2

	10
	新增门禁设备
	包含读卡器、开门按钮、电插锁、线材、辅材等
	套
	2

	11
	吊顶修复
	吊顶修复
	项
	1

	12
	墙面改造
	窗户硅酸钙板封堵，刷白
	项
	1

	13
	电池承重架改造
	电池承重架改造，加宽
	项
	1

	(4)防雷接地

	1
	接地汇流盒
	接地汇流盒
	个
	1

	2
	接地引下线
	BVR-35mm2
	米
	30

	3
	接地扁铜
	30×3
	米
	35

	4
	接地扁铜
	20×3
	米
	45

	5
	接地汇流排
	4x40x400 
	米
	1

	6
	接地黄绿线
	BYJR-6
	米
	40

	7
	接地黄绿线
	BYJR-16
	米
	50

	8
	接地黄绿线
	BYJR-25
	米
	20

	9
	安装辅材
	安装辅材
	批
	1

	(5)EPS电源系统子系统

	1
	EPS电源
	1.EPS电源输出给微模块内6台精密空调应急供电。
2.输入电压380V±20%,逆变输出380V±5%
3、输出功率:≧40KW
4、切换时间<2ms
5、Intel微处理器控标，SPWM脉宽调制技术 
6、变频降压启动控制技术，适用于非线性负载 
7、无噪音，无公害，导线和器件具有阻燃性非燃性特性
8、LCD全中文显示
	台
	1

	2
	EPS电源配套蓄电池
	1.采用12V120AH铅酸免维护蓄电池，设 计寿命≥10年。
2.成组电池容量应保持良好的一致性，电池满电状态下，端电压最大值与最小值差不得超过30mV。
3.自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在97％以上；
4.蓄电池密封反应效率：应不低于98％；
5.板栅结构：正极板采用铅钙合金，正极板结构
6.蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～15kPa；
7.蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接；
8.蓄电池需具有防止底部铅尘短路技术，避免在使用过程中，由于极板铅化合物脱落在底部堆积形成短路，造成蓄电池容量缩减、寿命变短等问题。
9.蓄电池极柱端子需具有多层密封结构，防止蓄电池漏酸、漏电造成安全事故，杜绝采用不起根本作用的托盘表面处理方式。
	节
	27

	3
	EPS电池柜
	规格600*800*2200，同EPS主机柜体一致
	台
	1

	4
	配套线缆
	YJV4*25+1*10等
	项
	1

	5
	配电柜
	含施耐德或ABB空开
	套
	1

	(6)机房布线及移机服务

	1
	布线及理线
	列1：
网络柜：24口光纤配线架到网络机房，48口光纤配线架到各列列头柜；
列头柜：48口X5 网络配线架,24X5光纤配线架到服务器柜，接入交换机（48个千兆电口，4个万兆光口）3台，16口光纤配线架到网络柜 
服务器机柜：48口网络配线架，24口光纤配线架
列2：
列头柜：48X6 网络配线架,24X6光纤配线架到服务器柜，接入交换机（48个千兆电口，4个万兆光口）3台，16口光纤配线架到网络柜
服务器机柜：48口网络配线架，24口光纤配线架
列3： 
列头柜：48X6 网络配线架,24X6光纤配线架到服务器柜，16口光纤配线架到网络柜；
服务器机柜：48口网络配线架，24口光纤配线架
	项
	1

	2
	数据中心设备移机服务
	下架、上架、及系统调试服务：
Cisco UCS统一计算系统；
EMC Vplex 存储管理系统；
EMC NX-120存储系统；
EMC Unity400存储系统；
EMC Isilon存储系统；
IBM 小型机；
华为7706交换机；
联想 X3650/X3850机架式服务器；
Oracle数据库（RAC）；
江苏金智智慧校园系统。
	项
	1

	3
	接入交换机
	48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+
	台
	5

	4
	48U IT机柜
	
	台
	3


三年保修，2021年1-2月施工。
