福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脑电信号与肌电信号同步采集融合平台 |  | 1套 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2025年11月28日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份

5、询价时间和地点:时间-- 2025年11月28日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

技术参数指标：

脑电信号与肌电信号同步采集融合平台 1套

脑电信号与肌电信号同步采集融合平台涵盖：脑电事件电位分析系统、表面肌电信号采集分析系统、多模态数据同步采集融合平台。

一、EEG/ERP脑电事件相关电位分析系统参数（模块一）：

1.性能指标

1.1.具有ABR、EEG、ERP、ECOG、SPIKE等采集分析功能。

1.2.单体放大器物理通道数不少于70导，采用硬件同步盒保证同步性。

1.3.放大器面板电极线插孔数量：≥64个，可连接常规脑电盘电极使用。

1.4.系统需具备64个独立脑电（EEG）采集通道，并支持64通道同步采样，每通道采样率≥20,000Hz，所有通道的输入阻抗须≥10GOhms，A/D转换分辨率须达到24Bit，共模抑制比≥110dB，确保对工频干扰具备充分抑制能力，在DC～200Hz宽带范围内，输入等效噪声须≤0.5uVRMS，交流（AC）耦合模式下，信号分辨率须≥5nV/bit。

1.5.放大器具有AC与DC两种采集方式。

1.6.放大器在只增加核磁兼容电极帽的情况下就可以支持核磁下数据采集，不需要更换放大器。

1.7.数据传输：USB3.0传输。

1.8.数据同步盒：应至少提供3路独立物理接口，可同时连接并口和/或串口设备，并支持3路设备并行在线工作；须具备USB Type-A或Type-C上行接口，可实时将TTL/CMOS同步信号转发至任意并口或串口通道；同步盒具备WIFI或蓝牙模块，可通过无线方式向已配对的并口/串口设备发送同步信号。

1.9.配套刺激模块软件须具备单一界面下同时连接并独立控制≥4台电刺激器的能力，软件须内置“4x1环形高精度刺激模式”，系统可自动计算并输出各通道相位、电流强度与定时关系，刺激输出界面能显示已用刺激时间、设定刺激电流幅值、剩余刺激时间、实际输出电流瞬时值，须提供技术白皮书。

2.脑电采集和分析

2.1.支持连续或分段采集，支持单/双极记录且参考电极可根据实验要求选择，在数据采集过程中所有事件均自动检测并记录，反应代码和刺激代码可以有效分离。

2.2.放大器、刺激生成系统、脑电采集（包括输入阻抗测试）等均由系统自动校准，使刺激与记录严格同步。

2.3.支持根据实验和研究需求进行数据滤波、数据重组、去除眼电干扰及伪迹剃除处理，并支持将在线数据转接到Matlab软件。

2.4.支持以下数据展示与数据分析功能：2D和3D脑电地形图及其动态在线呈现、滤波（从傅氏变换到小波变换）、事件相关电位的脑电频谱分析及时域特征分析、叠加平均、PCA/ICA成分分析。

2.5.支持使用ASCII码读入和输出数据，并提供宏命令以进行数据批处理。

2.6.刺激软件可自由编程，可实现声音、文字、文本、图片等不同类型实验程序。

2.7.支持在TaskEvent中执行脚本，提供属性查找与替代功能。

2.8.具备反应时间测试功能模块，被试按下测试按钮后，屏幕随机位置出现刺激点，立即点击刺激点，系统自动记录从刺激出现到点击完成的时间间隔，单次测试支持≥10次有效试验。

2.9.支持多人同步采集功能，无需依赖第三方软件，一套采集软件可以支持8个放大器同时采集，实现8名被试的同步脑电信号采集与行为反应时记录，并提供采集界面软件截图（需清晰显示8人同步采集界面、事件标记等内容）。

3.刺激呈现/采集分析系统

3.1.工作站2套：CPU主频：≥3.2GHz,运行内存容量：≥32GB，独立显卡：≥2GB，硬盘容量：≥2TB，摄像头支持集成或外接摄像头（分辨率不低于4K），提供正版操作系统。

3.2.用于软件操作与演示的27寸显示器2台，用于被试专用27寸显示器1台。

4.脑电电极帽

提供64导银/氯化银(Ag/AgC1)电极帽与盐水脑电电极帽：

4.1.Ag/AgC1电极帽要求如下：电极被包裹在软橡胶内固定、所有电极标记清晰、导电介质为导电膏、皮输入阻抗≤5K0hms。

4.2.盐水电极帽要求如下：采用海绵电极，可重复使用200次以上，可以支持不低于3个小时的脑电采集；导电介质为生理盐水，头皮输入阻抗≤10K0hms。

二、表面肌电信号采集分析系统参数（模块二）：

1.本系统由数据采集放大器、传感器、数据采集与数据可视化观察分析软件组成。

2.支持同步采集16通道EMG肌电数据，并提供16个EMG传感器；可以扩展通道数，最高可扩展的通道数不低于24通道。

3.开放TCP/IP协议接口，支持第三方刺激呈现软件、支持数据导入Matlab等软件。

4.要求放大器采样率≥4000Hz，分辨率每通道不低于16bit，通讯方式采用蓝牙或WIFI无线连接且连接范围≥10米，满电工作时长≥8小时。

5.要求肌电传感器参数如下：增益为1000，信号范围为±1.5mV，带宽为25~500Hz，输入阻抗为＞100G0hm，CMRR为100dB。

6.需具备以下数据可视化分析功能，要求如下，要求提供技术白皮书：

6.1.支持TCP/IP协议接口，LSL接口；支持WIN操作系统、MacOS操作系统、Linux操作系统；具备事件标记功能；

6.2.肌电分析功能：可计算特定于激活的参数包括：开始和结束时间、延迟、最大振幅、最小振幅、均方根、总振幅、激活段积分；可以实现时间和频谱特征提取、最大自由收缩计算；可实现多通道信号同步融合分析处理；

6.3.肌肉工效负载分析功能：可分析测量在一段时间或任务中肌肉承受的负荷，测量肌肉的最大自愿收缩（MVC）、EMG实时获取状态下根据APDF的变化；内置振幅概率密度函数APDF标准曲线：可分析测量受试者在实验过程中的TIME--MVC的APDF图像、累计MVC％值，并判断测试过程中的肌肉负荷及疲劳程度；

6.4.视频同步模块：支持在生物信号和视频数据中定义一个同步点，以实现两者的同步回放，实现数据与事件匹配。可以为其他第三方数据采集设备提供同步标记参考点；

6.5.原始数据格式支持txt、h5、edf，分析报告支持csv和pdf格式导出。

三、多模态数据同步采集融合平台参数（模块三）

1.可以为所有被试者的每一次实验创建工程文件，包括数据存储、调用、查询等管理。

2.平台软件需在同一时间坐标系下连续同步采集≥2种生理模态（至少包含EEG、EMG）且无需任何后期手动对齐或离线插值即可实现数据融合，提供同步采集过程操作界面截图证明（含EEG、EMG通道同时采集的实时波形窗口及时间轴）；在典型采样率下，软件输出的EEG通道和EMG通道之间的时间偏移应＜200ms，提供具有CNAS实验室认可证书的第三方检测机构出具的EEG-EMG同步延迟测试报告或技术白皮书证明材料（报告含①检测依据②测试环境、仪器型号、采样率③延迟统计值④CNAS标志、机构认可编号、查询二维码等）。

3.软件自主可控，提供二次开发API文档（覆盖≥80%核心功能，如数据查询、设备控制、用户管理），并附1个可运行的扩展功能Demo（如新增字段并展示）。

4.可定义快捷键，在实验和回放的过程中，即可实现打标签功能。

5.在视频回放区域可进行视频的暂停、快进、快退和拖拽进度条的功能。

6.同步采集融合平台软件所有界面为简体中文，具备《计算机软件著作权登记证书》，提供系统界面截图及证书复印件。

7.通过TCP/IP等协议接口，支持第三方刺激呈现软件如E-prime3等。

8.提供肌电分析模块：

(1)滤波、陷波处理。

(2)时域分析，包括积分肌电、均方根、绝对值积分、过零点数、Willison幅值、平均值、最大最小值、方差、标准差、EMG直方图等。

(3)频域分析，傅里叶变换、短时傅里叶变换或者小波变换后得到肌电信号的频谱或时频图，可以提取平均功率频率和中位频率等特征。

9.提供脑电数据分析模块：

(1)可导入多种设备和文件格式，可扩展。

(2)支持低通、高通、带通、带阻滤波，提供Butterworth, Bessel, Chebyshev, Elliptic等多种滤波方式。

(3)支持数据重采样。

(4)支持独立主成分(ICA)去噪，能够可视化交互性测试各独立成分的时序特征、头皮场分布以及对EEG信号的影响。

(5)可实现频谱、时频分析及可视化，可绘制不同电极或平均的频谱图，支持以对数或线性尺度方式显示频率，支持绘制不同电极位置的频谱特征图。

(6)可以设置常规频率，并支持自定义频率：Delta(1-4Hz)δ波、Theta(4-8Hz)θ波、Alpha(9-14Hz)α波、Beta(14-30Hz)β波、Gamma(30-49Hz)γ波、Custom用户自定义频段等。

(7)提供GFP全局场功率，作为衡量全头皮传感器信号一致性的指标，提供截图证明。

(8)提供非周期性指标提取和分析功能，提供截图证明。

(9)支持坏导联标记，坏数据段标记。

(10)提供基于最大、最小幅度的异常信号自动检测和剔除功能。

(11)支持事件相关ERP数据和静息态数据。

(12)支持按实验条件聚合数据并分析前述指标。

(13)支持原始数据、分析指标的导出(.csv等格式)。

(14)支持图片导出为矢量图和位图，支持多种格式(.pdf,.svg,.png,.jpg,.tiff)，图片像素密度大于等于300dpi，可直接用于高质量印刷出版需求。

(15)支持按实验条件提取指标，并支持群体统计分析。

配置要求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单台套配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EEG/ERP脑电事件相关电位分析系统 | 1 | 高阻转换器1台、数据采集和分析软件各1套、电刺激软件1套、放大器1套、同步盒1套、电极帽（Ag/AgC1电极帽和盐水电极帽）各2顶、电极帽附件2套、导电膏和磨砂膏各6支 |
| 2 | 表面肌电信号采集分析系统 | 1 | 16通道数据采集器1个、EMG传感器16个、ECG和EDA传感器各1个、呼吸传感器1个、传感器1个、参考电极1个、事件达标器1个、数据采集分析软件1套、蓝牙接收器1个、电极贴片（50片/包）50包、仪器箱1个 |
| 3 | 多模态数据同步采集融合平台 | 1 | 同步采集软件1套、电脑2套、显示器2台 |

商务要求：

交货期：签订合同后30日内。

要求整机硬件设备免费保修3年起，软件质保期3年起，同系列软件终身免费升级。