
福建中医药大学设备询价工作单

公司名称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	中央台
	
	22台
	
	

	2
	化学通风橱
	
	8台
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2025年9月19日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2025年9月19日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

主要技术指标：

一、中央台22台

1、台面

1.1 实验台的翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度；力学性能：主桌面垂直静载荷、水平静载荷、桌面垂直冲击试验应符合实验台GB/T3325-2024要求；台面选用≥12.7 mm厚实芯理化板，长度≥4.5m，宽度≥1.5m,高度≥0.85m。

1.2、理化板台面耐化学试剂性能依据“GB/T 17657-2022”检测方法进行检验，乙酸乙酯、乙酸（≥98%）、丙酮、四氯化碳、铬酸（≥60%）、硫酸（≥98%）等至少49项化学试剂通过检测，检测结果等级均达到“5级（无明显变化）”。要求提供满足以上要求的理化板相应检测报告，检测报告需有CMA标识；
1.3、理化板台面甲醛释放量检测结果＜0.012mg/m³（根据测试结果，依据GB/T39600-2021判定为ENF 级）。要求提供满足以上要求的理化板相应检测报告，检测报告需有CMA标识；
1.4、理化板台面物理性能按照“GB/T 17657-2022”或“GB/T 7911-2024”检测方法进行检测：“密度”检测结果需≥1.41g/cm3  、“耐划痕”≥4级、“耐大球冲击（冲击高度≥1800mm）”凹痕直径≤8mm、“静曲强度”≥130MPa、“抗拉强度”≥65MPa、“尺寸稳定性（高温）-纵向”检验结果≤0.35%、“耐辐射热”≥230s。要求提供满足以上要求的理化板相应检测报告，检测报告需有CMA标识；
1.5、理化板台面“放射性核素限量”按照GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测标准进项检测：“内照射指数”、“外照射指数”检测结果均＜0.1。“镭-226”比活度测试检测结果＜15Bq/kg、“钍-232”比活度测试检测结果＜8Bq/kg、“钾-40”比活度测试检测结果＜35Bq/kg。要求提供满足以上要求的理化板相应检测报告，检测报告需有CMA标识；
1.6、理化板台面依据GB/T 17657-2022 检测方法：“顺纹抗压强度”检测结果≥125MPa、“色差”检测结果△E≤0.19、“静曲强度—浸渍-冰冻-干燥处理法”检测结果≥82MPa、“板面握螺钉力”检测结果达到≥3320N。要求提供满足以上要求的理化板相应检测报告，检测报告需有CMA标识；
1.7、理化板台面抗菌性能依据GB/T 31402-2023“塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定”的检测方法：“鲍曼不动杆菌”、“蜡样芽胞杆菌”、“粘质沙雷氏菌”的抗菌活性值均≥6.0，抗菌率均≥99.9%。要求提供满足以上要求的理化板相应检测报告，检测报告需有CMA标识；
2、全钢实验台柜体

2.1 材料采用1.0mm优质冷轧钢板，外壳通过模具一体成型，经剪板、开槽、折弯成型等工艺流程，所有外露的焊缝均需抛光处理，光滑不伤手；内设前后立柱，配加强筋；

2.2 钢制部件表面经酸洗、磷化后均匀进行环氧树脂粉末喷涂柜体表面，耐腐蚀；

2.3 抽屉面、抽屉为冷轧钢板折弯一体成型、支架承受能力强、板折弯后经钻尾螺丝连接于外侧抽屉面板，配DTC三节导轨；

2.4 柜体底板—冷轧钢板折弯一体成型，内加加强筋，防止层板受力变形；

2.5 柜体门板一律采用内外双层构造、内设加强筋并填成型隔音材料；

2.6 活动层板：内加加强筋，防止层板受力变形，配钢制层板托销，可自由拆卸；

3、钢制柜体五金配件
3.1 门板采用不锈钢合页，使用过程中应无噪音，耐腐蚀。抽屉采用三节静音滑轨，模具成型，表面经环氧静电喷涂，耐腐蚀；

3.2 柜体底部安装钢制水平调整螺杆，专用可调脚，承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀；

3.3 门板配置防撞胶及防撞胶粒，防止关门关抽屉时碰撞、磨损表面喷涂层而发出噪音；

3.4 抽屉及柜门拉手：拉手采用铝合金亚光暗拉手或铝型材扣手；

4、水龙头

水龙头管：龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现沙眼，涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；
5、PP水盆

5.1 水槽：采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≤5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线；
5.2 耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含2,4,5-三氯苯胺、2-甲氧基乙醇（特纯）、40%氢氟酸、N-甲基吡咯烷酮、苯甲酸苄酯、丙二醇甲醚、丙烯酸异辛酯、48%氢溴酸、50%氟硼酸、氢氧化铵、冰醋酸、丙酮、碘、单宁酸、碘酸钾、次氯酸钠、二硫化碳、甘油、高碘酸钾、酚酞、二氯甲烷等≥154种有机、无机试剂，检验结果均为5级，无明显变化；
5.3 抗菌性：依据JC/T 897-2014标准，要求≥14种细菌的检测，检测值≥99.99%（菌种包括金黄色葡萄球菌，大肠埃希氏菌，粘滞沙雷氏菌、鼠伤寒沙门氏菌等）；
5.4 耐老化测试：通过氙弧灯老化测试（依据GB/T 16422.2-2022和GB/T 250-2008，测试条件：3000小时，黑标温度65℃，辐照度0.51W/m2·nm），色牢度等级达4级，符合相关技术要求；
5.5 低温老化性：依据GB/T 2423.1-2008标准，测试条件为-40℃恒温环境下持续60小时，测试结果需满足：外观未变色，无明显变化，低温老化后拉伸性能最大力≥4.81×10³N、拉伸强度≥120MPa、断裂伸长率≤1.3%；
6、桌面洗眼器

6.1 主体：加厚铜质H59-1；洗眼喷头，加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱；

6.2 防尘盖：PP材质，可防尘，使用时可随时被水冲开；

6.3 水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成；

6.4 前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等≥5μm颗粒杂质；

6.5 供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管；
6.6 洗眼量：≥6L/min；
7、试剂架和层板：采用铝合金立柱，厚度≥1.2mm，表环氧树脂静电喷涂，两边装高度约≥40mm铝合金型材作为挡边，防止物品滑落。立柱底部安装电源盒，上装经过国标认证的五孔（220V，10A）多功能插座；层板采用≥10mm厚的单面磨砂钢化玻璃，≥2.0mm厚一级冷扎钢板制成的挂钩，主支架与中央试剂架电线槽为≥80*40mm，≥2.0mm厚铝合金模具一次成型，配铝合金条拦柱；
8、实验台排水管：负责排水管下水开孔，采用PP或聚四氟等耐化学腐蚀排水管，采用专用固定装置固定保持排水管道的位置恒定，避免因排水管变型导致的排水困难或堵塞；
9 安装要求：根据现场已有条件负责安装场地清理，负责机房电路的接入和零线安全，保证水、电路符合现有实验室安全警报系统要求，确保设备能安全、正常运行，满足化学品化学排水达到教育部实验室安全的要求；
10、配置：中央台共计22台。
二、化学通风橱

1、通风橱柜体

1.1 规格：1500×850×2350mm(±10mm)，结构分为上箱、台面、下箱和排风系统四个部分，可以用于化学合成实验的开展，具有化学气体实验的气路，能够开展N2、O2的气体合成实验；

1.2 顶部含照明、自动门、排风系统；

1.3 中部为负压操作区域，可选配不同材质的内衬以满足不同实验需求；

1.4 下部为模块化伺服面板，内含独立水、电、气管线系统；

1.5 下柜为可移动模块化结构，标配钢制下柜；

2、通风橱主框架

2.1 前主框架：采用3.0mm厚一体成型6063合金框架，合金框架表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂粉末静电喷涂，经220°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕，配重块前置便于保养和维护；
2.2 主后框架：采用1.2mm优质冷轧钢板表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理、烘干后，使用环氧树脂粉末静电喷涂，经220°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致，无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；
3、通风橱台面
3.1 采用20mm厚一体实芯黑色坯体实验室专用陶瓷台面，平整度高，物理强度高，耐划痕，耐高温，耐腐蚀，抗冲击，抗菌，易于清洁维护；
3.2 物理性能：依据GB/T 17657-2022标准，对陶瓷台面进行检测，样品数量≥20块，检测结果为：耐划痕：3级，2.0N负荷测试后未见划痕；耐高温：试件表面无裂纹；抗冲击：压痕直径：≤5.1mm；表面耐冷热循环：试件表面未出现裂纹、鼓泡等现象；
3.3、抗菌性能：依据JC/T 897-2014标准，对陶瓷台面进行检测，样品数量≥20片，检测结果为：对微生物金黄色葡萄球菌的抗菌率达到≥99.99%，对大肠埃希氏菌的抗菌率达到≥99.95%；
4、通风橱台面内衬及导流板：

4.1 实验室用4mm厚耐酸碱材料，三级导流排风设计，使实验过程中产生不同比重的气体有效排出，并达到防腐效果；
4.2 按“JIS Z 2801:2010抗菌加工制品-抗菌性试验方法和抗菌效果的测定”，以下检测菌种“抗菌活性值（R）”达到以下要求∶大肠杆菌≥6.0、金黄色葡萄球菌≥5.4、铜绿假单胞菌≥2.8、肺炎克雷伯氏菌≥6.0、肠沙门氏菌肠亚种≥5.8、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌≥5.4。“抗真菌效果实验”依据《合成高分子材料防霉性的测定》检测方法，检测菌种包含∶巴西曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉、出芽短梗霉，28天样品表面观察到的生长级别达到“1级”；
4.3 燃烧性能的检验结果符合GB8624-2012中平板状建筑材料及制品B1（C-s1,d0）级难燃材料（制品）的技术要求。物理性能依据《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板（HPL）》的综合判定原则：“耐光色牢度，灰度卡等级”≥ 4 级、“弯曲弹性模量”≥ 17600MPa、“弯曲强度”≥ 180MPa、“抗大球冲击”凹痕直径≤4mm、“尺寸稳定性”（纵）最大值≤0.1%。甲醛释放量检测结果≤0.010mg/m3（根据测试结果，依据GB/T 39600-2021判定为ENF 级）；

4,4 按“使用环境仓测试和评估室内源释放挥发性有机化学物质的标准方法”测试，要求TVOC总挥发性有机化合物96小时释放率≤15μg/ m2h。苯、二硫化碳、四氯化碳、乙二醇乙醚乙酸酯、异佛尔酮、四氯乙烯、乙酸乙烯酯在“标准教室的推算浓度”和“个人办公室的推算浓度”情形下，检测评估均为n.d.( 未检出)；
5、通风橱视窗

5.1铝型材框架，6mm组合型钢化防爆浮法玻璃，活动垂直水平升降，可停于任意位置，最大开启高度800mm（可选夹胶玻璃，中间层的胶膜坚韧且附着力强，受冲击破损后不易被贯穿，碎片不会脱落，与胶膜紧紧地粘合在一起，具有耐震、防爆的性能）；
5.2视窗带有500mm自动机械锁，移门上行至500mm需人工解除锁定后移门方可继续上升，下行时自动解锁；
5.3 视窗移门防坠落功能：玻璃视窗拉门，断开一个悬挂装置时，视窗应停滞在最初位置附近，要求提供第三方检测机构出具的符合本项要求的检测报告；
5.4 视窗移门位移力：玻璃视窗门拉前下沿，左，中，右三个位置，上拉起至600 mm高度，下拉至最低点位置，拉力的数值小于30N；
5.5 视窗移门防喷溅：拉门关闭到最小开度，飞溅在拉门内表面上的液体从表面滴下，流至排风柜台面上，没有溢出，要求提供第三方检测机构出具的符合本项要求的检测报告；

5.6 内腔爆炸卸压：工作空间发生爆炸时需要卸压，排风柜的设计提供有效卸压装置，且卸压不会对操作人员或排风柜周围的任何其他人造成危险，要求提供第三方检测机构出具的符合本项要求的检测报告；
5.7 限位和报警：垂直拉门，限位装置，放置视窗开启超过视窗上标记的最大操作位置450mm。视窗开启位置回到450mm以下时，限位装置自动复位。且应结合声音和视觉警报以向操作员警示拉门打开到超过最大操作拉门开度。发出警报后，声音警报可静音停止；

5.8 水槽水龙头：采用遥控式，PP水杯，PP水杯安装在通风柜靠后部分，尽量节省前面台面利用空间；

6、通风橱顶部
6.1 顶排风口：250锥形风罩，采用PP改性材料，耐化学性和热形变强，符合空气动力学的设计，极低的压力损失，具有排风性能；
6.2 同步带：通风柜升降采用HMT5同步带；
6.3 同步带轮：同步轮为赛钢精密注塑一体成型，每个同步轮自带轴承；
6.4 照明：采用全罩式灯座设计，内置LED灯，光度≥600LUX，隐藏于导流板上方，易维修，且具有泄爆功能；
7、通风橱通风气电系统
7.1 伺服面板：采用合金框架，使用5mm铝塑板，内置IP55断路器防护盒[含漏电保护器、断路器]、国标插座、水遥控阀、气遥控阀；
7.2 表面风速平均性：在面风速0.3m/s前提下，面风速的最大偏差比和最小偏差比不大于15%，要求提供第三方检测机构出具的符合本项要求的检测报告）；
7.3 压损（阻力试验）：排风柜拉门打开到安全操作高度时，当面风速0.3m/s时阻力值小于22 Pa，要求提供第三方检测机构出具的符合本项要求的检测报告）；
7.4 可视化烟雾测试：小烟雾、大烟雾在排风柜相应位置释放烟雾试验，柜外烟雾被捕获，并进入通风柜，无可见逃逸；柜内烟雾可排出，无可见外溢，要求提供第三方检测机构出具的符合本项要求的检测报告；
7.5 示踪气体浓度测试；拉门移动影响测试；周边扫描。参照测试标准，试验结果： 符合。

7.6 产品具有低泄露性能: 排风柜拉门打开到安全操作高度时，当面风速0.3m/s时：浓度测试(内侧法)； 浓度测试（外侧法）；抗干扰试验等性能均符合标准；
7.7 产品具有良好电气安全性能:电气安全：排风柜通过欧盟CE 认证，要求提供有效的CE证书影印件和证书在公告机构网站查询截图；
8、通风橱下柜部分

8.1 承重钢支架:用30*50mm钢管焊接成型，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，表面经高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂，经220°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；
8.2 功能柜体: 根据实验环境需求配置可活动全钢柜体；箱体柜身采用冷轧钢板制作，表面经高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂，经220°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；
8.3 下柜门: 采用优质冷轧钢板，内外双层扣合式结构，内填充隔音材料，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，表面经高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂，经220°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；
8.4 铰链拉手: 采用不锈钢铰链，用柜门一体式成型拉手；
9、气路部份
9.1 半自动切换装置：半自动切换功能(当一侧的气瓶组气体用完后，会自动关闭输送阀同时另外一侧的气瓶组会自动供入气体)；

9.2 紧急排空功能(当气体超压时，排空阀会自动将超出的压力释放)；

9.3 气体通过时，能满足纯度99.99%N2的输出；

9.4 满足进气压力:最大25MPa，出气压力≥2.5MPa，流量：≥20Nm3/h；

9.5 外泄漏率:10-8mbar l/sec (氦检)，工作温度：-30℃-+40℃；

9.6 二级减压阀，气体通过时，能满足纯度99.99% N2的输出，满足进气压力最大40bar，出气压力0-6bar，流量≥10Nm3/h，外泄漏率10-8mbar l/sec(氦检)，工作温度范围-30℃-+40℃，材质：Brass；

9.7 统一采用BA级 316L气体管路，光亮退火成型不锈钢管，整体管路采用自动焊接而成。管道的内表面处理值要小于0.37u；主管道采用≥3/8英寸BA管，支管道采用1/4英寸BA管，壁厚≥0.89mm；
9.8 球阀：应满足实验室内的化学合成的要求，端口与管子的内径尺寸相匹配，密封性良好；

9.9 钢瓶接头：材质：316L BA级，耐压≥3000psi，一端符合标准钢瓶的连接型号，另一端为全自动焊接而成，工作压力≥3000psi；

10、泄露报警探测器

10.1 检测气体:可以检测N2、CO2等气体；

10.2 当系统监控现场中的被测气体浓度达到或超过设定的低报值且低于高报值，控制器处于低报状态：数码管显示气体浓度值，同时低报指示灯亮，并发出声音报警信号。低报警继电器与总报警继电器闭合，控制外设工作；
10.3 当系统监控现场中的被测气体浓度达到或超过设定的高报值且低于超高报值，控制器处于高报状态：数码管显示气体浓度值，同时低报指示灯亮，并发出声音报警信号。低报警继电器与总报警继电器闭合，控制外设工作；
11、安装要求：根据现场已有条件负责安装场地清理，负责机房电路的接入和零线安全，保证水、电路符合现有实验室安全警报系统要求，确保设备能安全、正常运行，满足化学品化学排水达到教育部实验室安全的要求；
12、配置：化学通风橱8台。

配置要求
	序号
	名称
	数量
	单台套配置

	1
	中央台
	22台
	中央台1台；

	2
	化学通风橱
	8台
	通风橱1台


商务要求：
交货期：签订合同后30日内。

要求整机免费保修1年起。

