
福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	二氧化碳培养箱
	
	11台
	
	

	2
	切片机
	
	1台
	
	

	3
	无创血压仪
	
	1台
	
	

	4
	血压监测传感器(大小鼠)
	
	1套
	
	

	5
	蛋白电泳转印系统
	
	2套
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2025年11月14日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2025年11月14日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

主要技术指标：
一、二氧化碳培养箱  11台

1、工作体积：≥184升；

2、标配搁板数目：≥3块；

3、温度控制范围：高于室温5℃～50℃；

4、温度控制精度：≤±0.1℃；

5、温度均一性:≤ ±0.3℃(在37℃下)；

6、具备温度跟踪报警；

7、绿色LED温度显示；

8、直热式加热，加热元件位于培养箱外壁，直接六面加热，温度均匀；

加湿方式：底部水盘式；
二氧化碳控制范围：0～20%；

11、二氧化碳控制精度：≤±0.1%；

12、具备二氧化碳跟踪报警；

13、二氧化碳浓度控制：TC热导传感器，位置为腔室内。探头寿命不少于5年，设备进行高温干热灭菌时探头可保持原位；

14、配置HEPA高效过滤系统，在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，至少每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。需提供官方质检报告证明其有效性，并应在验收时通过现场实测验证；

15、LED数字显示温度和二氧化碳浓度及腔体内空气洁净级别；

16、非湿热灭菌，具有≥140℃干热灭菌程序，灭菌周期为12-14小时。需提供官方质检报告证明其有效性，并应在验收时通过现场实测验证；

17、腔室内壁：圆角结构，无冲压到内壁上的支撑横条或支撑支点，易于擦拭清洁；不锈钢搁板及支架可拆卸；

18、标配远程报警触点，可连接报警/监测系统；

19、具有门加热系统；
20、紫外灯管位于仪器内腔后壁上方，可定期对箱体内部进行消毒；

21、可根据安装环境安装培养箱门，开门方向左右可换；

22、单台配置：细胞培养箱主机一台，不锈钢搁板3块，HEPA过滤器1个，0.2um过滤器2个，不锈钢增湿盘1个，叠放结构件1套。

二、切片机  1台
1、切片厚度：0.5-100μm；

2、修块厚度：1-600µm；

3、水平进样幅度：24mm±1mm；

4、垂直样品行程：70mm±1mm；

5、静音样品回缩：5-100μm，可关闭；

6、粗进速度至少包含300μm/s，800μm/s和1800μm/s；

7、至少包含两种手动切片模式：半刀模式和全手轮旋转模式；

8、手轮具有平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳；

9、配备窄刀片刀架；

10、标配样本夹（L×H×W）：≥55×50×30mm；

11、独立的控制面板，图形化按钮设计有效控制所有重要操作；

12、具有个性化的小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向；

13、带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本；

14、废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑；

15、具备储物盘功能；

16、刀架带有红色护手；

17、具备刀架三点锁定及侧向移动功能；

18、手轮有不少于2个独立的安全锁定系统；

19、可视信号和声音信号提示剩余进样距离；

20、单套配置清单：主机一台（顶部方型），半电动式；低温扩展冷冻附件一套。

三、无创血压仪 1台
1、血压仪主机1台，支持不低于8个通道，至少可以8个动物同时同步测量鼠尾血压；

2、仪器直接测量不少于6个参数，包括收缩压、舒张压、平均压、心率、鼠尾血流量、鼠尾血容量；

3、支持直接测量舒张压，不允许估算替代直接测量功能；
4、体积压力法检测，通过体积压力传感器检测鼠尾血压传感器传感器内血容量的变化；

5、测量范围、可测试的动物范围包括8-950g的小鼠、大鼠，及黑色系小鼠；

6、需满足可测量清醒动物和麻醉状态动物；

7、提供2种小鼠束缚器：小鼠动物束缚器（25-50g）不少于8个，小鼠动物束缚器（8-25g）不少于8个；

8、提供2种大鼠束缚器：大鼠动物束缚器（300-500g）不少于8个，大鼠动物束缚器（200-300g）不少于8个；

9、标准动物用红外体温探测仪；

10、标配电脑端软件，具有以下三项功能：①动物、实验、操作人员分组管理；②原始图形、数据回看，导出；③数据统计分析，直接生成实验结果分析报告；

11、兼容核磁共振。

12、单套配置清单：无创血压仪主机一套、大鼠束缚器（200-300g）8个，大鼠束缚器（300-500g）8个，小鼠束缚器（8-25g）8个，小鼠束缚器（25-50g）8个，动物加热板2套、动物温度计1个、软件1套。

四、血压监测传感器(大小鼠) 1套

1、传感器工作原理；体积压力法检测，适配鼠尾血压仪；

2、小鼠血压传感器及鼠尾阻断环组件不少于8套：包括XS型鼠尾阻断环，S型的鼠尾阻断环，S型的血压传感器传感器；
3、大鼠血压传感器及鼠尾阻断环组件不少8套：M型鼠尾阻断环，L型的鼠尾阻断环，M型血压传感器传感器，L型的血压传感器传感器；

4、单套配置清单：8套大鼠血压传感器（8个M型鼠尾阻断环，8个L型的鼠尾阻断环，8个M型血压传感器传感器，8个L型的血压传感器传感器），8套小鼠血压传感器（8个XS型鼠尾阻断环，8个S型的鼠尾阻断环，8个S型的血压传感器传感器）。
五、蛋白电泳转印系统 2套
1、每个槽使用≥2个电泳模块，电泳槽可同时进行≥4块SDS-PAGE凝胶电泳；

2、兼容预制胶：Ready Gel预制胶和手灌胶（长玻板灌制）；

3、凝胶大小(W × L)手灌胶：≥8.3 × 7.3 cm；

4、典型上层缓冲液体积：≥120mL，下层缓冲液体积：≥180mL；

5、灌胶架平行排列；

6、带有简单凸轮的制胶框；

7、封边垫条永久地固定在长玻板上；

8、具有上样模具；

9、单套配置清单：电泳槽和盖各1个，跑胶模块2套，灌胶架2个，制胶框4个，垫条4个，电泳梳5把（1.5mm），厚薄玻板5套（1.5mm），上样引导装置1个。

配置要求
	序号
	名称
	数量
	单台套配置

	1
	二氧化碳培养箱
	11台
	细胞培养箱主机一台，不锈钢搁板3块，HEPA过滤器1个，0.2um过滤器2个，不锈钢增湿盘1个，叠放结构件1套

	2
	切片机
	1台
	主机一台（顶部方型），半电动式；低温扩展冷冻附件一套

	3
	无创血压仪
	1台
	无创血压仪主机一套、大鼠束缚器（200-300g）8个，大鼠束缚器（300-500g）8个，小鼠束缚器（8-25g）8个，小鼠束缚器（25-50g）8个，动物加热板2套、动物温度计1个、软件1套

	4
	血压监测传感器(大小鼠)
	1套
	8套大鼠血压传感器（8个M型鼠尾阻断环，8个L型的鼠尾阻断环，8个M型血压传感器传感器，8个L型的血压传感器传感器），8套小鼠血压传感器（8个XS型鼠尾阻断环，8个S型的鼠尾阻断环，8个S型的血压传感器传感器）

	5
	蛋白电泳转印系统
	2套
	电泳槽和盖各1个，跑胶模块2套，灌胶架2个，制胶框4个，垫条4个，电泳梳5把（1.5mm），厚薄玻板5套（1.5mm），上样引导装置1个


商务要求：
交货期：合同签订后30日内。

要求整机免费保修1年起。
