
福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

	合同包
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1-1
	电梯
	
	1
	
	详见附件

	2-1
	显微数码无线互动系统
	
	1
	
	详见附件

	3-1
	电子书阅读器
	
	1
	
	详见附件

	4-1
	激光散斑血流成像系统
	
	1
	
	详见附件

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2017年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2017年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

合同包1：

电梯询价参数
1、类型: 有机房电梯；
2、额定速度: ≥1.0m/s；
3、额定载重: ≥1000kg；
4、停站层数: 3层3站；
5、停靠站：1,2,3；
6、基站: 1F；
7、提升高度（mm）：14000；
8、顶层高度（mm）：4000；
9、底坑深度（mm）：1200；
10、井道尺寸（mm）：1750×2580；
11、轿厢尺寸（mm）: 1000宽×2200深×2400高；
12、操作控制: 自动；
13、运动控制: 32位处理器并结合最新的控制算法；
14、控制方式: 单控；
15、通讯控制: 单控；
16、开门方式: 中分（800*2100）；
17、轿厢内部装饰: 304发纹不锈钢，CE-43，发纹不锈钢顶，PVC地板F-125；
18、轿厢讯号装置: 轿厢前壁设有一个操纵盘，液晶数码楼层显示及方向指示；
19、厅门门套装饰: 304厅门均为全发纹不锈钢；
20、厅门讯号装置: 各层均设组合式呼梯按钮，液晶数码楼层显示及方向指示，发纹不锈钢面板外呼系统；
21、门保护系统: 红外光幕门保护系统≥48束；
22、地坎: 轿厢及各层厅门地坎均为硬质铝合金；
23、轿厢通风: 轿顶装有风扇；
24、门系统: VVV永磁同步门机；
25、电源: 动力电源：交流380伏,三相, 50赫，照明电源：交流 220伏,单相,50赫；
26、曳引机整机: 原品牌的永磁同步无齿轮曳引机；
27、安全钳: 原品牌安全钳；
29、称重装置: 原品牌。
合同包2：

显微数码无线互动系统询价参数
一、教师端尼康E200高级数码生物显微镜 1台
*1、一体式数码生物显微镜，一根USB数据线同时完成充电和数据传输。
2、内置高分辨率研究型科学CMOS光电传感器，靶面尺寸≥1/2’，最大分辨率≥4608×3456 ,有效像素≥1600万，USB3.0接口供电；
3、数码视野范围90%；
4、可对图像的色彩、亮度对比度、曲线等进行修正；
5、手动，自动曝光，手动/一次白平衡；
*6、光学系统：采用CFI60或NIS或ICCS无限远光学系统，齐焦距离不小于60mm。
7、目镜筒：铰链式双目筒30°倾斜。铰链部分可360°旋转，双目瞳距：47mm-75mm。
8、目镜：10×，视场数F.N.20（防霉处理），高眼点、双目视度可调，目镜带刻度尺。
9、转换器：内倾式四孔物镜盘。
*10、自动恢复聚焦工作台：双层机械载物台，XY向导轨内置，移动范围大于76×52（mm），面积大于195mm×140mm（面积大于25192mm2），自动恢复聚焦工作台，工作台按下后可立即下降，以便更换切片或给切片滴油，一旦手离开，就返回原始位置。
11、粗微调焦机构：粗微同轴，采用三角导轨滚柱交叉导向机构。粗微调焦范围不小于：22mm，粗调每转37.7mm。微调每转0.2mm，最小读数：2μm，粗调焦带上限位及松紧调节环，具有过载保护自动卸力装置。
   *12、高级长工作距离高数值孔径不小于60mm齐焦距物镜：
  CFI Plan 4X（N.A=0.10，W.D. 30mm）,
  CFI Plan 10X（N.A=0.25，W.D. 7mm），
  CFI Plan 40X（N.A=0.65，W.D. 0.65mm），
  CFI Plan 100X（N.A=1.25，W.D. 0.23mm）。
13、聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A.1.25，孔径光栏有对应物镜的倍率标记；14
14、照明系统：内置透射光柯勒照明，卤素灯6V 30W。
15、更换灯泡方式：更换灯泡不必将显微镜翻转过来，只需将集光镜座取下即更换灯泡。
16、图像工作站：操作系统预装Windows 8.1；≥屏幕尺寸23英寸，屏幕分辨率不低于1920x1080；屏幕比例16:9，背光类型LED背光；≥CPU型号Intel 酷睿I5，≥内存容量8GB，内存类型DDR3；≥硬盘容量1TB；光驱类型Rambo刻录光驱；≥2G独立显卡，内置麦克风、音箱；802.11n无线网卡；集成网卡；USB数据接口、HDMI视频接口等，光电鼠标、键盘套装。
二、教师端尼康SMZ745T高级数码体视显微镜 1台
  1、变倍比：1:7.5；
2、总放大倍数：3.35- 300 X；
  3、目镜10X/22mm；15X/16mm；20X/12mm;
 *4、工作距离: 115mm；
5、可接CCD影像系统，同步支持视频观察和图像拍摄的三目镜；
6、双目镜筒:  45度倾斜，瞳距52-75mm；
 *7、机架：C-DS透射底座，内置反光镜系统，科勒照明系统，双管蛇形照明器，底座两边带支撑手臂操作的支架系统；
8、密封功能：变倍镜筒、10X目镜都具有密封功能；
  9、高分辨率研究型科学CMOS光电传感器，靶面尺寸≥1/2’，最大分辨率≥4608×3456 ,有效像素≥1600万，USB3.0接口供电；数码视野范围90%；可对图像的色彩、亮度对比度、曲线等进行修正；手动，自动曝光，手动/一次白平衡。
三、学生端尼康E100数码显微镜 35台
1）一体式内置数码生物显微镜，与教师机同一品 牌便于维护；
   *2）科学CMOS光电传感器，靶面尺寸1/2.5’，最大分辨率不低于2592×1944 ,有效像素不低于500万，USB2.0接口供电；
3）数码视野范围大于90%；
4）可对图像的色彩、亮度对比度、曲线等进行修正；
5）手动，自动曝光，手动/一次白平衡；
    6）光学系统：采用CFI或UIS或ICCS无限远光学系统；带防霉结构设计；光学倍率：40X—1000X；
7）铰链式双目观察筒：倾斜30°，可360°旋转，瞳距：48~75 mm；
8）CF10X目镜，视场数F.N. 18 （防霉处理），高眼点，双目视度可调；
   *9）CFI或UIS或ICCS Plan物镜：4X（0.10）/WD25,10X（0.25）/WD6.7,40X（0.65、弹簧）/WD0.6，100X（1.25、弹簧、油）/WD0.14；
10）物镜转换器：外倾式四孔转换器；
11）共轴粗微调，三角导轨滚柱交叉导向机构.两侧微调焦，实现精确调焦；控制手柄低位设置,可单手操作。粗调旋钮，带上限位及松紧调节环；具有自动卸力装装置；
12）矩形双层机械平台：移动范围不小于76×40（mm），面积不小于155(W)×134(D)mm，游标读数0.1mm；
13）阿贝式聚光镜：NA=1.25 带孔径光栏，蓝色滤色片Φ33mm，对应于每个物镜的位置标记；
14）光源：内藏式卤素灯6V20W，更换灯泡方便，可直接打开灯室盖，更换灯泡，无须从底部安装；
15）具有整机防霉装置；
   *16）图像工作站：操作系统预装Windows 8.1；≥屏幕尺寸19英寸，屏幕分辨率不低于1920x1080；屏幕比例16:9，背光类型LED背光；≥CPU型号IntelI3，≥内存容量4GB，内存类型DDR3；≥硬盘容量500GB；内置麦克风、音箱；802.11n无线网卡；集成网卡；USB数据接口、HDMI视频接口等，光电鼠标、键盘套装；
17）学生端可同时兼容Windows系统和Android系统，满足灵活教学。
四、互动系统控制软件 1套
主要需要功能与应用：
1.课堂教学
1）屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。
2）屏幕广播速度增强；
3）屏幕笔； 
4）网络影院； 
5）共享白板；
6）视频直播：可通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机。
7）语音广播；
8）语音对讲；
9）学生演示；
10）分组教学；
11）学习讨论；
 12）文件分发：文件分发和提交必须可以拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。
13）作业提交；
14）网络快照；
15）屏幕监视
2.教学评测
1）试卷编辑：教师能够在家中编辑试题，试题类型支持单选、多选、判断、自由发挥，可插入图片，设置试卷名称、教师名称、班级、考试时间和总分。允许用户从 Word 文件导入试题，可通过导入 Word 文件添加试题。
2）开始考试：教师将试卷分发给学生即可开始考试，考试过程中可以教师如有问题补充，可暂停考试，在特殊情况下，可以暂挂考试，下次启动系统后可继续考试；考试过程中如有断电、关机等意外情况学生机可断线重连，考试结束后学生可提交或时间到自动提交。
3）阅卷评分：收取的试卷系统可自动评分，教师添加批注，查看柱状图显示的考试统计结果，并能够将评分结果以网页形式发送给相应的学生。
4）随堂小考：教师启动快速的单题考试（可在试题中添加图片）或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。
5）答题卡考试：教师导入word、ppt、excel、pdf等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题等。
6）抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可，作答正确“星星”奖励，并可升级为月亮和太阳，吸引学生注意力，主动参与活动。竞赛支持同一小组内排名。
3.课堂管理
1）电子点名、班级模型、签到、学生端属性查看、系统日志、黑屏肃静、远程命令；
2）分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。
3）图标监看、自动锁屏、远程登录、U 盘限制、上网限制、程序限制、打印限制、光盘限制、请求帮助、远程消息、远程设置。
4）防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。
五、教师端形态分析软件 1套
5-1、基本模块：
1．图像采集与存储；
2．常规的图像处理功能；
3. 区域操作、处理、分析功能；
4. 定标功能；
5. 图像标注、测量功能；
6. 图像识别和分析功能；
7. 图像的多层分割；
8. 分割修正功能；
9. 颗粒删除功能；
10. 计算形态参数；
11. 便捷的结果输出，支持所有结果输出到Word、Excel。
5-2、专业大图拼接模块
5-3、景深扩展模块
六、学生端形态分析软件  35套
主要处理与分析功能 ：
1.几何尺寸测量
2．图像变形及几何矫正 
3．区域选取工具  
4．区域处理  
5．图像处理 
6．分析目标处理   
7．分析参数可视化处理  
8．其他功能
七、投影机  1台
投影技术：LCD液晶投影机
亮度：≥3300流明；
标准分辨率：≥1024×768像素(XGA)；
对比度≥15000:1；
灯泡功率：≥225W；
八、企业级无线AP 1套
支持60个以上学生端，传输速度快、稳定、可靠；
网络标准： 802.11n
数据传输率：600Mbps的理论最大速度
频率范围： 5GHz/2.4GHz
天线： 扩展2至4倍的信号覆盖范围 自动干扰规避、优化，适合高密度的环境。
安全性能： Wi-Fi保护协议（WPA2-PSK，WPA-PSK，WEP）； Wi-Fi保护设置：一键加密。
九、安装培训  1项
包含实验室线路改造、显微镜软硬件安装培训、网络布线等。
*十、保修期至少3年，每年定期2次免费维护保养，镜头清洁、光路校正。
十一、其它
1）为确保系统整体的稳定性和后期的维护，软件系统与显微镜必须是同一生产厂家。生产厂家可提供ISO9001认证、ISO13485认证、ISO14001认证及国家光学检测中心出具的产品检测报告。
2）提供国家版权局核发的数码显微镜无线互动系统软件登记证书。
3）提供实际客户的案例（不少于60个学生点），提供合同证明及用户使用情况证明；提供不少于100个客户信息（包含联系人、电话），无线互动系统需提供至少3个用户的实际安装图片。
合同包3：

电子书阅读器系统询价参数

一、80台电子阅读器：
  1、 6英寸（15.2厘米）、电子墨水触控显示屏技术、字体优化技术、167 ppi、16级灰度，入门版。
硬件配置：
2、显示屏 6英寸（15.2厘米）、电子墨水触控显示屏技术、字体优化技术、167 ppi、16级灰度。
3、系统要求 无；接入无线网络即可；无需通过电脑下载电子书。
4、储存容量 4GB（用户可用内存约3GB）。
5、云存储 所有内容均可免费存储在云端。
6、电池续航时间 如果每天阅读半个小时，在无线连接关闭的情况下，一次充电也可持续工作四周。电池续航时间会根据无线连接使用而不同。
7、充电时间 用随机提供的USB连接线插入电脑，4小时左右即可充满。
8、WIFI连接 支持IEEE 802.11b/g/n传输规范，支持WEP、WPA和WPA2安全连接。
9、支持的内容格式 (AZW)，TXT，PDF，MOBI，PRC原格式，HTML，DOC，DOCX，JPEG，GIF，PNG，BMP转换格式。
10随机提供的资料 附在包装盒内的《快速入门指南》，以及预先安装在设备上的《全球用户指南中文版》。
11、 包装清单 移动终端阅读器、USB 2.0连接线、保修卡和《快速入门指南》。

12、因图书馆需要为广大师生提供内置图书服务，所以该项目投标方须提供以下所列出版社中的至少3个出版社的授权协议：长江文艺出版社、作家出版社、中信出版社、人民文学出版社、上海人民出版社、上海译文出版社、山东画报出版社、中央编译出版社、中共党史出版社、贵州人民出版社、吉林科技出版社、金城出版社、上海古籍出版社、天津人民出版社、武汉大学出版社、浙江大学出版社、上海交通大学出版社。 
13、含1200册可用于该阅读器的电子书 。签订合同后1年内每月可选100册限定范围内图书。
二、20台电子阅读器，

 1、6英寸（15.2厘米）、电子墨水触控显示屏技术、内置阅读灯、字体优化技术、300 ppi、16级灰度。
硬件配置：
2、显示屏 6英寸（15.2厘米）、电子墨水触控显示屏技术、内置阅读灯、字体优化技术、300 ppi、16级灰度。
3、系统要求 无；接入无线网络即可；无需通过电脑下载电子书。
4、储存容量 4GB（用户可用内存约3GB）
5、云存储 所有的内容均可免费存储在云端。
6、电池续航时间 如果每天阅读半个小时，在无线连接关闭的情况下，即使将阅读灯的亮度设置为“10”，一次充电也可持续工作六周。电池续航时间会根据灯光亮度和无线连接使用而不同。
7、充电时间 用随机提供的USB连接线插入电脑，4小时左右即可充满。
8、WIFI连接 支持IEEE 802.11b/g/n传输规范，支持WEP、WPA和WPA2安全连接。
9、支持的内容格式 TXT，PDF，MOBI，PRC原格式，HTML，DOC，DOCX，JPEG，GIF，PNG，BMP转换格式。
10、随机提供的资料 附在包装盒内的《快速入门指南》，以及预先安装在设备上的《全球用户指南中文版》。 
11、包装清单 移动终端阅读器、USB 2.0连接线、保修卡和《快速入门指南》。  

应当具备的资格条件和应当提供的相关证明材料：
12、因图书馆需要为广大师生提供内置图书服务，所以该项目投标方须提供以下所列出版社中的至少3个出版社的授权协议：长江文艺出版社、作家出版社、中信出版社、人民文学出版社、上海人民出版社、上海译文出版社、山东画报出版社、中央编译出版社、中共党史出版社、贵州人民出版社、吉林科技出版社、金城出版社、上海古籍出版社、天津人民出版社、武汉大学出版社、浙江大学出版社、上海交通大学出版社。 
13、含1200册可用于该阅读器的电子书 。签订合同后1年内每月可选100册限定范围内图书。
合同包4：

激光散斑血流成像系统询价参数
激光类型：激光二极管，波长785nm，监测相机功率90mW；
高相干稳定的激光光源和低噪声12bit快速相机保证优异的流速测量长时间稳定；
血流监测范围零至无穷大，无限制；
监测像素：656*494像素；
监测相机血流在全幅状态下成像速度不低于60帧/秒；
图像监测面积：常规14.4*10.9-2.15*1.62mm；
单位面积内有效像素不低于1,800,000像素/cm2；
血流成像空间分辨率：常规3.3μm/像素，最高可达2μm/像素；
光学放大倍数：常规0.67-4.5倍， 0.071NA，可选配0.5倍、2倍辅助物镜；增加辅助物镜后，监测面积和血流成像空间分辨率会相应调整；
监测距离:110mm，直接读出放大倍数，无需自动对焦测量距离定标；
可在记录过程或离线分析过程中任意添加ROI区域和血管管径测量；
支持任意形状及数量的ROI选择、复制、删除，ROI位置与大小自由拖放编辑，以及在线/离线分析ROI流速均值；
具有连续记录和间隔记录两种模式;
实时显示原始图像的灰度分布&均值&最大值、ROI区域内流速均值的变化；
可以在记录过程中，任意选择多根血管，实时显示管径值的变化和角度；
可以将监测记录导出为AVI格式视频文件，含曲线、血流、实验过程录，输出视频可根据需求进行快播、慢播回放；
17、软件：

   中文操作界面,具备ROI、TOI内血流均值、标准差或血管管径值的实时在线分析功能，可在记录过程中任意添加感兴趣区域ROI（空间）和感兴趣时间段TOI（时间）。进行视频、标准图像和数据、管径大小数据的实验报告输出。根据需求进行快播、慢播，可以将监测记录导出为AVI格式视频文件导出。
18、工作站：

   CPU：I5 内存：8G显示器：24寸显卡：NVIDIA GeForce745 

运行环境要求：系统：Window 10视频编解码器：FFDshow。
19、配置：
激光光源驱动器                    1套
激光发射腔                        1套
高速摄像机、                      1套
体视显微镜(内置0.5倍拍摄用透镜)  1套
环形荧光灯                        1个
软件和密钥                        1套
PC工作站                          1台
小鼠适配器                        1套

