福建中医药大学设备询价工作单

公司名称（盖章）：

| 项目 | 仪器名称 | 参考型号 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药物靶标蛋白结构成像系统 |  | 1套 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2026年7月8日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2026年7月8日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

| 序号 | 技术要求 | 响 应 情 况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件：

药物靶标蛋白结构成像系统1套

一、技术参数：

1、仪器系统：

1.1 仪器操控：人机分离模式；

1.2 真空系统：采用无油泵真空系统，由机械泵、涡轮分子泵和离子泵构成，电子枪真空度 ≤ 7 ×10-7 Pa；样品区真空度 ≤ 2.7 ×10-5 Pa；

1.3 发射源：场发射电子枪；

1.4 最大加速电压：≥100 kV；

1.5 电磁透镜：具有恒定功率电磁透镜，物镜极靴间距≥5 mm；

2、相机成像

2.1 系统：CMOS或CCD系统

2.2 相机成像像素数：≥ 4000×4000像素；

2.3 相机成像像素大小：≥5 μm；

2.4 相机成像分辨率：≤0.5 nm；

2.5 像素：≥1600 万；

2.6 成像相机具备冷冻样品拍照功能；

2.7 成像模式：具有保护模式，可通过低剂量曝光避免破坏样本；

2.8 成像放大倍数：50-500,000倍或优于此范围

3、样品台

3.1 X/Y轴行程：≥2 mm；

3.2 Z轴行程：≥0.6 mm；

3.3 机械轴：≥4个

3.4 具备半自动冷冻样品上样台，可以一次性准备5个载网；

4. 样品仓

4.1 样品仓最高湿度可达到100%，并在±1%范围内维持48 h稳定；

4.2 具有双侧加样功能，样品载网可以快速回收并无缝装载至200KV、300KV等冷冻电子显微镜；

4.3 样品吸附方式：双面吸附；

4.4 界面控制：可触屏控制；

4.5 界面操作：样品仓可调控液氮杜瓦瓶上移，并且可以自动倒掉多余液氮；

4.6 样品吸干方式：过滤纸吸干

4.7 上样方式：半自动上样或全自动上样;

4.8、液氮杜瓦瓶：具有驱动泵实现可自动连续72小时冷冻条件下运行；

4.9、冷冻样品杆：高真空冷冻上样；

5、单颗粒分析成像系统功能：

5.1 分析性能：以铁蛋白为测试要求≤5埃；

5.2 存储：可对蛋白靶点实验方案进行存储，存储组数≥3组；

5.3 结构设置：提供预定义和定制化的蛋白结构设置；

5.4 数据采集：有开放式应用程序编程接口，可以评估蛋白样品图像质量。

6、蛋白样品处理

6.1 最高转速：≥100,000 RPM；

6.2 最大相对离心力：≥800,000xg；

6.3 转子参数：8×6.5ml钛合金定角转头；

二、详细配置:

主机                1套

三、商务要求

交货期：合同生效后90天内。

质保期：整机免费保修3年起。

其他：交货时应提供设备的装箱单等证明材料，设备需为厂家原包装未拆封。安装、调试、验收合格后交付使用。