
福  建  中  医  药  大  学

设  备  采  购  询  价  工  作  单

公司名称（盖章）：

	合同包
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1-1
	公共教学设备维保服务
	
	1
	
	详见附件

	2-1
	电子测痛仪
	
	1
	
	详见附件

	2-2
	定位仪专用微量注射泵
	
	1
	
	详见附件

	3-1
	回旋式恒温摇床
	
	1
	
	详见附件

	3-2
	恒温生化培养箱
	
	2
	
	详见附件

	3-3
	超净工作台
	
	1
	
	详见附件

	3-4
	高压蒸汽灭菌锅 
	
	1
	
	详见附件

	3-5
	正置相差显微镜
	
	1
	
	详见附件

	4-1
	神经磁刺激系统（带导航）
	
	1
	
	详见附件

	5-1
	运动心肺测试系统
	
	1
	
	详见附件

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2017年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页。

5、询价单需要一式四份

6、询价时间和地点:时间-- 2017年  月   日上午 ，地点----。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：项目一：

公共教学设备维保服务询价参数

一、资质要求：
投标公司必须是在福州市注册的，熟悉所要求维保服务的设备、确实有能力与资质为用户提供专业服务，并且营业执照经营范围涵盖本项目服务内容。
二、服务地点：
福建中医药大学（旗山校区和屏山校区）
三、服务时间及内容：
1、服务期：2018年1月1日至2019年12月31日
2、货物名称及数量：多媒体系统及设备、中控系统及设备、监控系统及设备、扩音系统及设备和计算机系统及设备等一批共计742台套及更新新设备。
四、付款方式：（每阶段付款时，仪器设备维护数量以实际维护数为准。）
本次中标服务商按照标书要求保质保量完成服务项目后，分四个时间段，每半年即2018年6月底，2018年12月底，2019年6月底，2019年12月底，由学校按本次中标金额的25%支付服务费。

五、服务要求：
	名称
	数量
	服务要求

	多媒体系统及设备
	742
台套
	1、定期维护（硬件每年两次，如定期清除防尘板、开机光通道除尘等）
2、软件升级（系统软件）
3、故障维修（所需更换的零配件成本费用另算）
4、及时服务（工作日时间内派技术人员常驻学校）
5、紧急服务（工作日时间外派技术人员3小时内到达维修现场）
6、特别服务（投影机48小时内无法修复，需免费提供同档次备用机）
7、建立维保设备登记本及两联单

	中控系统及设备
	
	1、定期维护（硬件每年两次，如定期除尘等）
2、软件升级（系统软件）
3、故障维修（所需更换的零配件成本费用另算）
4、及时服务（工作日时间内派技术人员常驻学校）
5、紧急服务（工作日时间外派技术人员3小时到达维修现场）
6、特别服务（48小时内无法修复，需免费提供同档次备用机）
7、建立维保设备登记本及两联单

	监控系统及设备
	
	1、定期维护（硬件每年两次，如定期除尘等）
2、软件升级（系统软件）
3、故障维修（所需更换的零配件成本费用另算）
4、及时服务（工作日时间内派技术人员常驻学校）
5、紧急服务（工作日时间外派技术人员3小时内到达维修现场）
6、特别服务（48小时内无法修复，需免费提供同档次备用机）
7、建立维保设备登记本及两联单

	扩音系统及设备
	
	1、定期维护（硬件每年一次，如机内除尘等）
2、故障维修（所需更换的零配件成本费用另算）
3、及时服务（工作日时间内派技术人员常驻学校）
4、紧急服务（工作日时间外派技术人员3小时内到达维修现场）
5、特别服务（48小时内无法修复，需免费提供同档次备用机）

6、建立维保设备登记本及两联单

	录播系统及设备
	
	1、定期维护（硬件每年两次，如定期清除防尘板、开机光通道除尘等）
2、软件升级（系统软件）
3、故障维修（所需更换的零配件成本费用另算）
4、及时服务（工作日时间内派技术人员常驻学校）
5、紧急服务（工作日时间外派技术人员3小时内到达维修现场）
6、特别服务（48小时内无法修复，需免费提供同档次备用机）
7、建立维保设备登记本及两联单

	计算机等办公设备
	
	1、定期维护（硬件每年两次，如机内除尘等）     
2、软件维护（系统软件、办公软件、防毒软件、杀毒软件）
3、故障维修（所需更换的零配件成本费用另算）
4、及时服务（工作日时间内派技术人员常驻学校、且必须在学校设立备品备件库）
5、紧急服务（工作日时间外派技术人员3小时内到达维修现场）
6、特别服务（显示器48小时内无法修复，需免费提供同档次备用机）
7、建立维保设备登记本及两联单

	考试技术保障
	6天
	1、提供计算机等级考试保障技术人员1位（每年两次，每天工作时间8:00至18:00、约4天）
2、提供英语四六级考试保障技术人员1位（每年两次，每天工作时间8:00至18:00、约2天）


六、商务要求：
1、中标服务商服务质量保证金贰万元整在签订服务合同前缴纳，于服务试用期结束后无息退还；
2、服务期的头两个月是服务试用期，如中标服务商无法按采购方的服务要求履行服务，采购方有权没收其服务质量保证金并解除服务合同；
3、每阶段付款前，统计服务满意率（按维保登记单）；如服务满意率低于以下要求，用户有权按以下比例扣当次付款金额。
	序号
	服务满意率
	扣款比例

	1
	100%～90%
	0

	2
	89%～75%
	20%

	3
	74%～60%
	35%

	4
	59%～40%
	50%

	5
	39%～0
	100%


4、投标公司在报价时所提供的服务不得低于本次服务要求，如有其它服务，投标方需提供详细方案。
5、本次服务项目中所发生的一切费用均包含在投标价格中。
项目二：

测痛仪等设备询价参数
电子测痛仪  1台
主要技术指标 
*1、测量范围0-500g，分辨率≥0.1g，准确度≥0.2g，温度补偿：0-50℃；
2、采用细丝刺激，无温度或湿度引起的实验误差；
3、具有脚踏开关控制；
4、大屏背光LCD实时显示测量值和峰值；
*5、具有平均值和标准差自动计算统计功能；
6、可内存储多至100条实验数据，也可将其输出至电脑；
7、可用“Patient”开关冻结屏幕上显示的数值；
*8、内置有可充电电池，满电可用 6-8h；
9、功能需求：适用于动物脚爪的痛觉灵敏度测试。
10、商务：
10.1、产品通过COFRAC相关校准认证
10.2、EMC合格认证

定位仪专用微量注射泵  1台
主要技术指标：
配 置：
1、可配注射器规格：0.5-1000ul；
2、线性推力： 5Kg；
*3、流量速率：3.66 pl/min-3.818 ml/min；
*4、 步进速率：27.5 秒/微步-52微秒/微步，0.433 um/min-228.97 mm/min；
5、精确度：±0.5%    重复性：±0.05%；
功能需求：适用于对动物进行微量注射给药。
项目三：

回旋式恒温摇床等实验室设备询价参数
回旋式恒温摇床  1台
一、仪器要求：

1、三层叠加式组合；每层可独立控制，温度及转速单独设定，可根据需要设置任意一层的不同的转速、温度；
二、技术参数：
1.具有侧开门结构，摇板可自由抽出；摇板下方配有防水托盘，无须使用辅助工具。
*2.最上层机器配备90℃高温湿热灭菌模块，对细菌芽孢的杀灭率达到100%。
3.采用伺服电机；
4.具有中空钢化玻璃门；侧面有透气孔； 

5.采有优质压缩机、无氟环保制冷剂
6.系统能控制电机的加减速度，可以有效的控制开始运行和停止运行是对样品的剪切力。
7.LCD大屏幕背光液晶显示，具有参数的设定操作界面加密锁定功能
*8. 具有三风道结构，腔内温度无死角。 （提供图片）

9.具有激光测速装置。 

10.采用524mm*412mm防腐不锈钢通用平台，内腔采用304防腐拉丝非镜面不绣钢。      

11. 振荡频率：30-350rpm                                        

12.温控范围
：4-60℃
13.温度调节精度
：±0.1℃                                                        

14.温度均匀度： ≤±1 ℃
15. 最大一次性培养量不小于
250ml×72或1L ×36或2L×18；配备一层粘性托盘，粘性托盘能在300rpm转速下运行。2L夹具为五抓方式。
16.标准配置：一层粘贴纸托盘，其余二层配弹簧摇板
恒温生化培养箱  2台
1．大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面
2．镜面不锈钢内胆，四角半圆弧结构，箱内搁板间距可调
3. JAKEL管流循环风机
4、控温范围：4-65℃
5、温度分辨率：0.1℃
6、恒温波动：高温±0.3℃  ，低温±0.5℃
7、内胆尺寸：≥480×390×780mm
8、定时范围：1-9999min
超净工作台   1台
垂直流洁净台，双人单面操作，工作区台面宽度≥1400mm

风速范围：0.30-0.60m/s，具有三档或三档以上不同风速模式可选；
3、 工作台面采用304不锈钢材质；
4、采用HEPA高效空气过滤器过滤，过滤效率≥99.99%；洁净度等级达到：ISO 5级 (100级)；
*5、具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长主过滤器使用寿命； 

*6、5°倾斜角结构的钢化玻璃门
7、标配紫外灯和日光灯，且门、风机、紫外灯、日光灯等相互联动；
8、标配玻璃门锁。
9、预留有标准电源插座。
10、标配万向转动；
高压蒸汽灭菌锅   1台
1、工作条件:5℃-35℃。
2、容量（L）:≥78L 
      
3、灭菌胆尺寸: 内径≥Ф370，深度≥730。     
4、内胆材质:SUS304（1Cr18Ni9）  厚度≥2.5mm 喷砂，电解抛光。
5、最高温度及压力:≥135℃ / 0.24mpa(额定压力为0.27MP）。
6、设计压力: ≥0.27MP。
7、温度范围: ≥40-135℃。
8、灭菌温度: ≥105-135℃。
9、溶解温度: ≥60-100℃。
10、保温温度:≥40-60℃。
*11、开盖方式 ：横杆（杠杆式）连锁翻盖开盖方式。    
12、设定时间范围:灭菌，融化：0-4h,连接保温：72h,预约灭菌：1-99h。
13、控制器:智能，微电脑控制。
14、程序模式:四类预置灭菌模式分别针对固体、液体样品琼脂。
*15、排气零污染：具有2个集气瓶，灭菌蒸汽通过两次冷凝收集
16、智能功能:定时启动功能、自动排气控制、饱和蒸汽检测、自检验系统 记忆存储系统 。
17、温度传感器:PT1000。
*18、冷却装置:独立的风冷系统。
19、安全装置：系统具有安全状态自检功能，断电状态下无法开启锅盖,双重超温保护控制。温度传感器及机械式超温保护控制系统，保证温度异常时切断加热并报警。具有安全开启温度和压力自感应联锁装置，当灭菌腔内温度必须低于80℃，并且腔内压力为零时，才能开启锅盖，锁紧机构自动锁紧。双重超压保护功能，防缺水干烧保护功能。
20、具有全方位错误自动代码显示。
21、具有2个常开常闭电磁阀。
22、调整沸点,根据海拔高度可调整水的沸点。
23、标准附件:不锈钢网篮2个、排水软管1跟、废气收集瓶2个、隔水板。
正置相差显微镜   1台
一、显微镜参数
1、无限远色差校正光学系统
2、放大倍数：40X—1000X

3、目镜：大视场高眼点目镜WF10X，视场数F.N.22，；防霉防污处理。
*4、物镜：无限远平场相衬物镜：   
10X/0.25，W.D4.64mm
20X/0.25，W.D2.46mm
40X/0.66(弹簧)，W.D0.64mm
100X/1.25(弹簧，油) W.D0.19mm
5、观察筒：铰链式三目镜组，30°倾斜，360°旋转，视度调节为±5屈光度, 光瞳间距：50-75mm

*6、载物台：复合式机移动平台, 进口三角导轨；平台尺寸：190mmX140mm；右手驱动，移动范围： X轴向78mm ，Y轴向55mm；双片夹结构。
7、聚光镜组：升降式阿贝聚光镜， 数值孔径NA= 1.25，带刻度的可变光栏
8、相衬装置：五孔转盘
9、照明装置：6V/30W卤素灯（宽电压输入：100V～240V），视场光栏，中心可调

10、调焦系统：粗微动同轴式调焦且低手位操作,微调每圈0.2mm,粗调行程每一圈为25mm，微调最小距离2um，设有防下滑装置及粗调松紧装置，配有调焦上限位装置。
二、摄像头参数
彩色/黑白：彩色
CCD/CMOS 尺寸：1/2.33"

像素大小(μm)：1.335x1.335

有效像素：1600万
最大分辨率 (H×V)：扫描模式
快门模式：电子快门
帧频：4fps (4608x3456) @16MP，25fps (2304x1728) @4MP， 30fps (1600X1200)，30fps (1280X960)

彩色深度：24bit

模数转换：12bit

曝光控制：自动/手动
曝光范围(秒)：1ms-999ms

白平衡控制：自动/手动
动态范围：60dB

工作温度：0-60℃

光学接口：C接口
USB：3.0
项目四：

神经磁刺激系统（带导航）询价参数
1、主要技术参数：
（1）最大输出刺激脉冲频率：100Hz。
（2）输出脉冲频率误差≤±3%；
（3）输出强度误差范围≤±5%

（4）采用与磁刺激器一体化的触摸屏式工业级单片机电脑控制，拒绝外挂PC式；
（5）控制器内置磁刺激运动诱发电位（MEP）和运动阈值（MT）检测软件，屏幕上可以显示两个独立的窗口，同步呈现两个MEP信号。
（6）线圈温度允许值：41度，当线圈表面温度达到或超过41度时，系统自动停机保护；
（7）刺激模式可调：单脉冲、重复脉冲、丛刺激（TBS）脉冲、以及自由组合刺激模式；（8）磁刺激刺激线圈：
（9）适合长时间连续刺激的双线圈，规格：70mm 8字形，具备实时、动态降温功能；
（10）线圈的冷却降温方式:动态气流式冷却；拒绝冷却液式（液冷）冷却；
（11）运动诱发电位放大器,通道数：≥2通道，可在磁刺激控制器屏幕上同步展现两个窗口显示两个部位的MEP信号；
（12）拓展能力： 可将几台主机连接在一起并且通过一个线圈来释放磁刺激。
（13）导航定位系统
配置：
高频经颅磁刺激器主机（100Hz）1台
电源模块 1台
专用控制器 1台
70mm磁刺激双线圈（动态风冷）1个
70mm磁刺激伪双线圈（动态风冷）1个
70mm 磁刺激双线圈（手持）1个
脚踏开关 1个
读卡器 1个
双通道运动诱发电位—MEP模块 1个
磁刺激器控制软件 1套
系统控制软件 1套
主电源线 1套
专用移动机柜1套
AFC风冷线圈专用支架 2套
操作手册 1套
上门安装及操作培训 2次
导航定位系统
附属设备：
无
项目五：

运动心肺测试系统询价参数
一、功能要求：
1、肺通气功能测定：具有肺通气量、用力肺活量、最大通气量、流速容量环等所有肺通气功能测定指标。
*2、运动心肺功能测试功能：采用Breath by Breath法进行运动心肺测试。
3、采用独立的传感器并可与常规肺功能同时使用。
4、采用Intrabrath技术提供呼气末CO2和O2浓度，Va/Ve（肺泡通气量比通气量）等数据。至少包括以下参数：通气量Ve，呼吸频率BF，氧耗量VO2，二氧化碳排出量VCO2，呼吸熵RQ，氧当量EQO2，公斤氧耗量VO2/kg，每搏氧耗量(VO2/HR)，VD/VT（死腔比），METS（代谢当量）， EE（能量消耗）等。
*5、容量定标：具备自动和手动模式。手动方式采用美国胸科学会ATS推荐认可的多流速定标方法。
*6、气体分析器定标：采用单点定标方式，仅使用1瓶标准混合气体作为定标标准气体。
7、操作者可以设定不同的、个性化的测试显示界面，包括显示的测试参数、测试曲线等；以满足不同的病人和不同的试验目的。
8、分析无氧代谢阈值具备自动及手动两种方式，可以依据不同的测试参数进行分析。
二、技术参数要求：
*1、运动心肺Triple V型流速传感器，直接置于口鼻处进行测量。
（1）流速传感器可永久使用，非消耗品，使用寿命≥8年，气道阻力≤0.05Kpa/L/S ，测量范围：0-30L/S，分辨率小于等于10mL/s，流速精度：80ml/s或2％。
（2）容积测定：采用数字积分法，测量误差：≤±3％；分辨率：3ml；死腔容积30ml。
*2、气体分析器
（1）O2分析器：高精度差分顺磁式传感器。范围：0～100%；分辨率：≤0.005%；精度：0.003%；响应时间：≤40ms。
（2）CO2分析器：高精度红外线吸收式传感器。范围：0～10%；分辨率：≤0.005%；精度：0.1%；响应时间：≤40ms。
3、其他要求
（1）永久使用的流速传感器，易于拆卸和消毒处理。
（2）可输入中国人预计值公式，中文操作系统，中文报告输出，中文操作手册。
（3）软件配有训练程序和演示程序，以便于医生操作和病人配合。
（4）强大的数据库管理系统（可管理以万计的病人数据），报告可输出至Word和Excel以进行统计学处理。
（5）配备心肺功能自动评估软件包，选用国际权威科研成果，用户可修改逻辑流程和逻辑判据。
*（6）测试系统具备升级能力，如遥测运动心肺功能测试、多频脉冲振荡（IOS），进行气道阻力及肺顺应性测定，药物激发试验（APS）等。
（7）在国内有维修中心并配备相应的工程师，在本省设有专业的售后服务工程技术人员。
*（8）可与现有主机兼容配套使用。
（9）十二导联运动心电模块。
（10）直立功率车（脚踏车）：Ergoline专业运动功率踏车，由心肺运动测试软件直接控制阻力规程，可设置台阶式或斜坡式功率递增方案，可以在运动过程中随时更改功率方案。
（11）运动平板（含扶手、吊篮）： COSMOS跑台，由心肺运动测试软件直接控制速度和坡度规程，可设置台阶式或斜坡式功率递增方案，可以在运动过程中随时更改功率方案。
（12）运动血压模块。
（13）可设定心率上限，超过设定值测试停止。
（14）中文操作界面。
三、配置要求：
	1
	运动心肺功能测试系统
	1套

	
	主要检查项目有：
	

	
	1）快速每口气运动气体代谢
	

	
	2）运动中动态呼吸流速容量环评估
	

	
	3）潮气末氧和二氧化碳分压
	

	
	4）自主呼吸下能量代谢及营养处方
	

	2
	控制系统部件和附件：
	

	
	测试主机
	1

	
	快速微量采样气路
	1

	
	稳流型采样泵和气路
	1

	
	快速氧气体分析器
	1

	
	快速二氧化碳气体分析器
	1

	
	数字式流速传感器Triple V
	1

	
	系统支撑臂
	1

	
	自动流速定标 （在仪器架内）
	1

	
	自动气体自动定标（在仪器架内）
	1

	
	面罩
	1

	
	运动测试系统软件
	1

	
	显示器
	1

	3
	十二导联运动心电模块
	1

	4
	直立功率车（脚踏车） 
	1

	5
	运动平板（含扶手、吊篮）
	1

	6
	运动血压模块
	1



