小动物核磁共振成像仪等设备询价参数
合同包1    小动物核磁共振成像仪系统1套

	

	主要技术规格与要求：

	
	谱像仪具有最新核磁共振波谱和成像实验功能，应含2个射频发射通道、4个接收通道、该设备要配备小动物核磁共振实验所需必要附件、具有获得最佳三维图谱的数据处理速度与存贮能力。

	1

	超导磁体

	1.1

	磁体：≥9.4 Tesla，具有零液氦消耗、高稳定性、高均匀性、抗干扰超屏蔽超导水平磁体；

	1.2
	室温腔直径：≥200毫米；

	1.3

	磁场漂移：< 0.05ppm/h

	1.4

	5高斯强度处横向距离：≤2米；5高斯强度处纵向距离：≤3米

	1.5
	被动匀场技术

	1.6

	磁体液氦零挥发

	1.7

	磁体主动屏蔽

	1.8

	磁体防震缓冲

	1.9

	磁体维护间隔大于2年

	1.10

1.11
	液氦制冷机

热交换器和冷水机

	2

	射频发射系统

	2.1

	射频通道数：2个

	2.2

	各通道具有的功能：观察、脉冲及去偶

	2.3
	双通道频率发生器数字频率合成

	2.4

	第一通道1H 功放最大输出功率：≥1000W

	2.5

	第二通道X多核功放最大输出功率：≥1000W

	3

	接收及采样

	3.1

	4独立接受通道，可扩展至16通道

	4

	要求配备三个高功率低噪声前置放大器，2个为氢核通道，一个为杂核宽带前放， 

	5

	外置触发同步装置 External Trigger Set
外置触发系统单元可以接收和处理外部触发信号，用于用户控制外部设备和同步数据采集

	6

	成像梯度及匀场系统
配备三个方向梯度线圈功率放大器 300 A / 500 V

	6.1
	梯度线圈内径               >  110mm

	6.2
6.3

6.4

6.5
*6.6

6.7

6.8
	梯度线圈外径               >  200 mm
最大单轴梯度强度           ≥ 660 mT/m
最大梯度切换率                 > 4200 T/m/s
梯度线性度                 <  ± 4%  (80 mm dsv) < ± 1%  (50 mm  dsv)
3轴同时加最大持续梯度电流       ≥ 87 A  (x3)
最大匀场电流                ± 5 A
高阶匀场线圈通道数             ≥ 6个 （Z2，ZY，ZX，2XY, X2-Y，Z3，Z4）

	*7
8
	硬件自动识别系统
系统应该支持包括梯度系统、射频线圈、射频放大器等硬件设备的自动识别并载入相应参数。

射频线圈，每个射频线圈需提供相应的动物床和固定配件

	8.1
	正交1H容积线圈   
用于大鼠腹部成像 内径≥ 72 mm 

	8.2
	正交1H容积线圈  
用于大鼠头部 小鼠腹部成像  内径≥ 40mm  

	8.3
	正交1H容积线圈  
 用于小鼠头部成像  内径≥23mm  

	8.4
	多用途1H表面线圈

	
	可用于全身局部成像，内置高灵敏度前置放大器， 内径 分别为10mm，20mm，30mm

	8.5
	大鼠头部阵列1H表面线圈

	8.6

8.7

8.8

8.9

8.10
	小鼠头部阵列1H表面线圈

独立发射容积线圈
与表面线圈配合使用，内径大于86mm

四通道心脏表面线圈
1H-31P双共振表面线圈  内径  20mm 
1H-31P双共振容积线圈  内径  40mm 



	9 

9.1

9.2
* 9.3
*9.4
	动物支持系统
动物生理监控及同步触发扫描系统

可监控实验动物的心电，呼吸和体温。并可自动根据生理信号输出TTL电平来实现与谱仪的同步采集。
动物气体麻醉系统
要求可使用异氟烷来麻醉动物。
循环水保温系统
要求提供自动循环水保温单元以及动物用加热垫，保持麻醉动物正常生理状态。
激光马达驱动自动定位动物床

	10、
	工作站

	10.1

	PC工作站（计算机工作站配置应以安装当月的主流配置为准。）

	
	CPU：intel 双核高端

	
	内存：16GB  

	
	硬盘：≥ 1000GB 

	
	显示器：≥24英寸宽屏液晶彩色显示器

	
	网卡、DVD刻录机

	10.2

	运行平台：Linux 操作系统

	10.3
	供应商提供装机时最新所有的磁共振成像序列及软件包，所有序列源代码开放，可供修改

	10.3.1
	信号采集和图像3D重建技术

	*10.3.2
	无需心电触发的心脏电影成像，黑血成像

	10.3.3
	血管照影

	10.3.4
	心脏电影成像，黑血成像

	10.3.5
	快速梯度自旋回波 TGSE

	10.3.6
	用于远程谱仪状况检查，故障诊断和排除软件

	10.3.7

	磁敏感加权成像 SWI

	10.3.8

10.3.9

10.3.10


	实灌注成像   Perfusion

扩散张量成像，评估及示踪 DTI

脑功能成像  BOLD



	11、
	系统交付及安装

	11.1

	合同生效后8个月内交付使用。

	11.2

	设备抵达安装现场后一周内，供应商应派包括超导磁体、硬件（计算机）和软件（应用）等方面的工程师进行安装调试。

	12、
	服务和培训

	12.1

	供应商必须保证快速的服务响应。得到通知后，在2小时内提供服务确认，保证技术人员的操作疑问能够在24个小时内得到解答。

	12.2



	安装完成后提供二周现场培训
安装完初步培训，
装完机器后2天左右，由装机工程师完成，内容有，
1介绍主要部件和功能
2安全培训
3磁体的日常维护记录
4 开关机步骤
5 成像软件基本操作流程
6 更换梯度线圈

应用培训 第一周。
第一天， 
安全，系统再培训。 实验线圈的选择。水膜上机实验，基本操作，基本参数优化。
第二天，
大鼠头部实验，从结构像做起，动物准备，线圈选择，麻醉，监控。
小鼠头部实验，从结构像做起，动物准备，线圈选择，麻醉，监控。
数据的存储和图像导出。
第三天，
腹部序列培训，从结构像做起，动物准备，线圈选择，麻醉，同步扫描。
第四天，
心脏扫描培训，黑血，亮血结构，电影等。

第五天，
T1,T2等参数图实验，设置参数，进行后处理。获得有用的参数信息

应用培训 第二周。
第一天， 
安全再培训。 大鼠脑功能成像，DTI成像

第二天，
小鼠脑功能成像，DTI成像数据。
第三天，
磁共振活体波谱
第四天，
低温探头的使用。

第五天，
参见用户实验方向，规划设计实验参数和流程


	13、
	保修期及维修

	13.1


13.2

13.3

13.4
	全系统设备免费保修期3年(自设备验收合格之日起计算，包括超导磁体)。保修期内提供全免费保修。
卖方在中国大陆应设有维修站。投标时需提供负责售后服务的部门或单位的名称及联系方法以及维修人员的姓名和联系电话。

在质保期满后继续提供技术支持 
保修期内在标书中硬件支持下所购软件免费升级到最新版本




14、配置：
1、超导9.4T磁体 孔径 30cm，超屏蔽，免维护，零液氦挥发 (适用动物大鼠，小鼠，小猴子，猫，兔子)
2、集成室温匀场单元的梯度线圈BGA-20，最大梯度强度 300mT/m,切换率1170mT/m/s，梯度电源300A/500V

3、集成室温匀场单元的梯度线圈BGA-12，最大梯度强度 660mT/m,切换率4500mT/m/s
4、自屏蔽系统

5、AVIII全数字化磁共振谱仪
6、全频率覆盖的双发射通道 
7、高增益全数字化八接收通道，可实现并行采集
8、实时输入输出通道，可同步心电扫描或脑功能图像采集

9、硬件自动识别单元
10、基于linux的磁共振成像工作站，双核16G内存，2000G硬盘,24寸液晶显示器
11、同等配置的磁共振成像图像工作站
12、马达驱动激光定位动物床

13、1套动物生理监控（包括呼吸，心电，体温和血氧）及触发同步单元

14、动物保温水循环加热装置，动物麻醉装置
15、全部现有专业磁共振成像软件包（详细见附件）

除常规序列外还可实现脑功能成像，扩散加权成像，扩散张量成像（任意选择6-128个方向），磁敏感加权成像（SWI），灌注成像（DSC），自旋标记成像（ASL），单体素波谱（PRESS，STEAM），多体素波谱成像，杂核波谱成像，心脏成像，无需心电导联的心脏成像（IntraGate），短TE成像（肺成像），高级匀场方法（MapShim），血管造影

16、射频线圈 

a  发射/接受容积线圈四个

大动物( 猴子,猫,兔子等) 全身容积线圈内径154mm,大鼠腹部容积线圈内径72mm，大鼠头部/小鼠腹部容积线圈内径  40mm小鼠头部容积线圈 内径 23mm

b发射专用线圈内径 86mm 一个，配合相阵空线圈和表面线圈使用

c表面线圈二个 

大鼠头部线圈，小鼠头部线圈

d高灵敏度杂核质子成像线圈四个

质子和磷31双调谐20mm线圈一个，质子和19F双调谐20mm线圈一个 
质子和23Na双调谐20mm线圈一个，质子和13C双调谐20mm线圈一个

e 大鼠心脏四通道相阵控线圈一个

f  环形表面线圈二个，直径 10mm，20mm

g 高灵敏度液氦大鼠头部低温探头一个 
h 光遗传线圈两个
小鼠头部三通道相阵控线圈，大鼠头部三通道相阵控线圈
合同包2   显微注射系统   1套

主要技术指标：

1.操作系统部分

（1）能够实现三维程序化自动操作

（2）控制方式：中央数控双速摇杆，运动方式可自由选择手动和程序化自动控制，也可以分步或连续运动

（3）操作方式：按键 + 转轮

（4）最大可移动距离：各轴 ≥ 80 mm

（5）角度调整：-45°～ +90°

（6）换针时操作臂可向前旋开，换样品时操作臂可向内旋进，方便工作

（7）控制器步进分辨率：< 20 nm/步

（8）控制器步进速度：最大 10，000 μm/S

（9）具有多个显微操作应用程序，或自行设定应用参数

（10）具有显微操作控制器 X、Y、Z 轴独立限定功能，位置记忆和自动复位功能等

（11）具有自动步进注射功能，可直接用于卵等注射

2.气压式显微注射器

（1）每转体积改变量：粗调＜600 μL；细调＜60 μL

（2）最小吸取体积：＜100 nl

（3）最大填充体积：＜10 mL

（4）最大压力≤3，000 hPa

3.油压式显微注射器

（1）每转体积改变量：粗调＜10 μL；细调＜1 μL

（2）最小吸取体积：＜1.5 nl

（3）最大填充体积：＜1000 μL

（4）最大压力≤20，000 hPa

4.自动注射器

（1）注射方式：参数设定的程序化注射

（2）注射体积范围：10-15～10-9升

（3）注射时间范围：0～99.9秒，以0.01秒递增

（4）注射压力范围：0～6000hPa，以1hPa递增

（5）补偿压力范围：0～6000hPa，以1hPa递增

（6）清针压力：最大值6000hPa

（7）所有注射参数可以程序性记录，方便随时切换调用

（8）有清针功能选用

（9）注射功能可通过脚控装置或显微操作仪直接启动

配 置：

（1）操作臂2套

（2）手动显微注射器1套

（3）油压式注射器1套

（4）自动注射器1套

（5）显微镜适配器一套

（6）显微注射针3包

（7）毛细管固定针3包

（8）微量上样针1盒

（9）成像系统1套

（10）超净工作台1台

功能需求：

显微注射系统可以完成但不局限于以下工作：

1. 对原核胚进行显微操作
原核胚显微注射是将微量（约1～2pl）的DNA、RNA、蛋白质，注入受精卵的雄性细胞核。高精度的推进器，极微量的注射器，以及超细的注射用针是原核胚显微注射系统的核心。
2. 无损伤的胚胎干细胞移植显微操作系统
干细胞移植，借助显微操作系统，取出供体囊胚中的内细胞团，然后吹打成单个细胞，植入受体囊胚中。高精度、吸附稳定的吸注系统，配合与干细胞直径匹配的注射针，保证高质量的胚胎干细胞移植实验。
3. 体细胞核移植显微操作系统
体细胞核移植技术，将受体卵母细胞的核去除，与核来源的体细胞融合。显微操作系统主要完成受体卵母细胞的去核操作，之后可借助电融合仪完成供体和受体卵母细胞的融合。
4. 成熟的胚胎细胞核移植显微操作系统
胚胎细胞核移植技术是将受体卵母细胞去核，供体核来自另一胚胎的卵裂球单个细胞。
合同包3   智能DNS设备   1套

一、规格指标

1、*尺寸：标准19英寸，2U机架式

2、电源：热插拨冗余电源
3、*接口：标配5个千兆电口+4个千兆光口扩展槽

4、显示：LED显示屏
5、存储：1T

6、架构：功能型软硬件一体化服务器

7、OS：嵌入式
8、具有完全自主知识产权，非OEM产品

9、*具有中华人民共和国工信部《电信设备进网许可》
二、性能指标

1、并发解析量：>=80万次/秒并发DNS解析

2、支持域个数：50000
3、单域记录数：50000
4、掉电保护：支持即插用支持任意开关机,断电不会导致系统损坏和数据丢失

三、基本功能

1、支持协议：IPV4、IPV6或IPV4+IPV6

2、多IP绑定：支持一个接口绑定多个IPV4和IPV6地址

3、端口汇聚：支持至少两个接口汇聚，提供更高的负载能力，降低单网口存在的单点故障风险，支持常见的聚合模式，以适应不同环境
4、路由功能：支持策略路由功能，系统自带中国四大运营商ISP地址信息，实现数据的智能转发

5、拓展支持：系统必须全面提供IPv6、国际化域名IDNs等新技术，所采用的系统必须实现IPv4和IPv6双栈,协助用户实现IPv4到IPv6的平稳过渡。

6、支持服务器类型：主、辅、转发、缓存、递归、多机热备、集群、权重集群

7、支持记录类型：NS、SOA、A、AAAA、A6、TXT、MX、CNAME、PTR、DNAME、HINFO、SRV、URL、NAPTR等，无缝支持windows AD域
8、url：支持以线路为单位的显性/隐性URL记录，实现非默认端口的服务发布

9、分线路智能解析：支持分运营商线路或自定义线路域名智能解析，解决跨网访问带来的瓶颈问题或实现个性化解析服务，提高用户的访问速度： DNS服务器对于外部Internet访问本地站点，可以针对不同的用户解析到不同运营商的镜像IP地址（如来自电信的访问者，则解析到电信的镜像服务器；来自教育网的访问者，则解析到教育网的镜像服务器）

10、分区域智能解析：支持分区域智能解析，系统自带中国各省份地址信息，可按区域智能解析到相应省份线路对应的服务器镜像IP地址

11、*分内容智能解析：针对递归解析，可根据用户访问的资源不同，优先智能解析到指定运营商线路，实现出口流量负载优化，改善内网用户上网体验（要求提供功能证明截图）

12、高级缓存：支持高级缓存管理功能，可提供离线递归解析服务，缓存数据支持增删改
13、存根区：可指定某个域名的根服务器地址，例如：可指定新顶级域或独立二级域迭代查询所使用的根

14、记录管理：支持域名记录增、删、改、查、备注、TTL设置可详细的具体记录

15、故障自动切换：根据服务器和线路的健康状况，对故障服务器（可精细到单个主机记录）或线路的解析结果进行自动切换、转移，故障修复后，自动切换到正常解析

16、泛域名：支持泛域名解析，可有效防止用户网站地址输入错误导致无法打开网页的错误

17、子域委派：支持标准通用的子域委派功能
18、服务器虚拟功能：支持DNS虚拟服务器功能,可将一台服务器虚拟为多台服务器使用

19、数据同步：支持最小以单个域名为单位的主辅同步或全部域名的主辅同步
20、DNS解析轮询：支持一个主机域名对应多IP的情况下进行轮循式

21、解析重定向：支持不存在域名nxdomain重定向到指定IP地址
22、DHCP功能：可充当DHCP服务器，为内网用户提供自动IP分配功能，支持IP\MAC信息统计
23、日志：要求具有丰富的DNS解析日志及统计报告，帮助网络管理员跟踪和快速解决与 DNS配置有关的问题。包括QPS、Top域名、Top IP 、解析记录统计等。解析日志详细到可查看某个IP访问了哪些域名及多少次，某个域名被哪些IP访问及次数。详细的操作日志，日志支持远程存储
24、日志存储：自带大容量存储，可以保存60天以上日志，同时支持日志导出，并有独立的日志系统进行详细的日志分析

25、系统监控：实时查看系统cpu利用率,网络利用率,连接数,内存使用等，并对历史数据进行分析、检索。

可设定报警阈值，发生问题时可实时触发故障报警，支持邮件、SNMP、短信等报警方式

26、统计：支持详细的统计功能，包括权威域名和递归域名的解析情况；支持地图板块区域分布动态更新统计功能，可详细查看地域域名访问统计信息

27、报表：提供完善的手动和自动报表功能，支持报表自动生成和投递
四、安全功能

1、API接口：支持API接口，可通过API接口与现有系统集成
2、DDOS防护：具备完善的包过滤和状态监测式防火墙,内置防DDOS攻击模块，保护服务器和解析的安全

3、DNSEC：支持DNSEC，防止解析被劫持或篡改
4、递归端口高度随机：支持0x20，对外查询端口高度随机

5、网站过虑：可过滤指定定的网站(url解析过滤,通过DNS来禁止用户访问某些网站)

6、授权管理：支持设备管理登录控制，防止设备恶意登录
7、记录限制：支持按照记录类型进行域名解析限制，实现一键阻止域名类型解析

8、解析黑白名单：允许或拒绝单个IP或子网解析

9、*加黑名单过滤重定向：具备DNS域名系统中的加黑名单过滤重定向功能 (要求提供证明文件)

10、递归黑名单：禁止单个IP或子网递归解析
11、告警：支持邮件、短信方式告警，包含系统登录、DNS状态、DNS服务、异常流量等实时告警通知

五、管理功能

1、递归限制：支持限制递归并发数
2、管理方式：支持consol、ssh、web－GUI，设备自带显示终端、手机客户端等多种方式对设备进行管理和维护。DNS的所有配置可全部通过WEB－GUI方式完成，用户输入、报表、管理界面、告警事件的信息等均支持中文界面，可设定管理IP,只有允许的IP才能安全进入管理页面

3、*显示终端：自带LED显示终端，可显示系统运行状态和简要配置信息，并可对设备进行简单配置（要求提供功能证明截图）

4、*手机端管理APP：可监控DNS运行状态、硬件状态、接口流量、解析量等。（要求提供功能证明截图）

5、权限控制：支持严格的权限控制，实现精细到单个域名的精细化权限管理，实现对设备的分权限管理，并可通过API接口与第三方认证系统集成
6、多级管理员：支持多级管理员的分权限管理功能
7、对象管理：支持域名记录管理员信息对象管理、IP地址信息列表管理；【方便管理IP地址列表或用户列表以及管理域名记录管理者信息】域名对象组

8、域名自助申请：自带二级域名自助申请管理

9、批量管理：支持域名记录标准格式批量导入导出
10、备份恢复：可对系统的配置信息进行备份和恢复，备份文件可导入导出，备份可自动云存储

11、自动更新：系统自动更新ISP线路、省份地址信息、内容分类信息等，以保障正确解析

12、系统升级：支持在线导入式和USB方式升级以及远程升级

六、供货期及售后服务
1、签订合同五个工作日内供货，提供三年原厂质保和软件升级服务。

2、所投产品厂商应提供7×24小时现场技术支持及产品备机，1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内不能解决问题应提供备机。

3、提供原厂工程师上门安装服务，并每季度需提供原厂工程师上门巡检服务2次以上，并每次巡检后提供原厂书面巡检报告。

