福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件                                             
福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件                                                                 

福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工

招 标 文 件

招标项目名称：9.4T核磁共振成像系统屏蔽机房建设
工程设计施工一体化总承包
招标人：福建中医药大学
2019年7月
公   告

	本招标项目招标人
	招标人：福建中医药大学

地址：福州市闽侯县上街镇福建中医药大学旗山校区

联系人：  魏工  卢工

电话： 0591－22861052  

	本招标项目名称
	招标项目名称：9.4T核磁共振成像系统屏蔽机房建设工程设计施工一体化总承包

	本招标项目建设地点
	闽侯县上街镇福建中医药大学旗山校区 

	本招标项目建设内容
	磁体间射频屏蔽工程，磁体间装修及照明工程，操做间装修及照明工程，设备间装修及照明工程，麻醉间装修及照明工程，通风橱、传递窗、专用配电箱、辅助配电箱及电缆进线、精密空调等安装工程。

	发包价
	按本工程按最高投标限价下浮（最高限价600000元），下浮幅度为：不低于6%。

	招标范围和内容
	磁体间射频屏蔽工程，磁体间装修及照明工程，操做间装修及照明工程，设备间装修及照明工程，麻醉间装修及照明工程，通风橱、传递窗、专用配电箱、辅助配电箱及电缆进线、精密空调等安装工程。

	工程质量要求
	符合《工程施工质量验收规范》的合格标准

	工期要求
	总工期45日历天。

	承包方式
	  包工包料    。 

	资金来源
	  自筹  。

	合格投标人资格条件
	1、投标人具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；营业范围应包含电磁屏蔽业务；（提供营业执照复印件加盖公章）
2、投标人提供2016年以来类拟项目业绩一份；
3、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联惩戒的通知》（法【2016】285号）规定，投标人不得存在在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人的情形；（提供信用中国网页截图）

	招标及评标方式
	采取校内公开招标方式，由学校建设项目招标小组以综合评审方式确定中标单位。


第一章 投标须知（一）

	项号
	条款名称
	编列内容

	
	本招标项目招标人
	招标人：福建中医药大学

地址：福州市闽侯县上街镇福州地区大学城福建中医药大学新校区

联系人：  魏工 卢工

电话： 0591－22861052

	
	本招标项目名称
	招标项目名称：9.4T核磁共振成像系统屏蔽机房建设

工程设计施工一体化总承包

	
	本招标项目建设地点
	闽侯县上街镇福建中医药大学旗山校区   

	
	本招标项目建设内容
	磁体间射频屏蔽工程，磁体间装修及照明工程，操做间装修及照明工程，设备间装修及照明工程，麻醉间装修及照明工程，通风橱、传递窗、专用配电箱、辅助配电箱及电缆进线、精密空调等安装工程。

	
	招标范围和内容
	磁体间射频屏蔽工程，磁体间装修及照明工程，操做间装修及照明工程，设备间装修及照明工程，麻醉间装修及照明工程，通风橱、传递窗、专用配电箱、辅助配电箱及电缆进线、精密空调等安装工程。

	
	工程质量要求
	符合《工程施工质量验收规范》的合格标准

	
	工期要求
	总工期45日历天。

	
	承包方式
	  包工包料    。 

	
	资金来源
	  自筹  。

	
	合格投标人资格条件
	1、投标人具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；营业范围应包含电磁屏蔽业务；（提供营业执照复印件加盖公章）
2、投标人提供2016年以来类拟项目业绩一份；
3、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联惩戒的通知》（法【2016】285号）规定，投标人不得存在在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人的情形；（提供信用中国网页截图）


	
	是否接受

联合体投标
	招标人 不接受联合体投标。

	
	踏勘现场和投标预备会
	招标人定于2019年7月4日 上午10时组织统一踏勘现场，地址：福建中医药大学旗山校区中国康复产业研究院大楼一层。

	
	资格审查

方式和《资格标》提交时间
	本招标项目招标人对投标人的资格审查采用 资格后审   。

在递交投标文件的同时，投标人的法定代表人或其委托的代理人应当携带身份证原件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件参加开标程序，并现场核验身份。逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。

	
	资格审查

内容
	1、投标人具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；营业范围应包含电磁屏蔽业务；（提供营业执照复印件）

2、投标人提供2016年以来类拟项目业绩一份；

3、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联惩戒的通知》（法【2016】285号）规定，投标人不得存在在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人的情形；（提供信用中国网页截图）

授权委托书及身份证复印件

注：以上资料复印件需加盖投标人单位公章，原件备查。

	
	发包价
	按本工程按最高投标限价下浮（最高限价600000元），下浮幅度为：不低于6%。

	
	投标

有效期
	投标截止期后60日历天。

	
	投标文件份数
	资格标：一套正本,二套副本。
商务标：一套正本（含投标报价文件相应的电子文档一套）,二套副本。（投标函及类似业绩）
技术标：一套正本，二套副本。（施工图设计及施工组织设计）

	
	递交投标文件的地点和截止时间
	地点：福建中医药大学(闽侯县上街镇福建中医药大学后勤管理处)　
收件人： 　福建中医药大学后勤管理处基建科　
截止时间： 2019年7月12日 9 时  0 分（北京时间）。招标人在截止时间前30分钟开始接收。

投标人的法定代表人或其委托的代理人应当携带身份证原件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件参加开标程序，并现场核验身份。逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。

	
	开标时间、

地点和公布内容
	开标时间： 2019年 7月 12日  9 时 0 分（北京时间）

开标地点：福建中医药大学行政楼

公布内容：《投标函》中的投标人名称、施工项目负责人姓名、投标报价的有关承诺、质量、工期等。

	
	招标及评标方式
	采取校内公开招标方式，由学校建设项目招标小组以综合评审方式确定中标单位。

	
	中标公示方式地点
	公示方式：在福建中医药大学相关网站公示
公示地点：福建中医药大学

	
	合同签订
	中标人在收到中标通知书后　7　天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	
	监管部门
	部门名称：__福建中医药大学监审处_
地点：__福建中医药大学旗山校区
电话：_0591-22861314


第二章 投标须知（二）

	序号
	条款事项

	1
	（1）本工程采用固定单价合同

（2）投标报价含设计费及施工图预算编制费。

（3）合同外增加项目的单价确定：

a、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款； 

b、合同中没有适用于变更工程的价格，按现行定额和施工期材料信息价等有关计价规定计算后，按承包人投标时的下降幅度来计算该部分的造价。

c、无相应定额信息价的，由承包人提出适当的价格，经市场询价后确定。经市场询价确定的材料单价不再优惠。

	2
	履约担保：履约担保为合同总价10%（以现金或银行保函的方式提交）。中标人应在收到中标通知书后，并在签订合同协议书之前向招标人提交履约担保。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定。以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具。

	3
	预付款的支付：
预付款支付比例或金额： 签约合同价的10% 。
预付款支付期限： 发包人应在双方签订合同后，并在承包人提交履约担保后14天内支付工程预付款 。
预付款扣回的方式： 工程进度款（含预付款）累计支付到合同价款的50%时，发包人按照当月应支付承包人工程进度款的50%扣回预付工程款，直至全部扣回预付后，按合同规定支付进度款 。

	4
	进度款支付的方式和时间：
①按月支付工程进度款。根据确定的工程量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，按当月确定的合格工程量所含款项的80％支付进度款。②工程竣工并经第三方检测验收合格后，发包人支付至合同总价的85%；③工程完成结算，并经第三方审计审核批准后，发包人支付至审核价的97%（处罚款除外）；剩余3％作为工程质量保证金，待质量缺陷责任期满付清；④工程进度款均以转帐形式支付。

	5
	承包人向发包人提供的竣工图一式 三 份。

	6
	本招标项目的工程质量保证（保修）金为合同价款的 3％。质量保证金待工程验收满贰年后的28天内支付。

	7
	总工期每延误一天罚款 1000 元人民币；误期赔偿费限额为合同价款的10 ％。

	8
	若投标单位不足三家，由学校建设项目招标小组研究决定本次招标是否有效。

	
	

	
	

	
	


第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	    投标人名称
	与营业执照（或三证合一证件)一致

	
	
	     投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章

	
	
	  投标文件格式
	符合 “投标文件格式”的要求

	
	
	     报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审

标准
	1、投标人具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；营业范围应包含电磁屏蔽业务；（提供营业执照复印件）
2、投标人提供2016年以来类拟项目业绩一份；
3、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联惩戒的通知》（法【2016】285号）规定，投标人不得存在在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人的情形；（提供信用中国网页截图）
4、本次招标不接受联合体投标。

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	技术部分（40分）；

投标报价（40分）；  

商务部分（20分）； 

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.2

(1)
	技术部分

（40分）
	响应技术要求、性能、材质程度（8）


	1.各项指标均符合规范，提供资料详细，清晰，材质环保评标委员会根据响应程度打分，优得（8分） 、良得（6分）、一般得（4分）、差不得分。

	
	
	材料的品牌档次、先进性、 稳定性、可靠性（8分）
	评标委员会根据响应程度打分，优得（8分） 、良得（6分）、一般得（4分）、差不得分。

	
	
	深化设计的合理性、功能效果的满足性及符合性（8分）
	评标委员会根据响应程度打分，优得（8分） 、良得（6分）、一般得（4分）、差不得分。

	
	
	施工进度计划及保证进度措施（施工组织方案）（8分）
	评标委员会根据响应程度打分，优得（8分） 、良得（6分）、一般得（4分）、差不得分。

	
	
	售后服务情况 （8分）
	综合比较各投标人售后服务方案的响应、服务质量和保障能力：优得（8分） 、良得（6分）、一般得（4分）、差不得分。

	2.2.2

(2)
	投标报价

（40分）
	报价得分（40分）
	按满足招标文件要求通过初步评审且投标报价在合理价范围内的有效投标人的投标报价，取算术平均值为评标基准价（低于招标控制价90%的投标报价不参与本工程评标基准价的计算）。

报价得分C＝40-︱投标报价-评标基准价︱÷评标基准价×100×Q
注：Q为折算数；
当投标报价＞基准价时，Q=2；
当投标报价≦基准价时，Q=1。

（评标基准价计算及投标报价评分过程，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。）

	2.2.3

(3)
	商务部分（20分）
	业绩（15分）
	投标人提供自2016年以来完成过类似项目业绩的一项得5分，本项目最多得15分。

	
	
	服务承诺（5分）
	1.质保期内服务承诺（ 0-3分）；
2.质保期外提供的优惠条件（有实质性内容） （0-2分）；


评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。每一项计分时取平均值作为投标人该项得分。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的各项得分作为各投标人的最终得分。

按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为中标候选人，本项目仅确定1名中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，随机抽取确定排名顺序。

通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
投  标  函

                         （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥             ）的投标总报价，工期              日历天，按合同约定实施和完成承包工程，工程质量达到               。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：

（1）我方将派出                     （项目负责人姓名及其身份证号）为本项目的项目负责人。
    （2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）我方承诺在合同约定的期限内完成合同工程。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                            （其他补充说明）。
投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）
地址：                                     。
电话：                                     。

传真：                                     。邮政编码：                                 。

         年      月      日

第四章 招标人需求
屏蔽工程范围：
项目要求：根据机房布局图和9.4T磁共振设备的具体技术要求，结合实际场地情况，出具详细的机房工程施工图。公司营业执照营业范围应包含电磁屏蔽业务。完成屏蔽及内部装修，达到设备安装要求。

1.2、项目内容：
1.2.1、提供详细的机房施工图。包括机房结构图，设备基础图，RF屏蔽设计，墙孔预留位置，室内直流照明设计，线槽走向图，风道设计等。
1.2.2、RF屏蔽的安装。包括屏蔽壳体，射频屏蔽、屏蔽观察窗，风口截止波导，室内直流照明电源滤波器、磁体间的装修等。

1.2.3、包含MR扫描室、设备间和操作间装修。

屏蔽的技术要求：
2.1、MR扫描室要求要有射频屏蔽。此保护系统防止射频对外部环境的干扰，同时也防止来自外部环境对MR系统的干扰。
2.2、射频屏蔽需要的衰减值：90dB及以上，在频率范围10—130MHz内。这些值必须由专业部门测量确认，并出具检测报告。
2.3、所有连接进扫描室的管线如直流照明，氧气管，控制电线，风管进回风口等必须通过安装在射频屏蔽上的各种滤波器、波导窗才能进入。其他功能滤波器请与屏蔽安装厂商联系设计并安装。
2.4、屏蔽室通过MR系统接地，严禁单独接地。屏蔽室对地绝缘要求大于1000欧姆。
2.5、MR射频屏蔽工程：
  2.5.1、技术指标：满足9.4T MRI机房安装要求。
  2.5.2、屏蔽指标：10-130MHz，平面波衰减大于90dB。
  2.5.3、测试方法标准：国际GB12190-2006。提供第三方（具有检测资质）合格的检测报告。
  2.5.4、屏蔽室壳体绝缘指标：绝缘电阻大于1000欧姆。
  2.5.5、安装时间：合同签订后45天内完工。
  2.5.6、屏蔽体：六面体屏蔽体为铜板焊接式屏蔽体，屏蔽铜板的连接应连续满焊，铜板厚度0.2mm。屏蔽铜板表面应平整，不得有污染、折裂、砂眼等缺陷。
   2.5.7、屏蔽观察窗：标准屏蔽窗，窗面屏蔽材料为双层不锈钢网,透视度达到70%，无条纹反射。
   2.5.8、扫描室内的送风、回风口及风管管道。
   2.5.9、空调不锈钢通风波导。空调通风波导（进风和回风）到空调的通风管道。
   2.5.10系统过滤波导框架。
   2.5.11、电源滤波器，屏蔽专用电源滤波器不含集成电路或集成块。
   2.5.12、扫描室磁体入口的屏蔽体打开及封闭。
   2.5.13、扫描室内的绝缘材料采用3mm厚橡胶绝缘板。
   2.5.14、扫描室内要求预埋紧急退磁按钮及紧急断电按钮的管道，磁体后方墙面上预埋监控摄像头的管道（直径50mm），屏蔽窗下方预装直径50mm的波导管1根，以备以后安装脑刺激仪使用。
   2.5.15、40dB隔音标准屏蔽门：屏蔽门门扇净尺寸不小于：1.2m宽×2.1m 高，根据屏蔽室人身安全及现场特点，采用手动单外开屏蔽门，门芯采用紫铜板，门框扣黄铜，门框边缘采用进口指型铍氰铜弹片密封，使用无磁锁具。
  2.5.16、屏蔽窗：40dB隔音无反射不锈钢网屏蔽窗（观察窗）：屏蔽窗净尺寸不小于0.9mx1.6m。屏蔽观察窗是采用双层δ=5mm无色玻璃，中间夹两层不锈钢屏蔽网，透明度达到70%，屏蔽网屏蔽性能高，且透明度高。
2.6、扫描室装修工程
   2.6.2、墙面木制大白板（防火处理），配备墙面风景装饰画一副，墙面需要吸音棉吸音层（墙壁共四面） 35mm厚， 吸音降噪（不允许使用对身体有害的玻璃棉材料），要求到达国家建设规范。
  2.6.3、地面为2mm防静电塑胶地板。
  2.6.4、门内侧木质门窗套线，门外侧细木工板打底，不锈钢折弯成型装饰棉。
阻燃PVC管吊顶及四墙敷设。
管内穿线BV-1.5。
管内穿线BV-2.5。
管内穿线BV-4。
LED冷光源筒灯（包括灯泡），直流系统。到达国家建筑规范。
西门子翘板开关（控制扫描室内灯具），达到国家建筑规范。
插座安装，达到国家建筑规范。
接线盒。
电源滤波器安装。
2.7、MR通风管道工程：
   2.7.1、扫描室内无磁风管。
   2.7.2、减震用软帆布接头（波导器与风道之间、风道与铝合金风口之间）。
   2.7.3、铝合金送回风口安装。
   2.7.4、铝合金散流器。
   2.7.5、手动风量调节阀（根据风道设计）
三、屏蔽要求：
3.1、磁体间内照明要求使用高亮度LED无磁灯，以避免灯泡磁化损坏，影响医生正常工作，灯泡最低寿命：不低于50000小时 。

3.2、磁体间内墙面装饰要求为吸音板、顶面微孔铝天花、地面PVC塑胶地板。

3.3、要求磁体间内假顶距最终地面高度为2800mm,假顶与屏蔽层的净空距离为400mm-450mm最低为400mm。

3.4、传导板固定龙骨须牢固可靠、承重200公斤。

3.5、法兰盘连接用不锈钢螺丝（紧固件）由屏蔽公司提供。

3.6、设备间空调送风管道及静压箱等材料需采用镀锌铁皮材料。

3.7、磁体室内最终地面采用防静电塑胶卷材须在设备安装后进行铺设。

3.8、控制室内观察窗的包口部分由屏蔽公司完成。

3.9、磁体后侧的检修口（活动盖）应做到轻便，易于打开安装，中间无横梁。

3.10、在磁体间内的每面墙上需安装双组五孔插座两组，距地300mm，以便辅助设备及维修时使用。插座要求：220V,10A，含保护接地。

项目要求及项目一览表

3.11、本工程以院方提供平面图为设计蓝本，以西门子公司1.5T MR设备机房的技术要求和国家相应的技术规范为建设标准。

3.12、正式接收前发生的一切责任事故由施工单位自行负责。因工程未达到验收标准，而引发的一切经济损失由施工单位负全责。

3.13、工程中所使用的材料质量必须达到设计要求和国家标准。工程施工期间发生的各工种间的相互配合及材料的二次搬运，费用全部由施工单位承担。

场地施工方案：

4.1、严禁任何管路，风道等从检查室（磁体间）内经过。

4.2、所有从磁体间顶部及底部经过的上、下水管及暖气管等管路须进行改道，以免屏蔽后无法进行再维修或管路漏水破坏屏蔽。

4.3、检查室（磁体间）内假顶要求为木龙骨，若为铝合金龙骨，则须具备良好的接地。

4.4、机房内四周墙面避免使用龙骨装饰及空心砖材料。

4.5、磁体间内四面建筑墙壁须将墙面高度延伸至楼板，以防噪音传出。

4.6、磁体间顶需要做蓝天白云装饰图，给患者提供较为温馨环境。

五、验收与交付、售后服务和质量保证：
5.1、验收与交付：
   5.1.1、所有施工都必须遵循相关的国家和地方的法规和标准。
   5.1.2、经第三方检测机构对扫描室进行检测合格后，才能进行验收。
   5.1.3、规定相关的保质条款，屏蔽体终身免费保修，其他项目免费保修期为2年。
   5.1.4、在质保和非质保期内保证做到在收到故障信息通知后，在0.5小时内响应，如需技术人员到达现场进行处理，在2小时内派人抵达用户方实施修理，并在最短时间内排除故障。

5.2、供方的责任：
   5.2.1、扫描室的设计、制造、安装及扫描室效能的检测，保证符合设备安装要求。
   5.2.2、扫描室移交使用时，公司将向需方提供扫描室的有关图纸和资料文件。
第 2 页 

