
福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	矩阵式高密度肌电测量系统
	
	1台
	
	详见附件

	2
	复苏安妮QCPR模型
	
	1批
	
	详见附件

	3
	羽毛球馆运动地板
	
	1批
	
	详见附件

	4
	智能门锁
	
	220套
	
	详见附件

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2023年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价（进口设备须注明含税价或免税价）。

4、询价单需要一式四份

5、询价时间和地点:时间-- 2023年  月   日上午 ，地点----。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

项目1  矩阵式高密度肌电测量系统  1台
1.技术规格：

1.1硬件参数：

1.1.1设备采用有线、无线、离线三种采集方式，离线模式，数据存在存储卡内。

1.1.2无线、离线模式下放大器可24小时不间断采集数据。

1.1.3无线采集模式下，通过Wi-Fi与电脑进行数据传输。

1.1.4系统采用主动屏蔽技术，无电缆运动伪影和工频电源干扰。

1.1.5放大器不做滤波，A/D数模转化24bit，采样率最大可达4096Hz。

1.1.6最大通道数不少于71通道，由64个HD-EMG高密度肌电或EEG脑电通道，4个双极肌电EMG/心电ECG/眼电EOG，3个辅助电生理通道，可同时测量高密度肌电、脑电、皮电、呼吸、皮温等。

1.1.7高密度肌电电极为氯化银涂层薄膜电极，按8x8阵列式排列，电极间隔4mm至8.5mm可选。

1.1.8有线数据传输可采用70光纤传输，传输率不低于7.0Mbit/s；远距离无延时。

1.1.9矩阵式肌电贴片连接线采用可塑性三同轴屏蔽电缆和主动降噪功能。

1.1.10电极贴片采用矩形薄膜化集成线路设计，厚度≤0.1mm。

1.1.11系统除贴片式阵列电极以外，还配置单根1.5米屏蔽线及同轴熔结式２毫米单极微电极，可自定义布置4-32通道矩阵肌电的数量及电极间隔，可对头部和身体各部位以及不规则不平整区域自定义高密度电极阵列布局。

1.1.12单级输入通道不少于64个，24位分辨率, 0-800Hz模拟带宽，可实时进行阻抗检测。

1.1.13系统兼容20通道环耳脑电EEG采集模块，通过0.1mm薄膜电极采集耳周脑电，适用于开展听力及相关研究。

1.1.14系统可同时兼容导电膏脑电帽及纯净水脑电电极帽。

1.1.15 系统支持32通道扩展坞，可连接32通道EEG脑电以及HD-EMG高密度肌电增益通道。

1.1.16噪声：<0.8μVrms

1.1.17 CMRR：100 dB

1.1.18输入范围：+/-150 mV

2.软件参数：

2.1软件系统采用后台开放式设计，用户可自定义设置采集、分析的逻辑，模式、顺序、配置等，创建个性化的实验采集、分析界面，采集分析一体化进行。

2.2所有的采集分析功能都采用模块图标化设计，利用鼠标拖拽图标箭头，就可将各个功能模块，按照自定义的逻辑、顺序、模式搭建出工作流程图。可实现在线分析，采集分析同步进行，直接获得需要的结果。

2.3系统提供Matlab采集接口，可以在线用Matlab软件采集处理所有数据。

2.4数据导出的格式包括：EDF，EDF+，CSV，MDF，SMP。

2.5用于数据采集及分析的软件系统可终身免费更新。

3.供货商须提供生产厂家针对本项目出具的项目授权函。

4.可提供多模态平台的数据整合插件，通过该平台可实现包括视频、眼动仪、神经电生理、动作捕捉、虚拟现实等系统的多模态数据与高密度肌电数据的同步采集分析。（需提供该软件功能页面截图以及制造商项目授权书）

项目2  复苏安妮QCPR模型  1批
    1.复苏安妮QCPR模型 8套

主要技术指标：

1、全身模型，真实的解剖结构，包括仰头抬额、按压深度、按压力度和胸部起伏。按压可达到50万次，并提供检测报告证明。

2、传感器显示正确的手部位置，使用复苏球和口对口通气时，通气系统提供适当的胸部起伏。

3、头部可左右转动，可模拟口腔异物清除操作。

4、符合AHA 2020指南。

5、配置≤5寸的电子显示器，通过动态的LED光条为教员和学员提供信息反馈，包括：CPR按压深度，按压速度，不完全回弹, 通气量等操作的结果数据。

6、至少可模拟三种不同胸骨硬度的弹簧，以模拟针对不同身体条件的人进行按压的力度。

7、电子显示器提供三种使用模式:反馈模式、考核模式 (隐藏反馈)、评估模式。在反馈模式里，可以检测按压深度、按压速度、按压之间的回弹程度。评估模式里，可以显示按压分数xx%，通气分数xx%，CPR 持续期间mm.ss、流动时间xx%

8、模型可以选配无线连接的SimPad报告仪、AED训练器功能、急救和抢救四肢、训练声门上气道管理术的气道头。

9、模型可连接iOs及安卓系统手机及平板。可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置为1-10分钟，或无限长。

10、模型至少可同时连接同型号6台模型人。带动画趣味竞赛模式，可同屏进行竞赛。

11、软件以流量系数表示胸外按压比例（CCF）减少按压中断时间。

12、模型自带锂电池，可直插电使用，充满电后可断电外出使用。

13、QCPR训练模拟人使用的评分标准和通过界值，是由AHA心血管急救委员会成员及“ AHA关于CPR质量共识声明”注的合著者共同开发的。该评分标准关于CPR每个部分（通气，按压，中断）的评分阈值都基于临床证据，评分标准和通过界值均符合AHA CPR培训项目要求，并提供AHA证明材料。

配置：

复苏安妮模拟人1台，电子显示器1个

功能需求：

用于急救实训教学。

2. 小婴儿QCPR模型 2套
主要技术指标：

1、小婴儿QCPR模拟一个三个月大的婴儿，有基本和仿真的生理结构，是训练基本生命支持，心肺复苏和窒息训练专用。

2、小婴儿QCPR身长≤65cm，体重≤1.8kg。

3、准确的解剖标志和真实的按压手感使CPR技术的掌握更加精确，使用一次性气道可快速和容易替换。

4、可以模拟窒息训练，抢救成功后婴儿可自主发出哭声。

5、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道。

6、使用一次性气道可快速和容易替换。

7、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道。

8、具有传感器可评估按压深度0-60 mm。

9、具有传感器可选择训练模式，考核模式，比赛模式。

10、具有传感器可评估按压速率 100-120 comps/min。

11、具有传感器可评估胸部是否完全回弹。

12、具有传感器可评估按压中断时间。

13、 可与手机app连接，评估心肺复苏质量：按压深度、按压速度、不完全回弹、手部位置、通气量、按压和通气计数。

14、可通过手机app同时连接≥6个模型。

配置：

小婴儿QCPR模型4个，平板显示器1个

功能需求：

用于急救实训教学。

3.梗塞训练模型 2套
主要技术指标：

1、该模型为半身男性模型，具有解剖学特征，主要模拟异物气道梗塞，训练腹部按压手法，通常称为海姆立克手法。

2、解剖学标记，包括肋骨和肚脐。

3、模拟有意识及无意识病人的处理过程。

4、小而圆的块状物（模拟肉球）训练用。

5、包括4个模拟肉球, 爽身粉, 背心和手提包。

配置：

梗塞训练模型1台，模拟肉球4个， 爽身粉1盒，背心1件，手提包1个 

功能需求：

用于急救实训教学。

4.AED训练器2   3套
主要技术指标：

1、模拟临床使用除颤仪的外形, 操作方法和声音提示制作, 提供逼真和经济的AED除颤训练，通过多种情景模拟和训练程序，使学员迅速掌握AED的使用。

2、包含≥10个预设的突发心搏停动的病例, 训练程序与国际认可的急救员训练程序兼容。包括模拟FR2 AED的电池盒和指示器。使用≥6个普通电池。

3、训练器可以与AED和AED复苏配套使用，并对模型人胸前的电极片放置产生相应反应。可选配遥控器可以控制训练过程中的各种功能，例如音量、电量不足和建议除颤等提示。

4、配有成人和儿童电极片。

配置：

AED训练器1台，成人电极片1副，儿童电极片1副

功能需求：

用于急救实训教学。

5. 气道管理模型 2套
主要技术指标：

1、气道解剖结构完全和真实一样。可经口、鼻气管插管练习。模拟喉部痉挛,模拟各种插管的并发症,增加插管难度。可以模拟呕吐功能,增加插管难度。可以练习清除呼吸道异物阻塞和分泌物,液体异物吸引的操作练习。通过对环甲软骨加压,改变气道位置,关闭食道。可以进行 Sellick手法的操作练习,气管痉挛的练习。可以模拟胃胩气和呕吐情况。插管过深可引起右侧肺扩展。可以进行光导气管插管的使用练习。可观察肺部运动并可进行呼吸音听诊练习。配有单独的气道解剖模型,可示教讲解气道解剖结构。

2、模型固定在訓練板上,容易使用。配有高级手提箱並有清洁用具及润滑剂。

3、可结合支气管树,作支气管纤维镜检查的训练。

4、配套气道管理技能线上学习系统：该系统应支持与技能训练器联合使用打造线上及线下混合式学习模式。该系统须同时具备方便学生学习及方便导师教学的功能。该系统支持学生和导师在任何时间、地点远程学习和教学。该系统须具有一方扫描对方二维码线上结伴，开展同伴互学的功能。该系统须方便导师进行学员的考核和成绩的统计。该系统可节省教学师资。该系统须同时具有学员/前端和管理员/后端。该系统支持微信快捷登录。该系统的管理员端允许电脑登录。该系统须提供教育服务服务，包括学员端和管理端的使用、核查表的制定、技能库的制定和课程发布的培训等内容。

配 置：

气道管理模型1台

功能需求：

用于急救实训教学。

6.成人呼吸面罩（呼吸器） 8套
主要技术指标：

1、设置≥60cmH2O 安全限压阀，标准病人阀接头直径：15/22mm。 

2、标配含≥2000ml储气袋1个，≥1630ml球囊1个，4#硅胶分体式面罩1个，≥2米氧气管1支。 

3、一体式进气阀组设计，直接连接储气袋和氧气管。 

4、100%不含乳胶，材料符合ISO生物相容性要求。 

5、氧气管和储气袋以外，所有配件均可高温高压灭菌，可重复使用。

配 置：

成人呼吸面罩1套

功能需求：用于模拟抢救室实训教学。

7. 随身呼吸面罩 8套
主要技术指标：

1、该产品由罩壳、气垫、单向阀组（包含单向阀上盖、单向阀下盖、垫片、棉片）、松紧带组成。

2、呼气阻抗<5cmH2O, 吸气阻抗<5cmH2O。

配 置：

随身呼吸面罩1套

功能需求：

用于模拟抢救室实训教学。

8. 婴儿呼吸面罩（呼吸器） 8套
主要技术指标：

1、设置≥40cmH2O 安全限压阀，标准病人阀接头直径：15/22mm。 

2、标配含≥1600ml储气袋1个，≥340ml球囊1个，1#硅胶分体式面罩1个，≥2米氧气管1支。  

3、一体式进气阀组设计，直接连接储气袋和氧气管。 

4、100%不含乳胶，材料符合ISO生物相容性要求。 

5、氧气管和储气袋以外，所有配件均可高温高压灭菌，可重复使用。

配 置：

婴儿呼吸面罩（呼吸器）1套

功能需求：

用于模拟抢救室实训教学。

9. 吹气阀门  1套
主要技术指标：

PVC材质,环保无毒材料。

接头直径22cm，每套包含300个吹气阀门。

配置：

吹气阀门1套

功能需求：

用于急救实训教学。

项目3  羽毛球馆运动地板   1批

PVC运动地板945平方米
1.规格：厚度5.0mm

2.颜色：橡木色

3.硬度（邵A）：55-90（度）

4.拉伸强度 ≥1.0Mpa

5.拉断伸长率≥120%

6.阻燃性：Ⅰ级

7.可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡

8.可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡

9.氯乙烯单体含量为未检出

10.焊接强度，平均值≥450N/50mm；最小值≥300N/50mm

11.灰分含量≤0.2%

12.★提供自然气候暴露试验≥24个月的检测报告，外观表面无开裂、粉化现象，色差≤1级。

13.★提供在臭氧老化200pphm浓度，5000h的检测报告，老化后外观无龟裂现象，硬度≥80（Shore A），拉伸强度变化率≤±5%，拉断伸长率变化率≤±5%。

14.★提供氙灯老化试验时长≥5000h的检测报告，氙灯试验后样品无变色、开裂、变形等明显变化，拉伸强度≥20Mpa。

15.★耐环境应力开裂测试时长≥16000h，破裂率为0%

16.★耐湿热老化17000h后，外观无明显变化，灰卡评级≥4级

17.产品质保：6年

★项需提供带“CMA”或“CNAS”标志的检测报告,并附带检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage）查询截图，加盖制造商鲜章进行佐证，未提供或不满足按无效响应处理。

项目4  智能门锁  220套
参数要求

1.智能门锁面板采用304不锈钢材质，锁体采用标准30*240标准防盗锁体，斜舌主舌都采用纯钢材质。

2.智能门锁支持旧卡挂失功能，新卡一经启用旧卡同时失效，且不影响同宿舍其它成员的房卡使用（即同宿舍其它成员的房卡无需再次写卡）。

3.智能门锁使用福建中医药大学校园一卡通开门，能实现实时同步一卡通数据，为了方便统一管理，学生批量入住，平时调房操作，门锁设置操作能统一响应到门锁上。

4.智能门锁支持清除卡功能，经清除卡清除的房间门锁，房号信息不会丢失(即无需重新设置)；房间门锁一旦用清除卡清除后，原住宿人员均不能刷卡进入。

5.智能门锁采用写扇区数据模式，不通过联网下传物理卡号模式来实现开门，能防止NFC手机复制；需兼容现有楼栋的总卡楼栋卡清除卡，学生卡支持自助写卡，无需人工操作（需配置自助写卡机一台）。

6.供电：市电变压6V供电，停电启用UPS供电，UPS供电时间不少于6小时，供电线路需安装到各房间门锁里。

7.智能门锁读卡频率:13.56M 。

8.智能门锁工作温度：-20℃～50℃。

9.智能门锁电源电压：4.5V～6.0V。

10.智能门锁静态工作电流：外电源供电时＜30MA，电池供电时＜20MA。

11.智能门锁电机启动电流：＜300M。

12.智能门锁有效开锁时间：3～6秒。

13.智能门锁数据保存期限：≥10年。

14.智能门锁系统含安装和调试。    

