
福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	倒置显微镜
	
	1台
	
	

	2
	荧光成像仪
	
	1台
	
	

	3
	凝胶成像仪
	
	1台
	
	

	4
	超低温冰箱
	
	2台
	
	

	5
	高灵敏凝胶成像系统
	
	1台
	
	

	6
	超微量分光光度仪
	
	1台
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2025年9月19日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2025年9月19日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

技术参数指标：
一、倒置显微镜 1台

1.全自动倒置细胞成像系统，彩色明场成像、相差成像，可进行明场、彩色明场、相差观察以及低光活细胞长时间连续成像观察；

2.光学系统：无限校准光学系统

3.无目镜设计，通过高清触摸显示屏或鼠标直接控制成像软件

4.可在暗室或非暗室条件下进行荧光样本的观察和图片采集；

5.自动功能：可实现全自动物镜转盘、电动载物台、荧光模块转换和基于软件的自动对焦；

6.物镜转盘采用电动物镜转盘编码式5位，物镜转换软件能够自动识别显示，前悬挂式控制，可配1.25-100×各种高NA值物镜以及油镜；配套4个物镜：4倍物镜,0.13NA；10倍物镜,0.25NA；20倍物镜,0.40NA；0.45NA；40倍物镜,0.60NA；

7.聚光镜：电动高分辨率长工作距离聚光镜，至少4孔转轮，通光孔径NA≥0.55，WD≥60mm；

8.透射光光源：LED高能固态冷光源，使用寿命不低于5万个小时，即开即用，可自由调节光源强度、曝光时间和增益值，调节后可自动记忆；

9.荧光激发模块的光源和滤光片应独立；

10.高精度载物台：移动范围：触摸屏或鼠标控制的X-Y精密扫描载物台，可移动范围≥60mm × 60 mm，亚微米级别分辨率；移动速度：4档移动速度：慢速（≤30 um/s）、快速(≥100um/s)，重复精度≤1um；

11.样本夹类型：支持多孔板(6-384孔)，显微镜玻片，细胞培养皿(35，60，100 mm), 细胞培养瓶(T-25，T-75)器皿适配器；

12.内置双相机，可通过软件一键切换；

13.单色高灵敏度高分辨率CMOS，物理输出像素≥320万（2048*1536），≥3 um像素尺寸；

14.彩色高灵敏度高分辨率CMOS，物理输出像素≥320万（2048*1536），≥3 um像素尺寸；

15.成像速度：单色CMOS成像速度≥30 帧/秒，彩色CMOS成像速度≥30帧/秒；

16.相机曝光时间范围：0ms-4 min；

17.LCD显示器：≥20英寸彩色触摸屏，≥64-bit；

18.图像采集，可通过鼠标和显示屏操作完成以下操作：观察视野和成像模式之间无缝切换；

19.一键自动聚焦，重复精度≤18nm，也可手动调焦，调焦行程≥12mm，调焦步进≤1um；

20.一键采集和存储单通道和/或多通道叠加图；

21.Z轴电动，根据观察对象不同，具备≥5种自动对焦模式，用于样品自动对焦。可升级活细胞培养模块，用于长时间活细胞成像，Z 轴具有聚焦锁定功能，允许同一视野不同光通道之间分别调整焦平面，调节后可自动记忆；

22.具彩色透射光照明：有视图导航功能，可在低倍物镜下创建背景视图，然后一键切换到高倍物镜下对靶标视野进行成像，背景视图和高倍图像能以通用文件格式存储和输出；

23.通过设置程序进行图像分割和拼接，支持低倍镜预览模式和高倍物镜下对局部区域进行图像分割捕获拍照，重新拼接成高分辨率的完整图像，扫描拼接的区域支持不规则边界设定；

24.可进行纳米级Z轴景深扫描，在Z轴浮动的上下焦距范围内捕获一系列的高分辨率图像，可以通过自定义逐层捕获的层量或者每个Z轴层面的距离来确定所捕获的图像数量，最后合成高分辨率的多层面的图片；

25.进行延时成像，可同时进行≥384个视野的自动聚焦和自动拍摄，最后对于这段时长内拍的照片制作成一段动态成像的AVI格式的视频；

26.支持实时录像功能，对于快速动态实验（如活细胞内钙离子浓度）可开启实时摄制功能，获取连续视频文件；

27.支持Z轴景深扫描、大图拼接和延时成像功能的随意组合和叠加；

28.对所有拍摄条件，如曝光时间和间隔，视野位置和数目等参数，可进行模板化记录和调用；

29.获取的图像：可输出单色和彩色图片JPEG，TIFF或RAW图像格式，普通图像分析软件即可打开，也可输出延时AVI和实时录像AVI格式视频文件；

30.成像速度：96孔板单通道扫描≤1.5min/板，3通道扫描≤4.5min/板；

31.≥18英寸高分辨率彩色LCD显示器，分辨率≥1920×1080像素；色度、对比度、倾斜度可调。

32.自动细胞计数功能，可自动进行细胞的绝对计数；

33.设备可用于生物安全柜使用，在安全柜内可完成细胞的观察拍照，避免细胞的污染。 
34.配置：

①主机1台；

②物镜系统：4倍物镜,10倍物镜，20倍物镜；40倍物镜 1套
③控制及分析软件
④载物台适配器
⑤软件处理展示器

二、荧光成像仪 1台

1荧光光源采用LED光源，非汞灯或者金属卤化物灯，三组滤片组，配备不少于三种荧光激发发射模块，包含GPF，RFP和DAPI滤块组，并有≥20种荧光激发发射模块供选配；

2.每个光源寿命≥50000小时使用寿命，调节激发光源，可保护样品受荧光破坏；

3.荧光激发发射模块由LED光源、滤光片、聚光透镜、二向色镜、电路板等组成一个整体，单个荧光激发发射模块出现问题，不影响其它荧光激发发射模块的使用；
4.荧光光激发发射模块需要位于机器机身内部，光程更短，保证激发效率，不接受位于主机外部的外接式荧光光源，并且调整光源强度时，不会影响对比效果；

5.荧光模块的切换需为电动整体平行移动的方式，非旋转式，从而减少通道切换导致的像素偏移和光源损耗；

6.荧光光源强度0-100%可调；使用前无需预热，使用后无需降温，即开即用

7.四位荧光滤块位置，可电动转换；

8.配备样品暗室盒，无需暗室，在自然光实验环境下即可进行荧光样本的观察和图片采集；
9.整机系统具有开放接口，能够和显微操作系统扩展模块进行链接，并保证仪器正常运行。
10.配置：主机1台。

三、凝胶成像仪 1台

1.超大尺寸感光芯片，尺寸≥170 cm2，镜头F0.70，焦距≥32mm；

2.成像芯片长度≥14.5 cm，CCD物理像素≥600万；

3.像素尺寸：≥100μm×100μm；

4.图像分辨率：≥300dpi，可直接用于文章发表，也可输出600dpi，1200dpi；

5.感光芯片分辨率：原始像素所有图片都是1：1，像素≥160万；

6.能满足Western blot化学发光成像，Southern blot化学发光成像、Northern blot化学发光成像和同位素成像；

7.可接触式成像：western膜直接贴合在感光芯片上，无需经过镜头转换，信号采集距离（光程）为0 mm，无光损失；

8.成像过程：光电转换直接成像，无需经过镜头转换；

9.开机即用，无需预热和等待时间；

10.满阱电子数：≥380万 电子数；

11.成像时间：成像时间仅需≤1 秒；

12.成像夹角：≥180°，样品信号光子可完全接收；

13.信号传输：USB 3.0高速传输，传输速度≥15000 Mbps；

14.成像累计暗电流总和≤0.0001e；

15.检测模式具有超敏，普通，低敏，三种模式切换时不需要再重新校准；

16.图像采集模式：具有自动和手动采集图像模式，捕获图像模式：全自动（带预曝光功能）、手动、累加（Time series）及SNOW等4种模式。

17.一键成像：自动模式一键自动采集≥60张不同时间图像，像素合并方式：5种像素合并方式，芯片上像素颗粒可提供灵活整合，可实现高分辨率和最佳灵敏度；

18.支持多用户管理，每个操作人员可以单独建立自己的账户；

19.结果图片可自动保存到每个账户单独设置的文件夹中；

20.可多图同时分析，软件可以自动输出Excel结果，并自动生成Excel统计的直方图，软件可以查看3D彩色柱状图；

21.软件同时包含采集模块和分析模块，分析模块可以直接输出结果直方图和Excel；

22.开机即可使用，软件支持多用户免费安装；

23.图像位深≥16 bit，图像色阶≥65536，成像面积四种可选，保存时可优化图像范围；

24.软件支持像素合并功能，缩短曝光时间，配白光反射LED光源；

25.自动生成统计图表：分析样本的灰度值时，软件可以自动归一化，可添加实验中样本各种信息，也可以自动完成统计表格，通过excel输出。

26.配置：主机一台

四、超低温冰箱 2台

1.箱内温度：-40℃~-86℃可调，-50℃~-86℃可微电脑控制，工作温度设定点可调节；

2.微电脑控制，≥10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度≤0.1℃，可连接wifi实现网络功能；

3.有效容积≥726L，内部冻存盒容积≥549升，2英寸冻存盒的存放数量：≥400 个，整机装箱量（2ml冻存管容量）不少于50000个；

4.具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

5.采用HC环保制冷剂；采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷；

6.采用HC环保制冷剂；根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；总制冷剂装载量不大于230g；

7.压缩机≥2个；

8.环温25℃时，耗电量应≤10Kw.h/24h；

9.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）；

10.四扇聚苯乙烯泡沫绝热发泡内门，不少于4个，并带密封条设计，外门≥4层密封，减少冷气丢失，防止门把的结冰；内门可拆卸，便于定期清洗，具有四点多层密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果；可选配嵌入门式加热器，确保热量不会进入样品存储区域；

11.使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

12.不少于两个测试孔，可供实验使用和监控箱内温度；

13.具有内置≥5V冷链供电系统；

14.电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性；

15.标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯；

16.具备物联，能够在手机app上实时的查看箱内温度、设定温度、高低温报警温度、各种报警记录、以及开关门等事件记录。

17.具有留言/记事本功能，多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公；

18.具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等；

19.具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱；

20.具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档；

21.具有样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理；

22.设备摆放：受场地所限，占地面积不大于1.05平方米，高度不得超过2米，外部尺寸不大于（H* D * W）：1981 * 998 * 1045 (mm)；

23.具有温度监控系统；

24.具有2台工业级高效压缩机；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过15分钟；

25. 制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保。
26.配置：超低温冰箱主机共计2台。

五、高灵敏凝胶成像系统 1套
1.智能定焦镜头：F应小于0.8，焦距≥39 mm；并且能够聚焦和光圈调节，光圈按照光源类型全自动调节；自动聚焦或记忆聚焦，手动调焦时全程可视，随时调整样品位置；CCD物理像素：≥800万，冷却方式：空气循环二级热电模块；冷却时间小于5分钟，可达到绝对温度≤–25ºC；

2.多种像素合并方式：1×1、2×2、3×3、4×4、5×5、8×8及16×16，共7种像素合并方式，芯片上像素颗粒整合可提供极大灵活性，以实现高分辨率和最佳灵敏度；

3.动态范围16-bit，近5个数量级；图像默认保存格式为16bit tif，自动或手动调节对比度，可将最佳显示效果自动另存为700DPI以上的jpg图片；

4.捕获图像模式：全自动（带预曝光功能）、手动、累加等4种模式，每种模式下皆可自动获取真彩色的Marker条带，展示并保存重叠（Overlay/Merge）的结果；

5.具备信噪比优化模式：对图像进行实时叠加处理，平均背景噪音以提高信噪比，提升弱信号检测能力，避免长时间曝光造成的图像过饱和；

6.彩光marker功能，自动转换光源、调节光圈、切换滤光片，获取真彩色Marker 图像，合并成像结果并保存，拍照结束即可对比目标条带；

7.具有预曝光模式，能在10秒内展示预览图像，并根据所选目的区域，预测最佳曝光时间；

8.累加模式可连续拍照50张图片，结果图可以自动叠加真彩色Marker，全自动切换光源和计算曝光时间；

9.曝光时间：0.1s-10h；

10.成像面积四种可选：8×11cm,10.7×14.7cm,13.3×18.3cm,16×22cm，保存时可优化图像范围，成像最大面积大于等于300cm2，保存时可优化图像范围；

11.标配有12英寸以上的高分辨率内置触摸屏，触屏控制机器，亦可使用鼠标、键盘控制仪器。

12.样品盘：可清洗，可防止化学试剂残留影响；

13.可设置登陆账户及密码，多用户操作，两级管理。

14.全自动控制软件，可对系统进行自动控制，包括成像、优化、定量及结果保存；

15.连接软件：安装到个人电脑，可远程查看连接到相同局域网的所有同类型仪器的状态，复制结果图像，并预约上机时间；

16.所有成像过程均保持自动对焦；图像输出格式：.tif、.jpg，保存的.tif、.jpg图像无需借助其他软件，可随时调用重新分析；

17.配7种LED光源：紫外反射光源、白光透射光源、红、绿、蓝三色可见光反射光源及双通道近红外反射光源，标配Cy3/EtBr: 585-625nm、及应不小于8位滤光片轮设计，并且需要包含至少两个以上的定制滤光片放置位置，可通过打开机器侧门，轻松放置定制滤光片，实现实验室定制染料成像的需求；

18.标配成像系统分析软件：按一个键即可完成泳道、条带定位、背景扣除并计算相对含量，也可手动进行泳道、条带定位，计算蛋白或核酸分子量至少5种以上背景扣除方式供选择，进行含量校正定量分析和归一化定量分析计算蛋白等电点，支持4通道叠加成像处理；

19.可以进行动物活体成像热图显示，进行图像叠加和荧光定量，内置分子量marker信息，直接进行匹配无需输入具有不同检测方法间分子量比对功能；

20.可同时处理多个图像信息进行对比和分析，并且具有3D视图能够显示图像（蛋白，核酸，荧光染料）精准定量。

21.配置：主机1台

六、微量紫外分光光度计

1.最小样品体积：1μL，能够实现合成样品的紫外实时检测；

2.基座检测范围：2ng/μL-27,500ng/μL（dsDNA），0.06mg/mL-820mg/mL（BSA），0.03mg/mL-400mg/mL（IgG）；

3.检测重复性：0.002A(1.0mm光程)或1%CV；

4.波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析；

5.波长精度：±1nm；

6.光吸收范围：基座0－550A（10mm光路径）

7.光吸收准确度：≥3%(302nm)

8.光谱分辨率：≤1.8nm(Hg灯254nm)
9.光路径：内含0.03，0.05，0.1，0.2，1mm5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置；光程调节器不会曝露在空气中，具有光程检测标准方法和允许的std误差≤1%。

10.光源：氙闪灯；

11.检测器类型：2048－CMOS线阵图像传感器；

12.内置电脑，具有高分辨率彩色显示屏，同时可根据操作者的位置左右滑动或前后调节角度；
13.内置专业的污染物分析和鉴定模块，当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物的种类≥5种，能自动鉴定出核酸中的蛋白、苯酚、盐酸胍和异硫氰酸胍的污染，蛋白中核酸的污染，样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度；

14.上样液柱监测功能，通过内置传感器监测样本液柱的气泡或其它异常，确保检测的可靠性，发现异常立即停止检测，可提示操作者重新上样；
15.自动检测模式，可选择自动检测模式，降下检测臂即开始样本检测；

16.进行OD600检测时，输入系数，可直接将OD600值转换成cells/mL
17.具有基座微量检测和比色皿检测两种模式，比色皿检测参数：搅拌速度9档可选，加热温度37℃，可兼容高比色杯，flowcell等比色杯；

18.仪器由生产厂家认可的专业工程师上门安装调试，装机时用专用校准试剂进行校准，并能提供测试校准结果，误差≤1%。
19.配置：主机1台

配置要求
	序号
	名称
	数量
	单台套配置

	1
	倒置显微镜
	1台
	①主机1台；

②物镜系统：4倍物镜,10倍物镜，20倍物镜；40倍物镜 1套

③控制及分析软件

④载物台适配器

⑤软件处理展示器

	2
	荧光成像仪
	1台
	主机1台

	3
	凝胶成像仪
	1台
	主机1台

	4
	超低温冰箱
	2台
	主机1台

	5
	高灵敏凝胶成像系统
	1台
	主机1台

	6
	超微量分光光度仪
	1台
	主机1台


商务要求：
交货期：签订合同后30日内。

要求整机免费保修1年起。

