
福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	电生理8通道刺激器
	
	1套
	
	

	2
	多通道光纤记录系统
	
	1套
	
	

	3
	集成化光遗传
	
	1套
	
	

	4
	小动物行为学视频分析仪
	
	1套
	
	

	5
	面部疼痛测试仪
	
	1套
	
	

	6
	脑立体定位仪
	
	1套
	
	

	7
	足底针刺测痛仪
	
	1套
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2024年9月19日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份

5、询价时间和地点:时间-- 2024年9月19日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。
技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

电生理8通道刺激器等采购项目 1批
一、主要技术指标：
电生理8通道刺激器 1套
1.操作温度要求：10℃到50℃
2.储存温度要求：0℃到70℃
3.刺激通道数量：≥8
4.输出电压范围：±8V
5.输出电压精度：≥250uV
6.输出电流范围：±160uA，±1.6mA，±16mA可调
7.输出电流精度：6.25nA，62.5nA，625nA可调
8.输出电流斜率：600 μA/μs
9.数据精度：16 bit
10.时间精度：5μs
11.可输出波形：任意编辑波形（方波、阶梯、正弦）
12.最大频率：100 KHz
13.存储的波形存储容量：64MB
14.触发输入最小时间长度：40μs
15.最大触发输入频率：10KHz
16.刺激端口类型：BNC
17.同步化输出端口：≥8
18.同步化输入端口：≥8
19.电脑接口：USB-C
20.最高下载速度；最大480MB/秒
21.功率：≥60W
多通道光纤记录系统 1套
1.光源类型：LED光源，包含410nm, 470nm, 560nm及以上光源，涵盖2种范围激发光：（500-535nm，575-628nm）
2.软件操作功率调节，Min =0µW, Max≥100µW，调节精度0.1μW；
3.具备9个或以上通道采集；
4.采集相机：独立分时序采集，信号无干扰；采集频率不低于250fps；曝光时间：1-100ms；增益倍数：1-100；
5.具备6种或以上荧光激发输出模式；
6.具备一体化结构，集成信号采集与数字信号同步模块；
7.光纤及接口类型：FC/PC接口；4个Input接口，支持4种外部信号输入自动标记；4个Output接口，支持输出TTL信号触发外部第三方设备。
8.采集模式：自定义设置采集时间等参数，具备持续采集和间隔采集两种模式；
9.光纤ROI设置：可通过机器外部调节旋钮调节光纤端面成像状态，所有通道的ROI设置可根据实际实验通过拖拽或输入数值来同步调节尺寸大小；
10.具有三种打标功能：外部打标，手动打标，行为ROI分析区打标；支持同时设置不少于20个以上手动标记和自动标记，可自定义打标快捷键、名称和颜色；
11.打标位置编辑和数据截取功能：可根据实际实验情况校准打标位置；可选择感兴趣的时间段同步截取荧光数据和行为学视频，可同步播放；
12.视频数据精细分析：行为学视频可逐帧查看，并添加特殊动作标记，保证分析精度；
13.交互方式：采集阶段可在荧光信号大于设定的Δf/f 阈值或动物进入某个ROI区域时输出TTL 信号触发外部设备，可设定输出TTL信号的脉宽频率（0-500Hz）等参数，并可设置延迟及持续时间，可直接测试TTL信号输出；
14.外部设备触发方式精准设定：可根据外部设备发出的是正脉冲或负脉冲，自由选择上升沿或下降沿触发，满足外部设备发出的不同脉冲形式，涵盖不同设备信号输出需求；
15.采集窗口：不同通道数据直接展示在窗口上；不同通道荧光数据及不同波长荧光数据坐标轴可单独调节；
16.波形合并显示：独立显示和合并显示中自由切换；
17.行为学采集设置：行为学视频及荧光数据可在同个软件界面设定同步采集。行为学视频采集可支持多个行为相机同时记录，可以直接设定视频帧率（30-150FPS），分辨率（1920x1080）；
18.行为学分析区设置：可设置≥9个ROI区域并命名，≥3种ROI绘制工具：圆形、方形、多边形，可设置当动物进入某ROI区域后进行自动打标，后期可对时间、位置等参数的行为学数据分析；
19.实验运行：支持手动、设置固定延时和采集时间以及外部设备触发运行3种方式；
20.保存路径：采集数据和分析结果可自定义文件名和文件保存路径。
21.数据分析：具备软件，软件包含信号采集记录，数据分析以及行为学视频采集分析功能，可以直接对数据进行平滑处理、基线矫正、运动矫正处理，查看并输出处理过程；可灵活选择并增加事件标记，事件标记可再次保存；可支持≥5组数据组间对比，一键分析并生成热图和mean±sem；可对数据进行有效峰值统计分析，可直接输出有效峰的数量，频率等参数；可直接输出AUC分析结果；
22.线下面积参考基线自定义：根据实验情况，线下面积基线值（Y轴）可自定义；
22.410nm光源信号可处理：可以单独对410nm数据做细致的分析，如平滑处理，基线矫正等，对所有数据进行分析及比较；
23.数据输出：行为学分析可导入实验背景图，行为数据可以生成轨迹图和热图；荧光信号数据分析结果可导出CSV或SVG格式，分析结果坐标轴可灵活编辑，结果图可以选择组别显示；df/f，Z-Score，运动矫正，基线矫正，平滑处理等多种处理结果可单独保存；
24.MATLAB实时传输：具备数据实时传输功能，可将数据实时传输到matlab；
25.软件语言：支持中英文自由切换，软件内置说明书链接功能；
26.兼容光遗传：系统可兼容光遗传，通过一根光纤实现刺激和记录功能的同步。刺激参数可选择由光纤记录软件控制或者光遗传独立控制。
集成化光遗传 1套
1.光遗传光源：465nm，589nm，635nm及以上
2.触摸屏：至少7寸电容屏，支持戴手套正常操作
3. 光源功率范围：465nm和589nm光源功率可调范围1-100mW；635nm光源功率可调范围1-60mW
4.脉冲频率：输入范围具备或优于0.01HZ-500.00HZ，输入分辨率0.01HZ，精度1%
5.脉冲宽度：不大于周期，精度0.1ms或1%
6.脉冲时长和延时单位：ms/s，范围1~999999；设置分辨率为1
7.实验总时长范围：0.001s-999999s，分辨率为0.001s，精度0.1ms或1%
8.外部调制信号：输入的电压范围2V-10V
9.外部调控模式：支持三种外部触发模式，分别实现外部控制开，或者外部控制开/关，以及外部控制波形等功能
10.系统时间偏差：≤±5s/24h
11.长期运行中输出光功率均方差百分比：＜1%；
12.远程遥控功能；遥控可以实现≥10米内远程操作；
13.TTL信号输出范围：10mv~5v；
14.兼容性：支持兼容电生理、行为学等多种设备；
15.实验流程结束或激光器温度异常时具有声光报警页面提示；
16.光源接口：FC/PC；
17.集成性：光源输出与控制于一体；
18.程序组自定义：实验程序与实验记录可以导出到PC端查看
小动物行为学视频分析仪 1套
1.实验内容：旷场实验、活动度监测、探索行为、饮食和位置偏好、Morris水迷宫实验、八臂迷宫、Y-迷宫、高架十字迷宫、黑白箱、0迷宫、位置偏爱实验箱、新物体辨别实验箱、悬尾强迫游泳箱以及受损动物的行为改变等多种宫体分析；
2.配置方式：支持四种或以上工作配置方式观测分析小动物的行为活动；
3.实验场景：支持动物与活动背景相似的环境下进行活动跟踪与记录，多种轨迹分辨采集方式，白-黑（浅色动物深色背景）；黑-白（深色动物浅色背景）；彩色（染色动物）；静态背景（运动动物静止背景）；可记录多种场景活动，最多可达200个场景；
4.记录方式：具有轨迹跟踪、事件记录及活动记录三种或以上记录方式；
5.检测部位：支持记录头部、中心、尾部等多点监测功能，可分析动物的行走、休息、转圈、支撑、站立、伸展、旋转等功能；
6.可进行1-8只动物之间的社会交互活动；
7.可记录分析动物的移动轨迹、速度（平均、最大、最小）、距离、时间、起始点、在某一区域内停留的时间及其占总时间的比例、到达某一区域所需要的时间等共约200多个实验参数；
8.标记功能：支持9个或以上事件标记功能，记录动物的其它特殊行为活动；
9.支持至少两种开始和四种停止记录方式设置，可自主定义记录时间；
10.针对实验室拍摄环境条件差异，具备视频探测优化工具，可调节Threshold和Erosion值，各个区域的亮度和对比度能够独立地调整；
11.支持软件设置消除水迷宫光斑；
12.支持系统生成动物运动轨迹的热区示意图，并且可对热区图进行编辑以及调整；
13.无需对动物进行颜色标记或染色处理，就能实现动物的轨迹跟踪和社会交互行为识别；
14.满足大小鼠实验，外圈直径≥150 cm，内圈直径≥120 cm，高50≥cm；
15.有效像素≥130W，分辨率≥1280*1024；
16.帧率≥30FPS，画幅比例≥4:3，平角，无畸变，具备夜视功能；
17.两臂之间夹角≥120°；
18.整体总长*宽*高≥1050mm*1050mm*483mm，厚度≥8mm；
19.配自动恒温箱自动恒定水温，含1000W辅助加热系统（室温～30℃可调）。
面部疼痛测试仪 1套
1.支持机械刺激痛和热敏刺激痛在同一实验仪器中测试；
2.可以扩展支持同时测试8只或以上动物；
3.无需剃须，保留动物完整的带须面部；
4.数据采集分析：支持8笼或以上的数据采集和分析，支持实时以数字和图形化界面显示测试数据
5.温度控制范围：室温至70℃可调；
6.刺激调节：机械刺激支持≥3个级别力刺激；
7.测试指标：记录动物摄食持续时间次数、持续时间、最长时间、最短时间、平均值等；
8.每个笼子的数据均以独立窗口显示，并通过可调节的时间窗口进行自动分析；
9.实验结果存储：
脑立体定位仪器 1套
1.操作臂移动范围上下、左右、前后≥80mm，读数精度≥10μm；
2.垂直方向可180度旋转并随时锁定任意位置水平方向可360度旋转并随时锁定任意位置；
3.尖端倒角18度和60度；
4.旋转⽅向顺/逆时针⽅向可转换；
5.精确设计的侧向旋转操作空间,旋钮和U型座距离≥28mm；
6.适配器水平位移≥44mm；
7.U形臂两翼的万向连结器可实现从任一角度进入；
8.耳杆高度调节范围≥20毫米；
9.耳杆插槽有0.1mm精度调节的游标卡尺，以便能轻松将小动物固定在中心位置；
10.底板≥400mmX255mm；
11.背/腹侧调整旋钮调节，每转1毫米100微米的位移；
12.配置颅骨钻，转速0-38000rpm连续可调，转⽅向顺/逆时针⽅向可转换，有⼿动或脚踏2种控制⽅式
足底针刺测痛仪 1套
1.最大采集量程≥200克；
2.测试架外形尺寸(SIZE)≥400x200x310mm；
3.屏幕尺寸≥4.3英寸液晶触摸屏，分辨率800X480物联型；
4.测量精度：0.1g，0.001N；
5.刺激针规格：0.4，0.6，0.8，1mm共4个；
6.手柄直径≥8mm；
7.最大值保持功能，最大值显示值，自动保存和清零；
8.N（牛顿）、g（克）、两种单位同时显示和储存，无需换算；
9.显示屏亮度可调，触摸蜂鸣器开启关闭可自由设定；
10.带USB数据导出功能，格式.xls文件；
二、详细配置
1.电生理8通道刺激器
1.1.刺激主机1台；
1.2.刺激卫星模块3个；
1.3.刺激编辑软件1套；
1.4.数据连接线1根； 
2.多通道光纤记录系统
2.1.多通道光纤记录系统（含操作软件） 1套；
2.2.陶瓷插针夹持器  2个；
2.3.光功率计  1台；
2.4.光纤 5根；
3.集成化光遗传
3.1.黄光光源 1台；
3.2.蓝光光源  1台；
3.3.红光光源  1台；
3.4. 跳线  10根；
3.5陶瓷插针  100个；
4.小动物行为学视频分析仪
4.1.小动物行为学视频分析仪  1套；
4.2.摄像系统   3套；
4.3.大小鼠硬件   1套；
5.面部疼痛测试仪
5.1.面部疼痛测试仪（含软件）  1台；
6.脑立体定位仪器
6.1.脑立体定位仪主机  1台；
6.2.适配器  1个；
6.3.耳杆 1对；
6.4.高速颅骨钻 1台；
7.足底针刺测痛仪
7.1足底针刺测痛仪  1台
三、商务要求
交货期：签订合同后30日内。整机免费保修不少于3年。

