
福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	真核表达洁净工作台
	
	2台
	
	

	2
	二氧化碳真核表达培养箱
	
	1台
	
	

	3
	二氧化碳振荡培养箱
	
	3台
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2025年9月19日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2025年9月19日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

一、真核表达洁净工作台  2台

1、型别：工作区尺寸：≥1350×680×500 mm（长x宽x高），双人单面操作；

2、气流模式：垂直气流；

3、平均气流风速：沉降气流≥0.30 m/s，整个沉降面控制在正负20%以内；

4、过滤系统：一块HEPA级高效微皱褶无间隔过滤器，针对>0.3μm颗粒系过滤效率>99.99%，易于前部更换；

5、风机系统：采用可变速单风机系统，具有自动风速补偿功能；
6、控制器：微电脑控制，位于柜体下右侧板面，触摸键采用厚度3mm玻璃面板感应式，反应快并且使用寿命长；

7、主体结构：≥1.0mm冷轧钢板，左右开窗设计；

8、操作室结构：工作台为一体成型，底部后排均匀开孔，用于搬运；

9、操作前窗：光学透视清晰、无边框，防紫外线钢化玻璃，厚度≥5 mm，采用手拉式上下滑动开启，不使用电控；

10、紫外灯：配置10W、254nm消毒紫外灯；

11、照度：≥300 Lux，荧光灯位于非污染区域；

12、震动幅值：≥5μm（台面中心X、Y、Z三轴）；

13、噪音：噪音≤55 dBA；

14、安装要求：根据现场已有条件负责安装场地清理，负责机房电路的接入和零线安全，保证电路符合现有实验室安全警报系统要求，确保设备能安全、正常运行。

15.配置：真核表达洁净工作台主机共计2台。
二、二氧化碳真核表达培养箱 1台

1、六面直热系统，加热均匀，加热迅速，温度恢复快，160℃-180℃干热灭菌系统，灭菌彻底，可清除细菌、霉菌、真菌孢子、支原体和芽孢；箱内所有部件无需拆卸，可实现一键灭菌，内部容积≥175L；

2、4.3寸彩色触摸显示屏，方便观察及操作；

3、采用PID微电脑控制系统，适用于细胞、组织、微生物等培养；

4、六面直热系统；

5、160℃-180℃干热灭菌系统，灭菌彻底，彻底地清除细菌、霉菌、真菌孢子、支原体和芽孢；箱内所有部件无需拆卸，一键灭菌操作；

6、具有超温报警功能、超温自动切断加热功能以及断电恢复自动启动功能；

7、内腔采用抑菌不锈钢R角无缝焊接；

8、配备滤波器磁环，可避免减少外界和自身波长对机器稳定性的干扰；

9、拥有数据记录功能，记录数据时间可设定，可记录150000条数据，并且可显示温度、CO2曲线，方便数据的分析；有USB接口，可将上述数据导出并保存；

10、具有横向双循环风道，可降低蒸发量，保证温度、CO2浓度的均一性；

11、具有玻璃门加热或外门加热功能；

12、温度控制范围，室温+3℃~55℃；

13、温度均匀性≤±0.3℃，温度波动度±0.1℃（在37℃）；

14、CO2浓度控制范围，0~20%，控制精度±0.1%，（在37℃、5%CO2时），红外CO2传感器，可根据温度、压力等自动补偿，增湿盘自然增湿；

15、玻璃门有测试孔，直径12mm，右开门，内门为钢化玻璃门；

16、安装要求：根据现场已有条件负责安装场地清理，负责机房电路的接入和零线安全，保证电路符合现有实验室安全警报系统要求，确保设备能安全、正常运行。

17.配置：主机1台。
三、二氧化碳振荡培养箱  3台

1.可叠加，可升级叠放三层；

2.三维一体的偏三轮驱动运转；

3.具有超温报警功能及异常情况自动断电功能；

4.具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题；

5.外壳采用静电喷塑；内衬采用圆弧角（R角）抗菌304不锈钢，便于清洁抑菌率可达99%。，需提供抗菌不锈钢检测报告，检测报告需有CNAS标识；

6.门采用不锈钢无螺丝固定，每层可独立控制，各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运转一层、二层或三层；

7.压缩机采用无氟环保制冷剂；

8.配备滤波器磁环；

9.开门即停功能，具有紫外线灭菌功能，门加热温度可调；

10.采用红外线CO2传感器，自动控制CO2浓度，具有控制器、电磁阀，只需配好CO2气源就可接上使用；

11.内置二阶式增湿盘，增湿盘开口可调节，自然增湿；摇床内腔底部可进行全方位无死角冲洗；

12.制冷量可调节，具有定时除霜功能，1～250秒可自由设定，除霜间隔30～600分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰；

13.中空钢化双面加热玻璃，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；同时具有玻璃双面加热和门加热功能，避免在低温或高湿状态下运行引起的玻璃起雾、滴水现象

14.LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面具有密锁定功能，可自由设定摇板正转或反转；强制对流的风扇常开或自动；拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近5年的数据，并且可显示温度、湿度、速度、CO2浓度曲线，方便数据的分析；有USB接口，可将上述数据导出并保存

15.单层摇床一瓶CO2气体（20kg）正常开关门状态下可使用不少于35天；

16.配自由拉伸内嵌布制遮光帘，可完全避光；

17.振荡频率:10-250rpm；

18.振荡频率精度:±1rpm；

19.摇板振幅:Ф50mm；
20.温控范围:4～60℃（在室温23℃～25℃）；

21.温度调节精度:±0.1℃；

22.温度均匀度:±0.5℃ （at 37℃）；

23.箱体内部:R角（圆弧角）；

24.CO2控制范围:0～20%；CO2控制精度：0.1%；

25.对流方式:强制对流；

26.夹具：粘板夹具；

27.定时范围:0-999.9小时；

28.空载重量（约）：考虑到地板承重量有限要求重量≤220kg；

29.噪音：低于55dB；

30.安装要求：根据现场已有条件负责安装场地清理，负责机房电路的接入和零线安全，保证电路符合现有实验室安全警报系统要求，确保设备能安全、正常运行。

31.配置：二氧化碳振荡培养箱主机共计3台。
配置要求
	序号
	名称
	数量
	单台套配置

	1
	真核表达洁净工作台
	2台
	主机1台

	2
	二氧化碳真核表达培养箱
	1台
	主机1台

	3
	二氧化碳振荡培养箱
	3台
	主机1台


商务要求：
交货期：合同签订后30日内。

要求整机免费保修1年起。

