骨伤学院核心肌群训练系统等采购项目
合同包1、骨伤学院核心肌群训练系统  1套  最高限价：105万元  

核心肌群训练系统1套
（一）技术参数
1.具有360°多轴向的动态平面。

2.平台最大承重≥150kg。

3.平台最大倾斜角度：≥10°。

4.平台最大速度：≥1转/秒。

5.两个15°倾斜脚垫：方向可调节。

6.具有倾斜度可调座椅：倾斜范围0-15°可调，可锁定。

7.具有1个定位脚架：安装在平台上，用于评估时的定位。

8.安全扶手≥2个。

▲9.平台内置测力传感器。

10.可通过2.4GHz无线技术连接平板电脑。

11.配备1台平板电脑，用于操控设备。

12.平板电脑及触摸屏幕双重控制方式，可同时或独立控制。

13.平板电脑具有患者病历及治疗师管理系统，可分别独立管理患者及治疗师档案。

14.具备患者信息、处方、评估报告、治疗记录数据存储、录入和导出功能，可输出文件格式excel等。

15.评估报告可直接导PDF格式。

★16.具有力量感应扶手：可测定推、拉力，数量≥2，力量感应杆≥4个。

▲17.评估模式≥20种，包括稳定性评估（睁眼模式、闭眼模式）、单足支撑测试、步态测试、稳定极限测试、活动限制测试、力量测试、协调性测试（三十个等级）等。稳定性评估：具备平衡及视觉输入评估，可显示重心轨迹；单足站立评估：可显示压力中心及平均位置图示；步态评估：可评估步频、步速、重心转移；活动受限评估模式：可对≥8个方向活动受限进行评估；稳定极限评估模式：可评估≥8个方向稳定极限；力量评估模式：可评估患者主动力量极限；协调性评估模式：可评估患者协调性。

▲18.医疗健康训练处方≥90项，预设课程，可根据病理、关节部位、术前术后需求选择相应训练处方。

▲19.训练模块：≥4种，包括柔韧性与活动性训练、动态力量增强、抗阻运动、姿势与平衡训练。

20.训练等级≥5级，可根据训练结果评分选定不同等级的训练强度。

21.具有视觉反馈功能，可直接反映重心范围和平衡极限。

22.具有实时心率检测带。

★（二）配置要求

	序号
	名称
	数量

	1
	主机
	1台

	2
	触摸屏显示器
	1台

	3
	360°平台
	1个

	4
	护栏
	1组

	5
	把手
	1组

	6
	定位T型板
	1个

	7
	铰链式座椅
	1个

	8
	脚踏板
	2个

	9
	心率监视器
	1个

	10
	平板电脑
	1个

	11
	电源线
	1根


交货：

1、交货时间：合同签订后90天内到货并免费安装调试达到可供试运行的程度。

2、交货地点：福建中医药大学。

付款方式：设备验收合格后中标人按照招标文件要求持设备采购方所开具的验收合格证明及金额为合同价款 100% 的含税发票，报采购人办理付款事宜。
履约保证金：中标供应商应在签订合同后，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足30万不需缴纳），履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指定的银行帐户。履约保证金在合同下所列项目验收合格后，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息退还。若发生下列情况之一，采购方将提出追索和索赔：a.中标方不按采购文件规定履行采购合同；b.签定合同后，中标方不按合同规定的条件供应软件和提供服务。c、如果中标方未能按合同规定履行其义务，采购方有权从履约保证金中取得补偿。
安装和调试：

1.1货物必须达到以上招标文件要求的技术指标，实现采购人要求，保证货物的正常运行。

1.2中标人应负责按所签订合同的具体要求、具体数量、具体地点将货物运送到采购人指 定地点并负责安装，安装并经最终验收合格后，交付采购人使用，中标人须在投标中详细列明所需各项费用。安装、调试所需工具、仪表及安装材料等均由中标人负责提供。

1.3中标人负责组织专业技术人员进行货物安装，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

1.4安装到位后的货物由中标人及采购人共同进行质量验收签字。

1.5货物验收前，中标人须提供完整的技术资料(包括产品中文说明书、中文采购人手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料)。

1.6中标人向采购人提供安装和维护所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。

1.7中标人在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用由中标人承担。

1.8中标人应提供货物使用免费培训和技术服务。

验收标准

所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。验收程序和方法:初验收：货物送至甲方安装现场后，由甲、乙双方共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验。最终验收：初验合格且设备安装完毕后，设备进行为期30天的试运行。试运行结束后，甲方对其在试运行中的主要指标（如性能、可靠性、稳 定 性等）进行评价，符合要求后的，最终验收通过；不合格的，中标方需进行更换或整改，并重新调试运行直至达到最终验收合格。验收结果经甲乙双方确认后，甲乙双方代表必须按《设备验收清单》（壹式叁联）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章，由乙方将一联提交给甲方存档。如发现设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

质保期：3年。

合同包2、骨伤学院生物力学三维重建可视化及分析系统  1套  最高限价：79万元  

（一）三维模型构建及成像

1、允许将软件内生成的测量，转换矩阵等导出。

2、软件支持3D PDF文件输出，可以在Adobe Reader 软件中实现模型三维显示、旋转、放缩、平移、渲染模式设置、颜色设置和透明度设置。

3、软件内设多种组织（如肌肉，骨骼，皮肤，脂肪，牙齿等）的灰度阈值预设值，便于用户直接选择并分割重建。

▲4、软件对二维和三维影像进行旋转平移缩放等操作。对原始影像进行基于多平面的重排布或基于曲线的全景展开。

5、在软件内同时打开多组影像数据并同时在窗口内查看。

6、将不同模态的影像（如CT、MRI、超声）进行自动或手动配准。将不同影像的信息结合到同一视图窗口中并生成对应三维模型。

7、软件提供图像滤波器，包括中值滤波、均值滤波、梯度滤波、高斯滤波、曲率流动滤波和双值模糊滤波。

8、去伪影能将原始影响数据内的伪影减轻或者去除，减少阅片时的信息干扰。

▲9、分割工具包括阈值分割、区域生长、动态区域生长、3D 智能曲线、形态学操作、布尔操作（相加、相减、相交）、孔洞填充、蒙板编辑、多层蒙板编辑、3D 蒙板编辑、蒙板智能扩展、光顺蒙板、剪切蒙板。

10、快速将多块骨头一次性分割。该工具的输出是多个蒙板，用户可以定义的阈值，可以选择分割皮质骨及全部分割。

11、软件提供丰富多样的测量功能，如距离、长度、角度、表面积、半径、直径、椭圆测量、曲面距离，测量信息允许以txt格式导出。

12、测量矩形区域的平均灰度值和灰度值标准差、椭圆区域的平均灰度值和灰度值标准差。

13、对二维影像和三维模型进行标注，标注信息的标签可以自由移动，软件生成灰度信息柱状图。

14、对三维物体的旋转、平移、镜像、面对齐、弧线对齐、点对齐、全局配准。

15、提供基于STL文件的面片标记操作，包括单个标记、平面标记、整体标记、光滑标记区域、壳体标记、反选标记、扩展标记、收缩标记、矩形标记、画笔标记、画刷标记、多边形区域标记和套索区域标记。

16、提供STL文件修复功能，包括自动调整面片法向、反转面片法向、缝合面片、粘合网格、填充空洞、包裹、缩减、过滤选择面片。

17、基于灰度值对模型赋予更接近现实物体的彩色。

18、对软件部分界面进行自定义，生成定制化的工具栏。

19、采用 Windows 风格的标准用户界面，便于使用，学习周期短。

20、直接输出操作的屏幕截图和视频录像，方便演示与学习。

21、交互式的读取DICOM 格式的 CT/MRI/Micro CT/CBCT/ 3D ultrasound/Micro MRI/工业 CT断层扫描图像和非DICOM 的普通图像格式BMP/JPG/TIFF/RAW 等断层扫描图像，可自动识别图像内置信息。

22、可导入STL格式模型文件，支持 STL 的属性识别和基本编辑操作。

23、可将蒙板以DICOM、JPG、3D、2D蒙板面积、蒙版的灰度值信息也可以用txt格式输出。

24、指定区域分割重建后，该区域信息就可以以三维的形式显示出来，并三维重构。获得三维模型,获得的三维模型支持导出为文本STL、二进制STL、DICOM 格式封装的STL、MGX、DXF、3MF、DICOM 格式封装的OBJ、Wavefront OBJ、VRML2.0、PLY、Point Cloud 格式输出。

25、导入STL、XML、3DM、DXF、SketchUp、3DS、OBJ、MDCK形式文件。

26、导出STL、3mf、ZPR、VRML、X3D、3D PDF、OBJ、MDCK形式文件。

（二）三维构建模拟运算

▲1、对三维模型进行各类几何体运算包括合并，分离，镜像，布尔运算，大小缩放。

2、针对骨伤外科,通过自定义测量模板，进行点线面的创建，根据创建的模板，进行例如点与点距离，点到面距离，线与线夹角等分析测量。

3、各类计算模拟，虚拟截骨，骨块移动及匹配工作。骨块复位，放置钢板和螺钉，匹配放置植入体等，模拟术后软组织形态,并进行3D贴图。

4、通过点创建自定义切割平面实现多元化截骨或者切割操作。

（三）分析构建重组模型

1、通过输出网格文件为用户提供由扫描图像到有限元分析,计算流体力学接口。

▲2、基于从影像数据中重建的三维数据，为后续进行面网格和体网格划分，可对多个三维模型进行组装(或对已组装结构进行拆分)，相交面有共同的网格节点，网格优化器保证用户获得最优化的网格模型，方便后续力学分析计算。通过基于扫描图像单位 (灰度)、提取的二维蒙版，以及均一材料物理属性，为体网格赋材料属性。

3、导入已有的分析结果，对现有的结构进行再比对与分析。

4、支持的接口有: Patran Neutral, ABAQUS, ANSYS, Fluent, Nastran, COMSOL, FEM。

交货：

1、交货时间：合同签订后90天内到货并免费安装调试达到可供试运行的程度。

2、交货地点：福建中医药大学。

付款方式：设备验收合格后中标人按照招标文件要求持设备采购方所开具的验收合格证明及金额为合同价款 100% 的含税发票，报采购人办理付款事宜。
履约保证金：中标供应商应在签订合同后，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足30万不需缴纳），履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指定的银行帐户。履约保证金在合同下所列项目验收合格后，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息退还。若发生下列情况之一，采购方将提出追索和索赔：a.中标方不按采购文件规定履行采购合同；b.签定合同后，中标方不按合同规定的条件供应软件和提供服务。c、如果中标方未能按合同规定履行其义务，采购方有权从履约保证金中取得补偿。
安装和调试：

1.1货物必须达到以上招标文件要求的技术指标，实现采购人要求，保证货物的正常运行。

1.2中标人应负责按所签订合同的具体要求、具体数量、具体地点将货物运送到采购人指 定地点并负责安装，安装并经最终验收合格后，交付采购人使用，中标人须在投标中详细列明所需各项费用。安装、调试所需工具、仪表及安装材料等均由中标人负责提供。

1.3中标人负责组织专业技术人员进行货物安装，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

1.4安装到位后的货物由中标人及采购人共同进行质量验收签字。

1.5货物验收前，中标人须提供完整的技术资料(包括产品中文说明书、中文采购人手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料)。

1.6中标人向采购人提供安装和维护所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。

1.7中标人在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用由中标人承担。

1.8中标人应提供货物使用免费培训和技术服务。

质保期：3年。

