
福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	蛋白纯化系统
	
	1套
	
	详见附件

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2024年10月21日上午9点。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2024年10月21日上午9点，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

蛋白纯化系统 1套

主要技术指标：

1、系统泵

1.1系统泵为全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，泵头材质应为钛合金，每个泵头应具有独立的除气阀。

1.2系统泵流速范围：0.001-25mL/min，双泵模式运行的最大流速≥50mL/min。

1.3系统泵流速准确度：≤±1.2%，流速精度：RSD<0.5%。

1.4 压力范围:0-20mpa

1.5系统泵具备恒压调速功能。

1.6系统泵具有压力控制模式。

2、检测器

2.1 紫外检测器光源要求采用冷光源氙灯；

2.2 紫外检测器检测范围：190-700nm，可同时进行≥3个波长检测。

2.3 紫外检测器检测范围不小于：-6 到 +6AU。

2.4 电导检测器检测范围：0.01mS/cm－999.00mS/cm。

3、阀门系统

3.1 自动进样阀：1个，要求具备自动切换上样、进样和冲洗三个状态。

3.2 入口阀：1个，要求在单个阀上可实现2个A缓冲液入口和2个B缓冲液入口的选择。

3.3 柱位阀：五柱位阀，要求可以同时连接5根层析柱，可实现层析柱的正向、反向流动及bypass；要求同时内置柱前和柱后两个压力检测器，并可以得到实时的柱压差。

3.4 出口阀：1个，≥3个出口：收集器相连出口、大体积收集出口、废液出口。

4、收集器：

4.1 收集器应兼容24、48、96深孔板，可以收集≥500个组分；兼容3、8、15、50mL收集管，具有卡锁功能；兼容250mL收集瓶。

4.2 收集器要求可自动扫描识别多孔板的孔数和盘架位置。

4.3 收集器要求可按时间、体积、滴数和峰收集，并可延迟收集。根据流速不同可选择不同的方式：0-2mL/min：液滴同步化方式；2mL/min以上：收集臂移动时，累积液滴。

4.4 收集器保护措施，要求为抽屉式封闭设计。

4.5 收集器要求为惰性材料、可保持蛋白活性。

5、蛋白样品离心系统

5.1 转速：≥27,000rpm。

5.2 离心力：≥87,000xg。

5.3 适配器种类1000ml、50ml、1.5 ml。

5.4 温度控制范围：-20℃至+40℃，温度控制精度：±2℃。

5.5 要求按选择/转速/时间三要素逐步运行。

5.6 转头：自动识别转头，具备自锁系统。

5.7 控制系统：要求可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可快捷设定运行条件和运行参数。

5.8 安全系统：要求具有离心腔智能真空系统，具有自动门锁，转子不平衡检测，超速和超温保护停机功能。提供所有转子的防生物污染密封盖，满足国际安全标准。

6、软件

6.1 软件要求可使用预定义阶段（定义每个子步骤）。

6.2 软件需具有编程模式，可根据实际实验需求编辑添加复杂的实验方法。

6.3 软件可实现远程控制和监测系统功能，符合法规审计追踪要求。

6.4 符合GMP要求，软件有21 CFR Part 11认证。

6.5 具有维持电源能力，保持断电可以维持运行2小时及以上。

6.6 可以打印图谱报告。

7配置

7.1蛋白纯化系统主机1套

7.2蛋白样品离心系统1个

7.3数据处理工作站1套

主要商务条款要求：
1、质量保证：技术指标、型号须符合相关要求。供货时，须提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致；
2、供货周期：合同签订后90天内到货并免费安装调试达到可供试运行的程度；
3、服务要求：
3.1须提供质量合格的产品，至少免费质保期一年，免费保修期自验收合格之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件由供应方负责包修、包换。

3.2在保修期内定期回访、维护，有问题做到及时处理。供应方应当在接到采购人故障通知后一小时内做出维修决定，如≤4小时内无法通过电话解决问题，供应方应在接到采购人故障通知的1个工作日内派维修人员到达现场(逾期采购人有权另请他人维修，费用由供应方承担)，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，若在3个工作日内无法及时排除故障，投标人应提供与该产品同型号、规格及技术指标相一致的备品供采购人使用。

3.3保修期内，按合同条款提供免费上门服务，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由供应方负责包修、包换。免费保修期满前1个月内，供应方应负责对所有货物进行一次免费上门全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物正常运行。

3.4供应方应提供售后服务承诺书及服务条款、联系人和联系电话，能长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。
