
福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格（万元）
	备注

	1
	步入式植物培养箱
	
	6台
	
	详见附件

	合  计
	
	


         联系人：                                   联系电话：

1、询价会报名截止时间为2025年6月23日上午9：00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2025年6月23日上午9：00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

步入式植物培养箱
一、技术参数：

1 箱体框架

1.1 箱体结构：箱体外部尺寸（m）：宽2m*深2.5m*高2.5m，6面体箱体结构，所用箱板应为不低于100mm厚聚氨酯高压发泡保温板，聚氨酯填充密度不低于40Kg/m3，导热系数0.018~0.024w/（m·k），吸水率不大于4%（v/v），抗压强度优于160Kpa，防火等级至少为B级，要求提供材料检测报告。

1.2 采用保温门，半埋式安装，门厚≥100mm。

2 培养架

2.1 培养架：宽≥800mm，深≥700mm，高度≥1600mm，层数：2层，生长高度不小于400mm/层，可用其它隔板调节高度。

2.2 数量：≥4套。

3 测控终端

3.1 PCIE接口≥2个，内置4G物联网卡,支持Lorawan 1301、13028通道网关；

3.2 运行指示灯：具有电源指示灯、RS485收发指示灯，4G运行指示灯，入网指示灯，运行指示灯和平台连接指示灯；

3.3 植物培养DI数字输入接口≥4路；

3.4 继电器输出≥4路，动作时间≤10ms，释放时间≤10ms；

3.5 AI模拟输入≥4路，支持4-20ma/0-10V传感器；

4.控制单元

4.1 4G物联网控制柜，不少于20路4G物联网智能控制，可控制箱体内的光照、温度、湿度、CO2浓度等参数，并可通过平台实现自动控制，定时控制等功能。

4.2 触控屏，不低于10.1英寸，具有65536色TFT，分辨率最高可达1024x600像素，具有宏指令精灵，支持USB上下载，可连接打印机和U盘，触控面板采用四线电阻式。内置组态：云组态软件，不限点数，设备具有云平台；

4.2 局域网互联：实现与手机、平板、电脑、电视、摄像机及其它HMI即连即通；

4.3 物联网功能：通过互联网与手机、平板、电脑、电视、摄像机及其它HMI即连即通，并且通过物联网对系统进行温湿度、光照度等条件进行物联网控制；无需二次组态，所见即所得；支持多人同时异步或同步监控。
4.4 数据安全：所有数据可以传输储存到指定的服务器，支持本地或公网部署，支持 MQTT、OPCUA、HTTP、TCP等接口，可与ERP、MES及其它第三方应用对接，支持文本转语音播报、全场景语音对讲、音视频文件播放、摄像头监控等应用；

4.5 具有手机扫码枪：可以链接手机进行智联IPC的延伸，取代传统外接扫码枪，随时随地扫码录入信息；

4.6 电子看板接口：可以实现TVBOX组网，满足数据可视化、设备集中监控等大屏应用场景接口；

4.7 恒温设备，冷暖恒温节能满足植物的生长，满足8到10平方空间恒温调节，支持自动化控制，支持RS485协议或其它协议对接。

4.8 喷淋脉冲电磁阀，农业直流脉冲智能喷滴流量调节。

4.9气体电磁阀，常闭电磁阀气阀，气阀DC24V。

5.环境监测

5.1 光照&温湿度+CO2四合一传感器，供电：DC 7~30V，功率0.3W，通信接口：标准ModBus-RTU协议。

5.2 温度测量范围：-40~80℃，分辨率：0.1℃。

5.3 湿度测试范围：0~100%RH，分辨率：0.1%RH。

5.4 光照测试范围：0~200000Lux，分辨率：1Lux。

5.5 二氧化碳测量范围：0~2000ppm，分辨率：1ppm。

5.6 温度测量误差：±0.3℃；湿度测试误差：±2%RH；光照度测量误误：±3%；二氧化碳测量误差：±3%FS。

5.7 响应稳定时间：<30s。

6 光照传感器

6.1 数量不少于8件，工作电压：DC12-24V，功率：1.2W，通讯协议：标准03H、04H功能码的MODBUS-RTU协议。

6.2 响应时间：<30ms。

6.3 光照参数：0~200000Lux 。

6.4 分辨率：1Lx。

6.5 工作范围：0-65535Lx。

7 土壤温湿度传感器

7.1 数量不少于8件，供电：DC 10~30V，功率0.7W；通信接口：标准的ModBus-RTU协议。

7.2 土温测量范围：-40~80℃ ，分辨率：0.1℃。

7.3 土湿测量范围：0~ 100%RH，分辨率：0.1%RH。

7.4 土温测量误差：±0.3℃，土湿测量误差：±2%RH。

7.5 响应稳定时间：<3s；

8 植物补光灯

8.1 数量不少于4件，可调光LED植物生长补光灯，具有全光谱+红光/蓝光：三种光谱切换模式。

8.2 全光谱LED植物高效灯组，适合多种植物，可以实现多种光谱图特殊光谱配比方案。

8.3 输入电压:AC85-265V，PPF D:177umol/m/s。

8.4 可调节亮度：可调节20%-100%亮度，可定时4/8/12小时后关闭/开始。

8.5 多场景使用：调光调色量子板植物灯，高显色RA>90适用于植物大棚、温室等一切培养植物的室内场景。

8.6 蓝光，波长：420–470 nm，强度：营养生长期：80–100 μmol/m²/s（PPFD），次数代谢成分激发期：叠加UVA，强度≥13 μmol/m²/s，能增强叶绿素合成、抑制徒长，并激活黄酮类、萜类等次生代谢成分积累；

8.7 红光，波长：620–660 nm（主峰630 nm或660 nm），远红光（730 nm），强度：开花期：100–120 μmol/m²/s，果实成熟期：60–80 μmol/m²/s

8.8 基础光强：冠层PPFD≥150 μmol/m²/s，均匀度＞0.8。

8.9 功率配置：蓝光模块：每平方米40–60W，红光模块：每平方米60-80W，能效标准：电能效率≥2.8 μmol/J，每日补光时长：12-16小时

9 不可调光LED植物生长补光灯。
9.1 LED植物补光灯110W定时调光量子板，尺寸：不小于450*300mm，数量不少于8件;

9.2 色温:CCT≥3835K，主波长:入d≥582.7nm，色纯度:Purity≥25.7%，峰值波长：Àp≥658nm；
9.2 显色指数:Ra≥97.2 AvgR ≥96.2 TM30

9.3 光度&辐射度参数光通量≥6135.9lm，光效:≥128.60lm/ 辐射通量 Фe ≥22.228

10. 光照调控模块组件功能

10.1 可以满足培养闽台特色药用植物光照需求，并根据各种药用植物的光照强度需求进行光照调控调节，提供≥20种福建省特色药用植物种苗，并可以保证包括金线兰、铁皮石斛、三叶青、龙珠、多花黄精、绞股蓝、巴戟天、千金拔等药用植物在培养箱中生长。
10.2 数字农业管理平台，提供传感器数据收集、数据分析、数据导出、可视化、设备管理、规则引擎等；支持行业标准物联网协议（MQTT、TCP、UDP、CoAP和 HTTP）实现设备连接，包括光照培养箱等设备接入；支持并实现与光照培养箱对接集成，通过电脑或移动设备远程监控并实时调节温度、湿度、光照等参数。

10.3 可实现功能模块：包括登录、查看采集设备、基本信息（单位信息、项目信息、园区信息、大棚信息等）、作物管理、产品管理、农资工具管理、农药管理、肥料管理、农事管理、系统管理等模块，提供平台功能截图证明材料。

10.4 满足培养箱管理需要，具有门禁系统功能，可以实现平台门禁管理。

10.5 平台管理可通过微信小程序端或是手机APP端实现登录、查看采集设备、基本信息（单位信息、项目信息、园区信息、大棚信息等）、作物管理、产品管理、农资工具管理、农药管理、肥料管理、农事管理、系统管理等模块功能，并能实现手机端信息同步与下发命令。
11 安全用电系统

11.1 电源：≥3.6V 13000mAh大容量锂电池；功耗：通信功耗≤65mA，每次工作1分钟；待机功耗8uA；工作环境：-20℃～+65℃，≤95%RH。

11.2 灵敏度：≤1dB；测量范围：TEV：0~60dB；超声波:-10~70dB；分辨率：±1dB；TEV 原理检测频率范围：3MHz-50MHz；AE 原理检测频率范围：40±0.5kHz；

11.3 温度测量范围：-20~65℃；

11.4 湿度测量范围：0~100%RH；

11.5 该装置具备超声波、地电波、环境温度、环境湿度信号的四合一监测功能；

11.6 设备的阻尼振荡磁场抗扰度达到5级，须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标志的测试报告证明。

11.7根据现场已有条件负责安装场地清理，负责原有电路接入，安装系统并提供≥20种福建省特色药用植物种苗，作为培养箱植物培养观察样品。

详细配置：

主机6套。
三、商务要求
交货期：签订合同后90天内。

要求整机免费保修1年起。
