
福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	超净工作台
	
	10台
	
	

	2
	二氧化碳培养箱
	
	5台
	
	

	3
	三气培养箱
	
	1台
	
	

	4
	厌氧培养箱
	
	1台
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2025年9月19日上午9:00。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2025年9月19日上午9:00，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

主要技术指标：
一、超净工作台 10台

1.气流流速：0.30～0.45m/s；
2.紫外灯功率：≤40W；
3.日光灯功率：≤16W；
4.前窗玻璃最大开口高度：≥470 mm；
5.前窗玻璃开口安全操作高度：200-350 mm；
6.工作台到地面高度：≥750 mm；
7.噪音：≤65dB(A)；
8.菌落数≤0.5CFU/30min；洁净ISO等级5（100级)；
9.过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%；
10.工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕工作区内，可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器；
11.箱体部分采用≥1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂；
12.工作区台面采用304不锈钢材质；
13.控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成；LCD显示屏显示内容有：显示实时风速和档位、显示时间、紫外灯的累计工作时间、过滤器的累计工作时间；
14.洁净台前视窗是采用≥5mm厚钢化玻璃的手动视窗，通过手动控制，可在行程范围内的任意高度停止，双侧玻璃视窗；
15.照明：≥350lx；
16.配脚轮，柜体可移动与固定；
17.紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启；
18.设置前视窗开口安全高度200-350mm，在低于或高于安全高度时机器报警；
19.预留PAO检测口，检测高效过滤器完整性；

20.配置：超净工作台主机共计10台

二、二氧化碳培养箱 5台
1.二氧化碳培养箱，工作体积：≥180升；

2.搁板数目：3块，可升级为16块；

3.温度控制范围：高于室温5℃～50℃；

4.温度控制精度：≤±0.1℃；

5.温度均一性:≤ ±0.3℃(在37℃下)；

6.具有温度跟踪报警；

7.温度显示：绿色LED；

8.加热方式：直热式；

9.二氧化碳控制范围：0～20%；

10.二氧化碳控制精度：≤±0.1%；

11.二氧化碳跟踪报警：有；

12.二氧化碳浓度控制：T/C 热导传感器；

13.支持一键静音，使声音警报处于无声；

14.双重温度探头，培养箱内温度测量精准,可选配湿度显示实现低湿度报警；

15.HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次，提供100级空气白皮书；

16.显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度；

17.具有开关门自动CO2截流功能,具有断电自动启动；

18.具有≥140℃干热灭菌程序，灭菌周期为12-14小时，提供干热灭菌白皮书；

19.配置：细胞培养箱主机共计5台。
三、三气培养箱 1台

1、工作体积：≥184升；

2、箱体结构：三墙结构，水套夹层环绕整个培养箱箱体，玻璃纤维隔热层，稳定维持腔体温度,标配搁板≥3块,最多搁板数≥16块；

3、温度控制范围：高于室温5℃～55℃；

4.温度控制精度：≤±0.1℃；

5.温度均一性:≤ ±0.3℃(在37℃下)；

6.腔体内置双温度探头，具有温度跟踪报警；

7.温度显示：绿色LED；

8.加热方式：直热式；

9.二氧化碳控制范围：0～20%；

10.二氧化碳控制精度：≤±0.1%；

11.具有二氧化碳跟踪报警；

12.二氧化碳浓度控制：TC 热导传感器；

13.具有一键静音，使声音警报处于无声；

14.可选配湿度显示实现低湿度报警；

15. HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次。提供100级空气白皮书；
16. 显示控制：LED数字显示温度和二氧化碳浓度，正常运行状态下，设备显示屏幕显示“Class100”或“System OK”表示设备处于正常状态；

17.具有断电自动启动；

18.具有≥140℃干热灭菌程序，灭菌周期为12-14小时，提供干热灭菌白皮书；
19.氧气浓度控制范围：1-20%，控制精度：≤±0.1%；

20.加热玻璃内门，温度≥3档可调，防止腔体内玻璃上形成冷凝水；

21.配套叠放支架，可与同品牌培养箱实现叠放；

22.配置清单：主机1台
四、厌氧培养箱 1台

1.整体箱采用10°斜面、20mm厚透明亚克力前面板，搭配裸手操作,有效体积192L，可放置200-400个90mm平皿；

2.操作仓主体采用食品级安全无毒的板材，采用主动密封；

3.采用掀盖式前面板，双气压支撑杆；

4.采用彩色电容触摸屏，屏幕尺寸≥10英寸，实时监控和记录培养参数；

5.转移仓内外门互锁联动机制，内外门无法同时打开；

6.内置真空泵，裸手操作系统，可通过脚踏开关或屏幕控制，进行抽气/充气等操作；

7.具有转移仓转移系统，分为外门和内门，用于实验操作和转移样品，容量≥25L，一次可转移80个直径90mm的培养皿，可转大厌氧罐，可在屏幕上设置转移仓氮气吹扫时间（0-999秒）、真空置换次数（0-99次）及真空度（0-65%）等参数，可操作单独操作口；

8.一键式参数控制，通过触摸屏上的按键，一键即可完成氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度、压力、风机、照明灯等项目的开启和关闭，主界面点击一键停止，可关闭所有控制；

9.氧气控制范围：0~99.9%，氧气小于90%时精度±0.1%，氧气大于90%时精度±0.2%；支持百分数和绝对氧分压（mmHg）两种形式显示；氧气传感器零点和标气一键校准功能；氧气探头定时提醒校正功能，定时天数1-999天。

10.二氧化碳控制范围：0.1%~30%，精度±0.1%；

11.具有氢气控制模块，控制范围0-5%，精度±0.1%；

12.操作仓温度控制范围：环境温度+3℃~45℃，精度±0.1℃；

13.标配半导体冷阱降湿装置，可控湿度不超过85%RH；

14.间歇性气体控制：可进行氧气、二氧化碳浓度的间歇性控制，可对氧气、二氧化碳、时间及循环次数等参数的自主设定，梯度段数可设置10段，循环次数可设置有限循环（1-999次）和无限循环，可设置维持段浓度，并以图表方式显示，可查历史数据，以曲线方式显示；
具有预约功能，可以预约氧气、二氧化碳、温度、湿度、照明灯、紫外灯、净化等类目的开/关，可预约时长不低于0-10000分钟，并实时显示预约剩余时间；

15.内置电源插座3个，可以使用电动移液器及长移液管，可放置600-900个直径90mm平皿，可内置各种小型设备；

16.具有HEPA 14级过滤系统，洁净度达到ISO Class 3级别；

17.具有两支紫外灯，可对HEPA及操作仓内气体进行消毒处理，紫外灯消毒时间最高可设定≥10000分钟；

18.具有LED灯照明，亮度5级可调；

19.具有单皿传递系统，适合传递单个培养皿/瓶；

20.具有第三方电缆或探头接口，可用于温度校验或气体校验等；

21.具有钯催化剂，用于催化除氧；

22.具有脱毒剂，去除挥发性不饱和脂肪酸和硫化氢等气体；

23.具有三级权限密码登录控制，设备管理安全高效；

24.曲线显示，可查看氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度和操作仓压力等参数的实时曲线和历史曲线；

25.数据导出功能，历史数据可自主查询并导出；

26.历史报警信息查询功能，保存时间180天，可查询当前报警及历史报警信息，自主选择目标时间段，可查看该段时间内的报警详情，并可将报警信息导出；

27.安全及警报功能：氧气浓度、二氧化碳浓度、温度、湿度、操作仓压力等超限均会保护并报警，在历史报警功能中可查询。

28.安装要求：负责设备电路、电井连接，保障设备用电要求。
29.配置清单：主机1台

配置要求
	序号
	名称
	数量
	单台套配置

	1
	超净工作台
	10台
	主机1台

	2
	二氧化碳培养箱
	5台
	主机1台

	3
	三气培养箱
	1台
	主机1台

	4
	厌氧培养箱
	1台
	主机1台


商务要求：
交货期：合同签订后30日内。

要求整机免费保修1年起。

