
福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	移动式C型臂X射线机
	
	1台
	
	详见附件

	2
	智慧化可充电移动式生物机能实验

系统
	
	1批
	
	详见附件

	3
	数字化医用X射线摄影系统
	
	1台
	
	详见附件

	4
	存储扩展柜及硬盘
	
	1批
	
	详见附件

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2023年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价（进口设备须注明含税价或免税价）。

4、询价单需要一式四份

5、询价时间和地点:时间-- 2023年  月   日上午 ，地点----。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：
项目1   移动式C型臂X射线机  1台
1
功能需求
 

1.1
平板C形臂，适用于骨科成像

1.2     产品注册证管理类别为第三类

1.3    设备主机、球管、平板探测器主要部件为同一制造商原厂生产


2
主要技术规格和要求　
 

2.1
C型臂架构
 

2.1.1
垂直升降≥420mm

2.1.2
水平移动≥200 mm

2.1.3
沿轨道旋转≥130° (- 40° to + 90°)

2.1.4
轴向旋转≥±190°

2.1.5
左右摆角≥±12°

2.1.6
平板探测器到球管焦点距离≥1000 mm

2.1.7
C臂开口径≥780 mm

2.1.8
C臂弧深≥660 mm

2.1.9
色彩引导运动控制:具备

2.2
X线发生器
 

2.2.1
最大输出功率2-3KW

2.2.2
发生器频率≥40KHZ高频/多脉冲处理器控制

2.2.3
最大电压≥110KV

2.2.4
连续透视最大电流≥13mA

2.2.5
脉冲透视最大电流≥24mA

2.2.6
最大脉冲频率≥25帧/秒

2.2.7
最小脉冲频率≤1帧/秒

2.2.8
单幅点片最大电流≥24mA

2.2.9
连续曝光时间≥50min

2.3
球管
 

2.3.1
球管焦点:双焦点，小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.4mm

2.3.2
阳极热容量≥76KHU

2.3.3
阳极靶角≤10º

2.3.4
球管热容量≥900KHU

2.3.5
阳极滤过片（列出材料类型）≥ 3 mm Al 

2.4
平板探测器
 

2.4.1
平板成像大小≥21cm*21cm

2.4.2
平板探测器材料:非晶硅碘化铯或晶体硅

2.4.3
图像采集灰阶≥16bit

2.4.4
平板放大等级≥3级

2.4.5
DQE≥72%

2.5
准直器及滤线栅
 

2.5.1
具备矩形准直器

2.5.2
具备狭缝准直器

2.5.3
具备狭缝准直器非对称调节

2.5.4
具备无射线数字图像旋转

2.5.5
滤线栅栅比≤1/17

2.5.6
滤线栅密度≥70线/厘米

2.6
监视器
 

2.6.1
监视器≥19”TFT高分辨率医用显示器

2.6.2
最大分辨率≥1280 × 1024

2.6.3
最大亮度≥600cd/cm2

2.6.4
可视角度≥±178°

2.6.5
具备对环境光亮度自动补偿功能

2.7
数字图像处理
 

2.7.1
具备图象左右翻转、上下翻转、旋转功能

2.7.2
具备实时边缘增强功能

2.7.3
具备实时自动、手动窗位调整功能

2.7.4
具备实时动态降噪功能

2.7.5
具备实时去除运动伪影功能

2.7.6
具备实时金属修正功能

2.7.7
具备实时软组织修正功能

2.7.8
窗位调节功能≥6个自定义窗位调节范围

2.7.9
曝光模式≥8种

2.7.10
具备剂量智能管理系统

2.7.11
具备最后一幅图像自动冻结功能LIH

2.7.12
窗口操作界面

2.7.13
具备图形化显示按键

2.7.14
具备UPS不间断电源

2.7.15
操作系统:最新Win10系统或Linux工业有软件操作系统

2.8
图像资料存储系统
 

2.8.1
存贮图像容量（内置工作站硬盘存储）≥150000幅

2.8.2
具备USB导出BMP,JPEG,DICOM,MP4格式图像功能

2.8.3
配备DICOM3.0 接口

2.8.4
具备DICOM存储传输功能 

2.8.5
具备DICOM打印功能

2.9
操控部件
 

2.9.1
触摸屏控制面板尺寸≥10英寸

2.9.2
具备同屏触控登记功能

2.9.2.1
具备同屏触控登记新病人功能

2.9.2.2
具备同屏触控急诊登记功能

2.9.2.3
具备同屏触控预登记功能

2.9.3
具备曝光参数设定功能

2.9.4
具备同屏触控图像后处理功能

2.9.5
具备手动开关功能

2.9.6
具备标准脚踏开关功能

2.9.7
具备触摸屏上可与台车显示器同步显示图像功能

2.9.8
C臂上具备同屏触摸控制装置

2.9.9
显示器推车上具备同屏触摸控制面板

2.9.10
具备曝光剂量显示功能

项目2   智慧化可充电移动式生物机能实验系统  1批

智慧化可充电移动式生物机能实验系统（教师端）1台
1.整体结构：

1.1大支架：可移动式底盘支撑（静音滑轮）；有横向伸缩和纵向伸缩功能；至少十档悬停锁止结构

1.2影音传输方式：支持无线投屏

1.3电源供给方式：市电供电和自带可充电电源供电，至少双供电模式 

1.4整机在自带可充电电源供电模式下，开机状态下可移动使用

2.生物信号采集系统参数

2.1采样通道接口：≥4个DIN差分输入通道 

2.2采样速率: 1 S/10 min～100KS/s

2.3模拟输入信号放大范围：±20 mV∽±10V，至少九档可选

2.4模拟输入信号滤波：1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 Hz 和交流电源滤波功能

2.5过载电压≥12V

2.6内置完全隔离的双通道生物电放大器

2.7生物电放大器放大范围：±200μV∽±20mV

2.8生物电放大器物理滤波:低通滤波：不少于10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 Hz可选；高通滤波:不少于0.5 Hz和10 Hz可选；有陷波功能

2.9数模转换率: ≥16 bits

2.10共模抑制比：>105 dB @100 Hz

2.11信噪比：> 90 dB;

2.12具有模拟输出功能，用于直接刺激或控制外围设备，输出电压范围：±10 V

2.13触发器：提供用于与外部设备同步采样的数字输入，输入范围：±12 

2.14刺激器电压/电流转换方式:软件控制

2.15隔离刺激器开关：主机面板手动控制和软件控制

2.16具有数字输入和输出端口

2.17具有I2C接口: 用于连接主机和前置放大器，实现放大器供电和软件控制放大器的功能

2.18音频输出接口: 标准 1/8" (3 mm)耳机插孔用于输出来自生物电放大器记录的信号的声音

2.19有Smart接口，用于识别BNC输入的信号

2.20数据传输:USB2.0或以上版本

3.数据采集和分析软件

3.1实验内容包含背景资料,实验目的,实验方法及步骤的多媒体实验指导

3.2中英文版本,可实现双语教学

3.3基于HTML文件设计,包含实验课程查看和管理; 

3.4实验课程已预设实验参数, 无需每次实验开始时重新设置; 同时,在软件操作界面中可调节与通道显示相关的设置

3.5实验课程项目需包含人体实验模块及动物实验模块，其中人体实验模块不少于8个，必须包含神经肌肉实验、运动生理实验、循环系统、呼吸实验等类别；动物实验模块不少于11个，必须包含神经肌肉实验、循环实验、呼吸实验、消化实验、药理学实验等类别。

3.6有数据统计及图表生成功能, 可生成完整的实验报告

3.7具有交互式实验教学功能, 实验知识点测试集成于实验课程软件中

3.8提供面向教师的编辑软件,可对现有的实验课程进行编辑更新或增加原创实验内容

3.9可在实验室环境下在教师主机PC和学生客户端PC之间构建局域网.

3.10数据文件可保存

4.动物机能实验附件包

4.1桥式放大器：输入阻抗：≥470 K；输入范围：200μV至20 mV，直流驱动：≤2μV/℃；直流励磁：≥2.5 V；放大器噪声：<1μV RMS；低通滤波器：300Hz

4.2呼吸放大器：响应时间≤0.5ms，重复性：±0.2%FS，灵敏度：10 mV/30mmH2O，最大输入压力：34.kPa；

4.3 细胞外神经探头：差分输入；阻抗：≥100 MΩ；增益：至少x100；低通滤波器：5000 Hz；高通滤波器：100 Hz；输入泄漏电流：≤1 pA；共模抑制比：≥95dB；噪声：<2μVrms；电源：来自主机端口；适配电极阻抗：＜300 kΩ

4.4压力传感器：测量范围-50至300mmHg；灵敏度5 µV/V/mmHg；过载压力-400至4000mmHg；

4.5 张力传感器：量程0-50g；输入范围：200μV至20 mV；直流漂移：≤0.1%/℃；信噪比：>80dB@200HZ；传感器灵敏度：42 uV/g；最小可靠力：0.05g；低通滤波器：300 、200、100、50、20、10、5 Hz；直流偏移调整：16bit，软件控制

4.6 呼吸流量头：适用于大鼠及家兔

5内置可充电电源

5.1输出功率：≥300W

5.2锂电池：12V/29AH；

5.3输入： 220V/50Hz；

5.4电源开关：DC*1pcs或AC*1pcs ；

5.5输出：type-c：45w ；DC5521端口：12V *1PCS；USB端口：5V/2.3A *1PCS；

5.6充电时间：≤12小时；

5.7供电时间：可连续供电≥18小时

5.8液晶显示屏显示充放电状态

6.液晶显示屏

6.1面板规格:≧15.6英寸 

6.2像素数量：≧3840（RGB)*2160,UHD；

6.3显示区域(mm)：≧345.6(H)*194.4(V)；

6.4高宽比16:9(H:V)；

6.5可视角度178°；

6.6对比度1000:1（透射）；

6.7亮度400cd/m2；

6.8色域72% NTSC；

6.9亮度变动1.25/1.54；

6.10工作频率60HZ；

6.11功率消耗≤7.6W；

6.12灯管类型WLED；

6.13灯管驱动:含LED驱动器；

6.14视频输入：HDMI、Type-C；

6.15供电方式：USB，Type-C；

6.16电压输入：5.0/12.0/21.0V

7无线传输参数

7.1影音输出/入：HDMI Type A19pin界面；

7.2HDMI版本：HDMI 1.4a/HDCP 2.0；

7.3解析度：FULL HD 1080P/60Hz；

7.4无线频率：WIVU 5G频段；

7.5频宽范围：20MHz 或40MHz；

7.6射频功率：10dBm +/- -1dBm；

7.7安全协定:128/256 bit AES based encryption：；

7.8适用距离：无障碍≥60米，可穿墙适用，距离相对缩短；

7.9延迟时间：≤0.3秒；

7.10天线：TX发射：2T1R / RX 接收：1T2R；

7.11电源：DC 5发1A X2;

7.12投屏数：支持1投4屏

8摄像系统

8.1小支架：270度横向水平转向X2，支杆纵向上下180度，镜头纵向180度，支杆长度≥32cm

8.2教师专用小屏：横向水平270度，纵向90度任意调节

8.3变焦：128倍混合自动变焦（高速）医用光学镜头；

8.4镜头：F3.6，f=49.0mm；

8.5有效像素：1920X1536；

8.6解析度：≥900TV线；

8.7视频输出：3840x2160；

8.8景深1：（50mmX40mm）35mm；

8.9景深2：（400mmX300mm）300mm；

8.10图像处理引擎：CMOS；

8.11色彩精度：AEO3.2（极佳）；

8.12原始画面：强调区域可移动，画面放大、反转、对比；

8.13输入端口：1个VGA，1个HDMI；

8.14输出端口：HDMI/USB/VGA；

8.15输出帧率：4K: 30帧/秒；1080P:60帧/秒；

8.16图片输出：1920X1080；

8.17音频输入：1个；

8.18音频输出：≥1个；

8.19白平衡：手动/自动追踪；

8.20暗光补偿：自动；

8.21麦克风：1个外置；

8.22USB接口：1个；

8.23影像存储卡：1个（32G）；

8.24光圈：自动/连动优先；

8.25录像：可录制有声视频；

8.26十字光标：目标定位；

8.27工作温度：-15℃-50℃

智慧化可充电移动式生物机能实验系统（学生端）  6台
1.整体结构：

1.1大支架：可移动式底盘支撑（静音滑轮）；有横向伸缩和纵向伸缩功能；至少十档悬停锁止结构

1.2影音传输方式：支持无线投屏

1.3电源供给方式：市电供电和自带可充电电源供电，至少双供电模式 

1.4整机在自带可充电电源供电模式下，开机状态下可移动使用

2.生物信号采集系统参数

2.1采样通道接口：≥4个DIN差分输入通道 

2.2采样速率: 1 S/10 min～100KS/s

2.3模拟输入信号放大范围：±20 mV∽±10V，至少九档可选

2.4模拟输入信号滤波：1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 Hz 和交流电源滤波功能

2.5过载电压≥12V

2.6内置完全隔离的双通道生物电放大器

2.7生物电放大器放大范围：±200μV∽±20mV

2.8生物电放大器物理滤波:低通滤波：不少于10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 Hz可选；高通滤波:不少于0.5 Hz和10 Hz可选；有陷波功能

2.9数模转换率: ≥16 bits

2.10共模抑制比：>105 dB @100 Hz

2.11信噪比：> 90 dB;

2.12具有模拟输出功能，用于直接刺激或控制外围设备，输出电压范围：±10 V

2.13触发器：提供用于与外部设备同步采样的数字输入，输入范围：±12 

2.14刺激器电压/电流转换方式:软件控制

2.15隔离刺激器开关：主机面板手动控制和软件控制

2.16具有数字输入和输出端口

2.17具有I2C接口: 用于连接主机和前置放大器，实现放大器供电和软件控制放大器的功能

2.18音频输出接口: 标准 1/8" (3 mm)耳机插孔用于输出来自生物电放大器记录的信号的声音

2.19有Smart接口，用于识别BNC输入的信号

2.20数据传输:USB2.0或以上版本

3.数据采集和分析软件

3.1实验内容包含背景资料,实验目的,实验方法及步骤的多媒体实验指导

3.2中英文版本,可实现双语教学

3.3基于HTML文件设计,包含实验课程查看和管理; 

3.4实验课程已预设实验参数, 无需每次实验开始时重新设置; 同时,在软件操作界面中可调节与通道显示相关的设置

3.5实验课程项目需包含人体实验模块及动物实验模块，其中人体实验模块不少于8个，必须包含神经肌肉实验、运动生理实验、循环系统、呼吸实验等类别；动物实验模块不少于11个，必须包含神经肌肉实验、循环实验、呼吸实验、消化实验、药理学实验等类别。

3.6有数据统计及图表生成功能, 可生成完整的实验报告

3.7具有交互式实验教学功能, 实验知识点测试集成于实验课程软件中

3.8提供编辑软件,可对现有的实验课程进行编辑更新或增加原创实验内容

3.9可在实验室环境下在教师主机PC和学生客户端PC之间构建局域网.

3.10数据文件可保存

4.动物机能实验附件包

4.1桥式放大器：输入阻抗：≥470 K；输入范围：200μV至20 mV，直流驱动：≤2μV/℃；直流励磁：≥2.5 V；放大器噪声：<1μV RMS；低通滤波器：300Hz

4.2呼吸放大器：响应时间≤0.5ms，重复性：±0.2%FS，灵敏度：10 mV/30mmH2O，最大输入压力：34.kPa；

4.3 细胞外神经探头：差分输入；阻抗：≥100 MΩ；增益：至少x100；低通滤波器：5000 Hz；高通滤波器：100 Hz；输入泄漏电流：≤1 pA；共模抑制比：≥95dB；噪声：<2μVrms；电源：来自主机端口；适配电极阻抗：＜300 kΩ

4.4压力传感器：测量范围-50至300mmHg；灵敏度5 µV/V/mmHg；过载压力-400至4000mmHg；

4.5 张力传感器：量程0-50g；输入范围：200μV至20 mV；直流漂移：≤0.1%/℃；信噪比：>80dB@200HZ；传感器灵敏度：42 uV/g；最小可靠力：0.05g；低通滤波器：300 、200、100、50、20、10、5 Hz；直流偏移调整：16bit，软件控制

4.6 呼吸流量头：适用于大鼠及家兔

5. 人体生理学实验附件包

5.1握力换能器：测量范围：0-1000N，测量精度：0.5%

5.2刺激电极：一端与神经肌肉刺激器连接，另一端与人体皮肤接触，扣式绑带贴合皮肤；

5.3脉搏传感器：量程50-200mV

5.4反射锤：输出电压0-10V

5.5呼吸带传感器：灵敏度：0.6 mm/mV；输出范围：0-100mV；耦合：直流或交流耦合（软件可选）；低通滤波器：5Hz和2Hz

5.6心音传感器：频率响应变化：±3%；工作频率：10-500Hz

5.7压力换能器：测量范围-50至300mmHg；灵敏度5 µV/V/mmHg；过载压力-400至4000mmHg；配有三种以上袖带

5.8具有标准BNC和DIN口转接装置

6内置可充电电源

6.1移动电源≥300W

6.2锂电池：12V/29AH；

6.3正弦波 300w；

6.4输入：220V/50Hz；

6.5电源开关：DC*1pcs或AC*1pcs ；

6.6输出：type-c：45w ；DC5521端口：12V *1PCS；USB端口：5V/2.3A *1PCS；

6.7充电时间：≤12小时；

6.8供电时间：可连续供电≥18小时；

6.9特点：液晶显示屏显示充放电状态

7.显示屏

7.1面板规格:≧15.6英寸；

7.2像素数量：≧3840（RGB)*2160,UHD；

7.3显示区域(mm)：≧345.6(H)*194.4(V)；

7.4高宽比16:9(H:V)；

7.5可视角度178°；

7.6对比度1000:1（透射）；

7.7亮度400cd/m2；

7.8色域72% NTSC；

7.9亮度变动1.25/1.54；

7.10工作频率60HZ；

7.11功率消耗7.6W；

7.12灯管类型WLED；

7.13灯管驱动:含LED驱动器；

7.14视频输入：HDMI、Type-C；

7.15供电方式：USB，Type-C；

7.16电压输入：5.0/12.0/21.0V

8无线传输参数

8.1影音输出/入：HDMI Type A19pin界面；

8.2HDMI版本：HDMI 1.4a/HDCP 2.0；

8.3解析度：FULL HD 1080P/60Hz；

8.4无线频率：WIVU 5G频段；

8.5频宽范围：20MHz or 40MHz；

8.6射频功率：10dBm +/- -1dBm；

8.7安全协定:128/256 bit AES based encryption：；

8.8适用距离：无障碍60米，可穿墙适用，距离相对缩短；

8.9延迟时间：≤0.3秒；

8.10天线：TX发射：2T1R / RX 接收：1T2R；

8.11电源：DC 5发1A X2;

8.12投屏数：支持1投4屏

售后服务要求：质保期3年，质保期内提供免费上门维保服务。

项目3   数字化医用X射线摄影系统  1台
主要技术指标：

1、双立柱，固定平床结构，用于全身各部位立位、卧位、倾斜摄影、轮椅摄影、担架摄影等常规X线投照摄影。

2、高压发生器及曝光控制系统要求：

2.1 主机功率：≥50kW，恒频高频逆变方式，高频逆变频率：≥500KHZ,高压发生器整机原厂自主研发生。

2.2 最大摄影KV：≥150KV，最短精确曝光时间：≤1ms，摄影mA：最大≥630mA，最小≤10mA。

2.3 摄影mAs：最大≥1000mAs,最小≤0.1mAs。

2.4 整机高度集成, 可直接在主机工作站软件上直接控制曝光参数KV、mA、mAs。

2.5具备X射线发生器关机保护装置

2.6具备X射线发生器曝光保护装置

3、Ｘ线球管要求：

3.1 大小焦点≤1.2/0.6mm，焦点最大功率：≥53KW。

3.2 阳极热容量：≥230KHU，图像工作站软件操作界面能实时显示球管热容量状态。

3.3 安全保护：球管侧具备DR设备紧急急停按钮。

4、移动无线平板探测器要求：

4.1 平板探测器为自主研发的非晶硅整板，DQE：≥70%，MTF：≥70%（@ 1.0 LP/mm）。

4.2 平板探测器：无线移动式, 使用过程无需更换电池，无电池耗材。

4.3 探测器有效成像尺寸：≥17×17英寸，像素：≥3072X3072，像素尺寸大小：≤139μm。

4.4 探测器充电方式：智能充电，在摄影床和胸片架上都可实现自动充电，无需充电器、无需插拔线缆。

4.5 空间分辨率：工作状态（有衰减体模状态）≥3.6lp/mm。

4.6 具备无线电发射设备型号核准证

5、DR摄影装置要求：

5.1 X射线源组件立柱与摄影平床一体化，床面高度≤670 mm。

5.2 床面板移动行程：纵向移动 ≥900mm，横向移动 ≥260mm；床面板下表面至影像接收面距离≤55 mm。

5.3 床台正常工作最大承载重量≥200kg，床面板最大衰减当量：＜1.2mmAl。

5.4 球管组件绕立柱旋转范围≥±180°，球管组件绕横臂转动范围≥±120°。

5.5 球管源组件支柱沿床边移动行程≥2300mm，球管焦点距地垂直移动范围≥1230mm，球管焦点距地面的最小距离≤550 mm。

5.6 滤线栅：栅比≥10：1，栅密度≥40L/cm，滤线器纵向移动范围≥540 mm。

6、球管侧近台智能化自动化操控系统要求：

6.1 电容式液晶触摸屏，尺寸：≥11英寸，能液晶显示曝光后图像,屏幕显示具备重力方向自动调整显示的方向功能

6.2 显示：病人基本信息、设备基本的机械参数、各种曝光体位图示化引导。

6.3 操控：能在触摸屏上直接控制调节所有曝光参数，也可实现器官程序引导与自动生成曝光参数。

7、立式胸片架要求：

7.1 胸片盒可电动升降，可隔室遥控。

7.2 胸片盒尺寸：≥17×17英寸，滤线栅：栅比≥10：1，栅密度≥40L/cm。

7.3 胸片架上探测器中心距地高度≤ 380mm，探测器的垂直行程≥1400mm。

7.4 胸片架上探测器与球管自动跟随。

7.5 胸片架上带有电子锁。

8、图像采集工作站与软件系统要求：

8.1 软件系统为DR整机原厂家研发，完全自主知识产权，软件操作界面均为中文，支持远程升级、远程故障诊断和故障处理、远程桌面协助

8.2 CPU：Intel Core 2 Duo（酷睿2双核）≥2.6GHz，内存：2GB  硬盘：≥320GB  光驱：DVD刻录。

8.3 显示器类型：单色医用专业液晶显示器，规格：≥23寸。

8.4 系统接口：USB接口、标准RS232接口、打印机并口、100MB网络接口、DVI/VGA、DICOM3.0接口。

8.5 图像处理功能：图像处理：窗宽/窗位、自动窗宽/窗位、预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转、旋转、图像放大及漫游、图像插值边缘增强、恢复原始图像标注、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量、面积测量、电子剪切等，具备像素计量优化；诊断工作站图像处理软件界面为中文界面；具备无损压缩的高速传输；具备在线解压，具备曝光数量，拍摄部位，拍摄量统计功能。

8.6 设备具备采集曝光参数与胶片同步功能：打印的胶片具备显示曝光参数、机械运动参数，提供相关佐证材料。

8.7 软件采集系统中诊断报告具有多种模块，提供相关佐证材料。

8.8 软件具备有开放式曲线调节功能，实现开放式调整图像亮度、对比度等，并提供能证明具备该功能的相关文件。

8.9 具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能。

8.10具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等；具有DAP剂量面积乘积显示功能；具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能

8.11具有智能售后远程服务系统，能实时观测产品的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家，厂家可远程修复系统。

9配置：

9.1高频高压发生装置1套

9.2平板探测器1套

9.3X射线管组件1套

9.4限束器1套

9.5立式摄影架1套

9.6摄影床1套

9.7工作站主机1套

9.8显示器1套

9.9软件系统1套

9.10单向对讲系统1套

9.11滤线栅2套

9.12高压电缆1套

9.13多功能电脑桌1套

项目4   存储扩展柜及硬盘  1批

存储扩展柜 1台：

国产存储品牌，不接受OEM产品或贴牌产品。

要求与现有的MacroSAN MS5520G2存储兼容，能够直接与现有MacroSAN MS5520G2存储连接，无需提供新的存储控制器。

要求与现有的MacroSAN MS5520G2存储统一管理界面，无需重新登录其他管理界面。

硬盘扩容后可以直接使用，无需额外软件授权。

要求存储扩展柜能够支持SAS、NL-SAS、SATA等多种类型硬盘；

支持RAID 0、1、1+0、5、6，并且支持不同RAID级别并存。

要求扩容设备能够支持MacroSAN多路径软件的配置调整以适应新增加的LUN。

要求基于存储设备的系统管理软件添加、管理扩容硬件和LUN的设置、添加。

要求支持在线卷扩充功能；并同时支持条带方式和级连方式。

要求实现在线无停机扩容，整个存储扩容过程中，必须保证原有数据的安全和系统的安全、稳定、正常运行。

提供MS5520G2存储系统软件升级服务，升级至最新版本软件，并保障设备的正常运行。

SAS SSD企业级硬盘 2块：
3.5英寸1.92TB SAS SSD企业级硬盘；
兼容MS5520G2存储主机和上述扩展柜；
SAS企业级机械硬盘 10块：
3.5英寸12TB 7.2K SAS企业级硬盘；
兼容MS5520G2存储主机和上述扩展柜；
商务要求

三年免费质保；

供货期30天。
