
福建中医药大学设备询价工作单

公司名 称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	医用X射线摄影系统等设备
	
	1批
	
	详见附件

	2
	多点薄膜压力测试系统
	
	1台
	
	详见附件

	3
	气体分析仪
	
	1台
	
	详见附件

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2023年   月   日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价（进口设备须注明含税价或免税价）。

4、询价单需要一式四份

5、询价时间和地点:时间-- 2023年  月   日上午 ，地点----。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名 称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	 响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

项目1  医用X射线摄影系统等设备  1批
医用X射线摄影系统 1套

主要技术指标：

1、双立柱，固定平床结构，用于全身各部位立位、卧位、倾斜摄影、轮椅摄影、担架摄影等常规X线投照摄影。

2、高压发生器及曝光控制系统要求：

2.1 主机功率：≥50kW，恒频高频逆变方式，高压发生器整机原厂自主研发生。

2.2 最大摄影KV：≥150KV，最短精确曝光时间：≤1ms，摄影mA：最大≥630mA，最小≤10mA。

2.3 摄影mAs：最大≥1000mAs,最小≤0.1mAs。

2.4 整机高度集成, 可直接在主机工作站软件上直接控制曝光参数KV、mA、mAs。

3、Ｘ线球管要求：

3.1 大小焦点≤1.2/0.6mm，焦点最大功率：≥53KW。

3.2 阳极热容量：≥230KHU，图像工作站软件操作界面能实时显示球管热容量状态。

3.3 安全保护：球管侧具备DR设备紧急急停按钮。

4、移动无线平板探测器要求：

4.1 平板探测器为自主研发的非晶硅整板，DQE：≥70%，MTF：≥70%（@ 1.0 LP/mm）。

4.2 平板探测器：无线移动式, 使用过程无需更换电池，无电池耗材。

4.3 探测器有效成像尺寸：≥17×17英寸，像素：≥3072X3072，像素尺寸大小：≤139μm。

4.4 探测器充电方式：智能充电，在摄影床和胸片架上都可实现自动充电，无需充电器、无需插拔线缆。

4.5 空间分辨率：工作状态（有衰减体模状态）≥3.6lp/mm。

4.6 数据传输：无线传输,传输速率≥6兆/秒。

5、DR摄影装置要求：

5.1 X射线源组件立柱与摄影平床一体化，床面高度≤670 mm。

5.2 床面板移动行程：纵向移动 ≥900mm，横向移动 ≥260mm；床面板下表面至影像接收面距离≤55 mm。

5.3 床台正常工作最大承载重量≥200kg，床面板最大衰减当量：＜1.2mmAl。

5.4 球管组件绕立柱旋转范围≥±180°，球管组件绕横臂转动范围≥±120°。

5.5 球管源组件支柱沿床边移动行程≥2300mm，球管焦点距地垂直移动范围≥1230mm，球管焦点距地面的最小距离≤550 mm。

5.6 滤线栅：栅比≥10：1，栅密度≥40L/cm，滤线器纵向移动范围≥540 mm。

6、球管侧近台智能化自动化操控系统要求：

6.1 电容式液晶触摸屏，尺寸：≥10英寸，能液晶显示曝光后图像。

6.2 显示：病人基本信息、设备基本的机械参数、各种曝光体位图示化引导。

6.3 操控：能在触摸屏上直接控制调节所有曝光参数，也可实现器官程序引导与自动生成曝光参数。

7、立式胸片架要求：

7.1 胸片盒可电动升降，可隔室遥控。

7.2 胸片盒尺寸：≥17×17英寸，滤线栅：栅比≥10：1，栅密度≥40L/cm。

7.3 胸片架上探测器中心距地高度≤ 380mm，探测器的垂直行程≥1400mm。

7.4 胸片架上探测器与球管自动跟随。

7.5 胸片架上带有电子锁。

8、图像采集工作站与软件系统要求：

8.1 软件系统为DR整机原厂家研发，软件完全自主知识产权；软件通过中国IHE系统测试DR类四项必检项目：SWF/MOD、PIR/MOD、CPI/MOD、CPI/PC，检测图像软件的兼容性和流程的规范化，以及数据传输交换的完整性。

8.2 CPU：Intel Core 2 Duo（酷睿2双核）≥2.6GHz，内存：2GB  硬盘：≥320GB  光驱：DVD刻录。

8.3 显示器类型：单色医用专业液晶显示器，规格：≥23寸。

8.4 系统接口：USB接口、标准RS232接口、打印机并口、100MB网络接口、DVI/VGA、DICOM3.0接口。

8.5 图像处理功能：图像处理：窗宽/窗位、自动窗宽/窗位、预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转、旋转、图像放大及漫游、图像插值边缘增强、恢复原始图像标注、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量、面积测量、电子剪切等，具备像素计量优化；诊断工作站图像处理软件界面为中文界面；具备无损压缩的高速传输；具备在线解压，具备曝光数量，拍摄部位，拍摄量统计功能。

8.6 设备具备采集曝光参数与胶片同步功能：打印的胶片具备显示曝光参数、机械运动参数，提供相关佐证材料。

8.7 软件采集系统中诊断报告具有多种模块，提供相关佐证材料。

8.8 软件具备有开放式曲线调节功能，实现开放式调整图像亮度、对比度等，并提供能证明具备该功能的相关文件。

8.9 具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能。

9、机房防护要求：拆除，砌体，防辐射施工，制作和安装防辐射门窗，墙面装饰面，吊顶，过道外里面修复，机房内用电（不含设备主电缆），灯具，空调，原有设备移机，提供DR环评及3年射线检测、设备性能检测。

配置：

医用X射线摄影系统1套

功能需求：

用于影像实训教学。

复苏安妮QCPR模型 8套

主要技术指标：

1、全身模型，真实的解剖结构，包括仰头抬额、按压深度、按压力度和胸部起伏。按压可达到50万次，并提供检测报告证明。

2、传感器显示正确的手部位置，使用复苏球和口对口通气时，通气系统提供适当的胸部起伏。

3、头部可左右转动，可模拟口腔异物清除操作。

4、符合AHA 2020指南。

5、配置≤5寸的电子显示器，通过动态的LED光条为教员和学员提供信息反馈，包括：CPR按压深度，按压速度，不完全回弹, 通气量等操作的结果数据。

6、至少可模拟三种不同胸骨硬度的弹簧，以模拟针对不同身体条件的人进行按压的力度。

7、电子显示器提供三种使用模式:反馈模式、考核模式 (隐藏反馈)、评估模式。在反馈模式里，可以检测按压深度、按压速度、按压之间的回弹程度。评估模式里，可以显示按压分数xx%，通气分数xx%，CPR 持续期间mm.ss、流动时间xx%

8、模型可以选配无线连接的SimPad报告仪、AED训练器功能、急救和抢救四肢、训练声门上气道管理术的气道头。

9、模型可连接iOs及安卓系统手机及平板。可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置为1-10分钟，或无限长。

10、模型至少可同时连接同品牌型号6台模型人。带动画趣味竞赛模式，可同屏进行竞赛。

11、软件以流量系数表示胸外按压比例（CCF）减少按压中断时间。

12、模型自带锂电池，可直插电使用，充满电后可断电外出使用。

13、QCPR训练模拟人使用的评分标准和通过界值，是由AHA心血管急救委员会成员及“ AHA关于CPR质量共识声明”注的合著者共同开发的。该评分标准关于CPR每个部分（通气，按压，中断）的评分阈值都基于临床证据，评分标准和通过界值均符合AHA CPR培训项目要求，并提供AHA证明材料。

配置：

复苏安妮模拟人1台，电子显示器1个

功能需求：

用于急救实训教学。

3. 小婴儿QCPR模型 2套
主要技术指标：

1、小婴儿QCPR模拟一个三个月大的婴儿，有基本和仿真的生理结构，是训练基本生命支持，心肺复苏和窒息训练专用。

2、小婴儿QCPR身长≤65cm，体重≤1.8kg。

3、准确的解剖标志和真实的按压手感使CPR技术的掌握更加精确，使用一次性气道可快速和容易替换。

4、可以模拟窒息训练，抢救成功后婴儿可自主发出哭声。

5、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道。

6、使用一次性气道可快速和容易替换。

7、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道。

8、具有传感器可评估按压深度0-60 mm。

9、具有传感器可选择训练模式，考核模式，比赛模式。

10、具有传感器可评估按压速率 100-120 comps/min。

11、具有传感器可评估胸部是否完全回弹。

12、具有传感器可评估按压中断时间。

13、 可与手机app连接，评估心肺复苏质量：按压深度、按压速度、不完全回弹、手部位置、通气量、按压和通气计数。

14、可通过手机app同时连接≥6个模型。

配置：

小婴儿QCPR模型4个，平板显示器1个

功能需求：

用于急救实训教学。

4.梗塞训练模型 2套
主要技术指标：

1、该模型为半身男性模型，具有解剖学特征，主要模拟异物气道梗塞，训练腹部按压手法，通常称为海姆立克手法。

2、解剖学标记，包括肋骨和肚脐。

3、模拟有意识及无意识病人的处理过程。

4、小而圆的块状物（模拟肉球）训练用。

5、包括4个模拟肉球, 爽身粉, 背心和手提包。

配置：

梗塞训练模型1台，模拟肉球4个， 爽身粉1盒，背心1件，手提包1个 

功能需求：

用于急救实训教学。

5.AED训练器2   3套
主要技术指标：

1、模拟临床使用除颤仪的外形, 操作方法和声音提示制作, 提供逼真和经济的AED除颤训练，通过多种情景模拟和训练程序，使学员迅速掌握AED的使用。

2、包含≥10个预设的突发心搏停动的病例, 训练程序与国际认可的急救员训练程序兼容。包括模拟FR2 AED的电池盒和指示器。使用≥6个普通电池。

3、训练器可以与AED和AED复苏配套使用，并对模型人胸前的电极片放置产生相应反应。可选配遥控器可以控制训练过程中的各种功能，例如音量、电量不足和建议除颤等提示。

4、配有成人和儿童电极片。

配置：

AED训练器1台，成人电极片1副，儿童电极片1副

功能需求：

用于急救实训教学。

6. 气道管理模型 2套
主要技术指标：

1、气道解剖结构完全和真实一样。可经口、鼻气管插管练习。模拟喉部痉挛,模拟各种插管的并发症,增加插管难度。可以模拟呕吐功能,增加插管难度。可以练习清除呼吸道异物阻塞和分泌物,液体异物吸引的操作练习。通过对环甲软骨加压,改变气道位置,关闭食道。可以进行 Sellick手法的操作练习,气管痉挛的练习。可以模拟胃胩气和呕吐情况。插管过深可引起右侧肺扩展。可以进行光导气管插管的使用练习。可观察肺部运动并可进行呼吸音听诊练习。配有单独的气道解剖模型,可示教讲解气道解剖结构。

2、模型固定在訓練板上,容易使用。配有高级手提箱並有清洁用具及润滑剂。

3、可结合支气管树,作支气管纤维镜检查的训练。

4、配套气道管理技能线上学习系统：该系统应支持与技能训练器联合使用打造线上及线下混合式学习模式。该系统须同时具备方便学生学习及方便导师教学的功能。该系统支持学生和导师在任何时间、地点远程学习和教学。该系统须具有一方扫描对方二维码线上结伴，开展同伴互学的功能。该系统须方便导师进行学员的考核和成绩的统计。该系统可节省教学师资。该系统须同时具有学员/前端和管理员/后端。该系统支持微信快捷登录。该系统的管理员端允许电脑登录。该系统须提供教育服务服务，包括学员端和管理端的使用、核查表的制定、技能库的制定和课程发布的培训等内容。

配 置：

气道管理模型1台

功能需求：

用于急救实训教学。

7.成人呼吸面罩（呼吸器） 8套
主要技术指标：

1、设置≥60cmH2O 安全限压阀，标准病人阀接头直径：15/22mm。 

2、标配含≥2000ml储气袋1个，≥1630ml球囊1个，4#硅胶分体式面罩1个，≥2米氧气管1支。 

3、一体式进气阀组设计，直接连接储气袋和氧气管。 

4、100%不含乳胶，材料符合ISO生物相容性要求。 

5、氧气管和储气袋以外，所有配件均可高温高压灭菌，可重复使用。

配 置：

成人呼吸面罩1套

功能需求：用于模拟抢救室实训教学。

8. 随身呼吸面罩 8套
主要技术指标：

1、该产品由罩壳、气垫、单向阀组（包含单向阀上盖、单向阀下盖、垫片、棉片）、松紧带组成。

2、呼气阻抗<5cmH2O, 吸气阻抗<5cmH2O。

配 置：

随身呼吸面罩1套

功能需求：

用于模拟抢救室实训教学。

9. 婴儿呼吸面罩（呼吸器） 8套
主要技术指标：

1、设置≥40cmH2O 安全限压阀，标准病人阀接头直径：15/22mm。 

2、标配含≥1600ml储气袋1个，≥340ml球囊1个，1#硅胶分体式面罩1个，≥2米氧气管1支。  

3、一体式进气阀组设计，直接连接储气袋和氧气管。 

4、100%不含乳胶，材料符合ISO生物相容性要求。 

5、氧气管和储气袋以外，所有配件均可高温高压灭菌，可重复使用。

配 置：

婴儿呼吸面罩（呼吸器）1套

功能需求：

用于模拟抢救室实训教学。

10. 吹气阀门  1套
主要技术指标：

PVC材质,环保无毒材料。

接头直径22cm，每套包含300个吹气阀门。

配置：

吹气阀门1套

功能需求：

用于急救实训教学。

项目2  多点薄膜压力测试系统  1台

一、薄膜压力分布测量设备软件主要技术参数：

适用的操作系统：win10

处理功能：1.测量接触面的接触压力分布状况，性能稳定、测量精准、

测点多（根据薄膜压力传感器型号而定，最多可达2288测试点）；

记录速度可设定：0.1，1，10，20，30，30，40，50，60，70，80，90和100Hz（最高采样频率可达3000Hz）；

整个接触面的接触压力以二维和三维彩色压力分布图像方式显示；

可以按时间轴分析受力面区域数据的均值、最大值、最小值及总值；

可以以excel或word的格式储存压力数据；

以视频文件的方式记录整个受力过程，

种力学单位可以更换调整（kg、N、PSI、bar等）；

可以通过校准功能，实现输出数值与具体压力值转换；

USB2.0电脑连接界面；

软件实现视频同步跟踪测量，动作和力曲线匹配可见；

设备具备一键峰值功能。

数据处理模块：A/D转换 8bit；高速并行处理器

（软件不限使用人数，终身免费升级）

软件可定制

薄膜压力分布测量设备采集器主要技术参数（有线无线可定制）：

一）有线：

规格：长145mm*宽66mm*高35mm

额定电压：5V/200mA

采样率：最高至1000Hz

A/D：8位/12位

拓展能力：支持多个采集器同时采集

最高测点数：2288个

数据接口：USB2.0

通讯方式: 串口，波特率3Mbps

调节增益性：可调节共8*256个档位

二）、无线：

规格：长145mm*宽72mm*高48mm

额定电压：5V/200mA

采样率：最高至1000Hz

A/D：8位/12位

拓展能力：支持8个采集器同时采集，可达24通道

最高测点数：2288个

通讯方式：Wi-Fi 2.4GHz

调节增益性：可调节共8*256个档位

电池容量：12000mAh

效传输距离：空旷环境下100米

密闭环境可传输信号

三）、高密度采集器

规格：长199mm*宽289mm*高19.5mm

材质：电子感压纸（专利证书）

额定电压：5V/200mA

采样率：最高至30Hz

A/D：8位/12位

拓展能力：支持多个采集器同时采集

最高测点数：53248个

数据接口：Wi-Fi 2.4GHz

通讯方式: 串口，波特率3Mbps

调节增益性：可调节8*256个档位

电池容量：12000mAh

效传输距离：空旷环境下20米

三、薄膜压力分布测量设备 薄膜传感器主要技术参数：

量程：定制

精度误差：±3%

厚度（mm）：＜0.22mm（量程最高可定制300mpa） 最薄目前有0.135mm（量程最高可达150mpa）

重复性误差：≤5%

使用温度：-30~230℃

最小弯曲半径：3mm

项目3  气体分析仪   1台

1、含CO2和O2系统

2、系统采样流速：35–200 ml/min（可调）

3、内部阻尼体积：75 ml

4、气体连接器：塑料鲁尔接头

5、在线过滤器：0.45微米疏水过滤器

6、与气体接触的材料：316不锈钢、蓝宝石、尼龙66、硅橡胶、环氧清漆

7、配置： 

（1）CO2 系统                               

①模式: 红外光谱，光学                          

②浓度范围: 0 - 10% CO2                            

③线性输出: 0-1V (0-10% CO2)                       

④分辨率：0.1% CO2                              

⑤线性:  ±0.1% CO2                               

⑥漂移:  8小时内 0.1% CO2

⑦初始漂移:  ＜±0.1%在最初的24小时,然后小于±0.2%在接下来的7天        

⑧响应时间(10 - 90% ):  90-130 ms(在200-50ml/min)  

⑨温度系数:  0时< 0.02% CO2 /℃，持续时<0.03%CO2 /℃

（2）O2系统

①模式:   可见光谱(760nm)

②浓度范围: 5 - 100% O2

③线性输出:  0.05-1V (5-100% O2)

④分辨率:  0.01%O2

⑤灵敏度:   ± 0.2% O2

⑥线性:  ± 0.2% O2

⑦响应时间(10 - 90%):  130-300ms(在200-50ml/min之间)

⑧漂移: 0.1%O2超过2小时

