福建省政府采购
货物和服务项目
公开招标文件
     
 
 
 
 
项目名称：福建中医药大学天然产物高分辨率质谱仪等采购项目
备案编号：K-ZYYU-GK-202006-B2027-IDN
招标编号：[3500]FJTH[GK]2020039
 
 
                                 采购人： 福建中医药大学
代理机构：福建省天海招标有限公司 
2020年06月
 
 
第一章   投标邀请
 

福建省天海招标有限公司采用公开招标方式组织福建中医药大学天然产物高分辨率质谱仪等采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。
1、备案编号：K-ZYYU-GK-202006-B2027-IDN。
2、招标编号：[3500]FJTH[GK]2020039。
3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。
5、需要落实的政府采购政策：进口产品，适用于（合同包：1、3、4、5、6）。节能产品，适用于（所有合同包）。环境标志产品，适用于（所有合同包）。信息安全产品，适用于（所有合同包）。小型、微型企业，适用于（所有合同包）。监狱企业，适用于（所有合同包）。促进残疾人就业 ，适用于（所有合同包）。信用记录，适用于（所有合同包），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。
6、投标人的资格要求
6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。
6.2特定条件：
包：1
                     无
包：2
        无
包：3
         无
包：4
         无
包：5
         无
包：6
         无
6.3是否接受联合体投标：不接受。
※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。
7、报名
7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。
8、招标文件的获取
8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。
8.3、招标文件售价：0元。
9、投标截止
9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。
10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。 
11、公告期限
11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。
11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。
12、采购人：福建中医药大学
地址：福建省福州市闽侯上街邱阳路1号
联系方法：22861016
13、代理机构：福建省天海招标有限公司
地址：福州市鼓楼区福建省福州市鼓楼区湖东路99号标力大厦12层
联系方法：0591-87878462-811/812
 


附1：账户信息
	投标保证金账户

	开户名称：福建省天海招标有限公司

	开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

	银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

	特别提示

	1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。
2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。


 

 

附2：采购标的一览表
 

金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	采购标的
	允许进口
	数量
	品目号预算
	合同包预算
	投标保证金

	1
	1-1
嗓音分析软件
是
1（套）
350,000.0000

	350000
	7000

	2
	2-1
手法理疗床
否
1（批）
200,000.0000

	200000
	4000

	3
	3-1
超快速液相色谱仪在线活性检测系统
是
1（套）
760,000.0000
3-2
紫外可见近红外分光光度仪
是
1（台）
235,000.0000
3-3
荧光分光光度计
是
1（台）
130,000.0000
3-4
电子舌
否
1（台）
375,000.0000

	1500000
	30000

	4
	4-1
氮气手套箱等
否
1（批）
375,000.0000
4-2
高速冷冻离心机
是
1（台）
135,000.0000

	510000
	10200

	5
	5-1
嗅辨仪
是
1（台）
280,000.0000
5-2
便携式光合作用测定系统
是
1（套）
520,000.0000
5-3
液氮型冷冻研磨仪
是
1（台）
210,000.0000
5-4
天然产物高分辨率质谱仪
是
1（台）
1,920,000.0000
5-5
实验室蛋白质层析系统
是
1（套）
250,000.0000

	3180000
	63600

	6
	6-1
多光质光照培养箱等
否
1（批）
550,000.0000
6-2
低温小型超高速离心机
是
1（台）
130,000.0000

	680000
	13600


第二章   投标人须知前附表（表1、2）
 

表1

	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	项号
	招标文件
（第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。

	2
	10.4
	投标文件的份数：
（1）纸质投标文件：
①资格及资信证明部分的正本1份、副本2份，报价部分的正本1份、副本2份，技术商务部分的正本1份、副本2份。
②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。
（2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。

	3
	10.5-（2）-③
	允许散装或活页装订的内容或材料：
（1）投标文件的补充、修改或撤回；
（2）其他内容或材料：无。

	4
	 10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：
不允许。

	5
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起90个日历日。

	6
	10.10-（2）
	密封及其标记的具体形式：
（1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。
（2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建省天海招标有限公司不承担责任。
（3）其他：无。

	7
	12.1
	本项目推荐合同包1中标候选人数为1家，合同包2中标候选人数为1家，合同包3中标候选人数为1家，合同包4中标候选人数为1家，合同包5中标候选人数为1家，合同包6中标候选人数为1家。

	  8
	  12.2
	本项目中标人的确定（以合同包为单位）：
（1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。
（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：
①招标文件规定的方式：无。。
②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。
③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。
（3）本项目确定的中标人家数：
①本项目确定合同包1中标人数为1家，合同包2中标人数为1家，合同包3中标人数为1家，合同包4中标人数为1家，合同包5中标人数为1家，合同包6中标人数为1家；
②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。

	9
	 15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。

	10
	 
   15.4
 
 
	招标文件的质疑
（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。
（2）质疑时效期间：
①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建省天海招标有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省天海招标有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	11
	16.1
	监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。

	12
	18.1
	财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：
（1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。

（2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。

※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。

	13
	19
	其他事项：
本项目代理服务费由中标人支付。
(2)其他：收费标准：100万元以下按中标总金额的1.5%收取，100万元～500万元，按中标总金额的1.1 %收取；服务费按差额定率累进法计算。招标服务费按合同包计算，由中标人在领取中标通知书前以现金、转账等付款方式一次性付清。          

服务费专用账户：

户名：福建省天海招标有限公司

账号：1501014170012067

开户行：中国民生银行福州湖东支行

	     备注
	后有表2，请勿遗漏。


 

 

表2
	关于电子招标投标活动的专门规定

	序号
	编列内容

	1
	（1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。
（2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。
（3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准：
①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。
②关于投标文件：
a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。
c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。
③关于证明材料或资料：
a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。
c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》
c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。
c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。
c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。
④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：
a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。
b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。
c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。
⑤关于投标人的CA证书：
a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。
b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。
c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。
d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。
⑥关于投标截止时间过后
a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。
b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还：
b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码；
b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出；
b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金
b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。
⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。
⑧其他：无。。


 

 

第三章   投标人须知
 
一、总则
1、适用范围
1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2、定义
2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。
2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。
2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。
2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。
 
二、投标人
3、合格投标人
3.1一般规定
（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。
（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。
3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：
（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。
（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4、投标费用
4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。
 
三、招标
5、招标文件
5.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知前附表（表1、2）
（3）投标人须知
（4）资格审查与评标
（5）招标内容及要求
（6）政府采购合同（参考文本）
（7）投标文件格式
（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）
5.2招标文件的澄清或修改
（1）福建省天海招标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。
（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省天海招标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省天海招标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省天海招标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。
（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省天海招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
6、现场考察或开标前答疑会
6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。
7、更正公告
7.1若福建省天海招标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。
7.2更正公告作为福建省天海招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
8、终止公告
8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省天海招标有限公司可终止招标并发布终止公告。
8.2终止公告作为福建省天海招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
 
四、投标
9、投标
9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。
9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。
9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。
9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。
9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。
9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。
9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。
10、投标文件
10.1投标文件的编制
（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。
（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。
（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。
10.2投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）
10.3投标文件的语言
（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。
（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。
10.5投标文件的格式
（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。
（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：
①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。
②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。
③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。
※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。
（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。
（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：
①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。
②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省天海招标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：
a.投标人代表签字确认；
b.加盖投标人的单位公章或校正章。
10.6投标报价
（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。
（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。
（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。
10.7分包
（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。
（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。
（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：
①投标文件中未载明分包承担主体；
②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；
③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。
10.8投标有效期
（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。
（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。
（3）根据本次采购活动的需要，福建省天海招标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省天海招标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。
10.9投标保证金
（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。
（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。
（3）提交
①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。
②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。
※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。
（4）退还
①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省天海招标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。
②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。
③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
④终止招标的，福建省天海招标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。
※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。
（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。
（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
①投标人串通投标；
②投标人提供虚假材料；
③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；
⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；
⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；
⑦招标文件规定的其他不予退还情形；
⑧中标人有下列情形之一的：
a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；
b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。
※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。
10.10投标文件的提交
（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。
（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。
10.11投标文件的补充、修改或撤回
（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省天海招标有限公司。
（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。
※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。
10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：
（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
（2）不符合招标文件中规定的资格要求；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。
 
五、开标
11、开标
11.1福建省天海招标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。
11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省天海招标有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。
11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。
11.4开标会应遵守下列规定：
（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。
（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。
（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。
（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。
※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省天海招标有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。
11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省天海招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
 
六、中标与政府采购合同
12、中标
12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。
12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。
12.3中标公告
（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省天海招标有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。
（2）中标公告的公告期限为1个工作日。
（3）中标公告同时作为福建省天海招标有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。
12.4中标通知书
（1）中标公告发布的同时，福建省天海招标有限公司将向中标人发出中标通知书。
（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
13、政府采购合同
13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。
13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。
13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。
13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。
13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。
 
七、询问、质疑与投诉
14、询问
14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省天海招标有限公司提出询问，福建省天海招标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
15、质疑
15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：
（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。
（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。
（3）质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；
②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省天海招标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；
⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：
a.质疑人代表的身份证明材料：
a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。
a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。
b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：
b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；
b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；
b3依法应终止采购程序的证明材料；
b4应重新采购的证明材料；
b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；
b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。
※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。
15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：
（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。
（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。
15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。
15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。
16、投诉
16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。
16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
 
八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：
17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：
（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。
（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。
（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。
（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。
17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。
17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：
（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：
①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；
②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。
（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：
①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。
17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。
 
九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。
18.1指定媒体：详见招标文件第二章。
18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。
 
十、其他事项
19、其他事项：详见招标文件第二章。
 
 
第四章   资格审查与评标
 

 
一、资格审查
1、开标结束后，由福建省天海招标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。
1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省天海招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省天海招标有限公司的工作人员。
1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。
1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：
  （1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：
	明细
	描述

	单位负责人授权书（若有）
	1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	营业执照等证明文件
	1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）
	1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳税收证明材料
	1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳社会保障资金证明材料
	1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
	1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
	1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	信用记录查询结果
	投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
	1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	联合体协议（若有）
	1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有）
	1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。



   ②.其他资格证明文件：
包：1
                       无
包：2
         无
包：3
         无
包：4
         无
包：5
         无
包：6
         无

  （3）投标保证金。
1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：
	明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金



  （2）本项目规定的其他情形：
包：1
	明细

	资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。


包：2
	明细

	资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。


包：3
	明细

	资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。


包：4
	明细

	资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。


包：5
	明细

	资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。


包：6
	明细

	资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。


1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。
2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省天海招标有限公司统一对外发布。
3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省天海招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
 

二、评标
4、资格审查结束后，由福建省天海招标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。
5、评标委员会
5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。
5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：
（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。
（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。
（3）评标的依据是招标文件和投标文件。
（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。
（5）评标应遵守下列评标纪律：
①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省天海招标有限公司统一对外发布。
②对福建省天海招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。
※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
6、评标程序
6.1评标前的准备工作
（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。
（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
6.2符合性审查
（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。
（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。
（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。
（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：
①项目一般情形：
	明细

	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：
包：1
包一般情形
         无
技术符合性
	明细

	根据闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标人的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，视为无效投标。

	技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。



商务符合性
	明细

	不满足招标文件第五章 招标内容及要求中三、商务条件的要求，视为符合性审查不合格。

	商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。



附加符合性
         无
价格符合性 

包：2
包一般情形
技术符合性
	明细

	根据闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标人的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，视为无效投标。

	技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。



商务符合性
	明细

	不满足招标文件第五章 招标内容及要求中三、商务条件的要求，视为符合性审查不合格。

	商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。



附加符合性
         无
价格符合性 

包：3
包一般情形
技术符合性
	明细

	根据闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标人的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，视为无效投标。

	技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。



商务符合性
	明细

	不满足招标文件第五章 招标内容及要求中三、商务条件的要求，视为符合性审查不合格。

	商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。


附加符合性
         无
价格符合性 

包：4
包一般情形
技术符合性
	明细

	根据闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标人的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，视为无效投标。

	技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。



商务符合性
	明细

	不满足招标文件第五章 招标内容及要求中三、商务条件的要求，视为符合性审查不合格。

	商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。


附加符合性
         无
价格符合性 

包：5
包一般情形
技术符合性
	明细

	根据闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标人的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，视为无效投标。

	技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。



商务符合性
	明细

	不满足招标文件第五章 招标内容及要求中三、商务条件的要求，视为符合性审查不合格。

	商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。



附加符合性
         无
价格符合性 

包：6
包一般情形
技术符合性
	明细

	根据闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标人的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，视为无效投标。

	技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。



商务符合性
	明细

	不满足招标文件第五章 招标内容及要求中三、商务条件的要求，视为符合性审查不合格。

	商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。


附加符合性
         无
价格符合性
6.3澄清有关问题
（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。
（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（4）关于细微偏差
①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）
①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。
②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：
a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。
b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。
③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。
6.4比较与评价
（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。
（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）
①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：
a.招标文件规定的方式：无。。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：
a.招标文件规定的方式：无。。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。
（3）漏（缺）项
①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。
②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。
6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。
6.6编写评标报告
（1）评标报告由评标委员会负责编写。
（2）评标报告应包括下列内容：
①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
②投标人名单和评标委员会成员名单；
③评标方法和标准；
④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；
⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。
6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。
6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：
（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；
（2）妨碍其他投标人的竞争行为；
（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。
6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：
（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；
（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。
※若废标，则本次采购活动结束，福建省天海招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
7、评标方法和标准
7.1评标方法： 合同包1,合同包2,合同包3,合同包4,合同包5,合同包6采用综合评分法。

7.2评标标准 
合同包1采用综合评分法：
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。
（3）各项评审因素的设置如下：
①价格项（F1×A1）满分为45分。
a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。
b.价格扣除的规则如下：
	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	1、对小型、微型企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 2、对监狱企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除。


②技术项（F2×A2）满分为45分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	技术参数响应情况
	30
	评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标文件第五章《招标内容及要求》二、技术和服务要求的技术参数进行评议：投标人所投产品技术参数全部满足招标要求的得30分，技术要求中带“*”号条款为重要技术指标，每负偏离一项扣3分，若带“*”的技术参数有两项及两项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求,视为无效投标；未带“*”号技术指标，每负偏离一项扣2分，若未带“*”的技术参数有五项及五项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求,视为无效投标。技术要求中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求。

	产品的佐证材料
	3
	根据投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提者得0分。

	产品的相关认证
	3
	根据投标人所投产品具有国内或国际的相关认证、检测、评估等情况，由评委进行打分，每提供一份得1分，满分3分，未提供的不得分。（提供相关认证、检测、评估材料复印件或扫描件，否则不得分。）

	投标产品配置及其他情况
	3
	根据投标人所投货物产品配置方案的合理性、齐全性以及对招标文件要求的各项配置要求的情况，由评标委员会进行横向评议，方案合理、完整、有针对性的得3分，方案较合理、不够完整的得2分，方案一般，内容不够合理、无针对性的得1分，未提供的不得分。

	其他技术要求
	3
	根据各投标人对所投产品的安装条件、日常运行和保养的方案等情况的描述，由评标委员会进行横向评议，方案合理、完整、有针对性的得3分，方案较合理、不够完整的得2分，方案一般，内容不够合理、无针对性的得1分，未提供的不得分。

	培训方案
	3
	根据各投标人提供有效的现场培训和专业技术培训内容的情况，由评委进行评议，培训计划明确、具体、可行、针对性好的得3分，培训计划较明确、较具体、较可行、针对性较好的得2分，培训计划一般，可行性、针对性较差的得1分，其余不得分。


③商务项（F3×A3）满分为10分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	综合情况
	1
	根据投标人企业概况、商业信誉、获奖情况等方面情况，由评委进行横向评议并打分：第一名的得1分，第二名的得0.5分，其余情况得0.1分。

	质保期
	3
	根据投标人对投标货物免费保修期的承诺情况进行评分，在招标文件要求（壹年）的基础上每延长一年（针对整个合同包所有设备的免费保修延长）得1分，没有延长的不得分，满分3分。

	售后服务
	3
	根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间等方面，由评委进行横向评议并打分，售后服务承诺、维护响应计划描述清晰合理、完善、可行的得3分，较为清晰合理完善的得2分，不够清晰合理完善的得1分，未提供的不得分。

	业绩
	3
	根据各投标人提供2016年1月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)由投标人所完成同类项目的业绩情况，由评委进行评议并打分，每提供一份完整业绩的得1分，满分3分。【项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。合同履行过程发现本项有虚假者，取消其资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。】


④加分项（F4×A4）
a.优先类节能产品、环境标志产品：
a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	节能、减排、环境标志产品部分附加分
	7.2
	a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。


（4）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
合同包2采用综合评分法：
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。
（3）各项评审因素的设置如下：
①价格项（F1×A1）满分为45分。
a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。
b.价格扣除的规则如下：
	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	1、对小型、微型企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 2、对监狱企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除。


②技术项（F2×A2）满分为45分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	技术参数响应情况
	32
	评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标文件第五章《招标内容及要求》二、技术和服务要求的技术参数进行评议：投标人所投产品技术参数全部满足招标要求的得32分，技术要求中带“*”号条款为重要技术指标，每负偏离一项扣3分，若带“*”的技术参数有两项及两项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求,视为无效投标；未带“*”号技术指标，每负偏离一项扣2分，若未带“*”的技术参数有五项及五项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求,视为无效投标。技术要求中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求。

	产品的佐证材料
	3
	根据投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提者得0分。

	产品的相关认证
	3
	根据投标人所投产品具有国内或国际的相关认证、检测、评估等情况，由评委进行打分，每提供一份得1分，满分3分，未提供的不得分。（提供相关认证、检测、评估材料复印件或扫描件，否则不得分。）

	投标产品配置及其他情况
	3
	根据投标人所投货物产品配置方案的合理性、齐全性以及对招标文件要求的各项配置要求的情况，由评标委员会进行横向评议，方案合理、完整、有针对性的得3分，方案较合理、不够完整的得2分，方案一般，内容不够合理、无针对性的得1分，未提供的不得分。

	其他技术要求
	2
	根据各投标人对所投产品的安装条件、日常运行和保养的方案等情况的描述，由评标委员会进行横向评议，方案合理、完整、有针对性的得2分，方案较合理、不够完整的得1分，方案一般，内容不够合理、无针对性的得0.5分，未提供的不得分。

	培训方案
	2
	根据各投标人提供有效的现场培训和专业技术培训内容的情况，由评委进行评议，培训计划明确、具体、可行、针对性好的得2分，培训计划较明确、较具体、较可行、针对性较好的得1分，培训计划一般，可行性、针对性较差的得0.5分，其余不得分。


③商务项（F3×A3）满分为10分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	综合情况
	1
	根据投标人企业概况、商业信誉、获奖情况等方面情况，由评委进行横向评议并打分：第一名的得1分，第二名的得0.5分，其余情况得0.1分。

	质保期
	3
	根据投标人对投标货物免费保修期的承诺情况进行评分，在招标文件要求（壹年）的基础上每延长一年（针对整个合同包所有设备的免费保修延长）得1分，没有延长的不得分，满分3分。

	售后服务
	3
	根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间等方面，由评委进行横向评议并打分，售后服务承诺、维护响应计划描述清晰合理、完善、可行的得3分，较为清晰合理完善的得2分，不够清晰合理完善的得1分，未提供的不得分。

	业绩
	3
	根据各投标人提供2016年1月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)由投标人所完成同类项目的业绩情况，由评委进行评议并打分，每提供一份完整业绩的得1分，满分3分。【项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。合同履行过程发现本项有虚假者，取消其资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。】


④加分项（F4×A4）
a.优先类节能产品、环境标志产品：
a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	节能、减排、环境标志产品部分附加分
	7.2
	a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。


（4）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
合同包3采用综合评分法：
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。
（3）各项评审因素的设置如下：
①价格项（F1×A1）满分为45分。
a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。
b.价格扣除的规则如下：
	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	1、对小型、微型企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 2、对监狱企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除。


②技术项（F2×A2）满分为45分。

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	技术参数响应情况
	36
	评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标文件第五章《招标内容及要求》二、技术和服务要求的技术参数进行评议：投标人所投产品技术参数全部满足招标要求的得36分，技术要求中带“*”号条款为重要技术指标，每负偏离一项扣3分，若带“*”的技术参数有两项及两项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求,视为无效投标；未带“*”号技术指标，每负偏离一项扣2分，若未带“*”的技术参数有五项及五项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求,视为无效投标。技术要求中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求。

	产品的佐证材料
	3
	根据投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提者得0分。

	产品的相关认证
	3
	根据投标人所投产品具有国内或国际的相关认证、检测、评估等情况，由评委进行打分，每提供一份得1分，满分3分，未提供的不得分。（提供相关认证、检测、评估材料复印件或扫描件，否则不得分。）

	投标产品配置及其他情况
	3
	根据投标人所投货物产品配置方案的合理性、齐全性以及对招标文件要求的各项配置要求的情况，由评标委员会进行横向评议，方案合理、完整、有针对性的得3分，方案较合理、不够完整的得2分，方案一般，内容不够合理、无针对性的得1分，未提供的不得分。


③商务项（F3×A3）满分为10分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	综合情况
	1
	根据投标人企业概况、商业信誉、获奖情况等方面情况，由评委进行横向评议并打分：第一名的得1分，第二名的得0.5分，其余情况得0.1分。

	质保期
	3
	根据投标人对投标货物免费保修期的承诺情况进行评分，在招标文件要求（壹年）的基础上每延长一年（针对整个合同包所有设备的免费保修延长）得1分，没有延长的不得分，满分3分。

	售后服务
	3
	根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间等方面，由评委进行横向评议并打分，售后服务承诺、维护响应计划描述清晰合理、完善、可行的得3分，较为清晰合理完善的得2分，不够清晰合理完善的得1分，未提供的不得分。

	业绩
	3
	根据各投标人提供2016年1月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)由投标人所完成同类项目的业绩情况，由评委进行评议并打分，每提供一份完整业绩的得1分，满分3分。【项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。合同履行过程发现本项有虚假者，取消其资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。】


④加分项（F4×A4）
a.优先类节能产品、环境标志产品：
a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	节能、减排、环境标志产品部分附加分
	7.2
	a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。


（4）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
合同包4采用综合评分法：
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。
（3）各项评审因素的设置如下：
①价格项（F1×A1）满分为45分。
a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。
b.价格扣除的规则如下：
	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	1、对小型、微型企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 2、对监狱企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除。


②技术项（F2×A2）满分为45分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	技术参数响应情况
	36
	评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标文件第五章《招标内容及要求》二、技术和服务要求的技术参数进行评议：投标人所投产品技术参数全部满足招标要求的得36分，技术要求中带“*”号条款为重要技术指标，每负偏离一项扣3分，若带“*”的技术参数有两项及两项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求,视为无效投标；未带“*”号技术指标，每负偏离一项扣2分，若未带“*”的技术参数有五项及五项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求,视为无效投标。技术要求中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求。

	产品的佐证材料
	3
	根据投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提者得0分。

	产品的相关认证
	3
	根据投标人所投产品具有国内或国际的相关认证、检测、评估等情况，由评委进行打分，每提供一份得1分，满分3分，未提供的不得分。（提供相关认证、检测、评估材料复印件或扫描件，否则不得分。）

	投标产品配置及其他情况
	3
	根据投标人所投货物产品配置方案的合理性、齐全性以及对招标文件要求的各项配置要求的情况，由评标委员会进行横向评议，方案合理、完整、有针对性的得3分，方案较合理、不够完整的得2分，方案一般，内容不够合理、无针对性的得1分，未提供的不得分。


③商务项（F3×A3）满分为10分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	综合情况
	1
	根据投标人企业概况、商业信誉、获奖情况等方面情况，由评委进行横向评议并打分：第一名的得1分，第二名的得0.5分，其余情况得0.1分。

	质保期
	3
	根据投标人对投标货物免费保修期的承诺情况进行评分，在招标文件要求（壹年）的基础上每延长一年（针对整个合同包所有设备的免费保修延长）得1分，没有延长的不得分，满分3分。

	售后服务
	3
	根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间等方面，由评委进行横向评议并打分，售后服务承诺、维护响应计划描述清晰合理、完善、可行的得3分，较为清晰合理完善的得2分，不够清晰合理完善的得1分，未提供的不得分。

	业绩
	3
	根据各投标人提供2016年1月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)由投标人所完成同类项目的业绩情况，由评委进行评议并打分，每提供一份完整业绩的得1分，满分3分。【项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。合同履行过程发现本项有虚假者，取消其资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。】


④加分项（F4×A4）
a.优先类节能产品、环境标志产品：
a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	节能、减排、环境标志产品部分附加分
	7.2
	a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。


（4）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
合同包5采用综合评分法：
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。
（3）各项评审因素的设置如下：
①价格项（F1×A1）满分为45分。
a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。
b.价格扣除的规则如下：
	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	1、对小型、微型企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 2、对监狱企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除。


②技术项（F2×A2）满分为45分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	技术参数响应情况
	36
	评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标文件第五章《招标内容及要求》二、技术和服务要求的技术参数进行评议：投标人所投产品技术参数全部满足招标要求的得36分，技术要求中带“*”号条款为重要技术指标，每负偏离一项扣3分，若带“*”的技术参数有两项及两项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求,视为无效投标；未带“*”号技术指标，每负偏离一项扣2分，若未带“*”的技术参数有五项及五项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求,视为无效投标。技术要求中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求。

	产品的佐证材料
	3
	根据投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提者得0分。

	产品的相关认证
	3
	根据投标人所投产品具有国内或国际的相关认证、检测、评估等情况，由评委进行打分，每提供一份得1分，满分3分，未提供的不得分。（提供相关认证、检测、评估材料复印件或扫描件，否则不得分。）

	投标产品配置及其他情况
	3
	根据投标人所投货物产品配置方案的合理性、齐全性以及对招标文件要求的各项配置要求的情况，由评标委员会进行横向评议，方案合理、完整、有针对性的得3分，方案较合理、不够完整的得2分，方案一般，内容不够合理、无针对性的得1分，未提供的不得分。


③商务项（F3×A3）满分为10分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	综合情况
	1
	根据投标人企业概况、商业信誉、获奖情况等方面情况，由评委进行横向评议并打分：第一名的得1分，第二名的得0.5分，其余情况得0.1分。

	质保期
	3
	根据投标人对投标货物免费保修期的承诺情况进行评分，在招标文件要求（壹年）的基础上每延长一年（针对整个合同包所有设备的免费保修延长）得1分，没有延长的不得分，满分3分。

	售后服务
	3
	根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间等方面，由评委进行横向评议并打分，售后服务承诺、维护响应计划描述清晰合理、完善、可行的得3分，较为清晰合理完善的得2分，不够清晰合理完善的得1分，未提供的不得分。

	业绩
	3
	根据各投标人提供2016年1月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)由投标人所完成同类项目的业绩情况，由评委进行评议并打分，每提供一份完整业绩的得1分，满分3分。【项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。合同履行过程发现本项有虚假者，取消其资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。】


④加分项（F4×A4）
a.优先类节能产品、环境标志产品：
a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	节能、减排、环境标志产品部分附加分
	7.2
	a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。


（4）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
合同包6采用综合评分法：
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。
（3）各项评审因素的设置如下：
①价格项（F1×A1）满分为45分。
a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。
b.价格扣除的规则如下：
	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人
	1、对小型、微型企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 2、对监狱企业产品（限货物）的价格给予6%的扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予10%的扣除。


②技术项（F2×A2）满分为45分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	技术参数响应情况
	36
	评委将根据投标人提供的技术参数偏离表,对照招标文件第五章《招标内容及要求》二、技术和服务要求的技术参数进行评议：投标人所投产品技术参数全部满足招标要求的得36分，技术要求中带“*”号条款为重要技术指标，每负偏离一项扣3分，若带“*”的技术参数有两项及两项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求,视为无效投标；未带“*”号技术指标，每负偏离一项扣2分，若未带“*”的技术参数有五项及五项以上负偏离时，则按实质性偏离招标文件要求,视为无效投标。技术要求中以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求。

	产品的佐证材料
	3
	根据投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得3分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；不能佐证所投设备技术参数及功能或未提者得0分。

	产品的相关认证
	3
	根据投标人所投产品具有国内或国际的相关认证、检测、评估等情况，由评委进行打分，每提供一份得1分，满分3分，未提供的不得分。（提供相关认证、检测、评估材料复印件或扫描件，否则不得分。）

	投标产品配置及其他情况
	3
	根据投标人所投货物产品配置方案的合理性、齐全性以及对招标文件要求的各项配置要求的情况，由评标委员会进行横向评议，方案合理、完整、有针对性的得3分，方案较合理、不够完整的得2分，方案一般，内容不够合理、无针对性的得1分，未提供的不得分。


③商务项（F3×A3）满分为10分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	综合情况
	1
	根据投标人企业概况、商业信誉、获奖情况等方面情况，由评委进行横向评议并打分：第一名的得1分，第二名的得0.5分，其余情况得0.1分。

	质保期
	3
	根据投标人对投标货物免费保修期的承诺情况进行评分，在招标文件要求（壹年）的基础上每延长一年（针对整个合同包所有设备的免费保修延长）得1分，没有延长的不得分，满分3分。

	售后服务
	3
	根据各投标人的售后服务承诺、维护响应计划，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间等方面，由评委进行横向评议并打分，售后服务承诺、维护响应计划描述清晰合理、完善、可行的得3分，较为清晰合理完善的得2分，不够清晰合理完善的得1分，未提供的不得分。

	业绩
	3
	根据各投标人提供2016年1月1日起至本项目投标截止时间止(日期以合同签订时间为准)由投标人所完成同类项目的业绩情况，由评委进行评议并打分，每提供一份完整业绩的得1分，满分3分。【项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件。合同履行过程发现本项有虚假者，取消其资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。】


④加分项（F4×A4）
a.优先类节能产品、环境标志产品：
a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	节能、减排、环境标志产品部分附加分
	7.2
	a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。


（4）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
8、其他规定
8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。
8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。
8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。
8.4其他：无。

 

 
 
第五章   招标内容及要求
一、项目概况（采购标的）

福建中医药大学天然产物高分辨率质谱仪等采购项目。各合同包核心产品已在技术和服务要求中以“◆”标识，所有核心产品不同投标人用同一品 牌产品参加同一个合同包投标的，视为提供相同品 牌产品，按招标文件第四章 资格审查与评标6.4条第（2）款第①、②规定处理。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
合同包1、嗓音分析软件  1套  

一、软件

1.嗓音记录，记录比较，编辑，剪切，黏贴，删除功能，数据库管理，打印功能，抓屏功能 （用于文本编辑的位图，剪贴版）；

2.客户和数据库备份功能；

3.嗓音障碍指数VHI-12（定量显示）；

4.声谱图显示，音调/基频显示，能量图，快速傅里叶变换显示；

5.Vospector嗓音质量测量（定量显示），3秒快速测量；

6.TheraVox生物反馈训练功能：声强，频率，协同发音训练，实时声谱图，专业实时声谱图（共振峰追踪）；

7.线性预测编码LPC，平均幅度差函数，倒频谱，自动校正，基频微扰，振幅微扰，复合实时显示（时间信号，声谱图，声调，能量）；

8.动力构音障碍评估；

9.嗓音音域图评估；

10.扩展乐音图含嗓音质量区域（不规则，噪音，整体指数，乐音规范图，乐音规范图区域计算）；

11.Vospector-DSI(发声障碍严重程度指数)；

12.多重实时记录的分析；

13.嗓音负荷/疲劳测试；

二、硬件

1.声级计一台

专业的录音硬件设备，包括dBa（正常频率）和dBc（低频频率），整合高质量的麦克风及声卡，硬件设备全球统一测量标准，测量数据结果具有统一标准。

2.高配置笔记本电脑一台

英特尔酷睿第九或第十代i7处理器；P系列图形显卡，大于等于14英寸显示器；64GB内存；1T固态硬盘+4T机械硬盘；正版Windows 10操作系统。

合同包2、手法理疗床  1批（15张） 

1.长度约195cm（±5cm）宽度约70cm（±5cm）

2.框架材质须铁框架加表面喷塑处理

3.产品承 重≧220K G

4.电压：220V~50HZ

*5.电机≧6000N

*6.360度环形碰触式升降调节开关

*7.头部段面可调节：第一段长度可调节角度：75度到-20度之间

8.头部气杆控制角度的调整

*9.升降高低用环形线圈调节

10.
床面海绵厚度≧5cm,密度海绵≧36

11.
专业医用5852阻燃标准PVC

12.具有透气孔加孔塞结构

13.伸缩脚轮结构床身移动

14.专业≧7.5cm直径医用承压轮

合同包3、超快速液相色谱仪在线活性检测系统等  1批  （核心设备：超快速液相色谱仪在线活性检测系统）

◆超快速液相色谱仪在线活性检测系统   1套
主要技术指标：

一、溶剂输送系统：

1.1传动机构:微体积（柱塞体积10µL）双柱塞往复泵，免维护润滑系统

1.2流速范围:0.0001-3.0000ml/min

1.3流速精确度:<0.06%RSD

1.4流速准确度:±1%或±2µL/min（其中较大值）

1.5工作压力:最大耐压66Mpa(9570psi)

1.6脉动:<0.08MPa

1.7溶剂压缩性补偿:可自动，连续进行

1.8柱塞冲洗:标配在线密封圈清洗装置

1.9梯度曲线:共20文件，合计400段,可作复杂的函数梯度,分析复杂样品

1.10梯度组成范围:0.0-100.0%,0.1%步进

1.11梯度混合准确度:±0.5%,不随反压变化

1.12梯度组成精度:0.15%RSD

二、柱温箱:

2.1容量:可放置5根以上4.6x300mm的柱子和两个手动进样器、梯度混合器、柱切换阀等

2.2温度控制范围:(室温-10)(C~85(C

2.3温度设定范围:4°C-85°C（步距为1°C）

2.4控温方式：强制空气循环电子冷却控温方式

2.5定时程序:线性温度程序

2.6温度设定准确度:±0.5(C

2.7温度稳 定性:±0.1(C

2.8温度重现性:0.1(C以下（典型值小于0.04(C）

2.9安全措施：a.为防止过热，可设定使用最高温度保护

b.内装温度保险丝；

c.内装可燃溶剂漏夜传感器

3.10时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。320段，0.1-999.9分

3.11控制方式：软件控制、面板控制

三、自动进样器

3.1进样方式:全量进样,进样量可变式

3.2容许使用压力：66MPa

3.3进样量设定范围:0.1(L~50(L(标准值),可以增加至100uL

3.4样品瓶数目:10个1.5mL样品瓶+175个(1mL样品瓶)或105个(1.5mL样品瓶)

3.5进样次数:每个样品瓶可重复进样1~99次

3.6反复进样次数:最大30次/1个试样

3.7进样精度:<0.2%RSD

3.8进样量准确度:1%以下

3.9交叉污染:<0.0025%(萘、洗必泰)

3.10进样速度：10秒完成5(L进样

3.11进样针清洗:在进样前后任意设定/内外清洗功能/清洗液有在线自动脱气

3.12进样线性:>0.999

3.13使用pH范围:pH1~pH14

四、SPD-M20A二极管阵列检测器

4.1波长范围：190~800nm）

4.2光源：氘灯/钨灯/氘灯+钨灯

4.3二极管数目：512个

4.5波长精度：±1nm

4.6噪音（AU）：±0.3×10－5（高灵敏度模式）

4.7分辨率：1.2nm

4.8漂移：<0.5×10－3
4.9线性范围：>2AU（ASTM）

4.10流通池：梯形池结构

4.11检测池长：10mm

4.12池体积：10(L

4.13池温控制：可以，室温＋5～50℃

4.14安全特征：温度传感器（具有热保护的灯）泄漏传感器（在流通池和管路连接处检查泄漏情况）灯罩传感器（如果取下灯罩，灯会自动熄灭。）

五、荧光检测器

5.1光源：氙灯

5.2S/N（信噪比）：≥1200：1
5.3分光器：全息凹面衍射光栅F/2.4

5.4波长精度：±2nm

5.5波长重复性：±0.2nm

5.6波长范围：200-650nm

六、CBM-20A系统控制器

6.1具有数据转换功能,可以起到将LCsolution工作站或网络客户计算机通过Ethernet与分析装置连接的接口作用;

6.2具有内存缓冲,

6.3配有Web服务器功能，直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统控制、监视、装置的维护管理等

七、在线活性反应器：用于生物活性检测的反应器，将生物活性反应的时间曲线最优化，可适合于在线的抗氧化、抗炎等色谱信号识别的元件，并与色谱工作站联用。

八、色谱软件

8.1、网络化管理，可以通过局域网远程控制，在普通浏览器上进行，客户端无需安装色谱软件，LC工作站全面支持从各单元以及分析数据采集、报告、数据管理。从装置的条件设定到关机，全面实现自动化。提供为对应GLP和GMP、FDA21 CFR、PART11等而法规而要求的分析安全性，事态追踪等规则确保分析数据可靠；

8.2、软件结构：32位，支持鼠标右键功能,长文件名及拖放功能, WIN2000及XP界面

8.3、界面组成：方便快捷的模块界面

8.4、数据库：融合WINDOWS关系型数据库

8.5向导：众多向导，图形界面，直观

8.6接口卡：RS-232技术, HUB接口

8.7报告格式：可任意编制,也可选择模板,可自动生成E-mail 和PDF格式

8.8系统适应性：标准配置系统适应性软件，方便计算柱效、理论塔板数、拖尾因子等验证必备指标面

配 置：

1 输送泵                      2套

2在线脱气器                  1套

3混合器                      1台

4柱温箱                      1套

5 自动进样器                  1套

6二极管阵列检测器            1套 

7荧光检测器                  1套

8 反应器                     1套

9 系统控制器                 1套

10 工作站软件                1套

11 色谱柱                    2根

12 电脑                      1台

13 打印机                    1套

紫外可见近红外分光光度仪  1台

主要技术指标：

1 工作环境

1.1使用温度范围：15°C - 35°C

1.2 使用湿度范围：30%- 80%

2 技术规格

2.1 分光系统

2.1.1 光学系统：双光束

2.1.2 分光器：双单色器，象差校正型切尼尔-特纳装置

2.1.3 设定波长范围：185-1130nm

2.1.4 测试波长范围：185-1130nm

2.1.5检测器：光电倍增管

2.1.6 波长准确性：±0.1nm（656.1nm）；±0.3nm(全波段)

2.1.7 波长重复精度：±0.05nm

2.1.8 波长扫描速度：波长移动速度：≥14000nm/min；最大扫描速度：≥4500nm/min；

2.1.9 波长设定：扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位

2.1.10 光源切换波长：和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm

2.1.11 谱带宽度：0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5（低杂散光模式）

2.1.12 分辨率：≤ 0.1nm

2.1.13 杂散光：KCl < 1%T（198nm）；NaI < 0.00005%T（220nm)；NaNO2 < 0.00002%T（340nm)

2.1.14 测光方式：双光束测光方式 

2.1.15 测光类型：吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）

2.1.16 测光范围：吸光度：-8.5~8.5 Abs

2.1.17 光度准确性：±0.002Abs(0.5Abs)

±0.003Abs(1Abs)

±0.006Abs(2.0Abs)

±0.3%T

2.1.18光度重现性     ±0.001Abs(0.5Abs)

±0.001Abs(1Abs)

±0.003Abs(2Abs)

±0.1%T

2.1.19 噪音
≤0.00005Abs RMS (500nm)

2.1.20基线稳 定性
< 0.0003Abs/hour

2.1.21基线平直度
±0.0004Abs(200-860nm)

2.1.22 记录范围：吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999%

2.1.23 漂移：≤0.0003Abs/h

2.1.24 基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）

2.2光源：50W卤素灯和氘灯（插座型）

配 置：

紫外可见近红外分光光度计主机1套

比色皿                       4个

工作站软件                   1套

电脑                         1台

打印机                       1台

数显加热磁力搅拌器           3套

荧光分光光度计  1台

主要技术指标：

1. 光源：150W稳态氙灯，自动去臭氧灯室结构

2. 光源寿命：2000小时质保

3. 光栅：1300线/mm全息闪耀凹面光栅

4. 检测器：光电倍增管R928（发射侧），硅光电二极管（参比侧）

5. 光谱范围：200~900nm

6. 光谱带宽：激发侧1.5nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调；发射侧1.0nm,3nm,5nm,10nm,15nm,20nm六档自动可调

7. 光谱分辨率：1nm（发射光谱）

8. 波长准确度：±1nm

9. 波长重复性：±0.2nm

10. 波长扫描速度：20nm/min~60000nm/min，九档自动可调

11. 波长切换速度：60000nm/min

12. 信噪比：1000:1（RMS值），350:1（峰-峰值），水的拉曼峰（取峰值点抖动，而非远端基线点噪音），激发波长350nm，激发和发射光谱带宽5nm，积分时间2秒

13. 光源补偿方式：单色光监测比例运算

14. 灵敏度选择：高、低和自动

15. 通讯接口：USB2.0/3.0，自动进样器接口，外部触发接口，模拟输出端口

16. 操作软件运行环境：Windows 7（32位或64位）

17．软件功能模块：包括光谱扫描、三维荧光扫描、时间程序测定、定量测定、光度测定、量子产率测定、量子效率测定、报告打印、原始数据导出、仪器性能认证等

18．光谱测量模式：可测量激发荧光光谱、发射荧光光谱、同步荧光光谱、三维荧光光谱和生物发光光谱、化学发光光谱、电致发光光谱

19. 光谱校正：可实现激发光谱和发射光谱的自动光谱校正（荧光强度标准化）

配 置：

1.荧光分光光度计主机一套

2.比色皿                    2个

3.附件包                 1套

4.电脑                    1台

5.打印机               1台
电子舌  1台

主要技术指标：

1.传感器阵列构成：6根，惰性金属传感器， 传感器工作电极构成：铂电极，金电极，钯电极，钛电极，钨电极，银电极，传感器辅助电极构成：铂柱电极。

2.传感器参比电极构成：铂柱电极和Ag/AgCl电极。 

*3.信号采集：大幅弛豫脉冲信号，从+1V至－1V，0.2V/次。

*4.脉冲频段：1Hz,10 Hz，100 Hz.  

5.脉冲时间间隔：0.001S. 

6.数据放大倍数：106
7.信号激发采集系统：采样率≧1kb/s。

*8.扫描灵敏度: 10-6M(M代表摩尔浓度)。

*9.传感器适用范围：味道区分及呈位规律分布。

采集信号描述：总体响应强度信号，，非特定组分响应信号

11.稳 定性：重复性大于99%。

12.传感器：检测头清洗时间2-3min,0V稳定2.6S，1.2V稳定2.6S,-1.2V稳定2.6S。 

*12.测试台：手动进样。

*13.软件功能：中文操作界面，主成分分析，线性判别分析，等级质量区分等模式识别等功能。 

配置：

1.电子舌主机系统1台。

*2.传感器阵列一套（六个专用工作电极－铂电极，金电极，钯电极，钛电极，钨电极，银电极；一个辅助电极和一个参比电极）。

3.样品进样架1套。

4.数据采集软件一套，数据智能分析软件一套。中文界面。

5.USB数据线1根。

6.中文操作手册1本。

合同包4、氮气手套箱等  1批  （核心设备：氮气手套箱）

微生物恒温培养箱  1台

主要技术指标：

1.大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面。

2.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸。

3.风道循环系统，保证工作室温度均匀。

4.PID控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间最大设定值为99小时59分。

5.可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间0～5999分。

6.控温范围：RT+5～80℃

7.温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.2℃

8.温度均匀度：±1.5℃ (测试点为37℃)

9.工作环境温度：+5～35℃

10.观察窗：有

11.输入功率：≥600W

12.内胆尺寸（mm）W×D×H：≥600×450×900

13.载物托架：2块

配 置：

主机1台

分析天平  1台
主要技术指标：

1.量程：≥220g

2.可读性：≥0.1mg

3.重复性：≥0.1mg

4.线  性：≥0.2mg

5.标准响应时间：≥2s

6.称盘规格：≥90mm

7.显示屏：智能彩色触摸屏

8.全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能

9.中文界面，滑屏操作方便、快捷

10.MiniUSB接口，可直接将数据传输到Microsoft Office程序，无需软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议

11.具有存储校准过程的所有数据功能

12.机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮

13.可拆卸的防风罩结构

14.管理员锁功能

15.更多的应用程序：配方、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等

16.可自动识别连接打印机型号，GLP/GMP打印格式

配 置：

主机1台，下部吊钩称重

霉菌培养箱   1台
主要技术指标：

1.采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧结构，箱内搁板间距可调。

2.采用环保制冷剂（R134a）。

3.微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能。

4.循环风扇速度三档调速控制。

5.液晶屏幕显示，菜单式操作。

6.控温范围：加湿:15～45℃、无加湿:10～45℃

7.温度分辨率：0.1℃

8.温度波动度：高温±0.5℃ 低温±1.0℃

9.温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃）

10.控湿范围：60～85%RH

11.湿度偏差：±5～8%RH

12.输入功率：≥850W

13.内胆规格(mm)W×D×H：≥650×500×830

14.载物托架：3块

15.定时：0~9999min
配 置：

主机1台

多功能卷式膜小试设备  1台
主要技术指标：

1.膜面积(m2)：0.2-0.5

2.电源/功率（V/Kw）：220V/1.5Kw

3.最小循环体积(L)：0.8

*4.系统过滤压力(Bar)：≤40（出厂前可以设置最高70）

5.适用过滤温度(℃)：5—50℃

6.过滤能力（L/Hr）：5-30

*7.膜元件：FMN-1012/FMR-103
8.设置安全泄压阀，超过限定压力时自动泄压；

9.设置蓄能减震器，避免压力波动；

10.泵电机变频控制，实现柔性启动与柔性停机，避免对膜元件和系统的压力冲击；

11.承压管路及接头均采用高耐压的316不锈钢材质；

12.结构紧凑可置于实验台，运行体积小，全不锈钢制作，封闭式机箱；

13.夹套式循环料筒设 计通过外接冷/热源，实现运行过程的温度控制，设备设置了流量、压力、温度仪表，便于监测系统各参数变化；

14.配备不锈钢膜壳及特制膜芯连接件，可覆盖所有标准型的1812卷式膜膜芯.

配 置：

主机1台，采用柱塞隔膜泵

超声波清洗器  1台
主要技术指标：

1.内槽规格：≥500*300*150mm

2.容量：≥22.5L

3.超声频率：≥40KHz

4.超声频率可选择替换

5.超声功率：≥500W

6.加热功率：≥800W

7.温度设定范围：室温-80℃

8.工作时间可调：1-20min

9.电源：220V/50Hz

10.清洗机降音盖、清洗槽：优质不锈钢；

11.清洗机电路具有自动扫频功能，产生连续脉冲射流；

配 置：

主机1台，配有清洗网篮、降音盖、手控进排水；

恒温摇床   1台
主要技术指标：

1.控制方式：P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片）

2.显示方式：LCD(液晶显示屏)

3.对流方式：强制对流式

4.振荡方式：回旋振荡式

5.驱动方式：单维多振幅

6.温度控制范围（℃）：4～60

7.温度分辨精度（℃）：0.1

8.温度波动度（℃）：≤±0.1（37℃时）

9.温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）

10.回旋频率范围（r/min）：30～400

11.回旋频率精度（r/min）：±1

12.定时范围（h）：0～500

13.摇板规格（mm）：400*370

14.内胆规格（mm）：490*450*315

15.最大容量（ml*支）：250*12

16.功率（W）：700

17.电源：AC 220V  50/60Hz
配 置：

主机1台

恒温培养箱  1台
主要技术指标：

1.显示方式：LCD

2.送风方式：顶部微风循环

3.箱门数量：2扇（内置观察玻璃内门）

4.调温方式：定值、步调可选

5.段数/步数：10段（“0”段为预约定时段，“1-9”段为程序控制段）/18步

6.每步时间：1~999（分）

7.温度控制范围 （℃）：室温+5~65

8.温度分辨精度 （℃）：0.1

9.温度波动度（℃）：≤±0.5

10.温度均匀度（℃）：≤±1（37℃时）

11.容量（L）：≥50

12.搁板数量（块）：≥2

13.内胆尺寸（mm）：≥350*350*410

14.功率（W）：≥200
15.控制方式：模糊逻辑控制技术；

16.加热方式：电热式；

17.安全功能：自诊断功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、独立式过升防止器（30-80℃任意可调）、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护；

18.附属功能：自动运行、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正、RS-232接口、嵌入式微型打印机数据输出。

配 置：

主机1台

旋转蒸发仪   1台
主要技术指标：
1.温度控制：PID温度自动控制，液晶彩屏显示，室温-99℃

2.控温精度：水浴精度±1℃

3.变频调速：10-200转/分

4.升降行程：船形按键，快速自动升降0-150mm

5.冷凝器：双回流冷凝管，冷凝面积0.15㎡

6.蒸发量：H2O≥1.2L/h

7.浴锅：4升容量，可用50~2000ml范围内 蒸发瓶 φ230mm×130mm

8.加热功率：≥1500W 

9. 电机功率：≥80W

10.电压：AC 220V/50HZ

11.液晶显示器，多数据一屏显示，菜单式操作界面，旋钮式编码器设定

12.采用轨道式组合自动升降形式，温度可靠，低噪音，无冲击;变频控制，同步传动

13.锥磨口锁瓶退瓶装置（带环螺母）

14浴锅：4L，水浴特氟隆加热锅，透明防护罩保温

配 置：

主机1台，球磨口收集瓶1L一个，旋转瓶（标准口）1L和2L各一个。

三联高压平板膜小试设备  1台
主要技术指标：

膜池数（个）：3

2.采用柱塞隔膜泵

3.设置安全泄压阀，超过限定压力时自动泄压

4.设置蓄能减震器，避免压力波动

5.泵电机变频控制

6.承压管路及接头：高耐压316L不锈钢材质

7.三个膜组件串联设 计，可三组件同时使用，也可任意使用一个或者二个组件，三个膜池可安装相同膜片，也可以安装不同膜片，同时过滤

8.结构紧凑，可置于实验台，运行体积小，全不锈钢制作，封闭式机箱

9.夹套式循环料筒设 计通过外接冷/热源，实现运行过程的温度控制，设备设置了流量、压力、温度仪表，便于监测系统各参数变化。

10.膜池材质：不锈钢316L

11.有效膜面积(cm2)：210  (70cm2*3)

12.膜池耐压Mpa：7.0

13.密封件：丁腈橡胶

14.最小循环体积(ml)：300

*15.最高工作压力(Mpa)：0-7.0

16.适用过滤温度(℃)：5-55℃

17.PH范围：2-12

18.过滤能力速率（L/Hr）：0.3-5（与膜片过滤孔径及物料特性有关）

19.带夹套原料罐体积L：3

20.变频调节：0-50(HZ)

21.电源/功率（V/Kw）：380V/1.5Kw

*22.膜片各5张：FMDU-002/FMDU-004/FMDU-008/FMDN-003/FMDN-005/FMDR-001
配 置：

主机1台，配备微滤、超滤、纳滤、反渗透、海水/苦咸水淡化膜片。

冷藏箱   1台
主要技术指标：

1.温度控制范围：2℃～8℃

2.内箱规格：≥570×498×1070

3.有效容积：≥291L

4.压缩机：全封闭型，无CFC环保冷媒、强制风冷循环、静音

5.双风扇结构，箱内温度分布均匀，降温迅速

6.噪音：55dB以下

7.测试孔：直径32mm检测孔1个

8.制冷剂：R134a（HFC）

9.层架：4层4个（可调节）

10.铝框电加热膜门，防止结露

11.自带门锁

12.自我诊断功能，在最短时间解决故障

13.温度调节：电子温控调节，温度数字显示

14.自然除霜系统，制冷循环停止后自然除霜

15.大视角玻璃门

16.标准配备脚轮

17.具有高/低温报警功能、门未关闭报警功能、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警功能

配 置：

主机1台

高速冷冻离心机  1台
主要技术指标：

1.最高转速：≥30,000 rpm；最大离心力：≥64,400×g；最大容量：≥6×85ml

2.微机控制，数字显示，触摸式按键操作。

*3.温度设置范围为-20℃至40℃，采用非CFC冷冻剂（R134A）

*4.和24×1.5mL转头配套的，同一厂商的1.5mL离心管耐受最大离心力为70,000g

5.升/降速率选择：10个/ 10个

6.数字显示；实时RPM/RCF互换读数显示。

7.时间设定范围：至9小时59分钟，另有连续离心、短暂离心功能。

8.安全功能：

8.1.转头不平衡检测

8.2.超速、超温保护

8.3.配24x2mL生物安全转头。

8.4.有60x1.8ml密封水平生物安全转头可供选择。

配 置：

主机1台

◆氮气手套箱  1台
主要技术指标：

1.箱体：大约为1200mm（长）X750mm（宽）X900mm（高），厚度3mm

2.钢化玻璃厚度：8mm

3.过渡仓：Φ370X600，在触摸屏上点触启动按键

4.便捷型小过渡仓：Φ150X300mm，小过渡舱门结构

5.高效气体纯化化系统：氧气和水的吸附量分别为60升和2公 斤，吸附饱和后可再生，有机溶剂可再生系统

*6.泄露率﹤0.02vol％/h  

7.水氧小于1ppm  

8.真空泵流量：12m3/h，极限真空2x10-3毫巴

9.氧分析仪：1台，量程：0-1000ppm。燃料电池，不接受ZrO2传感器材质探头

10.水分析仪：1台，量程：0-1000ppm不接受P2O5传感器

11.视窗：可拆卸、钢化玻璃

12.过渡舱可自动完成多次抽充程序

*13.控制系统由PLC控制系统和7”彩色触摸屏组成，用户友好的中英文操作界面，可手动监测手套箱泄漏率

14.一组定制双管阀门无泄漏连接现有设备

配 置：

主机1台，不锈钢箱体，2个铝合金手套口（由实心棒材加工而成，原色氧化），手套口与手套和视窗之间的密封使用无泄漏密封；2只丁基橡胶手套。

真空泵1台，配油污过滤器。

合同包5、天然产物高分辨率质谱仪等  1批  （核心设备：天然产物高分辨率质谱仪）

便携式光合作用测定系统   1套

主要技术指标：

1.主机部分：

1.1分析仪：四个独立红外线CO2/H2O分析仪，自动调零、自动差分平衡技术，四个分析仪分别测定参比和分析气路中CO2和H2O气浓度，分析仪可用于开放式或密闭式测定。

1.2 CO2测定范围：0-10000μmol mol-1
     CO2精度：  300μmol mol-1时为0.2μmol mol-1
1750μmol mol-1时为0.5μmol mol-1
9000μmol mol-1时为3μmol mol-1
1.3CO2控制范围：0-2000μmol mol-1
1.4H2O测定范围：0-75mb

      H2O精度：0mb时为0.015mb

                10mb时为0.020mb

50mb时为0.030mb

1.5 H2O控制范围：0-露点

1.6稳 定性：定期自动调零和差分平衡校准功能可以有效消除因环境及其他原因造成仪器零点漂移。

1.7叶室供气：叶室供气≤500cc min-1；

1.8数据输出：USB输出，可直接接U盘传输数据；

1.9仪器显示：VGA半透射式的材质LCD屏液晶显示器（7.0寸），在野外强光下清晰显示实时数据；

1.10电源：内置大容量可充电锂电池组，连续工作8小时；

1.11操作环境：0-50℃；

1.12规格：27.5 cm (W) × 14.5 cm (D) × 24 cm (H)；

1.13便携性：主机≤5 K g

2 叶室部分：

2.1LCD显示：叶室手柄上配有LCD显示器，与主机显示屏呼应，显示实时实验数据，简化实验人操作；

2.2叶室视窗规格：18mm直径、面积2.5cm2；25×18mm、面积4.5 cm2；25×7mm、面积1.75cm2；

2.3自动控温：极佳的叶室温度控制，可以在大气温度上下10℃内控制，控温范围：5-45℃

2.4内置PAR探头两个：

范围0-3000μmol m2 s-1，积分400-700nm的光，分辨率为1μmol m2 s-1；

外置PAR探头一个：

范围0-3000μmol m2 s-1，积分400-700nm的光，分辨率为1μmol m2 s-1；

2.5规格：32 cm (L) × 4 cm (W)；

2.6便携性：叶室手柄≤1 K g。

3 光源部分：

*3.1、全自动红、蓝、绿、白四色LED光源，4种光色可任意配比，自动控光范围：0-2500μmol m2 s-1
红光波峰625nm+/-5nm，半峰宽15nm；红光控光范围：0-2500μmol m2 s-1
绿光波峰528nm+/-8nm  半峰宽40nm；绿光控光范围：0-2500μmol m2 s-1
蓝光波峰475nm+/-10nm 半峰宽28nm；蓝光控光范围：0-2500μmol m2 s-1
白光波长425-650nm；白光控光范围：0-2500μmol m-2 s-1
配 置：

1.CIRAS-3主机(四个CO2/H2O分析仪，整合供气系统)1个

2.PLC3型全自动可调面积叶室1个

3.全自动红，蓝，绿，白光光源（LED）1个

4.CO2钢瓶（20支/盒）5
盒

5.碱石灰1瓶

6.干燥剂1瓶

7.分子筛1瓶

8.U盘存储器（含电子版说明书及软件）1个

9.内置高电量可充电锂电池1组

10.CO2注入系统1套

11.PM2.5过滤器
1个

12.叶室密封材料1套

13.叶室模拟器1个

14.主机运输箱1个

液氮型冷冻研磨仪   1台

主要技术指标：

1.进样规格：不超过8毫米，最终出样规格：约5um

2.样品罐最大容积：50mL

3、电子控制系统：数字显示，振动频率5-30Hz连续可调

*4.可编程，可循环冷冻研磨，可储存程序，控制面板显示6个状态参数（程序设置、循环次数、自动预冷设置、频率、时间、液氮阀门开/关）

5.不用液氮时，该仪器可以应用于土壤、纸张、电路板等常规干磨。

配 置：

1.研磨机主机，1个研磨平台，1个平衡平台

2.研磨罐，50mL，不锈钢，1个

3.不锈钢研磨球，直径25mm，1个

4.适用于6x2mL适配器，1套

5.不锈钢研磨球，直径5mm，200个

6.液氮罐50L及阀门，液氮添加由仪器程序控制，非手工，满足最大压力1.5bar

◆天然产物高分辨率质谱仪  1套

主要技术指标：

*1.ESI/APCI复合离子源，实现电喷雾源(ESI)和大气压化学源(APCI)检测，ESI和APCI切换速度≤20 ms。

2.离子源具有双控温区域，离子源可加热，≥650℃

3.质量校正技术采用精确质量数锁定技术，双进样口结构，一针进样进行实时采集校正，样品谱图与校正试剂谱图两个通道采集。

4.检测器：复合式ADC，采样频率≥6G Hz

5.飞行时间质谱质量范围：m/z 20-100,000

6.分辨率：在最大采样速率下，分辨率≥55,000 FWHM（以利血平计）

7.质量精确度：外标法MS及MS/MS模式达到<1 ppm

8.灵敏度（全扫描模式）：1 pg利血平，柱上进样，MS模式下，S/N ≥ 1500:1，MS/MS模式下，S/N ≥ 10000:1

9.谱图内动态范围：在全扫描模式下，至少达到4个数量级动态范围

10.采样速率：MS和MS/MS全质量扫描范围，每秒30张谱图

11.样品分析一次进样中，对全质量数范围自动进行MS和MS/MS操作，无质量数分段切换过程，方法编辑只需设定一个高能量以及一个低能量就可得到全质量范围MS及MS/MS谱图

12.内置全自动注射泵并自带3路进样瓶，自动调谐和校正，可直接进样分析

配 置：

1.高分辨质谱主机（含ESI/APCI复合离子源）1套

2.质谱操作软件1套

3.氮气发生器 1套

4.计算机及打印机 1套

5.氩气钢瓶 1套

6.不间断电源（C10KV/2H）1套

实验室蛋白质层析系统  1套

主要技术指标：

1.系统泵
1.1由四辊轴泵头组成的单通道稳定的蠕动泵，脉冲低，进行可重复的等梯度或梯度洗脱。

2.流速：0.5-5 ml/min（操作范围），10 ml/min（清洗流速）

准确度：流速≤ 1 ml/min: ± 15%，流速> 1 ml/min: ± 10%

精确度：流速≤ 1 ml/min: ± 15%，流速> 1 ml/min: ± 10%

条件：0.8到2 cP和新的泵管路

*3.压力范围：0至5 bar (0.5 MPa, 72 psi)

4.粘度：0.6-5cP

2.紫外可见检测器
*2.1光源：LED单一紫外光源（280nm）检测，无需预热，冷光源、无热辐射

2.2波长范围：
280 nm±3 nm，单波长

2.3吸光值范围：-0.1至+2 AU

2.4线性：在± 5%内达到1.5 AU

2.5操作压力：0-5 bar (0.5 MPa, 72 psi)

2.6流动池：2 mm光程长度，2μL池体积（默认）

3.电导检测器
3.1电导率范围：0-300 mS/cm

分辨率：1 mS/cm

准确度：±5%或±2 mS/cm（以较大者为准）实时自动检测，内置温度检测器，电脑利用校正因子做自动校正。

3.2操作压力：:0-5bar (0.5 MPa, 72 psi)

3.3流动池体积：22μL

3.4 紫外检测器和电导检测器分开结构

4.温度检测器
4.1温度监测器范围:4℃-35℃

4.2温度监测器准确度:±10%或±5℃（以较大者为准）

5.压力传感器
5.1传感器:位于泵后面，范围0-5 bar (0.5 MPa, 72 psi)

5.2准确度:±0.5bar (0.05 MPa, 7.2 psi)

6.阀门
6.1缓冲液阀:1个，三通电磁阀，用于形成梯度的比例阀。

6.2样品阀:1个，三通电磁阀。

6.3手动上样阀：1个，6通旋转阀，样品环（用于小体积[25 μl到5 ml]进样，或Superloop™环用于更大体积样品[10到150 ml]）可以被很容易地连接到阀门的合适端口。

6.4出口阀:1个，三通电磁阀

6.5清洗阀：1个，三通电磁阀

7.其它部件：
7.1混合器 ：0.4 mL静态混合器

7.2柱架：固定层析柱。 

8.组分收集器（选配）
8.1组分数量达到30个

8.2可根据体积或峰自动收集：支持管规格：1.5 ml/2 ml离心管，5 ml管 (12×75 mm)，12 ml管 (17×100 mm)，15 ml管 (17×118 mm)。收集组分体积
0.5至15 ml

8.3流路：PEEK惰性材料（以保持蛋白活性）

9.控制软件
9.1仪器内置触摸屏控制：触摸屏设 计，可以独立地对设备进行控制：

9.2触摸屏控制内置4个选项可以选择和进行操作：

方法运行Method run:：运行预定义方法

手动运行Manual run:：启动和实时控制系统

创建方法Create method:：创建、编辑、导入和删除方法

设置和服务Settings and service:：配置、校准、故障排除和诊断模块

9.3没有配置UNICORNTM start 时，适用USB记忆棒，BMP文件的格式存储结果。

9.4通过UNICORNTM start 1.0软件（选配）输入编程方法，并可独立运行。

9.5 UNICORN start包含4个不同模块：系统控制System Control,、方法编辑Method Editor、评估Evaluation和管理Administration。

配 置：

1.快速蛋白纯化工艺优化工作站：1台（包括所有标配阀门）

2.收集器一个 

3.软件一套

4.HiTrap Capto IEX Selection Kit 离子交换选择试剂盒5*1ml

5.HiTrap HIC Selection Kit   7x1ml 疏水选择试剂盒

6.HISTRAP HP 5 X 1 ML His标签纯化预装柱5根1ml

嗅辨仪   1台

主要技术指标

*1.平行测定接口不存在死体积，完全惰性化处理

2.加热辅助气：He或N2

3.分流比可调节

*4.具有惰性化的传输线，≤70cm，温度可设定≥350℃

5.加热系统控温范围：50℃-350℃，控温精度要求≤0.1℃

6.加热保温传输，实现同时平行检测

7.流路控制：配备质量流路控制器

8.使用声音识别软件对峰自动标记

11.接口通道数量≥4：通道独立连接色谱柱、主机、FID/MS检测器以及另一检测器模块

12.与大多数标准检测器平行使用，包括质谱检测器

13.可以与实验室现有气相色谱－质谱联用仪有良好的连接（接口在侧面）

14.独立的混合腔，可加热，避免高沸点物质冷凝；加湿系统的湿度可调

15.可以和任何GC检测器进行平行分析检测，包括MSD，FID和FPD，并能设置自定义的分流比
配 置：

嗅觉检测器主机一台，操作手柄一个，操作软件一套，工作站一台

合同包6、多光质光照培养箱等  1批 （核心设备：多光质光照培养箱）

高压细胞破碎仪  1台

主要技术指标：

*1.最大压力可达40Kpsi，仪器具有连续流细胞破碎功能。

2.流速：≥2.4升/小时

3.破碎浓度：处理样品浓度可达30%菌体浓度

4.最小样品量需3ml左右

5.流体控制系统精确控制破碎压力，仪器操作具有重现性和破碎效果

6.液压系统及固定喷嘴设 计，破碎过程压力稳定，重现性好，且能处理丝状菌体

7.可用水或消毒剂按正常破碎的过程进行在位清洗或用内部减压阀反流冲洗；也可拆卸清洁或高压灭菌各个接触样品的部件

8.触屏操作，数字显示操作压力及样品的温度，可选配数据获取包，显示和记录整个破碎过程的操作压力和样品温度

9.处理完样品后破碎仪会自动停止，进行自保护

配置：主机1台，配件箱1个

植物光照分析仪  1台

主要技术指标：

1.波长范围：350nm-800nm 

2.光谱带宽：≤2nm  

3.≥8G大容量数据存储卡，数据存储量≥60000条

4. 光谱、照度/亮度、色度等测量功能于一体

5. 自动温漂校零技术，无需在使用前进行校正零位，无需担心使用中温度漂移导致测试结果失准

6. 色温范围：1,000K～100,000K

7.≥5.0"IPS高清LCD触摸屏

配置：主机1台

置顶LED人工气候箱  4台

主要技术指标：

1.容积：≥450L

2.控温范围： 0～50℃（无光照），4～50℃（开光照）； 

控温分辨率：≤0.1℃ ；

波动度：±0.5℃-±1.0℃ ；

不均匀度：±1.5℃；

3.控湿范围：50-95%RH(可扩增30-95%RH)

4.控温精度：≤1%RH  

波动度：±5%RH～±7%RH

*5.光照度：10cm处光照0-12000LX(0-164umol/m2.s)；

光照上下可调；

LED光源，光源形态为全光谱380-800nm±10nm；675颗灯珠组成且每颗灯珠采用晶元芯片，间距为1.5-2.0cm。

6.光源板规格：≥42*46cm；

*7.箱体厚度：≥60mm、面层厚度0.5mm、密度42Kg/㎡、导热系数0.022，传热系数0.29，防火等级B2；

*8.温度调节：ABB-Pt100铂电阻温度传感器、双传感器；气套式温度调节系统，加热为PID模糊计算

9.湿度控制：采用电容式湿度传感器，湿度核心芯片为GE，超声波加湿器，加湿为PID模糊计算。

10.工作环境：0-30℃，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体

11.压缩机保护时间：≥3分钟。

12.风冷技术，无氟制冷。 

13.风量：≥2m/s. 

14.光源板：方形、防水防腐蚀，外围包被SUS#304不锈钢隔板，可耐≥350kg承载重力且设有多方孔来散热灯板热量

15.控制系统：液晶显示，多段编程方式，采用微电脑模糊PID控制技术的智能型可编程控制器，≥30段程序设置可循环；可设定预约时间、温湿度和光照级别，具有可视报警提示标志和声音报警功能。

16.箱体：实验室专用扣式净化级聚氨酯发泡白色彩钢保温层，钣金加工，内胆腔体为SUS#304，外箱采用粉末喷塑技术，箱底采用矩形方钢一体焊接结构

17.制冷系统：优质压缩机，配有压缩机过热、压缩机过流、压缩机超压、冷凝风机过热保护装置；

18.无霜式：具有带热气旁通的制冷技术，旁通阀打开时循环风机停止工作，彻底除霜；

19.控温方式：采用箱体顶部进风，背部出风的风道循环均匀

配置：1.主机1台、2.加湿器1套
◆多光质光照培养箱  3台

主要技术指标：

1.容积：≥1000L

2.控温范围： 0～50℃（无光照），5～50℃（开光照）； 波动度：±0.5℃-±1.0℃ ；

3.控湿范围：控湿范围：50-95%RH（双套加湿）；波动度：±5%RH～±7%RH(国家标准)。

4.光照度：四基色10CM处光照度0-22000LX(0-301umol/m2.s)，每颗灯珠采用台湾晶元芯片，使用寿命≥50000h.，每颗灯珠间距1.5~2.0cm。

5.光源形态为四基色且每一种均可无极可调：光色一为白光380-800nm±10nm（0-22000LX）、光色二为红光650nm±10nm（0-8000LX）、光色三为蓝光450nm±10nm（0-5000LX）、光色四为远红外760nm±10nm（0-5000LX）。

6.尺寸（mm）：外形规格：≥1350×790×1920 

 内胆规格：≥1250*670*1280。

7.工作环境：0-30℃，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体。

8.压缩机保护时间：3分钟；工作方式：连续运行（压缩机间歇工作）。

9.风冷技术，无氟制冷；内胆304不锈钢，外观冷扎板喷塑。

10.箱体：采用实验室专用扣式净化级聚氨酯发泡白色彩钢保温层，厚度≥50mm,面层厚度0.5mm，密度42Kg/㎡，导热系数0.022，传热系数0.29，防火等级B2；钣金加工；内胆腔体为SUS#304；外箱采用粉末喷塑技术，箱底采用矩形方钢一体焊接结构，吸热风机和散热电机均采用优质电机。

11.触摸屏显示可编程方式30段控制，可单独设置白天黑夜模式温度、湿度、光照、时间、周期等。

12..控温方式：箱体顶部进风，背部出风，风量为2m/s.；

13.湿度控制：湿度核心芯片为GE.，超声波加湿器，加湿为PID模糊计算。

14.气套式温度调节系统；温度传感器为双传感器

配置：

1.主机1台

2.加湿器2套

3.多基色LED灯板1套

叶绿素快速测定仪  1台

主要技术指标：

1.测量方式：2波长光学浓度差方式 
2.测量面积：≥2mm×3mm 
3.感应器：硅半导体光电二极管 
4.显示方式：LCD屏幕显示，≥4位小数，趋势图
5.测量范围：-9.9-199.9SPAD单位
6.记忆容量：≥30个数据，自动计算并显示平均值 
7.电源：2节AA电池（1.5V） 
8.电池寿命：≥20000次测量 
9.测定间隔：≤2秒 
10.精度：±1.0 SPAD单位以内 (室温下，SPAD值介乎0-50) 
11.重复性：±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50) 
12.重现性：±0.5 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0-50)
配置：主机1台

808nm激光器  1个

主要技术指标：

1.中心波长：808nm+/-3

2.功率：≥10W

3.功率稳 定性：5%（4小时rms)

4.多模光纤耦合，SMA905接口

5.光纤长：≥1米，芯径：≥400um

6.配光纤末端准直

7.功率可调

配置：激光器1个

660nm激光器  1个
主要技术指标:

1.中心波长：≥660nm+/-5

2.功率：≤1W

3.功率稳 定性5%（4小时rms)

4.多模光纤耦合，SMA905接口

5.光纤长1米，芯径≥400um

6.配光纤末端准直

7.功率可调

配置：激光器1个
热成像仪  1台

主要技术指标：

*1.红外分辨率：≥320×240像素

2.热灵敏度/NETD: ≤ 0.05℃@30℃

3.响应波长：8~14μm

*4.视场角(FOV)：39°×30°

5.空间分辨率(IFOV) : 2.12mrad

*6.最小成像距离：0.1m

7.测温范围：-20℃~300℃

8.连续数码变焦：1~4倍

9.屏幕：多点触控，标配≥5寸电容屏

测量模式：4个可移动点，4个可移动区域（最高/低温点），1条直线（最高/低温点），全画幅最高/低温点，等温线（之上/下）

11.单个文件最大容量：≥1T

12.热像仪电池工作时间/电池类型：≥10小时/可充电锂电池

13.可见光相机像素：≥1200万

14. 图像一致性优化：自动校准噪声FFC/手动噪声校准FFC

15.温度报警：自定义高低温报警阀值

16.图像格式：标准JPEG，含原始温度数据

17.显示方式：热像，自定义的双融合画中画

18. 图像保存模式：单热像图，混合图像

19.连续在线工作，实时传输全辐射热像数据至PC分析软件，实时查看温度变化趋势，录制全辐射视频

20.旁路电源结构，支持外部供电长期工作

21.支持手机分析热像图和热视频

22.标签识别：识别二维码和条形码，为热像图命名

23.支持数据云上传，PC可同步查看分析云端热像照片

配置需求

1. 热像仪主机1台

2. 标准镜头1个

3. 电源适配器1个

低温小型超高速离心机   1台

主要技术指标：

最大相对离心力（最高转速）：

转速≥14,000转, 最大离心力≥20,800×g

2.固定角转： ≥20,913×g（≥14,000 rpm） 

3.水平转子：≥4,500×g（≥5,000 rpm）

4.工作板转子：≥3,486×g（≥4,500 rpm）

*5.最大容量：≥4×750 mL（水平转子），≥6×85 mL、≥48×1.5/2.0 mL、 ≥20×5 mL 管、≥48×15 mL 玻璃管（固定角转），≥16×MTP（工作板转子）

*6. 具备自动识别转子、转子限速控制和转子失衡控制等功能

7.可选择程序记忆功能，存储35个用户程序

8.≥10 个加速档和 ≥10 个刹车档， 保护敏感样品，防止样品重悬

9.温度范围：-9 ℃ 至 40℃

10.快速制冷功能，≤ 15 分钟预冷腔体

11.待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度12.转子在最高转速下，保持≤ 4℃

13.定速计时功能，达到预定转速后才开始倒计时

14.自动待机功能，≥8 小时不使用后自动待机

配置

1.主机1台

2.30x2/1.5ml 角转子1个

3. 6×50ml气密性角转子1个

4.15ml尖底管适配器6个

超声波细胞粉碎机  1台

主要技术指标：

1.频率：19.5-20.5 KHz

2.显示方式: 液晶显示

3.功率可调范围: ≥1500 W(20%-99%)

4.随机分散头: ≥18 mm

5.分散容量：50-1200 ml

6.占空比：0.1-99.9%

7.温度报警：有（防止样品过热）

8.报警：时间、温度、过载

配置

主机1台、分散头1支、隔音箱1台、夹套杯100ml 2个、夹套杯200ml 2个.

低温恒温搅拌反应浴 1台

主要技术指标：

1.空载温度(℃)：≤-20℃

2.储液桶容积(L)：≥5L

3.控温能力(℃)：±0.1℃

4.安全保护：过载、延时、过电流 、过热

5.循环系统：功率：≥100W、流量：≥14L/min、扬程：4-6m

6.搅拌：内磁力搅拌、功率：≥50W

配置：主机1台

单道可调量程移液器（6把套装）  2套

  主要技术指标：

1.耐高温抗腐蚀

2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作安全

3.伸缩式弹性吸嘴设 计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

4.密度调节窗口，适用于不同密度的液体

5.符合人体工程学 

配置：

2套12把

化学隔膜泵  2台

主要技术指标：

1.泵头材质：PTFE一体加工；

2.管路材质：PTFE硬管。

3.膜片：一体式伞状结构隔膜片

4.阀片材质：FFPM

5.可连续24小时工作

6.驱动电机：交流无刷电机

7.保护等级：IP44

8.极限真空度：≤8mbar

9.抽速：≥34L/min

10.防护措施：具备过流保护开关以及保险丝、具备热保护开关

配置：主机1台

真空控制器   1台

主要技术指标：

1.分体式结构，控制单元与气路部分彼此独立

2.控制面板：触摸屏液晶高清面板

3.数据接口：Mini USB，可连接电脑，通过软件控制

4.操作模式：抽速控制、真空度控制、自动寻找沸点功能、真空度编程、手动控制

5.方法存储：最多可存储10条自定义方法曲线（真空度Vs时间曲线）

6.真空控制稳 定性：1mbar

7.真空度量程：0～1100mbar

8.防护等级：IP30

9.控制接口：真空传感器接口1个、真空泵控制接口1个、电磁阀控制接口2个

10.真空传感器：电容型陶瓷传感器，抗化学腐蚀

配置：主机1台
脑立体定位仪  1台

主要技术指标：

1.操作臂移动范围：上下、左右、前后≥80mm

2.正向或逆向旋转速度≥38,000rpm
3.底板:≥400mmX255mm

4.垂直操作方向指示标志

5.垂直锁紧和定位钮分离,任意角精确操作

6.侧向旋转操作空间,旋钮和U型座距离≥28mm

7.三维操作臂读数：电子数字显示

8.垂直方向可180度旋转并随时锁定任意位置水平方向可360度旋转并可锁定任意位置

9.激光刻度及开放式的U形底座结构

10.双头丝杆结构

配置：主机1台

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
包：1
1、交付地点：福建省福州市闽侯县上街镇
2、交付时间：合同签订后 30 天内交货并免费安装调试达到可供试运行的程度。
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：中标供应商应在签订合同后，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足30万不需缴纳），该履约保证金在设备验收合格后转为质量保证金；履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指定的银行帐户。履约保证金(质量保证金)在合同下所列项目正常运行壹年后（如质量保证期≥3年，质量保证金在合同下所列项目正常运行贰年后以银行转帐方式无息退还；自采购方签署最终验收合格证明文件之日起算），中标方完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息付清。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。验收程序和方法:初验收：货物送至甲方安装现场后，由甲、乙双方共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验。最终验收：初验合格且设备安装完毕后，设备进行为期30天的试运行。试运行结束后，甲方对其在试运行中的主要指标（如性能、可靠性、稳 定 性等）进行评价，符合要求后的，最终验收通过；不合格的，中标方需进行更换或整改，并重新调试运行直至达到最终验收合格。验收结果经甲乙双方确认后，甲乙双方代表必须按《设备验收清单》（壹式叁联）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章，由乙方将一联提交给甲方存档。如发现设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	100
	设备验收合格后中标人按照招标文件要求持设备采购方所开具的验收合格证明及金额为合同价款 100% 的含税发票，报采购人办理付款事宜。履约保证金及质量保证金：中标供应商应在签订合同后，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足30万不需缴纳），该履约保证金在设备验收合格后转为质量保证金；履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指定的银行帐户。履约保证金(质量保证金)在合同下所列项目正常运行壹年后（如质量保证期≥3年，质量保证金在合同下所列项目正常运行贰年后以银行转帐方式无息退还；自采购方签署最终验收合格证明文件之日起算），中标方完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息付清。若发生下列情况之一，采购方将提出追索和索赔：a.中标方不按采购文件规定履行采购合同；b.签定合同后，中标方不按合同规定的条件供应货物和提供服务。c、如果中标方未能按合同规定履行其义务，采购方有权从履约保证金中取得补偿。


包：2
1、交付地点：福建省福州市闽侯县上街镇
2、交付时间：合同签订后 30 天内交货并免费安装调试达到可供试运行的程度。
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：否。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。验收程序和方法:初验收：货物送至甲方安装现场后，由甲、乙双方共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验。最终验收：初验合格且设备安装完毕后，设备进行为期30天的试运行。试运行结束后，甲方对其在试运行中的主要指标（如性能、可靠性、稳 定 性等）进行评价，符合要求后的，最终验收通过；不合格的，中标方需进行更换或整改，并重新调试运行直至达到最终验收合格。验收结果经甲乙双方确认后，甲乙双方代表必须按《设备验收清单》（壹式叁联）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章，由乙方将一联提交给甲方存档。如发现设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	100
	设备验收合格后中标人按照招标文件要求持设备采购方所开具的验收合格证明及金额为合同价款 100% 的含税发票，报采购人办理付款事宜。


包：3
1、交付地点：福建省福州市闽侯县上街镇
2、交付时间：进口免税设备：合同签订后 60 天内交货并免费安装调试达到可供试运行的程度。国产设备：合同签订后 30 天内交货并免费安装调试达到可供试运行的程度。
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：中标供应商应在签订合同后，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足30万不需缴纳），该履约保证金在设备验收合格后转为质量保证金；履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指定的银行帐户。履约保证金(质量保证金)在合同下所列项目正常运行壹年后（如质量保证期≥3年，质量保证金在合同下所列项目正常运行贰年后以银行转帐方式无息退还；自采购方签署最终验收合格证明文件之日起算），中标方完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息付清。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。验收程序和方法:初验收：货物送至甲方安装现场后，由甲、乙双方共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验。最终验收：初验合格且设备安装完毕后，设备进行为期30天的试运行。试运行结束后，甲方对其在试运行中的主要指标（如性能、可靠性、稳 定 性等）进行评价，符合要求后的，最终验收通过；不合格的，中标方需进行更换或整改，并重新调试运行直至达到最终验收合格。验收结果经甲乙双方确认后，甲乙双方代表必须按《设备验收清单》（壹式叁联）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章，由乙方将一联提交给甲方存档。如发现设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	60
	进口免税设备：如中标人所投仪器为进口免税原装品牌设备，在政府采购合同生效后，采购人预付合同款的60%作为该设备的订金(在收到中标人的履约保证金后支付)；支付40%的合同款时，中标人应提交由采购人和中标人双方有效签署的安装调试验收合格报告原件办理付款事宜。国产设备：设备验收合格后中标人按照招标文件要求持设备采购方所开具的验收合格证明及金额为合同价款 100% 的含税发票，报采购人办理付款事宜。履约保证金及质量保证金：中标供应商应在签订合同后，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足30万不需缴纳），该履约保证金在设备验收合格后转为质量保证金；履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指定的银行帐户。履约保证金(质量保证金)在合同下所列项目正常运行壹年后（如质量保证期≥3年，质量保证金在合同下所列项目正常运行贰年后以银行转帐方式无息退还；自采购方签署最终验收合格证明文件之日起算），中标方完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息付清。
若发生下列情况之一，采购方将提出追索和索赔：a.中标方不按采购文件规定履行采购合同；b.签定合同后，中标方不按合同规定的条件供应货物和提供服务。c、如果中标方未能按合同规定履行其义务，采购方有权从履约保证金中取得补偿。

	2
	40
	进口免税设备：如中标人所投仪器为进口免税原装品牌设备，在政府采购合同生效后，采购人预付合同款的60%作为该设备的订金(在收到中标人的履约保证金后支付)；支付40%的合同款时，中标人应提交由采购人和中标人双方有效签署的安装调试验收合格报告原件办理付款事宜。国产设备：设备验收合格后中标人按照招标文件要求持设备采购方所开具的验收合格证明及金额为合同价款 100% 的含税发票，报采购人办理付款事宜。履约保证金及质量保证金：中标供应商应在签订合同后，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足30万不需缴纳），该履约保证金在设备验收合格后转为质量保证金；履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指定的银行帐户。履约保证金(质量保证金)在合同下所列项目正常运行壹年后（如质量保证期≥3年，质量保证金在合同下所列项目正常运行贰年后以银行转帐方式无息退还；自采购方签署最终验收合格证明文件之日起算），中标方完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息付清。
若发生下列情况之一，采购方将提出追索和索赔：a.中标方不按采购文件规定履行采购合同；b.签定合同后，中标方不按合同规定的条件供应货物和提供服务。c、如果中标方未能按合同规定履行其义务，采购方有权从履约保证金中取得补偿。


包：4
1、交付地点：福建省福州市闽侯县上街镇
2、交付时间：进口免税设备：合同签订后 60 天内交货并免费安装调试达到可供试运行的程度。国产设备：合同签订后 30 天内交货并免费安装调试达到可供试运行的程度。
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：中标供应商应在签订合同后，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足30万不需缴纳），该履约保证金在设备验收合格后转为质量保证金；履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指定的银行帐户。履约保证金(质量保证金)在合同下所列项目正常运行壹年后（如质量保证期≥3年，质量保证金在合同下所列项目正常运行贰年后以银行转帐方式无息退还；自采购方签署最终验收合格证明文件之日起算），中标方完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息付清。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。验收程序和方法:初验收：货物送至甲方安装现场后，由甲、乙双方共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验。最终验收：初验合格且设备安装完毕后，设备进行为期30天的试运行。试运行结束后，甲方对其在试运行中的主要指标（如性能、可靠性、稳 定 性等）进行评价，符合要求后的，最终验收通过；不合格的，中标方需进行更换或整改，并重新调试运行直至达到最终验收合格。验收结果经甲乙双方确认后，甲乙双方代表必须按《设备验收清单》（壹式叁联）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章，由乙方将一联提交给甲方存档。如发现设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	50
	进口免税设备：如中标人所投仪器为进口免税原装品牌设备，在政府采购合同生效后，采购人预付合同款的50%作为该设备的订金(在收到中标人的履约保证金后支付)；支付50%的合同款时，中标人应提交由采购人和中标人双方有效签署的安装调试验收合格报告原件办理付款事宜。国产设备：设备验收合格后中标人按照招标文件要求持设备采购方所开具的验收合格证明及金额为合同价款 100% 的含税发票，报采购人办理付款事宜。履约保证金及质量保证金：中标供应商应在签订合同后，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足30万不需缴纳），该履约保证金在设备验收合格后转为质量保证金；履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指定的银行帐户。履约保证金(质量保证金)在合同下所列项目正常运行壹年后（如质量保证期≥3年，质量保证金在合同下所列项目正常运行贰年后以银行转帐方式无息退还；自采购方签署最终验收合格证明文件之日起算），中标方完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息付清。
若发生下列情况之一，采购方将提出追索和索赔：a.中标方不按采购文件规定履行采购合同；b.签定合同后，中标方不按合同规定的条件供应货物和提供服务。c、如果中标方未能按合同规定履行其义务，采购方有权从履约保证金中取得补偿。

	2
	50
	进口免税设备：如中标人所投仪器为进口免税原装品牌设备，在政府采购合同生效后，采购人预付合同款的50%作为该设备的订金(在收到中标人的履约保证金后支付)；支付50%的合同款时，中标人应提交由采购人和中标人双方有效签署的安装调试验收合格报告原件办理付款事宜。国产设备：设备验收合格后中标人按照招标文件要求持设备采购方所开具的验收合格证明及金额为合同价款 100% 的含税发票，报采购人办理付款事宜。履约保证金及质量保证金：中标供应商应在签订合同后，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足30万不需缴纳），该履约保证金在设备验收合格后转为质量保证金；履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指定的银行帐户。履约保证金(质量保证金)在合同下所列项目正常运行壹年后（如质量保证期≥3年，质量保证金在合同下所列项目正常运行贰年后以银行转帐方式无息退还；自采购方签署最终验收合格证明文件之日起算），中标方完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息付清。
若发生下列情况之一，采购方将提出追索和索赔：a.中标方不按采购文件规定履行采购合同；b.签定合同后，中标方不按合同规定的条件供应货物和提供服务。c、如果中标方未能按合同规定履行其义务，采购方有权从履约保证金中取得补偿。


包：5
1、交付地点：福建省福州市闽侯县上街镇
2、交付时间：进口免税设备：合同签订后 60 天内交货并免费安装调试达到可供试运行的程度。国产设备：合同签订后 30 天内交货并免费安装调试达到可供试运行的程度。
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：中标供应商应在签订合同后，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足30万不需缴纳），该履约保证金在设备验收合格后转为质量保证金；履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指定的银行帐户。履约保证金(质量保证金)在合同下所列项目正常运行壹年后（如质量保证期≥3年，质量保证金在合同下所列项目正常运行贰年后以银行转帐方式无息退还；自采购方签署最终验收合格证明文件之日起算），中标方完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息付清。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。验收程序和方法:初验收：货物送至甲方安装现场后，由甲、乙双方共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验。最终验收：初验合格且设备安装完毕后，设备进行为期30天的试运行。试运行结束后，甲方对其在试运行中的主要指标（如性能、可靠性、稳 定 性等）进行评价，符合要求后的，最终验收通过；不合格的，中标方需进行更换或整改，并重新调试运行直至达到最终验收合格。验收结果经甲乙双方确认后，甲乙双方代表必须按《设备验收清单》（壹式叁联）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章，由乙方将一联提交给甲方存档。如发现设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	60
	进口免税设备：如中标人所投仪器为进口免税原装品牌设备，在政府采购合同生效后，采购人预付合同款的60%作为该设备的订金(在收到中标人的履约保证金后支付)；支付40%的合同款时，中标人应提交由采购人和中标人双方有效签署的安装调试验收合格报告原件办理付款事宜。国产设备：设备验收合格后中标人按照招标文件要求持设备采购方所开具的验收合格证明及金额为合同价款 100% 的含税发票，报采购人办理付款事宜。履约保证金及质量保证金：中标供应商应在签订合同后，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足30万不需缴纳），该履约保证金在设备验收合格后转为质量保证金；履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指定的银行帐户。履约保证金(质量保证金)在合同下所列项目正常运行壹年后（如质量保证期≥3年，质量保证金在合同下所列项目正常运行贰年后以银行转帐方式无息退还；自采购方签署最终验收合格证明文件之日起算），中标方完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息付清。
若发生下列情况之一，采购方将提出追索和索赔：a.中标方不按采购文件规定履行采购合同；b.签定合同后，中标方不按合同规定的条件供应货物和提供服务。c、如果中标方未能按合同规定履行其义务，采购方有权从履约保证金中取得补偿。

	2
	40
	进口免税设备：如中标人所投仪器为进口免税原装品牌设备，在政府采购合同生效后，采购人预付合同款的60%作为该设备的订金(在收到中标人的履约保证金后支付)；支付40%的合同款时，中标人应提交由采购人和中标人双方有效签署的安装调试验收合格报告原件办理付款事宜。国产设备：设备验收合格后中标人按照招标文件要求持设备采购方所开具的验收合格证明及金额为合同价款 100% 的含税发票，报采购人办理付款事宜。履约保证金及质量保证金：中标供应商应在签订合同后，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足30万不需缴纳），该履约保证金在设备验收合格后转为质量保证金；履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指定的银行帐户。履约保证金(质量保证金)在合同下所列项目正常运行壹年后（如质量保证期≥3年，质量保证金在合同下所列项目正常运行贰年后以银行转帐方式无息退还；自采购方签署最终验收合格证明文件之日起算），中标方完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息付清。
若发生下列情况之一，采购方将提出追索和索赔：a.中标方不按采购文件规定履行采购合同；b.签定合同后，中标方不按合同规定的条件供应货物和提供服务。c、如果中标方未能按合同规定履行其义务，采购方有权从履约保证金中取得补偿。


包：6
1、交付地点：福建省福州市闽侯县上街镇
2、交付时间：进口免税设备：合同签订后 60 天内交货并免费安装调试达到可供试运行的程度。国产设备：合同签订后 30 天内交货并免费安装调试达到可供试运行的程度。
3、交付条件：验收合格交付使用
4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：中标供应商应在签订合同后，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足30万不需缴纳），该履约保证金在设备验收合格后转为质量保证金；履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指定的银行帐户。履约保证金(质量保证金)在合同下所列项目正常运行壹年后（如质量保证期≥3年，质量保证金在合同下所列项目正常运行贰年后以银行转帐方式无息退还；自采购方签署最终验收合格证明文件之日起算），中标方完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息付清。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。验收程序和方法:初验收：货物送至甲方安装现场后，由甲、乙双方共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验。最终验收：初验合格且设备安装完毕后，设备进行为期30天的试运行。试运行结束后，甲方对其在试运行中的主要指标（如性能、可靠性、稳 定 性等）进行评价，符合要求后的，最终验收通过；不合格的，中标方需进行更换或整改，并重新调试运行直至达到最终验收合格。验收结果经甲乙双方确认后，甲乙双方代表必须按《设备验收清单》（壹式叁联）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章，由乙方将一联提交给甲方存档。如发现设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	50
	进口免税设备：如中标人所投仪器为进口免税原装品牌设备，在政府采购合同生效后，采购人预付合同款的50%作为该设备的订金(在收到中标人的履约保证金后支付)；支付50%的合同款时，中标人应提交由采购人和中标人双方有效签署的安装调试验收合格报告原件办理付款事宜。国产设备：设备验收合格后中标人按照招标文件要求持设备采购方所开具的验收合格证明及金额为合同价款 100% 的含税发票，报采购人办理付款事宜。履约保证金及质量保证金：中标供应商应在签订合同后，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足30万不需缴纳），该履约保证金在设备验收合格后转为质量保证金；履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指定的银行帐户。履约保证金(质量保证金)在合同下所列项目正常运行壹年后（如质量保证期≥3年，质量保证金在合同下所列项目正常运行贰年后以银行转帐方式无息退还；自采购方签署最终验收合格证明文件之日起算），中标方完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息付清。
若发生下列情况之一，采购方将提出追索和索赔：a.中标方不按采购文件规定履行采购合同；b.签定合同后，中标方不按合同规定的条件供应货物和提供服务。c、如果中标方未能按合同规定履行其义务，采购方有权从履约保证金中取得补偿。

	2
	50
	进口免税设备：如中标人所投仪器为进口免税原装品牌设备，在政府采购合同生效后，采购人预付合同款的50%作为该设备的订金(在收到中标人的履约保证金后支付)；支付50%的合同款时，中标人应提交由采购人和中标人双方有效签署的安装调试验收合格报告原件办理付款事宜。国产设备：设备验收合格后中标人按照招标文件要求持设备采购方所开具的验收合格证明及金额为合同价款 100% 的含税发票，报采购人办理付款事宜。履约保证金及质量保证金：中标供应商应在签订合同后，向采购人缴纳中标总价的5%履约保证金（合同包成交价不足30万不需缴纳），该履约保证金在设备验收合格后转为质量保证金；履约保证金以银行转帐方式提交到采购方指定的银行帐户。履约保证金(质量保证金)在合同下所列项目正常运行壹年后（如质量保证期≥3年，质量保证金在合同下所列项目正常运行贰年后以银行转帐方式无息退还；自采购方签署最终验收合格证明文件之日起算），中标方完整履行采购合同，无合同条款所规定的未了事件，采购方以银行转帐方式无息付清。
若发生下列情况之一，采购方将提出追索和索赔：a.中标方不按采购文件规定履行采购合同；b.签定合同后，中标方不按合同规定的条件供应货物和提供服务。c、如果中标方未能按合同规定履行其义务，采购方有权从履约保证金中取得补偿。


8、 合同包1、2、3、4、5、6的服务要求如下：

一、安装和调试：

1.1货物必须达到以上招标文件要求的技术指标，实现采购人要求，保证货物的正常运行。

1.2中标人应负责按所签订合同的具体要求、具体数量、具体地点将货物运送到采购人指 定地点并负责安装，安装并经最终验收合格后，交付采购人使用，中标人须在投标中详细列明所需各项费用。安装、调试所需工具、仪表及安装材料等均由中标人负责提供。

1.3中标人负责组织专业技术人员进行货物安装，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

1.4安装到位后的货物由中标人及采购人共同进行质量验收签字。

1.5货物验收前，中标人须提供完整的技术资料(包括产品中文说明书、中文采购人手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料)。

1.6中标人向采购人提供安装和维护所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。

1.7中标人在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用由中标人承担。

1.8中标人应提供货物使用免 费培 训和技术服务。

二、验收标准

    所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。验收程序和方法:初验收：货物送至甲方安装现场后，由甲、乙双方共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验。最终验收：初验合格且设备安装完毕后，设备进行为期30天的试运行。试运行结束后，甲方对其在试运行中的主要指标（如性能、可靠性、稳 定 性等）进行评价，符合要求后的，最终验收通过；不合格的，中标方需进行更换或整改，并重新调试运行直至达到最终验收合格。验收结果经甲乙双方确认后，甲乙双方代表必须按《设备验收清单》（壹式叁联）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章，由乙方将一联提交给甲方存档。如发现设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

三、质保期和售 后服务要求
(1)中标人须按招标文件的要求提供合格的产品，质保期自验收合格之日起1年。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件由中标人负责包修、包换。质保期内免费提供系统维护、升级等技术支持服务，免费为用户提供培训及咨询服务；在质保期内发生系统故障时，免费提供全天候无间断的远程技术服务、需≤4小时内对问题做出响应、若无法远程解决的故障需≤3个工作日内到达现场进行解决。

(2)免费保修期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

(3)各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的质保期和售 后服务承诺。

四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他：无

 

第六章   政府采购合同（参考文本）
 
编制说明
1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。
2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
 
甲方：（采购人全称）
乙方：（中标人全称）
 
根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2招标文件、乙方的投标文件；
1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
2、合同标的
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：                     ；
4.2交付地点：                     ；
4.3交付条件：                     。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。
8、履约保证金
□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
9、合同有效期
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
10、违约责任
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：
□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。
15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。
15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
（以下无正文）
 
 
甲方：                           乙方：
住所：                           住所：
单位负责人：                        单位负责人： 
委托代理人：                        委托代理人： 
联系方法：                         联系方法：
开户银行：                         开户银行：
账号：                           账号：
 
 
签订地点：                
签订日期：    年   月   日
 

 

                                                                               

   
第七章   投标文件格式
编制说明
 
1、除招标文件另有规定外，本章中：
1.1涉及投标人的“全称”：
（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。
1.2涉及投标人“加盖单位公章”：
（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。
1.3涉及“投标人代表签字”：
（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。
1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。
1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。
2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：
2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。
2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。
3、投标人对投标文件的索引应编制页码。
4、除招标文件另有规定外，本章中：
4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。
4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。
 
 
封面格式
 
 
 
福建省政府采购投标文件
（资格及资信证明部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 

索引
一、投标函
二、投标人的资格及资信证明文件
三、投标保证金
 
 
 
★注意
资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。
一、投标函
致：                     
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：
1、确认：
1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。
1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。
2、承诺及声明：
2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。
2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。
2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。
2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
通信地址：                       邮编：           
联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件
 
二-1单位负责人授权书（若有）
 
致：                     
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：             身份证号：         手机：        
投标人代表：             身份证号：        手机：         
 
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
投标人代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
 
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


 
★注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。
 
 

二-2营业执照等证明文件
 
致：                     
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）
 
致：                     
（ ）投标人提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供投标担保函的
现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。
3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 二-4依法缴纳税收证明材料
 
致：                     
1、依法缴纳税收的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的投标人
（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。
3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料
 
致：                     
1、依法缴纳社会保障资金的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人
（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。
3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
 
致：                     
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。
2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
 
致：                     
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。
3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二-8信用记录查询结果
 
致：                     
现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函
 
检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。
 
★注意：
1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。
2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。
3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。
4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。
5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。
二-10联合体协议（若有）
 
致：                     
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
……。
二、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
  3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。
五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。
（以下无正文）
 
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
……
 
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 
 
签署日期：    年   月   日
 
★注意：
1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。
3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。
 
 

二-11中小企业声明函
（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。
2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：
①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或
（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。
②工程：
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。
③服务：
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。
3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

附：
残疾人福利性单位声明函
（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或
（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-12其他资格证明文件（若有）
 
二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）
 
致：                     
现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。
2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
  
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 
 

三、投标保证金
 
 
编制说明
 
1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。
2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。
 
 
 
 
封面格式
 
 
 
福建省政府采购投标文件
（报价部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 

索引
一、开标一览表
二、投标分项报价表
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
四、招标文件规定的加分证明材料（若有）
 
 

一、开标一览表
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	合同包
	投标报价
	投标
保证金
	备注

	*
	投标总价（大写金额）：                      。
	
	a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。
b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。

	…
	投标总价（大写金额）：                      。
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。
1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 

 

二、投标分项报价表
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	合同包
	品目号
	投标标的
	规格
	来源地
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。
1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。
1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
 
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）
 
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	货物名称
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；
b.合同包投标总价（报价总金额）：              ；
c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


★注意：
1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。
 
 

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）
 
三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	合同包内属于小型、微型企业产品等的情况

	合同包
	品目号
	采购标的
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	制造厂商
	企业类型

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	备注
	合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额：              。


★注意：
1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。
4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。
5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。
2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：
①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或
（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。
②工程：
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。
③服务：
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。
3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。
5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。
6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）
 
 
编制说明
 
1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。
2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
 
 
附：
残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，
（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，
（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或
（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）
 
 
编制说明
 
若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 
 

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）
 
四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）
 
四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	货物名称
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；
b.合同包投标总价（报价总金额）：              ；
c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


★注意：
1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。
 

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）
 
编制说明
 
若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 
封面格式
 
 
福建省政府采购投标文件
（技术商务部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 

索引
一、标的说明一览表
二、技术和服务要求响应表
三、商务条件响应表
四、投标人提交的其他资料（若有）
 
 
★注意
技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。
 
 


一、标的说明一览表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。
4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 


二、技术和服务要求响应表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。
3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 

三、商务条件响应表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 


四、投标人提交的其他资料（若有）
 
 
编制说明
 
1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。
3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 
 
 
采购文件相关附件


