
福建中医药大学设备询价工作单

公司名称（盖章）：

	项目
	仪器名称
	参考型号
	数量
	价格

（万元）
	备注

	1
	危险化学品全周期管理系统
	
	1套
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	


         联系人：                                    联系电话：

1、询价会报名截止时间为2024年12月27日上午9:30。

2、拟参与询价公司要提供详细的名 称、型号、技术指标及供货时间。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、询价单需要一式四份。

5、询价时间和地点:时间-- 2024年12月27日上午9:30，地点：福建中医药大学康复大楼514会议室。

6、询价材料须装订或胶装成册

7、询价文件包括但不限于以下材料：公司三证复印件，询价授权函、询价人身份证复印件、报价单（名称、规格型号、数量、产地、价格等）、技术规格偏离表、售后商务表（培训、安装、到货、质保期等）、彩页。

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

	序号
	技 术 要 求
	响 应 情 况
	偏 离 说 明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件：

危险化学品全周期管理系统1套

技术指标：
一、危化品全周期管理系统软件移动端及后台端 1项
性能要求：

1.要求具备后台端及实验室操控端双端版本，采用B/S(浏览器/服务器)+C/S(操控台)操作模式，支持Edge，Google、FireFox、Safari、360等主流浏览器，支持微服务，支持容器化部署，采用分布式体系结构来满足用户不同层次的业务需求；要求支持本地部署和云部署两种部署方式；

2.要求系统具备应用集成和跨平台部署能力；

3.要求可以提供集成接口实现与其他第三方软件产品对接，并提供对接证明材料；

4.要求满足不少于300人同时在线；并发数不低于300；页面访问响应时间≤1秒；页面查询≤2秒；导入、导出数据≤5秒；响应式操作页面（自适应屏幕大小）；
5.要求系统执行安全配置，禁止默认安装，定期更新；

6.要求系统服务正常与上线系统一致，无调试、报错信息及注释信息，无系统默认安装例程、文档及管理程序；配置信息，源码备份文件，.git,.svn仓库等不得暴露；

7.系统服务器要求关闭不需要的端口，设置本机防火墙对于访问的源地址进行限制；须按照标准端口配置服务；

8.要求系统对用户输入进行过滤防止sql注入，xss跨站脚本，命令执行，crsf跨站请求伪造等；禁止在HTTP请求中以明文或可逆编码传递SQL语句到后端程序代入执行；禁止由Web前端直接生成和传递SQL语句到数据库进行执行，数据库查询要求采用预编译和参数结构化查询；

9.要求具备后台系统和操作台系统；支持手机、操控台等多个移动端关联使用，不限制移动端数量。
功能模块要求：

基础模块要求至少包括实验室管理、项目组管理、仓库管理、供货商管理、申购管理、入库管理、领用管理、归还管理、损耗管理、废弃管理、试剂标签管理、人员权限管理、监控管理、数据管理等，具体涵盖以下几点，要求支持根据实际需求定制开发、调整。

1.实验室管理

①组织架构为学校、学院、实验室、项目组四级管理，各级权限分离，仅可进行本级及以下信息修改、新增或删除，要求呈现实验室安全信息；

②提供系统用户注册、信息编辑、角色分配和删除等集中管理功能，含姓名、学工号、联系方式等详细信息，并能够根据组织架构进行用户分组和权限设置；

③要求可追溯系统用户操作记录；支持批量导入人员信息，支持人脸识别、账号密码等多种身份识别方式，账号数量不限制；

④要求可查看不同实验室危化品柜包括可存容量、已存容量、责任老师以及具有开锁权限的人员等统计数据；图形化展示柜体结构，可设置柜子不同分区的责任老师、不同分区的可存放管制类别。
2.项目库管理
对接校科技项目库获取项目信息；若为自研项目或探索项目，可设置审批流程纳入自选项目库。与学校财务系统经费项目管理进行对接，实现采购订单项目线上结算。
3.仓库管理
要求可管理仓库内试剂柜，查看试剂柜存放试剂情况等；要求结合移动端可查询库存状态，自动预警和报警，如低库存、超时、配伍禁忌、未称重归还、保质期临近等；要求可对危化品库存量的统一查询、展示，可根据所属项目、暂存点、所属院系、危化品类型等进行筛选过滤；可自定义库存预警指标，当危化品存量不足时，高亮显示；要求可自定义建立各实验室库房信息，图形化模拟各库房内柜体结构，自定义柜体名称、层数、层号等信息，自定义存储各单元内结构，建立库房模拟架构，精确显示位置。

4.试剂管理
要求可进行自购申请、试剂稀释、配伍等操作，配置审批流程，具备配伍禁忌识别功能。

5.供货商管理

要求可以对供货商账号、资质、危化品信息进行新增、维护、删除等操作。
6.MSDS数据管理
要求内置危化品种类的化学品存放配伍禁忌数据库，包括但不限于2828种危险化学品，且定时更新，可在移动端和电脑端查询信息；根据结构化SDS数据库对用户进行风险信息提示，可修改编辑；要求支持品名、CAS等多类型在库试剂查询，领用试剂时可设置领用条件，如阅读MSDS信息；要求系统存入试剂时自动识别信息，判定配配伍禁忌，自动报警并推荐可存放最新位置。
7.申购管理
要求具备采购申请功能，具备申购单及采购单导出及打印功能，打印单据要求具备防伪水印；订单审批流程支持自定义配置，支持设置自动审批功能。
8.入库管理
要求与申购模块关联，获取申购信息，入库时自动判别关联信息匹配度。
9.领用管理
要求具备领用审批流程，系统自动记录试剂取用信息，各级管理人员可查看领用登记记录。
10.归还管理
与领用编号关联，具备超时未归还报警等功能，要求可设定归还时限。
11.废弃管理
要求具备试剂报废审批流程，记录编号、重量信息，处置当天可进行销码处理。
12.试剂标签管理
要求配备打印机用于打印入库试剂标签，具备二维码记录试剂信息；要求标签样式及内容可根据需求设计调整。
13.人员权限管理
要求人员权限分为：超级管理员、校管理员、学院管理员、实验室管理员、项目负责人、实验人员，各级人员权限不交叉。
14.监控管理
要求可进行危化品仓库监控管理；具备监控实时查看、回看、存储功能；固定监控存留时间不少于30天，动态监控存储不少于半年；支持监控画面截图、导出功能等。
15.数据管理
要求具备多种电子台账，可自定义筛选电子台账内容，所有操作行为自动生成台账，具备导出、分析功能。
17.模板管理

要求具备完整试剂信息模板管理功能，可提前维护相应的试剂模板，包括试剂的基础信息，MSDS信息等，试剂入库时可选择模板自动填充信息。

18.参数设置

要求提供各种校级管理参数的设置，如管制品取用时间多久未还记为超时等，可自定义校级管理参数的清单；并可实时推送至各仓库操控台予以执行；

系统自动根据每次存入试剂进行自动识别试剂信息，如当前存放位置存在配伍禁忌，自动进行报警并推荐可存放最新位置。

19.流程管理

要求可自定义设置各种工作流程，可以按管理对象的类型分别设置相应的管理流程；可对申领、申购、转库等流程进行个性化配置管理；可设置多级多人多方式的审批流程。

20.信息化预警

要求实时接收并处理各各仓库管控台上传的台账变动信息和预警信息，并建立、处理物联网内的化学品台账和预警信息台账；

预警功能至少包括：临期预警、过期预警、低库存预警、异常操作报警、出入库操作未进行称重、配伍禁忌存放错误、门禁开启超时未关闭、试剂药品逾期未归还、采购超时未到货预警、超时未入库预警、超时未归还报警、行为异常预警等；要求管理员与普通用户分别可以按权限查看违规报警记录，系统自动上传违规操作并通知到相关负责人。
二、门禁系统 9套
要求采用工业化人脸识别门禁系统，含动态人脸识别主机，工业化门禁控制器、门禁电磁锁、出门开关等；要求与危化品全周期管理系统关联，由系统统一管理门禁信息；要求可设定门禁开启时间段，人员权限组，出入库识别记录系统备份。

三、RFID通道 9套
要求采用超高频RFID模组及天线，具备多标签密集盘存能力，每秒盘存次数≥200次，双触发信号，使用间距不低于1米。工作频段：902MHz~928MHz；符合ISO18000-6C标准；尺寸支持定制；工作电源：DC 12V/5A；整机功耗：＜20W；通讯接口：RS-232、RJ45；工作温度：-20℃~60℃；存储温度：-30℃~70℃；环境湿度：5%~95%RH 无凝露；
三、出入库操控台 9套
1.配置危化品全周期管理系统控制软件；具备人脸、密码、刷卡认证登录功能；支持双路摄像头数据同时输入，支持3D、深度信息提取等高阶处理，支持双屏异显以及看门狗，支持Android、Windows等操作系统；要求可通过网线、无线WIFI、4G网卡连接至后台服务器，同时也兼容Android系统应用软件，支持BS架构媒体发布系统；

2.尺寸≦600*380*1700mm，操作台面高度不低于850 mm，操作台尺寸不大于600*270mm；

3.搭载≥21.5寸液晶触摸屏，集成人脸识别设备；

4.要求具备语音播报和拾音功能，离线语音识别；

5.要求具有启动及使用的管理功能，具备一卡通认证功能，同时兼容IC及ID卡两种协议；可管理设置一卡通对应的用户，可分别授予查看、编辑、删除、统计记录数据等不同权限，可记录刷卡信息数量≥4000条；每条信息包括卡号、起始时间、终止时间；启动操控台须通过已授权的一卡通刷卡的方式进行；
6.配备电子天平，不得采用称重模块或内嵌式称重传感器；称量数据实时上传系统，量程不小于6kg，可读精度不小于0.1g，天平称重台面需做防腐蚀处理；

7.要求集成人脸识别设备；具备多功能唯一性标识生成器、识别器，可同时识别一维、二维、RFID等多种唯一性标识；
8.要求采用1.2mm镀锌钢板，内外做双层防腐处理。
四、智能锁具改造 70套
1.要求锁具可通过操控平台操作开门；

2要求锁具断网、断电等异常情况下支持物理钥匙开锁，机械锁符合GA/T 73标准；铝合金材质；要求提供锁具实物图；

3.要求锁具具备有线、蓝牙通讯方式，带有开锁灯光指示功能，并协同操控台具备异常预警提示；

4.要求支持顶部安装和柜门安装两种安装方式，要求提供安装后实物图；

5.要求对现有危化品柜进行锁具改造，不少于70套。
五、RFID标签打印机 9套
1.要求具备热敏/热转印打印模式；

2.要求具备多种功能模式，包括打印同时可进行RFID读写、仅打印、仅RFID读写、获取TID并打印到标签指定位置、可定制反馈RFID标签TID、EPC、USER区数据；

3.要求采用机器智能学习算法(校准、读写、校验)，避免误写标签数据，并能够及时发现坏标并自动打印标记；

4.要求具备RFID标签一键识别天线自动校准功能；配置全功能自主RFID标签编辑打印软件；要求提供功能二次开发包；分辨率不低于300 DPI(11.8点/mm)；

5.要求集成高性能RFID读写器/编码器，支持与UHF EPC Gen 2/ISO 18000-6C兼容的标签；RS-232串口，USB接口。

六、RFID手持盘点器 9套
1.要求尺寸不大于165*80*25mm；

2.要求具备不小于5寸显示屏，分辨率不小于1920*1020；

3.具备条码扫描、高清摄像头等多种数据采集功能；

4.具备RFID超高频读写功能，支持10米超远读取距离；

七、防爆监控 27套
1.要求最大≥1920 × 1080 @30 fps高清画面输出；

2.要求具备H.265高效压缩算法；

3.要求支持超低照度，彩色0.005 Lux/F1.5，黑白0.001 Lux/F1.5，0 Lux with IR；

4.要求≥4倍光学变倍，≥16倍数字变倍；

5.要求采用高效红外阵列，照射距离≥20 m；

6.要求具备三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；

7.要求具备区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能；

8.要求具备宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控；

9.要求具备3D数字降噪、强光抑制、SmartIR；

10.要求具备355°水平旋转，垂直方向0°~90°；

11.要求具备不少于300个预置位；

12.要求具备定时抓图与事件抓图功能；

13.要求具备区域曝光与区域聚焦功能；

14.要求监控具备防爆功能，符合危险化学品仓库使用要求。
八、智能化危化品转运箱 1套
箱体尺寸≦H355*L450*W335mm，具备GPS+北斗双模定位位置监测功能、实时监控箱内温湿度、具有温度报警、低电量报警等多重预警功能，箱体具有屏幕显示，可显示时间、温湿度、定位信号、网络信号、电量等，达到IP67防水等级，具有智能锁控，需系统授权才可打开转运箱门。
商务要求：

1.交货期：签订合同后30个工作日内，整机免费保修3年起，保修期至安装调试完毕、验收合格之日起。

2.所提供的系统及关联开发单位应具备符合T/SIA003-2019《软件产品评估标准》、T/SIA002-2019《软件产品评估标准》，并提供证书复印件。
3.供应商的软件系统应具备信息安全测试报告，报告需具备CMA或CNAS标识。
4.为响应国产化进程的号召,系统需具备华为云、阿里云、腾讯等公有云平台的兼容性测试证书并提供复印件。
