福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件                                             
福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件                                                                 

福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工

招 标 文 件

招标项目名称：9.4T核磁共振成像系统屏蔽机房建设
工程设计施工一体化总承包
招标人：福建中医药大学
2019年7月
公   告

	本招标项目招标人
	招标人：福建中医药大学

地址：福州市闽侯县上街镇福建中医药大学旗山校区

联系人：  魏工  卢工

电话： 0591－22861052  

	本招标项目名称
	招标项目名称：9.4T核磁共振成像系统屏蔽机房建设

工程设计施工一体化总承包

	本招标项目建设地点
	闽侯县上街镇福建中医药大学旗山校区 

	本招标项目建设内容
	磁体间射频屏蔽工程，磁体间装修及照明工程，磁体间基础图,磁体间隔音降噪处理,操做间装修及照明工程，设备间装修及照明工程，麻醉间装修及照明工程、专用配电箱、辅助配电箱及电缆进线、精密空调等安装工程。

	发包价
	按本工程按最高投标限价下浮（最高限价780000元），下浮幅度为：不低于6%。

电缆进线项目暂列金50000元，投标报价单列，不得优惠。

	招标范围和内容
	磁体间射频屏蔽工程，磁体间装修及照明工程，磁体间基础图,磁体间隔音降噪处理,操做间装修及照明工程，设备间装修及照明工程，麻醉间装修及照明工程，专用配电箱、辅助配电箱及电缆进线、精密空调等安装工程。

	工程质量要求
	符合《工程施工质量验收规范》的合格标准

	工期要求
	总工期45日历天。

	承包方式
	  包工包料    。 

	资金来源
	  自筹  。

	合格投标人资格条件
	1、投标人具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；营业范围应包含电磁屏蔽业务；（提供营业执照复印件加盖公章）
2、投标人提供2016年以来类拟项目业绩一份；
3、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联惩戒的通知》（法【2016】285号）规定，投标人不得存在在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人的情形；（提供信用中国网页截图）

	招标及评标方式
	采取校内公开招标方式，由学校建设项目招标小组以综合评审方式确定中标单位。


第一章 投标须知（一）

	项号
	条款名称
	编列内容

	
	本招标项目招标人
	招标人：福建中医药大学

地址：福州市闽侯县上街镇福州地区大学城福建中医药大学新校区

联系人：  魏工 卢工

电话： 0591－2861052

	
	本招标项目名称
	招标项目名称：9.4T核磁共振成像系统屏蔽机房建设

工程设计施工一体化总承包

	
	本招标项目建设地点
	闽侯县上街镇福建中医药大学旗山校区   

	
	本招标项目建设内容
	磁体间射频屏蔽工程，磁体间装修及照明工程，磁体间基础图,磁体间隔音降噪处理,操做间装修及照明工程，设备间装修及照明工程，麻醉间装修及照明工程，专用配电箱、辅助配电箱及电缆进线、精密空调等安装工程。

	
	招标范围和内容
	磁体间射频屏蔽工程，磁体间装修及照明工程，磁体间基础图,磁体间隔音降噪处理,操做间装修及照明工程，设备间装修及照明工程，麻醉间装修及照明工程，专用配电箱、辅助配电箱及电缆进线、精密空调等安装工程。

	
	工程质量要求
	符合《工程施工质量验收规范》的合格标准

	
	工期要求
	总工期45日历天。

	
	承包方式
	  包工包料    。 

	
	资金来源
	  自筹  。

	
	合格投标人资格条件
	1、投标人具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；营业范围应包含电磁屏蔽业务；（提供营业执照复印件加盖公章）
2、投标人提供2016年以来类拟项目业绩一份；
3、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联惩戒的通知》（法【2016】285号）规定，投标人不得存在在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人的情形；（提供信用中国网页截图）


	
	是否接受

联合体投标
	招标人 不接受联合体投标。

	
	踏勘现场和投标预备会
	招标人定于2019年8月5日 10:00时组织统一踏勘现场，地址福建中医药大学旗山校区中国康复产业研究院大楼一层。

	
	资格审查

方式和《资格标》提交时间
	本招标项目招标人对投标人的资格审查采用  资格后审   。

在递交投标文件的同时，投标人的法定代表人或其委托的代理人应当携带身份证原件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件参加开标程序，并现场核验身份。逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。

	
	资格审查

内容
	1、投标人具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；营业范围应包含电磁屏蔽业务；（提供营业执照复印件）
2、投标人提供2016年以来类拟项目业绩一份；
3、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联惩戒的通知》（法【2016】285号）规定，投标人不得存在在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人的情形；（提供信用中国网页截图）
授权委托书及身份证复印件

注：以上资料复印件需加盖投标人单位公章，原件备查。

	
	发包价
	按本工程按最高投标限价下浮（最高限价780000元），下浮幅度为：不低于6%。

电缆进线项目暂列金50000元，投标报价单列，不得优惠。

	
	投标

有效期
	投标截止期后60日历天。

	
	投标文件份数
	资格标：一套正本,二套副本。
商务标：一套正本（含投标报价文件相应的电子文档一套）,二套副本。（投标函及类似业绩）
技术标：一套正本，二套副本。（施工图设计及施工组织设计）

	
	递交投标文件的地点和截止时间
	地点：福建中医药大学(闽侯县上街镇福建中医药大学后勤管理处)　
收件人： 　福建中医药大学后勤管理处基建科3　
截止时间： 2019年8月9日 10 时  0 分（北京时间）。招标人在截止时间前30分钟开始接收。

投标人的法定代表人或其委托的代理人应当携带身份证原件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件参加开标程序，并现场核验身份。逾期送达的或不符合规定的投标将被拒绝。

	
	开标时间、

地点和公布内容
	开标时间： 2019年8月9日  10 时 0 分（北京时间）

开标地点：福建中医药大学行政楼

公布内容：《投标函》中的投标人名称、施工项目负责人姓名、投标报价的有关承诺、质量、工期等。

	
	招标及评标方式
	采取校内公开招标方式，由学校建设项目招标小组以综合评审方式确定中标单位。

	
	中标公示方式地点
	公示方式：在福建中医药大学相关网站公示
公示地点：福建中医药大学

	
	合同签订
	中标人在收到中标通知书后　7　天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	
	监管部门
	部门名称：__福建中医药大学监审处_
地点：__福建中医药大学旗山校区
电话：_0591-22861314


第二章 投标须知（二）

	序号
	条款事项

	1
	（1）本工程采用固定单价合同

（2）投标报价含设计费及施工图预算编制费。

（3）合同外增加项目的单价确定：

a、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款； 

b、合同中没有适用于变更工程的价格，按现行定额和施工期材料信息价等有关计价规定计算后，按承包人投标时的下降幅度来计算该部分的造价。

c、无相应定额信息价的，由承包人提出适当的价格，经市场询价后确定。经市场询价确定的材料单价不再优惠。

	2
	履约担保：履约担保为合同总价10%（以现金或银行保函的方式提交）。中标人应在收到中标通知书后，并在签订合同协议书之前向招标人提交履约担保。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定。以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具。

	3
	预付款的支付：
预付款支付比例或金额： 签约合同价的10% 。
预付款支付期限： 发包人应在双方签订合同后，并在承包人提交履约担保后14天内支付工程预付款 。
预付款扣回的方式： 工程进度款（含预付款）累计支付到合同价款的50%时，发包人按照当月应支付承包人工程进度款的50%扣回预付工程款，直至全部扣回预付后，按合同规定支付进度款 。

	4
	进度款支付的方式和时间：
①按月支付工程进度款。根据确定的工程量结果，承包人向发包人提出支付工程进度款申请，按当月确定的合格工程量所含款项的80％支付进度款。②工程竣工并经第三方检测验收合格后，发包人支付至合同总价的85%；③工程完成结算，并经第三方审计审核批准后，发包人支付至审核价的97%（处罚款除外）；剩余3％作为工程质量保证金，待质量缺陷责任期满付清；④工程进度款均以转帐形式支付。

	5
	承包人向发包人提供的竣工图一式 三 份。

	6
	本招标项目的工程质量保证（保修）金为合同价款的 3％。质量保证金待工程验收满贰年后的28天内支付。

	7
	总工期每延误一天罚款 1000 元人民币；误期赔偿费限额为合同价款的10 ％。

	8
	若投标单位不足三家，学校建设项目招标小组有权决定本次招标是否有效。

	
	

	
	

	
	


第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	    投标人名称
	与营业执照（或三证合一证件)一致

	
	
	     投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章

	
	
	  投标文件格式
	符合 “投标文件格式”的要求

	
	
	     报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审

标准
	1、投标人具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照；营业范围应包含电磁屏蔽业务；（提供营业执照复印件）
2、投标人提供2016年以来类拟项目业绩一份；
3、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联惩戒的通知》（法【2016】285号）规定，投标人不得存在在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人的情形；（提供信用中国网页截图）
4、本次招标不接受联合体投标。

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	技术部分（40分）；

投标报价（40分）；  

商务部分（20分）； 

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.2

(1)
	技术部分

（40分）
	响应技术要求、性能、材质程度（8）


	1.各项指标均符合规范，提供资料详细，清晰，材质环保评标委员会根据响应程度打分，优得（8分） 、良得（6分）、一般得（4分）、差不得分。

	
	
	材料的品牌档次、先进性、 稳定性、可靠性（8分）
	评标委员会根据响应程度打分，优得（8分） 、良得（6分）、一般得（4分）、差不得分。

	
	
	深化设计的合理性、功能效果的满足性及符合性（8分）
	评标委员会根据响应程度打分，优得（8分） 、良得（6分）、一般得（4分）、差不得分。

	
	
	施工进度计划及保证进度措施（施工组织方案）（8分）
	评标委员会根据响应程度打分，优得（8分） 、良得（6分）、一般得（4分）、差不得分。

	
	
	售后服务情况 （8分）
	综合比较各投标人售后服务方案的响应、服务质量和保障能力：优得（8分） 、良得（6分）、一般得（4分）、差不得分。

	2.2.2

(2)
	投标报价

（40分）
	报价得分（40分）
	按满足招标文件要求通过初步评审且投标报价在合理价范围内的有效投标人的投标报价，取算术平均值为评标基准价（低于招标控制价90%的投标报价不参与本工程评标基准价的计算）。

报价得分C＝40-︱投标报价-评标基准价︱÷评标基准价×100×Q
注：Q为折算数；
当投标报价＞基准价时，Q=2；
当投标报价≦基准价时，Q=1。

（评标基准价计算及投标报价评分过程，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。）

	2.2.3

(3)
	商务部分（20分）
	业绩（15分）
	投标人提供自2016年以来完成过类似项目业绩的一项得5分，本项目最多得15分。

	
	
	服务承诺（5分）
	1.质保期内服务承诺（ 0-3分）；
2.质保期外提供的优惠条件（有实质性内容） （0-2分）；


评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。每一项计分时取平均值作为投标人该项得分。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的各项得分作为各投标人的最终得分。

按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为中标候选人，本项目仅确定1名中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，随机抽取确定排名顺序。

通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
投  标  函

                         （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥             ）的投标总报价，工期              日历天，按合同约定实施和完成承包工程，工程质量达到               。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：

（1）我方将派出                     （项目负责人姓名及其身份证号）为本项目的项目负责人。
    （2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
    （4）我方承诺在合同约定的期限内完成合同工程。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                            （其他补充说明）。
投标人：                 （盖投标单位公章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）
地址：                                     。
电话：                                     。

传真：                                     。邮政编码：                                 。

         年      月      日

第四章 招标人需求
一、屏蔽工程范围：
（1.1）、项目要求：根据机房布局图和9.4T磁共振设备的具体技术要求，结合实际场地情况，出具详细的机房工程施工图。公司营业执照营业范围应包含电磁屏蔽业务。完成屏蔽及内部装修，达到设备安装要求。

（1.2）、项目内容：提供详细的机房施工图。包括机房结构图，设备基础图，RF屏蔽设计，墙孔预留位置，室内直流照明设计，线槽走向图，风道设计等。

（1.3）、RF屏蔽的安装。包括屏蔽壳体，射频屏蔽、屏蔽观察窗（两扇），风口截止波导，室内直流照明电源滤波器、磁体间的装修等。

（1.4）、包含MR扫描室、设备间、操作间和麻醉间装修。

(1.5)、恒湿恒温精密空调36千瓦

屏蔽的技术要求：

（2.1）、屏蔽门要求单开屏蔽门，采用铍青铜屏蔽簧片，无磁不锈钢锁、拉手。屏蔽门的隔音效果噪音小于40dB，有效开口净尺寸：1250mm(宽)×2100mm(高)。

（2.2）、观察屏蔽窗是采用无色钢化玻璃，中间夹两层透明的屏蔽网，屏蔽网屏蔽性能高，且透明度高。屏蔽窗采用中空隔音设计，有效观察尺寸：1800mm(宽)×1000mm(高)，窗中心高度距地面1250mm（两扇）。
（2.3）、RF射频屏蔽要求：

屏蔽体需经过隔音降噪处理，确保满足设备隔音降噪要求。要求经过RF屏蔽后，在45～405MHz的频率范围内，衰减值≥90dB 。 
（2.4）、绝缘要求：采用优质绝缘板，屏蔽体对地绝缘电阻值要求≥10KΩ，满足国标要求（高于厂家要求）。电源、地线要求：

三、配电柜要求：

（3.1）、医院给设备主机提供40KW的容量，精密空调和水冷机组提供55KW的容量，给辅助用电提供5KW的容量；地线输入点地到房子外地的电阻要求不得大于2欧姆。

（3.2）、屏蔽厂家提供两个配电箱

（3.3）、设备必须要专用地线，且设备自身的配电箱是独立的，为主配电柜。

电源要求单独为谱仪提供 380V 三相交流电源，5线接入，100米以内输入线的截面为35 mm²的屏蔽线，外接保险空气开关为80A。地线要求截面是35平方毫米。成像仪工作的最大峰值功率为35Kw。 

（3.4）、副配电柜要求：该配电柜为水冷机，空调及屏蔽室内照明、插座等使用；

空调功率 最大为21.5kw ，预留380V 63A的空开

水冷机功率最大为 36Kw， 预留 380V 63A的空开

照明       预留220V 10A的空开

插座       预留220V 10A的空开

再预留一个  380V  32A 的空开

（3.5）、主配电箱空开至设备厂家配电箱的5x35平方的线缆由屏蔽厂家提供并安装

（3.6）、提供380V 40KW稳压器一台

（3.7）、照明要求：工作照明采用二极管发光的LED灯珠灯具14只，使用寿命长，最低寿命50000小时。

（3.8）、磁体前后方向的顶上安装2套维修用的无磁LED射灯，维修时打开使用。

四、通风系统要求：

（4.1）、通风管道包含屏蔽室、设备室；

（4.2）、送风口、回风口和紧急排风口，使用低风阻、高屏蔽性能的不锈钢通风波导；

（4.3）、通风管道使用无磁性板材，阻燃材料保温，密封性好，强度高，保持区域内24小时恒温恒湿。 

（4.4）通风系统组件：静压箱、风管、软连接、调节阀、通风波导、散流器，风管与空调出回风口连接好；

五、电缆桥架（沟）要求：无磁性的材料：铝合金管材，采用吊槽式电缆线架（包含屏蔽室和设备室通往操作室操作台下）。

六、滤波板的安装要求：负责安装滤波板,做好滤波板周边的屏蔽连接，并在屏蔽室内安装滤波板柜。

七、失超管要求：失超管1 套：全304无缝不锈钢管，管径200～325mm，壁厚2-3mm，含软连接管、保温、防异物网、防冻伤警示牌，整体失超管系统设计满足设备厂家对失超管的要求，并经过厂家审核认可。

八、精密空调要求： 精密空调机组由屏蔽公司采购安装，磁体间温度应在 21 ± 2 摄氏度范围内，温度波动应小于 1 摄氏度/小时。湿度应控制在40%-60%范围内（满足设备要求）。

专用精密空调配置清单：

	序号
	项目
	参数

	1*
	品牌
	进口国际知名品牌

	2*
	总冷量（kW）
	≥36KW

	3
	风量（m3/h）
	≥8000

	4
	噪声（dB）
	≤61

	5
	送风方式
	上送风前回风

	6*
	室内风机
	后驱叶片式直联风机

	7
	加湿量（kg/h）
	≥8 

	8
	加湿方式
	电极式

	9
	电加热（kW）
	≥9

	10
	压缩机数量（台）
	2

	11*
	室外机数量（台）
	2

	12
	膨胀阀
	卡乐电子式膨胀阀

	13*
	风压
	≥500PA现场可调

	 14
	内机体积
	机房面积有限，顾内机体积需要≤1310*865*1960

	 15*
	蒸发器
	为节能考虑，室内机需采用斜板式蒸发器“/”

	16
	温度、湿度控制性能
	温度调节范围
	+16 ( +28℃

	
	
	温度调节精度
	(1℃ ，温度变化率< 5℃/h

	
	
	湿度调节范围
	20% (80%RH

	
	
	湿度调节精度
	(1 %RH

	
	
	温、湿度波动超限应能发出报警信号

	17
	控制性能
	具有电源过压、欠压，气流丢失，高湿、低湿，高温、低温，压缩机过载，风机过载，压缩机高、低压，加湿故障，漏水及加热器过热等报警及故障诊断、告警记录功能，具有自动保护、来电自动重启动等功能。
具有大容量的故障报警记录储存功能及维护提示设定

	18
	平均无故障时间
	≥10万小时

	19
	资质要求
	生产许可证、质量认证、节能认证等

	
	
	


九、机房装修： 

（9.1）、屏蔽机房装修：

（9.2）、墙面：整体墙面采用隔音降噪方案处理（噪音小于40dB），面层采用生态吸音板饰面；

（9.3）、顶面：整体顶面采用隔音降噪方案处理，抗氧化铝合金龙骨架，安装铝制平板；

（9.4）、地面：自流平找平，铺装橡胶卷材地板。

（9.5）、操作室、设备室装修：

（9.6）、墙面：腻子膏打底，立邦漆进行饰面；

（9.7）、顶面：抗氧化铝合金龙骨架，安装铝制平板；

（9.8）、地面：操作室地面自流平找平，铺装橡胶卷材地板。

（9.9、）照明采用600*600mm的LED灯具。

 十、测试方法标准：国际GB12190-2006。提供第三方（具有检测资质）合格的检测报告。

 十一、安装时间：合同签订后30天内完工。

 十二、屏蔽体：六面体屏蔽体为铜板焊接式屏蔽体，屏蔽铜板的连接应连续满焊，铜板厚度0.2mm。屏蔽铜板表面应平整，不得有污染、折裂、砂眼等缺陷。

  十三、场地施工方案：

（13.1）、严禁任何管路，风道等从检查室（磁体间）内经过。

（13.2）、所有从磁体间顶部及底部经过的上、下水管及暖气管等管路须进行改道，以免屏蔽后无法进行再维修或管路漏水破坏屏蔽。

（13.3）、检查室（磁体间）内假顶要求为木龙骨，若为铝合金龙骨，则须具备良好的接地。

（13.4）、机房内四周墙面避免使用龙骨装饰及空心砖材料。

（13.5）、磁体间内四面建筑墙壁须将墙面高度延伸至楼板，以防噪音传出。

十四、验收与交付、售后服务和质量保证验收与交付：
   （14.1）、所有施工都必须遵循相关的国家和地方的法规和标准。
   （14.2）、经第三方检测机构对扫描室进行检测合格后，才能进行验收。
   （14.3）、规定相关的保质条款，屏蔽体终身免费保修，其他项目免费保修期为2年。
   （14.4）、在质保和非质保期内保证做到在收到故障信息通知后，在0.5小时内响应，如需技术人员到达现场进行处理，在2小时内派人抵达用户方实施修理，并在最短时间内排除故障。

   （14.5）、扫描室的设计、制造、安装及扫描室效能的检测，保证符合设备安装要求。
   （14.6）、扫描室移交使用时，公司将向需方提供扫描室的有关图纸和资料文件。

第 2 页 

